| евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (eacc) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | РМГ ХХХХ- ПРОЕКТ |

Государственная система обеспечения единства измерений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
 МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о рекомендациях

- РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Российской Федерации

- ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТЫ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ___от "__" _________ 201_ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4	ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящих рекомендаций соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
 МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РМГ ХХХХ-ХХХХ

Provision of ionizing radiation absorbed dose measurement 
uniformity at medical products testing and radiation sterilization

General requirements.

##### Дата введения в действие 201__ – __–__

- Область применения

## Настоящая рекомендация распространяется на обеспечение единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при испытаниях и радиационной стерилизации медицинских изделий. Рекомендация устанавливает общие требования к обеспечению единства измерений поглощенной дозы при проведении процесса РС, методам и средствам измерений ПД на стадиях его подготовки и осуществления: при отработке технологического процесса радиационной стерилизации, метрологической аттестации РТУ по поглощенной дозе в продукции, при приемочном и текущем дозиметрическом контроле процесса РС.

- Нормативные ссылки

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие

Издание официальное

межгосударственные стандарты и рекомендации по межгосударственной стандартизации:

ГОСТ ISO 11137-1–2011 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

ГОСТ ISO 11137-2–2011 Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы

ГОСТ EN 556-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации

ГОСТ 8.638-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения

ГОСТ ХХХХХ-ХХХХ Государственная система обеспечения единства измерений. Медицинские изделия. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации (ГОСТ Р 50325-2011)

- Основные понятия, обозначения и сокращения

## В настоящих межгосударственных рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями.

## 3.1 Радиационная стерилизация (РС): стерилизация медицинских изделий (продукции) путем воздействия ионизирующим излучением.

## 3.2 Поглощенная доза (ПД): основной параметр РС, который обеспечивает стерильность, нетоксичность и апирогенность медицинских изделий.

Примечание – В соответствии с международными нормами ГОСТ ISO 11137-1-2011 ПД в продукции определяют с помощью СИ, отградуированных 
по ПД в воде.

## 3.3 Аттестация радиационно-технологической установки (РТУ) по поглощенной дозе в продукции: документальное подтверждение пригодности данной РТУ для РС конкретной медицинской продукции на основе метрологического исследования распределения поглощенных доз в продукции.

## 3.4 Уровень стерильности (УС): Вероятность нахождения единичного жизнеспособного микроорганизма на изделии после стерилизации. ГОСТ ISO 11137-1–2011 статья 3.38

## В настоящей рекомендации используют следующие сокращения:

МРК – методика радиационного контроля;

ПД – поглощенная доза;

РС – радиационная стерилизация;

РТУ – радиационно-технологическая установка;

СИ – средство измерений;

УС – уровень стерильности.

- Основные положения

## 4.1 Процесс РС регламентируется санитарно-гигиеническими нормами и правилами, включающими в себя установленные значения стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для каждого вида продукции.

## 4.2 Эффективность процесса РС не может быть в полной степени проверена последующим неразрушающим контролем (испытанием) медицинских изделий. Достижение требуемого уровня стерильности (≤10-6 по ГОСТ EN 556-1-2011) обеспечивается аттестацией РТУ по поглощенной дозе в продукции, организацией контроля РС и выполнением текущего дозиметрического контроля процесса РС, использованием средств измерений и стандартных образцов поглощенной дозы утвержденных типов.

## 4.3 Работы по определению стерилизующей и максимально-допускаемой дозы и аттестации РТУ по поглощенной дозе в медицинских изделиях проводят организации, аккредитованные на этот вид деятельности.

## 4.4 Изготовитель медицинской продукции несет ответственность за обеспечение правильности всех операций при испытаниях и стерилизации продукции.

## Предприятие, осуществляющее РС, наряду с изготовителем медицинских изделий, отвечает за обработку изделий в требуемом диапазоне поглощенных доз.

- Испытание медицинских изделий на воздействие РС

## 5.1 При испытаниях медицинских изделий проверяют пригодность материалов изделия и упаковки для РС и определяют основные нормативные требования к процессу РС (стерилизующую и максимально-допускаемую дозу), действительные для данного микробиологического состояния не стерильных медицинских изделий. Для этого разрабатывают требования к РС данных медицинских изделий, в которые включают: предельную бионагрузку изделий, УС, значение стерилизующей и максимально допускаемой доз ионизирующих излучений, применяемые РТУ для РС, проведение текущего и приемочного контроля процесса РС, заключение о стерильности изделий, обеспечение качества продукции и ответственность.

## В процессе испытаний на воздействие ионизирующего излучения медицинских изделий проверяют все свойства, определяющие их функциональное назначение (например, токсичность, санитарную химию,  прозрачность, прочность, цвет, биологическую совместимость и целостность упаковки). Программа испытаний должна включать описания всех возможных изменений процесса изготовления продукции и его допусков, диапазона доз облучения, источников излучения, сырья и условий хранения.

## 5.2 Облучение изделий при испытаниях проводят по [3].

## 5.3 Максимально-допускаемую дозу устанавливают по ГОСТ ISO 1137-2-2011 для каждого вида продукции и упаковочного материала (при испытаниях может применяться облучение изделий или образцов материалов в диапазоне от 10 до 100 кГр).

## 5.4 Стерилизующую дозу, зависящую от количества микрофлоры на изделии и заданного УС, определяют  в соответствии с ГОСТ ISO 11137-2-2011.

## 5.5 При проведении испытаний по установлению стерилизующей дозы используют среднее значение ПД по изделию (образцу). При этом расширенная неопределенность измерений ПД не должна превышать 10 % при коэффициенте охвата К=2, при значениях ПД, начиная с 1 кГр. Поглощенную дозу необходимо контролировать детекторами индивидуально для каждой единицы продукции.

## 5.6 Для обеспечения точности измерений в соответствии с ГОСТ ISO 11137-2– 2011 применяют стандартные образцы с погрешностью аттестации, не превышающей 4 % (при Р=0,95), либо используют метод компаратора, позволяющий передавать размер единицы ПД непосредственно от эталона облучаемому объекту.

- Аттестация радиационно-технологической установки по ПД в продукции

## 6.1 Метрологическую аттестацию РТУ по поглощенной дозе в продукции проводят в соответствии с ГОСТ ХХХХХ-ХХХХ (Государственная система обеспечения единства измерений. Медицинские изделия. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации) и ГОСТ ISO 11137-1–2011 по [1] или [2].

## 6.2 При аттестации РТУ регламентируют условия стерилизации продукции, режим работы РТУ (энергия и вид излучения, продолжительность облучения, скорость конвейера, неравномерность поля ПД), способ облучения, способ укладки изделий в транспортную тару, диапазон значений ПД в контрольной точке, при которых обеспечивается стерилизация продукции в соответствии с нормативными требованиями к процессу РС определенными в технических условиях (ТУ) изготовления медицинских изделий.

## 6.3 При положительных результатах аттестации организация, проводившая аттестацию, выдает свидетельство об аттестации РТУ по поглощенной дозе в продукции в соответствии с по [1] или [2] для каждого вида продукции. Допускается выдавать производителю изделий свидетельство на несколько видов продукции с указанием для каждого вида продукции результатов аттестации.

## 6.4 Данные о режиме работы РТУ, указанные в свидетельстве об аттестации РТУ совместно с нормативными требованиями к процессу РС, используют при составлении технологического регламента на процесс стерилизации по [4]. В технологическом регламенте наряду с общей характеристикой производства указывают требования к персоналу и технике безопасности, возможные неполадки в работе РТУ и способы их устранения, а также действия с продукцией, если неполадки (сбои в работе РТУ) имели место при стерилизации продукции.

## 6.5 Аттестацию РТУ по ПД в продукции проводят не реже одного раза в год и после любых изменений конструкции и режимов работы РТУ, упаковки и способов укладки медицинских изделий в транспортную тару в который проводят РС.

## 6.6 При аттестации РТУ могут быть использованы результаты метрологических исследований, полученных при пусконаладочных работах и при отработке технологии радиационной стерилизации изделий при условии, если, метрологические исследования РТУ проводила аккредитованная организация.

- Текущий контроль процесса РС

7.1 Текущий контроль процесса РС осуществляют по утвержденному технологическому регламенту, в соответствии с требованиями ГОСТ ХХХХХ-ХХХХ Государственная система обеспечения единства измерений. Медицинские изделия. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации, методике радиационного контроля по ГОСТ 8.638-2013 и с нормативными требованиями к процессу РС данных медицинских изделий.

## 7.2 Стерилизацию медицинских изделий осуществляют в условиях, регламентированных технологическим регламентом и подтвержденных свидетельством об аттестации РТУ по ПД в продукции. К этим условиям относят: вид упаковки, способ укладки продукции, способ облучения, режим работы РТУ, методы и средства контроля и др.

## 7.3 В процессе РС дозиметрический контроль осуществляют СИ утвержденных типов. Методика выполнения измерений ПД в продукции при проведении РС должна быть разработана и аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.638-2013 и должна обеспечивать неопределенность измерений не более 15 % (при Р = 0,95). Для этого используют СИ с погрешностью измерения не более 12 % (при Р = 0,95). Например необходимо применять государственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Р - 5/50 (ГСО 7865-2000, свидетельство об утверждении типа СО № 1903) с погрешностью аттестации  7 %, Р = 0,95, (государственный стандартный образец признан в качестве межгосударственного стандартного образца решением МГС от 29 ноября 2011 г. протокол №40-2011, внесен в Реестр МСО под № 1735:2011 и допущен к применению без ограничений в: Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Республике Узбекистан, Украине).

## 7.4 Периодический и приемочный дозиметрический контроль осуществляет аккредитованная на техническую компетентность лаборатория.

## 7.5 Запись в рабочем журнале о результатах приемочного дозиметрического контроля по ГОСТ ХХХХХ-ХХХХ (Государственная система обеспечения единства измерений. Медицинские изделия. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации) вместе с данными периодического дозиметрического контроля (записи основных параметров режима работы РТУ) являются основанием для заключения о том, что изделия прошли полный цикл облучения при регламентированных условиях РС.

### 7.5.1 По результатам приемочного дозиметрического контроля организация, проводившая РС, оформляет документацию на проведенный процесс радиационной стерилизации каждой партии медицинских изделий в соответствии с ГОСТ ХХХХХ-ХХХХ Государственная система обеспечения единства измерений. Медицинские изделия. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации)

Приложение  А

Библиография

| [1] РМГ ХХХХ-ХХХХ | Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации |
| --- | --- |
| [2] РМГ ХХХХ-ХХХХ | Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно-технологические с ускорителями электронов для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации |
| [3] РМГ–ХХХХ-ХХХХ | Государственная система обеспечения единства измерений. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для медицинских изделий, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений |
| [4] Руководство Р 2.6.4/3.5.4–1040–01 | Общие требования к технологическому регламенту радиационной стерилизации изделий медицинского назначения ГСЭН МЗ РФ |

____________________________________________________________

УДК 615.478.73:006.354                      ОКС 11.080       Р26      ОКП 945120

Ключевые слова: медицинские изделия, стерилизация, радиационная стерилизация, методика дозиметрии

_____________________________________________________________