| евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (eacc) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | РМГ ХХХХ- проект |

Государственная система обеспечения единства измерений 

Установки РАДИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
с радионуклидными источниками излучения
для СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Методика аттестации

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о рекомендациях

- РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Российской Федерации

- ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТЫ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ___от "__" _________ 201_ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящих рекомендаций соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

- 1 Область применения								Х

- 2 Нормативные ссылки 								Х

3 Определения, обозначения и сокращения 				Х

4 Основные положения.								Х

5 Условия проведения измерений при аттестации 				Х

6 Средства аттестации								Х

7 Требования к квалификации исполнителей				Х

8 Требования безопасности							Х

9 Операции аттестации								Х

10 Проведение аттестации							Х

11 Обработка результатов измерений					Х

12 Проверка соответствия РТУ требованиям НД				Х

13 Оформление результатов аттестации					Х

15 Приложение А (справочное) 						Х

16 Приложение Б (справочное) 						Х

17 Библиография.									Х

Введение

Настоящие рекомендации содержат требования и процедуры по аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции при проведении процесса радиационной стерилизации медицинских изделий.

Радиационная стерилизация – это физический процесс, связанный с облучением медицинских изделий ионизирующим излучением. Изделия облучают на специализированных радиационно-технологических установках с использованием источников гамма-излучения радионуклидов 60Со или 137Cs . При правильном проведении радиационная стерилизация является безопасным и надежным промышленным процессом.

Поскольку процесс радиационной стерилизации является специальным технологическим процессом, результаты которого нельзя в полной степени проверить последующим неразрушающим испытанием продукции, то он подлежит валидации.

Аттестация радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции при проведении процесса радиационной стерилизации медицинских изделий является одним из этапов при валидации.

Аттестация радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции при проведении процесса радиационной стерилизации медицинских изделий играет исключительную роль, так как измерения поглощенной дозы проводят с максимально достижимым уровнем точности.

Настоящая рекомендация «Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации" решает и устанавливает следующее:

- возможность облучения объектов в установленном диапазоне поглощенных доз (стерилизующая доза  максимальная допускаемая доза);

- коэффициенты пропорциональности, обусловливающие связь между дозой в контрольной точке и минимальным и максимальным значениями поглощенной дозой в продукции при регламентированных условиях облучения;

- диапазон допустимых значений поглощенных доз в контрольной точке при приемочном дозиметрическом контроле в процессе радиационной стерилизации.

- минимальное и максимальное время стерилизации (длительность нахождения объектов в рабочей зоне или длительность выдержки объекта в каждой позиции облучения).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

Установки радиационно-технологические
с радионуклидными источниками излучения
для стерилизации медицинских изделий

Методика аттестации

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Radiation-technological facilities with radionuclide sources of radiation 
for medical products sterilization.

Certification techniques.

- Дата введения –201_.__.__

1 Область применения

Настоящая рекомендация распространяется на радиационно-технологические установки с радионуклидными источниками излучения для радиационной стерилизации медицинских изделий, подлежащие аттестации по [1] и ГОСТ ХХХХХ–проект «Государственная система обеспечения единства измерений Медицинские изделия. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии» и устанавливает порядок проведения, процедуры, методы, средства измерений и методы обработки и представления результатов измерений при их аттестации.

Примечание – применение настоящей рекомендации ограничено радиационно-технологическими установками  для стерилизации  медицинских изделий однократного применения, однако содержащиеся в нём требования могут быть применены и другим  радиационно-технологическими установками, на которых 
облучают пищевые продукты, лекарственные средства и компоненты лекарственного сырья.

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.070–96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной и эквивалентной доз и мощности поглощенной и эквивалентной доз фотонного и электронного излучений

ГОСТ 8.207–76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 8.638-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения

ГОСТ ISO 11137-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

ГОСТ ХХХХХ–проект Государственная система обеспечения единства измерений Медицинские изделия. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 Радиационно-технологическая установка; РТУ: – радиационная установка, предназначенная для осуществления технологического процесса.

3.2 Аттестация радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции: - документальное подтверждение пригодности радиационно-технологической установки для радиационной стерилизации конкретной медицинской продукции в конкретных условиях.

3.3 Радиационная стерилизация; РС: – стерилизация путем воздействия различными видами ионизирующих излучений.

3.4 Стерилизующая доза; Dст, Dмин: – Минимальная доза для достижения требуемого уровня стерильности.

Примечание - Является нижней границей диапазона допускаемых значений поглощенной дозы ионизирующего излучения в продукции, зависит от микробиологического состояния медицинской продукции и требуемой степени стерильности продукции, устанавливается уполномоченными органами при постановке продукции на производство.

3.5 Максимальная допустимая доза; Dмак ст: – Доза, указанная в технических требованиях процесса в качестве наибольшей поглощенной дозы, которую можно применить к медицинской продукции без ухудшения ее безопасности, качества или технических характеристик в течение установленного срока годности.

Примечание – Максимальная допустимая поглощенная доза является верхней границей диапазона допускаемых значений поглощенной дозы в продукции, зависит от радиационной стойкости применяемых материалов и требований нормативных документов к функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий, устанавливается уполномоченными органами при постановке продукции на производство.

3.6 Укладка изделий: – пространственное расположение единичных медицинских изделий в облучаемом объекте. Укладка изделий регламентируется соответствующим документом и должна соблюдаться при радиационной стерилизации.

3.7 Облучаемый объект в процессе РС (объект): – стерилизуемые медицинские изделия в упаковке (транспортная, потребительская или индивидуальная тара), перемещаемые в зоне облучения индивидуально или в виде сборки (блок продукции), как единое целое при радиационной стерилизации.

3.8 Контрольная точка: – небольшая область (участок) объекта радиационного контроля (место расположения первичного источника информации о контролируемом параметре объекта), назначенная для измерений в ней контролируемых радиационных параметров (устанавливают при аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной в продукции).

3.9 Приемочный дозиметрический контроль в процессе радиационной стерилизации медицинских изделий: – контроль соответствия поглощенных доз в продукции требованиям нормативных документов.

ИИИ – источник ионизирующего излучения.

ПД – поглощенная доза.

МПД – мощность поглощенной дозы.

МСО – межгосударственный стандартный образец.

НД – нормативный документ.

Dмин – минимальная измеренная поглощенная доза в объекте в процессе аттестации.

Dмак  – максимальная измеренная поглощенная доза в объекте в процессе аттестации.

4. Основные положения

4.1 Основным параметром РС, который обеспечивает стерильность продукции, является ПД в стерилизуемой продукции.

Примечание – ПД в продукции определяют с помощью МСО, отградуированных (аттестованных) по поглощенной дозе в воде.

4.2 Аттестацию РТУ проводит аккредитованная организация на данный вид измерений, путем определения количественного значения поглощенной дозы ионизирующего излучения, переданной от вторичного эталона единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения в стандартных материалах облучаемому объекту, тем самым обеспечивая прослеживаемость величины  характеризующей уровень стерилизации медицинских изделий.

4.3 РТУ подвергают первичной и периодической аттестации в каждом виде медицинских изделий.

4.3.1 Первичную аттестацию РТУ по поглощенной дозе в конкретном виде медицинских изделий проводят после отработки технологии стерилизации этой продукции перед проведением промышленной стерилизации, а также после ремонта РТУ приводящего к изменению ПД в облучаемом объекте, перераспределения, дозарядки, разрядки источников в облучателе, либо изменения размеров и формы облучателя, изменения схемы облучения, вида упаковки или способа укладки изделий в облучаемом объекте.

4.3.2 Периодическую аттестацию проводят при окончании срока действия свидетельства предыдущей аттестации.

4.3.3 Периодичность проведения аттестации РТУ – 1 год.

4.4 При аттестации РТУ по ПД в продукции устанавливают:

- возможность облучения объектов в установленном диапазоне ПД: 
от Dст  до Dмак ст;

- коэффициенты пропорциональности  kмин и kмак, обусловливающие связь между дозой в контрольной точке и минимальным и максимальным значениями ПД в продукции при регламентированных условиях облучения;

- погрешность определения Dмин и Dмак с учетом погрешности рабочего МСО (СО ПД(Ф)Р-5/50), используемого при приемочном дозиметрическом контроле в процессе РС;

- минимальное tст, мин и максимальное tст, мак время стерилизации (длительность нахождения объектов в рабочей зоне или длительность выдержки объекта в каждой позиции облучения).

4.5 Ответственность за своевременное представление и проведение аттестации РТУ по ПД в продукции возлагается на организацию, осуществляющую выпуск медицинских изделий, стерилизуемых радиационным способом.

5. Условия проведения измерений при аттестации

5.1 При проведении измерений должны быть соблюдены условия, при которых обеспечивается работоспособность применяемых для аттестации средств измерений.

6. Средства аттестации

При проведении аттестации применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

а)	вторичный эталон единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения в стандартных материалах (ГОСТ 8.070-96);

б)	межгосударственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) 
«СО ПД(Ф)Э - 5/50» с погрешностью аттестации не более  3 %, при Р = 0,95, 
№ 1757:2012 в Реестре МСО;

в)	межгосударственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) 
«СО ПД(Ф)Р - 5/50» с погрешностью аттестации не более  7 %, при Р = 0,95, 
№ 1735:2011 в Реестре МСО;

г) 	сканирующее устройство к спектрофотометру для измерений оптической плотности вдоль протяженных МСО;

д)	приспособления для крепления и размещения детекторов.

е)	секундомер;

ж)	линейка по ГОСТ 17435-72.

7. Требования к технике безопасности

При проведении измерений на РТУ необходимо соблюдать правила безопасного ведения работ и действующих в организации инструкций

8. Требования к квалификации исполнителей

К выполнению измерений допускают сотрудников аккредитованных компетентной организацией, по данному виду измерений, прошедших методическую подготовку и имеющих необходимую квалификацию.

9. Операции аттестации

При проведении аттестации РТУ по ПД в продукции выполняют операции, указанные в таблице 1.

# 10. Проведение аттестации

## 10.1.Проверка НД

РТУ представляют на аттестацию с НД, в комплект которой, в зависимости от типа РТУ и вида работ, входят:

- ТУ (проект ТУ) или другой документ на продукцию в которых указаны нормы процесса РС: инициальная контаминация изделий, уровень обеспечения стерильности, Dст и Dмакс;

Таблица 1

| Наименование операции | № пункта МИ | Обязательность проведения операций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при первичной аттестации | при периодической аттестации |
| Проверка НД | 10.1 | да | да |
| Внешний осмотр РТУ | 10.2 | да | да |
| Анализ | 10.3 | да | да |
| Проведение измерений ПД в продукции | 10.5 | да | да |
| Исследование распределения ПД в блоке продукции. Определение D мин , D мак, и D контр | 10.5.1 | да | нет |
| Определение D мин , D мак, и D контр | 10.5.2 | нет | да |
| Облучение объектов | 10.5.3 | да | да |
| Построение карты дозного распределения по объему объекта | 10.5.6 | да | нет |
| Определение минимального и максимального времени нахождения объектов в рабочей зоне РТУ | 12.1.6 | да | нет |

- протокол измерений, проводимых при отработке процесса РС конкретного вида изделий при постановке изделия на производство;

- свидетельство о предшествующей аттестации РТУ (в случае периодической аттестации);

  - Внешний осмотр РТУ

- 10.2.1 При внешнем осмотре РТУ проверяют наличие средств контроля режимов работы РТУ, в состав которых входят:

- системы контроля за положением облучателя (хранение - промежуточное - рабочее);

- системы контроля положения стерилизуемой продукции относительно облучателя (для установок в конвейерной системой перемещения продукции);

- системы контроля длительности облучения;

- системы идентификации продукции;

- системы непрерывной записи положения облучателя и длительности облучения.

#### 10.2.1.1 Система контроля положения облучателя сигнализирует на пульте управления РТУ о нахождении облучателя в рабочем положении или положении хранения. Положение источников отмечается на диаграммной ленте самопишущего прибора в виде непрерывной линии или заносятся в память компьютера при следующих положениях облучателя:

- в положении хранения;

- в промежуточном положении;

- в рабочем положении.

#### 10.2.1.2 Система контроля положения каждого облучаемого объекта относительно облучателя сигнализирует на пульте управления РТУ положение каждого объекта.

## 10.3 Анализ

На основе данных, полученных по 10.1 и 10.2, определяют необходимый объем работ для метрологического исследования РТУ, количество исследуемых объектов, количество МСО, составляют схему расположения МСО в объекте.

## 10.4 Определение ПД при помощи МСО (СО ПД(Ф)Э – 5/50)

### 10.4.1 Транспортирование МСО на аттестуемую РТУ и обратно, а также хранение осуществляют согласно НД на них.

### 10.4.2 В день проведения аттестации РТУ одновременно проводят облучение МСО на аттестуемой установке и на вторичном эталоне, используя при этом МСО одной партии.

Облучение на вторичном эталоне проводят в 3-х точках рабочего диапазона значений ПД по 5 МСО в каждой точке.

### 10.4.3 Измерения МСО, облученных на вторичном эталоне, проводят через 24 часа после облучения и повторно в один день с МСО облученными при аттестации РТУ на одном и том же спектрофотометре.

Примечание: согласно паспорту на СО ПД(Ф)Э – 5/50 измерение ПД необходимо проводить от 21 до 27 часов после облучения.

10.4.4 Измеренные через 24 часа и повторно измеренные через несколько дней МСО, облученные на вторичном эталоне, сравнивают между собой для этого рассчитывают среднее значение оптической плотности для каждой дозы и рассчитывают поправку на «Пост-эффект» МСО по формуле 1

ПЭ =  ,						(1)

где, ПЭ – поправка на «Пост-эффект»;

-  оптическая плотность, измеренная спустя  m  дней после облучения;

-     оптическая плотность, измеренная спустя 24 часа после облучения.

Поправку на «Пост-эффект» учитывают при измерении ПД при аттестации, если она ≥ 1%.

## 10.5 Проведение измерений ПД в продукции

## 10.5.1 Измерение ПД проводят для конкретного вида медицинской продукции.

## Например: размеры блока облучаемой продукции одинаковые - «Чашка с крышкой Петри» диаметром 100, 90 и 60 мм – считается как три вида продукции; «Чашка с крышкой Петри» диаметром 100 мм в одном блоке 100 шт. в другом 80 шт. – считается как два вида; «Чашка с крышкой Петри» диаметром 100 мм по 100 шт. размеры блоков разные – считается как два вида.

10.5.2. Определение  Dмин, Dмакс, Dконтр  и соотношения между ними для конкретных видов продукции.

Распределение ПД в облучаемом объекте (ящике с продукцией) зависит как от параметров установки (схемы облучения, распределения источников в облучателе и т.д.), так и от вида продукции, способа укладки ее в ящике, ориентации ящика по отношению к облучателю, поэтому аттестацию проводят для каждого вида продукции, для выбранного способа укладки продукции в ящике и способа облучения продукции, при регламентированных и контролируемых условиях облучения.

Определение минимального и максимального значений ПД проводят в транспортной таре не менее чем в 3 блоках с продукцией. Для измерений используют протяженные или одиночные пленочные МСО.

МСО укладывают внутри блока с продукцией на поверхностях групповых упаковок и внутри них равномерно по объему блока с продукцией, а также в контрольной точке. Например, для двухстороннего облучения МСО располагают не менее чем в 3  плоскостях: Z=0, Z=1/4 L, Z=1/2 L, где  L - глубина блока с продукцией; и для одностороннего - в 5 плоскостях: Z=0, Z=1/4 L, Z=1/2 L, Z=3/4 L, Z=L, равномерно в каждой плоскости по 20  30 штук. Если положение зон с минимальными и максимальными значениями ПД известно, то основное количество МСО располагают в них. Контрольную точку выбирают (по результатам предварительных исследований) в определенном месте на поверхности облучаемого объекта (блоках с продукцией.

По результатам предварительных исследований РТУ устанавливают режим работы транспортного устройства, обеспечивающий облучение блока с продукцией в заданном диапазоне  доз и проводят облучение блока с продукцией . При этом осуществляют непрерывный контроль режимов работы установки (положение облучателя, перестановка блоков с продукцией, время выдержки в каждой позиции облучения блоков с продукцией, скорости конвейера).

Для каждого блока с продукцией определяют максимальное  Dмакс, i  и минимальное  Dмин, i  значения ПД в продукции, а также значение ПД в контрольной точке  Dконтр, i. Рассчитывают средние арифметические значения  Dмин, Dмакс,  и  Dконтр  и их оценки средних квадратических отклонений  S Dмин , S Dмакс, S Dконтр

D=nDi/n ,  	  	     		                (2)

S=n(D−Di)2n−1. ,				    (3)

где  n – количество ящиков.

Доверительную случайную составляющую погрешности измерений сл указанных доз рассчитывают по формуле

- δсл=t⋅SD⋅100% ,                                          (4)

где  t - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 0,95 и числа измерений  n.

Если  n=3,  то в качестве доверительной случайной погрешности можно принимать размах значений.

Определяют коэффициент К мин пропорциональности между  D контр  и  D мин  и погрешность  Кмин его определения

К мин = D мин  /  D контр ,                           		    (5)

 Кмин = (δDмин  2+δэр2)+(δDконтр2+δэр2) , 		         (6)

где  эр - относительная погрешность аттестации МСО.

Определяют коэффициент К макс пропорциональности между D контр и D макс и погрешность Кмакс его определения

К макс = D макс  /  D контр ,                  		         (7)

Кмакс = (δDмакс2+δэр2)+(δDконтр2+δэр2) .     		     (8)

Находят отношение  Dмакс  к  Dмин  (коэффициент неравномерности R распределения ПД по объему транспортной тары с продукцией, R) и погрешность  R его определения

R = D макс / D мин,            		                       (9)

 R = (δDмакс2+δэр2)+(δDмин2+δэр2) .	   		(10)

10.5.3 Определение регламентированных условий проведения процесса РС конкретных видов продукции

Объем измерений ПД в продукции при ее РС должен обеспечивать выполнение требований НД на процесс РС. Режим работы установки устанавливают таким образом, чтобы ни одно из изделий, уложенных транспортную тару, не получило дозу меньше стерилизующей дозы  Dст  для данного вида продукции (значение которые указаны в  ТУ (проекте ТУ) или другом документе на продукцию и которые обеспечивают безопасное применение этих медицинских изделий).

В процессе РС текущий дозиметрический контроль осуществляют с помощью СО ПД(Ф)Р -5/50 с погрешностью  др = (10  12) %, помещаемых в контрольную точку. Для нахождения значений  Dмин и Dмакс  используют значения найденных коэффициентов 
КDмин и  КDмакс.

Определяют нижнюю границу диапазона значений поглощенных доз Dн (в условиях работы РТУ при проведении аттестации)

Dн=Dмин⋅1−δDминконтр100,     			      (11)

где                     δDминконтр=δКмин2+4SDконтр2+δдр2 ,          		         (12)

и сравнивают ее значение с  Dст   для данного вида продукции.

Для осуществления процесса РС устанавливают режим работы РТУ при котором выполняется условие

Dст    Dмин, н  ,                    			             (13)

Dконтр, р≥DстDнDконтр, о,      				  (14)

где индексы "о" и "р" означают режимы работы РТУ при проведении ее аттестации и при РС, соответственно.

В качестве рабочего режима РС, регламентируемого затем в свидетельстве, устанавливают нижнюю tст, мин и верхнюю границу tст, макс интервала значений времени облучения , получаемые  из выражений 15 и 16.

### Определение минимальной  tст, мин  и максимальной  tст, макс  длительности нахождения объектов в рабочей зоне РТУ (длительность выдержки объекта в каждой позиции облучения)

| tст, мин=tста⋅DстKр⋅Dконтр⋅kмин⋅1−δDмин100 , |  | (15) |
| --- | --- | --- |
| tст, макс=tста⋅D макс стDконтр⋅kмакс⋅1+δDмакс100 , |  | (16) |
| где tста– | длительность нахождения продукции в рабочей зоне РТУ при проведении аттестации или время выдержки в каждой позиции. |  |

### Периодически (для установок с ИИИ:60Co – 30, для  137Cs – 183 суток) необходимо проводить корректировку определенных минимальной  tст, мин  и максимальной  tст, макс  длительности нахождения объектов в рабочей зоне РТУ (длительность выдержки объекта в каждой позиции облучения)

| К р – |  | коэффициент, учитывающий снижение мощности облучателя РТУ в связи с распадом радионуклидов в период между корректировками tст, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кр=exp−0,693⋅TуТ12, |  |  |  | (17) |
| где | T у – | интервал времени, через который проводят корректировку длительности выдержки продукции tст в рабочей зоне РТУ в связи с распадом радионуклидов источников, сутки, , |  |  |
| Т12 – |  |  | период полураспада ИИИ, сутки |  |

Для установленного режима работы установки рассчитывают значение максимальной дозы Dмакс по объему блока продукции и верхнюю границу диапазона, в котором оно может находиться,

Dмакс=Кмакс⋅Dконтр,  р 	,	      		          (18)

Dв=Dмакс⋅(1+δDмаксконтр100) ,  		               (19)

δDмаксконтр=δКмакс2+4SDконтр2+δдр2 .       		             (20)

Проверяют выполнение условия

Dв≤Dмакс         			                 (21)

Для установленного режима работы установки определяют диапазон допустимых значений ПД в контрольной точке, который указывают в свидетельстве

Dконтр(1−δДКР100)≤Dконтр,i≤Dконтр(1+δДКР100), 	(22)

где                                          δДКР=δDконтр2+δдр2 .               		                 (23)

Нахождение показаний СО ПД(Ф)Р -5/50 в указанном диапазоне ПД является критерием нормальной работы РТУ.

# 11	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

## 11.1 Результаты аттестации оформляют протоколом в котором указывают:

- наименование, тип и номер аттестуемой РТУ;

- наименование организации, представившей установку к аттестации;

- наименование ИИИ аттестуемой РТУ;

- наименование и тип МСО, используемого для аттестации;

- описание продукции, схемы укладки и облучения продукции;

- схемы расположения МСО в блоке облучаемой продукции;

- данные обработки результатов измерений;

- минимальную и максимальную длительности нахождения объектов в рабочей зоне РТУ (интервал допускаемых значений длительности облучения конкретного вида продукции);

- дату проведения измерений.

## При положительных результатах аттестации на основании протокола организация, проводившая аттестацию, выдает свидетельства, форма которого приведена в приложении А.

## Срок действия свидетельства – не более 1 года.

## Копии свидетельства хранят в организации, проводившей аттестацию РТУ.

## При отрицательных результатах аттестации выдают протокол измерений и рекомендации по изменению условий облучения (способа укладки продукции, схемы облучения, использования средств контроля параметров процесса и др.).

Форма лицевой стороны свидетельства

наименование и реквизиты организации (предприятия), проводившей аттестацию РТУ

свидетельство

об аттестации радиационно-технологической установки

по поглощенной дозе в продукции

№ _____________

номер регистрации

Действительно до  ___  ________20__ г.

Радиационно-технологическая установка _______________________

Наименование, номер

укомплектованная источниками излучения ____________________ 
принадлежащая ____________________________________________.

наименование предприятия или организации

по результатам метрологических исследований (протокол  от « __ » ____________ г. №___________ ), признана пригодной для радиационной стерилизации при соблюдении регламентированных условий облучения следующих медицинских изделий: ______________________________________

наименование, тип, ГОСТ (ТУ или др. документ) изделия

производства ____________________________________________________________ .

наименование предприятия (организации), изготавливающего изделия

Аттестация РТУ проведена по поглощенной дозе в продукции по РМГ ХХХХ-ХХХХ «ГСИ. Установки радиационно-технологические с ускорителями электронов для стерилизации медицинских изделий. Методика аттестации» в соответствии с ГОСТ ХХХХХ-ХХХХ«ГСИ. Медицинские изделия. Радиационная стерилизация. Методика дозиметрии» и ГОСТ ISO11137-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий» с помощью Государственного стандартного образца поглощенной дозы фотонного и электронного ионизирующего излучения (сополимер с феназиновым красителем) «СО ПД(Ф)Э - 5/50» аттестованным в единицах поглощенной дозы в воде с погрешностью аттестации 3%, (Р=0,95).

- Выдано впервые (или взамен: ___________________________)

документ №

Дата	                 « ___ » ________________ г.

| МП | Руководитель предприятия (организации), проводившего аттестацию | .подпись инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель | .подпись инициалы, фамилия |

- Форма оборотной стороны свидетельства

- Нормативные требования:

- значение стерилизующей поглощенной дозы ( _________________________ )

наименование документа

D ст = ________ кГр,

- значение максимально допустимой поглощенной дозы ( ________________ )

наименование документа

D мак = ________ кГр.

- Регламентируемые условия облучения:

- стерилизуемые изделия __________________________________________

- укладка и упаковка изделий _____________________________________

Таблица 1	Количество изделий в ящике и масса брутто ящика

| Продукция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество изделий в ящике, шт. |  |  |
| Масса брутто ящика, кг |  |  |

- схема облучения ________________________________________________

- контрольная точка ________________________________________________

- интервал времени, после которого проводят коррекцию длительности облучения продукции (поправка на распад радионуклидов источников):

- Tу = ___________

- интервалы допускаемых значений длительности облучения продукции в каждой позиции на период действия свидетельства через интервал Tу при использовании рабочего средства измерений поглощенной дозы СО ПД(Ф)Р – 5/50 с погрешностью  12 % приведены 
в таблице 2.

- Таблица 2

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Интервалы, в секундах, допускаемых значений длительности облучения продукции в каждой позиции камеры для облучения tст, мин  tст, мак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tст, мин, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tст, мак, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Метрологические характеристики РТУ

Таблица 3

| Наименование продукции |  |  |
| --- | --- | --- |
| kмин =Dмин / Dконтр |  |  |
| kмак =Dмак / Dконтр |  |  |
| S (Dконтр), % |  |  |
| Погрешность определения Dмин, (Dмин ) и Dмак, (Dмак ) при приемочном дозиметрическом контроле, %, (Р=0,95) |  |  |

Обязательные условия

Протокол от « __ » ______________ г. № _________________ является неотъемлемой частью настоящего свидетельства. Свидетельство теряет силу при проведении дозарядки облучателя и перемещениях источников в облучателе установки, изменении вида упаковки и способа укладки изделий, изменении схемы облучения продукции, а также при отсутствии на установке средств контроля по ГОСТ ХХХХ-проект.

Аттестацию проводил ______________               ______________________.

| подпись | инициалы, фамилия |
| --- | --- |

УДК 389.6:006.354 МКС 01.040.17 Т80 ОКСТУ 0008 Ключевые слова: аттестация, поглощенная доза, погрешность, радиационная стерилизация, медицинские изделия, радиационно-технологическая установка, источники ионизирующего излучения.

Библиография

| [1] ГОСТ Р ИСО 11137-3-2008 | "Стерилизация медицинских изделий. Радиационная стерилизация. Часть 3. Руководство по вопросам дозиметрии" |
| --- | --- |