## Slide 1: О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАЛОРИЙНОСТИ (ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ) ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В СФЕРЕ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВИДОВ ТОПЛИВ
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Корчагина Е.Н. , Варганов В.П., Казарцев Я.В., Мишина К.А.
44-е заседание НТКМетр
(сентябрь 2016 г., г. Иркутск)

## Slide 2
калориметрии
Л а б о р а т о р и я
Лаборатория калориметрии и высокочистых органических веществ метрологического назначения
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания, удельной энергии и объемной энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)

## Slide 3
Государственный первичный эталон
Рабочие средства измерений
Рабочие эталоны
Эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем
2-ого разряда
2-ого разряда
Эталоны сравнения
1-ого разряда
Государственная поверочная схема
для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания (калориметров сжигания)
Газовые калориметры для
низкокалорийных топлив
2,9…20 МДж/м3
о=1,0 % …1,5 %
Сличение при помощи компаратора
о=0,01 %
Бензойная кислота
«К-3»
(ГСО 5504-90)
26434 кДж/кг
о=0,02 %
Метод прямых измерений
о=0,01 %
Сличение с помощью компаратора
о=0,1 %…0,2 %
Меры удельной энергии сгорания на основе твердых и жидких веществ
12638…45890 кДж/кг
о=0,02 %…0,06 %
Меры объемной энергии сгорания на основе газообразных углеводородов
10…50 МДж/м3
о=0,10 %…0,15 %
Меры объемной энергии сгорания на основе газообразных углеводородов или природного газа
10…50 МДж/м3
о=0,15 %…0,30 %
Метод косвенных измерений
Метод прямых
измерений
Меры объемной энергии сгорания на основе чистых газов и газовых смесей
2,9÷20 МДж/м3 о=0,3 %÷0,6 %
Метод косвенных измерений
Метод косвенных измерений
Метод прямых измерений
Метод прямых измерений
Прецизионные калориметры с бомбой
2…40 кДж
о=0,01 %
Гири: 110-6…20 кг
=610-3…30 мг
Весы специального класса точности
по ГОСТ 24104-2001
(ГПС ГОСТ 8.021-2005)
Газовые калориметры
20…50 МДж/м3
о=0,3 % …1,0 %
Эталоны сравнения
Чистые газы, газовые смеси в баллонах под давлением
(ГПС ГОСТ 8.578-2008)
2,010-8 %…99,99995 %
о=10 %…510-6 %
Калориметры с бомбой
5…40 кДж
о=0,1 %…0,6 %
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания
5…50 кДж
S0=410-5 0=510-5
u0A=410-5 u0B= 2,310-5
(26434,40,6) кДж/кг
10…50 МДж/м3
S0=510-4 0=710-4
u0A=510-4 u0B= 410-4
Метод косвенных измерений

## Slide 4: СОСТАВ ГЭТ 16
Газовый калориметр «КАТЕТ»
Калориметр
с газовой горелкой
«В-06АК»- компаратор
Мера объемной энергии сгорания высокочистый метан
(молярная доля
основного компонента,
не менее 99,95%)
Калориметр с бомбой «ВИМ»
Мера удельной энергии сгорания бензойная кислота марки К-1
аппаратура для
определения суммарной молярной доли примесей
в бензойной кислоте
марки К– 1
Весы Metler Toledo XP 205
аппаратура для
получения высокочистой бензойной кислоты
марки К– 1
для газообразного топлива
для твердого и жидкого топлива
входной контроль чистоты на ГЭТ 154-2002
Разработка
УСВГ, УСНГ
2015-2017

## Slide 5
Страна | Россия, ВНИИМ | LNE, Франция | PTB, Германия | KRISS, Корея
Относительная расширенная неопределенность U (k = 2) | 1410-4 | 5810-4 | 510-4 | 3610-4
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ В ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

## Slide 6
Страна | Россия, ВНИИМ | США, NIST | Китай, NIM | Республика Беларусь, БелГИМ | Украина, ННЦИМ | Турция, Tubitak UME | Румыния, BRML-NIM
Относительная расширенная неопределенность U (k = 2) | 910-5 | 910-5 | 910-5 | 910-5 | 1310-5 | 210-3 | 110-3
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ В ОБЛАСТИ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

## Slide 7
СЛИЧЕНИЯ В РАМКАХ КООМЕТ В ОБЛАСТИ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ:
ТЕМА № 623/RU-А/14
АНТРАЦИТ, ТОЩИЙ УГОЛЬ,
Н-ДОДЕКАН И МАЗУТ
РОССИЯ (ВНИИМ), БЕЛОРУССИЯ (БЕЛГИМ)

## Slide 8: СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СЛИЧЕНИЙ
№ участника | Название (сокращенное название) метрологического центра
1 | ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» (ВНИИМ, Россия)
2 | Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ, Республика Беларусь)

## Slide 9: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СЛИЧЕНИЙ
В качестве объектов для сличений использованы образцы твердых и жидких топлив: антрацит, тощий уголь, н-додекан и мазут.
Образец для сличений | 
антрацит | 29968,47
тощий уголь | 32166,10
н-додекан | 47521,02
мазут | 43519,40

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛИЧЕНИЙ КООМЕТ
№ 623/RU-A/14
Chart: Удельная энергия сгорания антрацита
| 1
ВНИИМ | 29971.1
БелГИМ | 29958.69
Антрацит | 29968.47 | 29968.47 | 29968.47 | 29968.47
 | 29975.61 | 29975.61 | 29975.61 | 29975.61
 | 29961.33 | 29961.33 | 29961.33 | 29961.33
Chart: Удельная энергия сгорания тощего угля
| 1
ВНИИМ | 32166.9
БелГИМ | 32164.54
Тощий уголь | 32166.1 | 32166.1 | 32166.1 | 32166.1
 | 32167.47 | 32167.47 | 32167.47 | 32167.47
 | 32164.73 | 32164.73 | 32164.73 | 32164.73

## Slide 11
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛИЧЕНИЙ КООМЕТ
№ 623/RU-A/14
Chart: Удельная энергия сгорания н-додекана
| 1
ВНИИМ | 47523.48
БелГИМ | 47518.6
Н-додекан | 47521.02 | 47521.02 | 47521.02 | 47521.02
 | 47525.7 | 47525.7 | 47525.7 | 47525.7
 | 47516.34 | 47516.34 | 47516.34 | 47516.34
Chart: Удельная энергия сгорания мазута
| 1
ВНИИМ | 43525.78
БелГИМ | 43515.93
Мазут | 43519.4 | 43519.4 | 43519.4 | 43519.4
 | 43527.93 | 43527.93 | 43527.93 | 43527.93
 | 43510.87 | 43510.87 | 43510.87 | 43510.87

## Slide 12
Реализуется новая тема с целью расширения диапазона (3 – 10 и 50 – 90 МДж/м3 измерений объемной энергии сгорания
Изготовлена и исследована калориметрическая установка для сжигания высококалорийного газа, предназначенная, в частности, для измерений калорийности нефтяного попутного газа
В разработке

## Slide 13
Попутный нефтяной газ (ПНГ). Постановления Правительства РФ об утилизации ПНГ
Поручение президента РФ № 1461 от 06.08.2007 подготовить комплекс мер по решению проблемы более эффективного использования ПНГ: «довести уровень утилизации ПНГ до среднемирового уровня 95 % к 2011 году».
Постановление правительства РФ от 08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».
Нефтяной газ (попутный): смесь углеводородных и неуглеводородных газов и паров, находящихся как в свободном, так и в растворенном состоянии, выделяющихся из сырой нефти в процессе ее добычи (по ГОСТ Р 8.615-2005 «Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования»)

## Slide 14
В 2015 г. коэффициент полезного использования ПНГ увеличился по сравнению с 2014 г. с 85,5% до 88,2%.
Основной задачей отрасли остается увеличение полезного использования ПНГ до 95%.

## Slide 15
Установка подготовки нефти
95 %
Нефте-газовая смесь
ПНГ
НЕФТЬ
Возможные пути утилизации ПНГ
Технологический. Закачка в пласт
Энергетический. Использование на местах для выработки электроэнергии, идущей на нужды нефтепромыслов.
Нефтехимический. Переработка на ГПЗ с получением:
СОГ - сухой отбензиненный газ (состоит в основном из СН4, с добавкой С2Н6 и, в допустимых для транспортировки в трубопроводе количествах, более тяжелых фракций);
ШФЛУ - широкая фракция лёгких углеводородов - сырья для производства: каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых бензинов и др.;
СГБ - Стабильный газовый бензин (аналогичный прямогонному бензину в нефтепереработке);
Газового моторного топлива (автомобильный пропан-бутан);
Криогенная переработка. СУГ - Сжиженный углеводородный газ для коммунально-бытовых нужд (в основном состоит из смеси пропана и бутанов, может транспортироваться в специально сконструированных цистернах)
Добыча нефти

## Slide 17
Влияние состава ПНГ на его калорийность
Различные месторождения
Газовая «шапка»
Газ, растворенный в нефти
Различные стадии разработки месторождений
Различные примеси:
N2, CO2, H2S, Не, О2, меркаптаны. Пары Н2О
Сильное «колебание» состава ПНГ |  |  |  |  |  |  |  | 
Компонент | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 | CO2 | Приме-си
Ср. содержание, % | 40-80 | 4-20 | 4-18 | 2-10 | 1-5 | 1,5-2,0 | 0,2-1,0 | до 20 %
Газохроматографический метод определения калорийности?
Использование метода прямого калориметрического измерения теплоты сгорания ПНГ

## Slide 18
Теплота сгорания ПНГ и
метрологические характеристики газовых калориметров в составе ГПЭ единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)
Характеристика | «КАТЕТ» | «В-06АК»
Диапазон | 10-50 МДж/м3 | 
Погрешность воспроизведения единицы абсолютным методом | 14·10-4 | —
Погрешность передачи единицы | 16·10-4 | 22·10-4
ПНГ имеет высокую теплоту сгорания от 34 до 70 МДж/м3
Метрологические характеристики газовых калориметров в составе ГПЭ единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)

## Slide 19
Метрологические задачи, связанные с измерениями объемной теплоты сгорания (ОТС) ПНГ прямым калориметрическим методом
1 этап: Расширение диапазона измерений ОТС
Разработка новых методик расчета ОТС ПНГ в области газовой хроматографии
Создание нового газового калориметра в составе ГЭТ 16-2010 с диапазоном измерений ОТС от 50 до 90 МДж/м3
Эталонный уровень
Методические вопросы измерений объемной теплоты сгорания ПНГ

## Slide 20
Результаты исследований метрологических и технических характеристик УСВГ
Исследуемый газ/смесь | Опорное значение низшей ОТС* , МДж/м3 | Измеренное значение низшей ОТС** , МДж/м3 | 
1 Газовые смеси средней калорийности (диапазон ПГ): |  |  | 
1.1 ИПГ (метан – 97,49, этан – 0,98, пропан – 0,29, бутан – 0,14, пентан (и выше) – 0,6, азот – 0,97, углекислый газ – 0,05 мол. %) | 33,69 | 33,68 | -0,04
1.2 Газовая смесь (метан + пропан –12,3 мол. %) | 39,83 | 39,79 | -0,09
1.3 Газовая смесь (метан + водород – 2,044 мол. %) | 32,95 | 32,88 | -0,21
1.4 Газовая смесь (метан – 95,918 мол. %) + азот) – смесь для внутрилабораторных сличений эталонных калориметрических установок в состве ГЭТ 16-2010 | 32,06 | 32,05 | -0,03
* – результаты расчета объемной теплоты сгорания газов, полученные по методике, изложенной в ГОСТ 31369–2008 (ISO 6976:1995); ** – среднее арифметическое значение, полученное путем обработки массива результатов единичных измерений в конкретной серии. |  |  | 

## Slide 21
Результаты исследований метрологических и технических характеристик УСВГ
Исследуемый газ/смесь | Опорное значение низшей ОТС* , МДж/м3 | Измеренное значение низшей ОТС** , МДж/м3 | 
2 Высококалорийные газовые смеси (диапазон ПНГ): |  |  | 
2.1 Имитатор ПНГ (метан – 25,55, этан – 54,57, пропан – 10,13, н–бутан – 3,96 мол. %) | 59,28 | 59,34 | 0,10
2.2 Имитатор ПНГ (метан – 46,37, этан – 40,35, пропан – 10,13, н–бутан – 2,55, н–пентан – 0,6 мол. %) | 51,97 | 51,91 | -0,12
2.3 Имитатор ПНГ (метан – 1,57, этан – 75,00, пропан – 18,72, бутан – 4,69 мол. %) | 66,82 | 66,84 | 0,02
2.4 Имитатор ПНГ (метан – 11,43, этан – 55,0, пропан – 20,0, бутан – 8,0, пентан – 4,05, гексан – 1,5, азот – 0,01, углекислый газ – 0,01 мол. %) | 71,03 | 70,98 | -0,08
* – результаты расчета объемной теплоты сгорания газов, полученные по методике, изложенной в ГОСТ 31369–2008 (ISO 6976:1995); ** – среднее арифметическое значение, полученное путем обработки массива результатов единичных измерений в конкретной серии. |  |  | 

## Slide 22
Метрологические задачи, связанные с измерениями объемной теплоты сгорания (ОТС) ПНГ прямым калориметрическим методом
2 этап: Сличения 2-х методов с последующей аттестацией методики расчета ОТС ПНГ в области газовой хроматографии
Косвенный расчетный метод определения ОТС ПНГ на основе газовой хроматографии
Прямой калориметрический метод измерений ОТС ПНГ
Эталонный уровень
Сличения 2-х методов
аттестация методики расчета ОТС ПНГ области газовой хроматографии

## Slide 23
Спасибо за
внимание!
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Корчагина Е.Н.
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»