# СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую  редакцию проекта межгосударственного документа РМГ „ГСИ. Методика расчета  метрологических характеристик измерительных каналов измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов”

| №№ п/п | Структурный элемент ГОСТ | Наименование национального органа (номер письма, дата) | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Документ в целом | Республика Казахстан ГУ «Комитет технического регулирования и метрологи» (Исх. № 21-01-5/2-3663 от 22.07.14 г.) | Комитет предлагает пронумеровать формулы по тексту документов | Принято |
|  | Документ в целом | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | … предлагаем переработать проект РМГ с учетом современных международных рекомендацій… | Отклонено. Названные документы МОЗМ дают рекомендации для узкого класса измерительных систем |
| 2 | Пункты 3.3 и 3.6 | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | ..разработка рекомендацій …предполагает посную актуализацию, а именно: - в части испльзуемой терминологии в соответствии с VSM 3; - переработки документа с целью возможности его применения к современным измерительным каналам с вычислительным компонентом, реализующим процедуру обработки результатов измерений и сложных измерительных каналов, выполняющих косвенные измерения; - дополнения примерами, поясняющими расчеты всех оцениваемых метрологических характеристик, в том числе для измерительных каналов в полном объеме применительно к современным ИК, в состав которых входят все упомянутые в тексте компоненты ИК; - в части отмененных и замененных ссылочных стандартов; - устранения опечаток и ошибок в расчетах, присутствующих в МИ 222-80 и перенесенных в проект РМГ | Отклонено. См. Выше Отклонено. Вычислительный компонент входит в структуру ИС, а не измерительного канала Принято Принято Принято |
| 3 | Приложение | Республика Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (Исх. № 28-12/7720 от 21.07.14 г.) | Ссылка на РТМ 25.159-71 некорректна в связи с недоступностью текста этого документа | Принято |
| 6 | Документ в целом | Азербайджанская Республика Государственный комитет по стандартизации, метрологи и патентам (Электронная почта от 31.07.14 г.) | Замечаний и предложений не имеем | Принято |
| 7 | Документ в целом | Российская федерация, ФГУП «ВНИИМС» (Исх. № 201-09-278 от 26.09.14 г.) | 1.В разделе 1 и п. 4.1 приведена ссылка на отмененный ГОСТ 8.009-72 (действует ГОСТ 8.009-84) 2. В п. 3.4 дать ссылку на п. 3.3 вместо 3.2 3. В формулах расчета МХ ИК ИС в разделе 5 требуется дать пояснения ряда вводимых дополнительных параметров и обозначений, формулы еще более сложны для восприятия, чем в МИ 222-80, они даны для частого случая – линейной номинальной статической фенкции преобразования компонентов канала. 4.Настоящая рекомендация, как и МИ 222-80, положенная в ее основу, носит академический характер и оперирует исходными даннями, которые, как правило, отсутствуют в технической документации на компоненты ИС. В п. 4.2.2. предлагается при отсутствии исходных даннях для расчета, проводить экспериментальные исследования компонентов с применением частных методи, что вряд ли осуществимо на практиве и требует значительного времени и усилий. Кроме того, возникает вопрос о целесообразности експериментального определения МХ компонентов, а не ИК в целом. 5. Целесообразно доповнить рекомендацію примерами с инженерным расчетом МХ ИК по нормируемым в технической докуменации МХ компонентов для всех рассматриваемых в проекте режимов работы ИС. | Принято Принято Принято в части параметров и обозначений Принято к сведению Принято Принято |
| 13 | Документ в целом | Министерство экономики Республики Молдова (Исх. № 08/1-6322 от 07.11.14 г.) | Поддерживает разработку документов и считает их появление своевременным. | Принято |
| 14 | Документ в целом | Кыргызская Республика | Отзыва не поступало | Учтено |
| 15 | Документ в целом | Республика Армения | Отзыва не поступало | Учтено |
| 16 | Документ в целом | Грузия | Отзыва не поступало | Учтено |
| 17 | Документ в целом | Туркменистан | Отзыва не поступало | Учтено |
| 18 | Документ в целом | Рспублика Узбекистан | Отзыва не поступало | Учтено |
| 19 | Документ в целом | Республика Таджикистан | Отзыва не поступало | Учтено |

Руководитель разработки, к.т.н., с.н.с.              	                        	А.М.Кричевец

ГосНИИ «Система», Украина