## Slide 1
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАЛОРИЙНОСТИ (ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ) ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В СФЕРЕ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВИДОВ ТОПЛИВ
46-е заседание НТКМетр (октябрь 2017 г., г. Цахкадзор)
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Notes: 1

## Slide 2: Программа работ
Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания - выполнено
Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания – работа частично выполнена, будет продолжена
Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив - ежегодно, к ноябрю 2017 будет сформирован новый перечень участников (в настоящий момент есть заявка от лаборатории из Украины)
Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания проводят Россия и Украина
Методическая помощь координатора работ (ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

## Slide 3
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦЫ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ:
В России завершены мероприятия по «Совершенствованию государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010) с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания» (3-90 МДж/м3)
Проведены исследования метрологических характеристик: газового калориметра для сжигания высококалорийного газа (УСВГ) в диапазоне от 25 до 90 МДж/м3, предназначенного для измерений калорийности нефтяного попутного газа, природного газа и их смесей;
газового калориметра для сжигания низкокалорийных газов (УСНГ) в диапазоне от 3 до 35 МДж/м3, предназначенного для измерений калорийности доменного, коксового газа и их смесей с природным газом.
В состав ГЭТ 16 будут введены 2 новых газовых калориметра непрерывного действия УСВГ и УСНГ

## Slide 4: СОСТАВ ГЭТ 16
Газовый калориметр «КАТЕТ»
Калориметр
с газовой горелкой
«В-06АК»- компаратор
Мера объемной энергии сгорания высокочистый метан
(молярная доля
основного компонента,
не менее 99,95%)
Калориметр с бомбой «ВИМ»
Мера удельной энергии сгорания бензойная кислота марки К-1
аппаратура для
определения суммарной молярной доли примесей
в бензойной кислоте
марки К– 1
Весы Metler Toledo XP 205
аппаратура для
получения высокочистой бензойной кислоты
марки К– 1
для газообразного топлива
для твердого и жидкого топлива
входной контроль чистоты на ГЭТ 154-2002
Разработка
УСВГ, УСНГ
2015-2017
Чистые газы:
водород,
этан,
пропан

## Slide 5
НОВЫЙ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ ГЭТ 16
3 – 35 МДж/м3
Высокочистый водород
(10,05 МДж/м3)
Смесь
«метан (30 %) – монооксид углерода (70 %) (18,35 МДж/м3)
Высокочистый метан
(33,43 МДж/м3)
УСВГ
УСНГ
30 – 90 МДж/м3
Высокочистый метан
(33,43 МДж/м3)
Высокочистый этан
(59,87 МДж/м3)
Высокочистый пропан
(86,37 МДж/м3)

## Slide 6: ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ГЭТ 16
Chart: Объемная теплота сгорания, МДж/м3
| 3 | 10 |  | 25 |  | 35 |  | 50 |  |  |  | 90
КАТЕТ (10÷50) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
В-06АК (25÷50) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
УСНГ (3÷35) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
УСВГ (30÷90) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Slide 7: СХЕМА РАЗБИЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ КАЛОРИМЕТРОВ УСВГ И УСНГ
Калориметр, диапазон измерений, (низшая ОТС, МДж/м3) | Поддиапазон измерений | Границы поддиапазона, (низшая ОТС, МДж/м3) | Градуировочные газы / газовые смеси (низшая ОТС, МДж/м3) | Относительная расширенная неопределенность U (k = 2)
УСВГ (от 30 до 90) | средний | от 30 до 60 | метан (≥99,95 мол. %) (33,43); этан (≥99,95 мол. %) (59,87) | 0,2 %
 | верхний | от 60 до 90 | этан (≥99,95 мол. %) (59,87); пропан (≥99,95 мол. %) (86,37) | 0,2 %
УСНГ (от 3 до 35) | нижний (1) (с разбавлением) | от 3 до 10 | водород (≥99,95 мол. %) (10,05); смесь «метан (30 %) – монооксид углерода (70 %)» (18,35); | 0,4 %
 | нижний (2) | от 10 до 18 |  | 0,2 %
 | средний | от 18 до 35 | смесь «метан (30 %) – монооксид углерода (70 %)» (18,35); метан (≥99,95 мол. %) (33,43) | 0,2 %

## Slide 8: ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЕ СЛИЧЕНИЯ ГЭТ 16
сличения были проведены на газовой смеси метана (95,918 %мол) с азотом;
аттестованная объемная теплота сгорания (Hinf=32,06 ± 0,03 MJ/m3) была рассчитана по ГОСТ 31369–2008 (ISO 6976:1995);
газовая смесь была приготовлена гравиметрическим методом.
Href
УСВГ/УСНГ
КАТЕТ
В-06АК

## Slide 9
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ПНГ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫХ КАЛОРИМЕТРОВ В СОСТАВЕ ГЭТ 16
Характеристика | «КАТЕТ» | «В-06АК» | УСНГ | УСВГ
Диапазон | 10-50 МДж/м3 |  | 3-35 МДж/м3 | 30-90 МДж/м3
Погрешность воспроизведения единицы абсолютным методом | 14·10-4 | — | — | 
Погрешность передачи единицы | 16·10-4 | 22·10-4 | 38·10-4 | 22·10-4
ПНГ имеет высокую теплоту сгорания от 34 до 70 МДж/м3
Доменный, коксовый газы – низкую от 3 до 11 МДж/м3
Метрологические характеристики газовых калориметров в составе ГПЭ единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)

## Slide 10
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЛОРИМЕТРИИ
Средства измерений (бомбовые и газовые калориметры)
Меры удельной и объемной энергии сгорания;
ГСО
Прослеживаемость
Государственный первичный эталон единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010)
Прослеживаемость

## Slide 11: МО ДЛЯ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
Рабочие эталоны для газовых калориметров
Индекс | Диапазон значений объемной энергии сгорания (низшей), МДж/м3 | Границы абсолютной погрешности (Р=0,95) объемной энергии сгорания (низшей), %
3.1.ZZB.0016.2012 | 11,7 – 14,7 |  0,3
3.1.ZZВ.0017.2014 | 18,0 – 28,0 |  0,3
3.1.ZZВ.0018.2014 | 28,1 – 33,4 |  0,3
3.1.ZZB.0015.2012 | 33,43 |  0,1
3.1.ZZВ.0020.2014 | 33,5 – 45,9 |  0,3
3.1.ZZB.0035.2014 | 46,0 – 55,4 |  0,3
Новый (декабрь 2017) | 3,0 – 10,0 |  0,4
Новый (декабрь 2017) | 50,0 – 90,0 |  0,3

## Slide 12
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕРЕНИЯМИ ОБЪЕМНОЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ (ОТС) ГАЗОВ ПРЯМЫМ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Разработка новых методик расчета ОТС высоко- и низкокалорийных газов в области газовой хроматографии
Новый калориметрический комплекс в составе ГЭТ 16-2010 с диапазоном измерений ОТС от 3 до 90 МДж/м3
ЭТАЛОННЫЙ УРОВЕНЬ
Методические вопросы измерений объемной теплоты сгорания газов

## Slide 13: НАШИ перспективные ПРЕДЛОЖЕНИЯ
проведение сличений эталонных бомбовых и газовых калориметров на образцах твердого, жидкого и газообразного топлива
методическая помощь в разработке газового калориметра, реализующего абсолютный метод измерений объемной теплоты сгорания
изготовление и поставка газовых калориметров УСНГ и УСВГ, работающих в дискретно-проточном режиме в диапазонах
3 – 30 МДж/м3 с погрешностью, не превышающей 0,4 % и
30 – 90 МДж/м3 с погрешностью, не превышающей 0,3 %

## Slide 14: Назначение
НОВЫЕ УСТАНОВКИ УСВГ И УСНГ:
могут использоваться для прямых измерений низшей теплоты сгорания газовых смесей (в том числе неизвестного состава)
могут использоваться для аттестации газовых смесей по теплоте сгорания методом прямой калориметрии
аналогичные установки могут быть совместно изготовлены ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и ООО «Теплофизические приборы» (Санкт-Петербург) и использоваться на предприятиях газовой и нефтяной промышленности (УСВГ) и металлургической промышленности (УСНГ) как средство измерений
превосходят иностранные аналоги по характеристикам, поэтому являются перспективным продуктом для продвижения на рынок инновационных технологий

## Slide 15
В 2017 г. выполнено:
Разработан комплект документов, предназначенный для утверждения рабочих эталонов единицы объемной энергии сгорания (газовых смесей–имитаторов ПНГ и низкокалорийных газов), которые будут применяться для метрологического обеспечения импортных газовых калориметров фирм «UNION Apparatebau», «Reineke», «СOSA Xentaur», «Horbe Instruments», ...;
Проведена аттестация двух газовых калориметров УСНГ и УСВГ с целью включения их в состав Государственного первичного эталона единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания «ГЭТ 16−2010» (4-й квартал 2017)

## Slide 16
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ЕДИНИЦЫ ЭНЕРГИИ СГОРАНИЯ:
На Украине продолжаются работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра.

## Slide 17
Страна | Россия, ВНИИМ | LNE, Франция | PTB, Германия | KRISS, Корея
Относительная расширенная неопределенность U (k = 2) | 1410-4 | 5810-4 | 510-4 | 3610-4
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ В ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

## Slide 18
Страна | Россия, ВНИИМ | США, NIST | Китай, NIM | Республика Беларусь, БелГИМ | Украина, ННЦИМ | Турция, Tubitak UME | Румыния, BRML-NIM
Относительная расширенная неопределенность U (k = 2) | 910-5 | 910-5 | 910-5 | 910-5 | 1310-5 | 210-3 | 110-3
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ В ОБЛАСТИ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

## Slide 19
В ОБЛАСТИ БОМБОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
В ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ КАЛОРИМЕТРИИ
В перспективе
СЛИЧЕНИЯ

## Slide 20
Спасибо за
внимание!
Руководитель лаб.: Корчагина Елена Николаевна
E-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru
Корчагина Е.Н.
Адрес: 190005, Россия, С-Пб., Московский пр., 19 Раб. тел. (812) 323-96-39, факс (812) 713-01-14
Лаборатория калориметрии сжигания и высокочистых органических веществ метрологического назначения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»