ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | Рекомендации по межгосударственной стандартизации | РМГ 91– (проект RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Государственная система обеспечения единства измерений

Совместное использование понятий

«погрешность измерения»

и «неопределенность измерения»

Общие принципы

Настоящий проект рекомендаций

не подлежит применению до их принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

- 201_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены»

- Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТЫ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции (протокол № ….. от ……. 201..г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН РМГ 91—2009

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в  указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящих рекомендаций соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств, принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

- 1 Область применения ………………………………………………………………………

- 2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………..

3 Исходные положения ……………………………………………………………………..

4 Основные термины, определения и комментарии к ним ………………………….……

5 Рекомендации по корректному применению понятий

«погрешность измерения» и «неопределенность измерения» …………………….…..

Приложение А (справочное) Классификация понятий и терминов, связанных с ключевыми словами «погрешность» и «неопределенность»

Приложение Б (справочное) Пояснения к использованию понятия «неопределенность измерения» при поверке …………………………………………………………………….

Библиография ……………………………………………………………………………….

Введение

В настоящем документе уточнен смысл основных понятий «погрешность измерения», «неопределенность измерения» и производных от них терминов, даны рекомендации по логически непротиворечивому совместному применению этих понятий в различных метрологических задачах. В качестве основных терминологических документов  приняты Рекомендации по  межгосударственной стандартизации РМГ 29−2013 и Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения».

Рекомендации, изложенные в настоящем документе, предназначены для использования в законодательной и прикладной метрологии.

Терминологические статьи в настоящих рекомендациях, повторяющие терминологические статьи РМГ 29−2013, заключены в рамки из тонких линий.

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) - INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| Рекомендации по межгосударственной стандартизации | РМГ 91– (проект RU, первая редакция) |

- Государственная система

- обеспечения единства измерений

Совместное использование понятий

«погрешность измерения»

и «неопределенность измерения»

Общие принципы

Настоящий проект рекомендаций

не подлежит применению до их принятия

Москва

Стандартинформ

201_

- Предисловие

- Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 
измерений (ФГУП «ВНИИФТРИ») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №      от  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от        №     рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 91—     
введены в действие в Российской Федерации для применения в качестве рекомендаций по метрологии Российской Федерации с ……

5 ВЗАМЕН РМГ 91—2009

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)".

© Стандартинформ, 200_

В Российской Федерации настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

- 1 Область применения ………………………………………………………………………

- 2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………..

3 Исходные положения ……………………………………………………………………..

4 Основные термины, определения и комментарии к ним ………………………….……

5 Рекомендации по корректному применению понятий

«погрешность измерения» и «неопределенность измерения» …………………….…..

Приложение А (справочное) Классификация понятий и терминов, связанных с

ключевыми словами «погрешность» и «неопределенность»

Приложение Б (справочное) Пояснения к использованию понятия «неопределенность

измерения» при поверке …………………………………………………………………….

Библиография ……………………………………………………………………………….

Введение

В настоящем документе уточнен смысл основных понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» и производных от них терминов, даны рекомендации по логически непротиворечивому совместному применению этих понятий в различных метрологических задачах. В качестве основных терминологических документов  приняты Рекомендации по  межгосударственной стандартизации РМГ 29−2013 и Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения».

Рекомендации, изложенные в настоящем документе, предназначены для использования в законодательной и прикладной метрологии.

Терминологические статьи в настоящих рекомендациях, повторяющие терминологические статьи РМГ 29−2013, заключены в рамки из тонких линий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

Совместное использование понятий

«погрешность измерения» и «неопределенность измерения»

Общие принципы

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Joint use of concepts «error of measurement» and «uncertainty of measurement».

General principles

- Дата введения −

1 Область применения

Настоящие рекомендации содержат основные принципы совместного применения понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» и производных от них понятий, рекомендуемые для использования при разработке нормативных документов по различным метрологическим задачам.

Положения, содержащиеся в  настоящем документе, рекомендуется применять в документах всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе по метрологии, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные документы:

ГОСТ 8.009–84  Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений.

Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 8.061–2007  Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение

Проект RU, первая редакция

ГОСТ 8.381−2009  Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения погрешностей

ГОСТ 8.401−80  Государственная система обеспечения единства измерений.

Классы точности средств измерений. Общие требования

РМГ 29−2013  Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

РМГ 83−2007. Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Исходные положения

В Руководстве по выражению неопределенности измерения [1] подчеркнуто принципиальное различие понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения», но не исключена возможность достаточно правильного использования понятия «погрешность». При этом подразумевается, что конкретная погрешность всегда имеет определенный знак (положительный или отрицательный). По определению, в отличие от «погрешности» понятие «неопределенность» характеризует рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Некорректность применения понятия «погрешность» проявляется при смешении его с другими по смыслу  понятиями, такими как «характеристики погрешности результата измерения», «доверительные границы погрешности». Значение погрешности конкретного результата измерения получают алгебраическим суммированием (со своими знаками) всех ее составляющих в рассматриваемом эксперименте с конкретным экземпляром средства измерений, а при оценке «характеристик погрешности» оперируют множеством возможных значений погрешностей (без учёта их знаков) в виртуальных или реальных экспериментах с различными экземплярами средств измерений данного типа при допустимом варьировании условий измерений. Поэтому общепринятые оценки среднего квадратического отклонения, границ неисключенной систематической погрешности и доверительных границ погрешности измерений и других показателей точности уже не соответствуют исходному определению погрешности. Эти оценки фактически характеризуют не погрешность, а разброс значений, приписываемых измеряемой величине на основе используемой информации, т.е. неопределенность.

Понятия «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» следует применять в соответствии с их определениями, не подменяя погрешность оценками параметров и составляющих рассеяния результатов измерений.

4 Основные термины, определения и комментарии к ним

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

результат (измерения величины): Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией. П р и м е ч а н и я 1 Определение понятия результата измерения претерпело существенное изменение по сравнению с определением РМГ 29—99 и вобрало в себя выражение точности измерения. Информация, приводимая в результате измерения, определяется особенностями конкретного измерения и соответствует требованиям, предъявляемым к этому измерению. В большинстве случаев информация относится к точности измерения и выражается показателями точности, в обоснованных случаях содержит указание методики измерений и др. 2 Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности. VIM3 [1] предусматривает также представление результата измерений плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины. 3 Если значение показателя точности измерений можно считать пренебрежимо малым для заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата измерения, с указанием класса точности применяемого средства измерений. [РМГ 29−2013, статья 5.1]

4.1

К о м м е н т а р и й – Термин «результат измерения» не следует смешивать с термином «измеренное значение»,  используемым для определения понятия «погрешность (результата измерения).

погрешность (результата измерения): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины. П р и м е ч а н и я 1 Если опорное значение величины известно, как, например, при калибровке средств измерений, то известно и значение погрешности измерения. Если в качестве опорного значения выступает истинное значение величины, то значение погрешности неизвестно. 2 В РМГ 29−99 использовался термин погрешность результата измерения: отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Изменение термина вызвано изменением понятия результат измерения (см. 5.1, примечание 1). 3 Погрешность измерения равна сумме случайной и систематической погрешностей. [РМГ 29−2013, статья 5.16]

4.2

К о м м е н т а р и й – В соответствии с 4.2 погрешность измерения Δ определяют по формуле

Δ = Xизм – Xо ,

где    Xизм – измеренное значение величины; значение величины, которое представляет результат измерения [РМГ 29−2013, статья 5.2];

Xо – опорное значение; значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода [РМГ 29−2013, статья 5.3]. Опорное значение величины может быть истинным значением величины подлежащей измерению, в этом случае оно неизвестно и применяется только в теоретических исследованиях, или принятым значением величины, в этом случае оно известно. Если неопределенность измерений, связанная с принятым значением достаточно мала и может быть принята равной нулю для конкретной цели, то в этом случае используют понятие «действительное значение величины».

Из анализа определений, примечаний и комментариев, приведённых в 4.1 и 4.2 очевидно, что понятия «погрешность», определяемое через термин «измеренное значение», и различные показатели точности, указываемые при представлении результата измерения наряду с измеренным значением, являются совершенно разными понятиями.

Понятие «погрешность измерения» относится только к конкретному результату измерения, полученному с использованием конкретного экземпляра средства измерений. Погрешность измерения является конкретным положительным или отрицательным числом. Это число получается в результате сложения в эксперименте со своими положительными или отрицательными знаками систематической погрешности и реализованной случайной погрешности. Нет оснований придавать этому понятию смысл статистического параметра какого-либо множества реальных или предполагаемых значений.

Погрешность измерения не следует путать с производственной ошибкой или ошибкой, связанной с человеческим фактором [2] (статья 2.16).

В отличие от погрешности, показатели точности результата измерений в соответствии с ГОСТ 8.010 (статья 3.4) представляют собой установленные характеристики любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил конкретной методики измерений. Они могут задаваться в качестве норм показателей точности, либо быть приписанными любому результату измерений, полученному по аттестованной методике измерений, либо представлять собой некие статистические оценки параметров результатов измерений. Данные показатели точности могут быть заданы в терминах характеристик погрешности (среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности) или концепции неопределенности измерений (стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности).

4.3

среднее квадратическое отклонение; стандартное отклонение: Параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения. П р и м е ч а н и я 1 Оценкой среднего квадратического отклонения является выборочное стандартное отклонение, определяемое по формуле где - k-тое измеренное значение или показание в ряду из n значений; - среднее арифметическое из n измеренных значений или показаний. 2 является оценкой стандартного отклонения распределения и называется выборочным стандартным отклонением среднего арифметического. 3 Выборочное стандартное отклонение иногда неправильно называют средняя квадратическая погрешность. [РМГ 29−2013, статья 5.18]

4.4

доверительные границы (погрешности измерения): Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений. П р и м е ч а н и я 1 Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют границами погрешности. 2 Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют доверительная погрешность. [РМГ 29−2013, статья 5.22]

К о м м е н т а р и й – В рамках концепции погрешности доверительные границы погрешности,  откладываемые от результата измерений, рассматриваются как границы интервала, включающего в себя истинное (опорное) значение измеряемой величины с заданной доверительной вероятностью.

В общем случае доверительные границы погрешности находят путем построения композиции распределений случайных погрешностей и неисключенных систематических погрешностей, предварительно оценив их доверительные границы (границы) и средние квадратические отклонения.

4.5

неопределенность (измерений): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации. П р и м е ч а н и е — Неопределенность измерений включает составляющие, обусловленные систематическими эффектами, в том числе составляющие, связанные с поправками и приписанными значениями эталонов, а также дефинициальную неопределенность. Иногда поправки на оцененные систематические эффекты не вводят, а вместо этого их рассматривают как составляющие неопределенности измерений. [РМГ 29−2013, статья 5.34]

К о м м е н т а р и й – Параметром может быть, например, стандартное отклонение, называемое стандартной неопределенностью измерений (или кратное ему число) или половина ширины интервала с установленной вероятностью охвата.

В общем случае неопределенность измерений включает в себя много составляющих. Некоторые из этих составляющих могут быть оценены по типу А неопределенности измерений на основании статистического распределения значений величины из серий измерений и могут характеризоваться стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые могут быть оценены по типу В, также могут характеризоваться стандартными отклонениями, оцениваемыми через функции плотности вероятностей на основании опыта или другой информации. В целом, при данном объеме информации подразумевается, что неопределенность измерений связывают с определенным значением, приписываемым измеряемой величине. Изменение этого значения приводит к изменению связываемой с ним неопределенности. [2] (статья 2.26). Для данного значения в РМГ 29 используется термин «измеренное значение», в [1] – «результат измерения» или «оценка значения измеряемой величины».

Неопределенность измерения является параметром, относящимся к результату измерения и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине [1] (пункт 2.2.3). Количественно «неопределенность измерения» (как правило) принято характеризовать «стандартной неопределенностью» – неопределенностью результата измерения, выраженной как стандартное отклонение, «суммарной стандартной неопределенностью»  или  «расширенной неопределенностью» [1] (пункты 2.3.1, 2.3.4 и 2.3.5).

Расширенная неопределённость определяет интервал охвата, основанный на имеющейся информации, который содержит совокупность истинных значений измеряемой величины с заданной вероятностью.

Необходимо подчеркнуть, что «погрешность» и «неопределенность» представляют собой различные понятия; их не следует путать друг с другом или неправильно использовать [1] (пункты 3.2.2; 3.2.3). В  [1] уделяется большое внимание различию данных терминов и подчеркивается, что эти слова не являются синонимами и отражают разные понятия. Например, возможен случай, когда результат измерения имеет пренебрежимо малую погрешность при большой неопределенности [1] (пункт 3.3.1, примечание).

5 Рекомендации по корректному применению понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения»

5.1 Применение понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» в конкретных метрологических ситуациях

5.1.1 Выполнение измерений по методикам  измерений

Применение понятия «погрешность результата измерения» в данной ситуации невозможно, так как на практике значение погрешности, в отсутствии опорного значения, неизвестно (возможно только в теоретических рассуждениях о результатах измерений).

Результаты измерений должны характеризоваться измеренными значениями и показателями точности по ГОСТ 8.010. В аттестованных методиках измерений данные показатели точности устанавливаются в виде приписанных значений либо неких норм показателей точности в терминах характеристик погрешности или неопределённости измерений. Для методик измерений, показатели точности которых устанавливаются в процессе (после) выполнения измерений, они представляют из себя некие статистические оценки параметров полученных результатов измерений. Такие методики аттестации не подлежат и не могут использоваться в сфере законодательной метрологии.

При выборе показателей точности результатов измерений при разработке методик измерений рекомендуется принимать во внимание следующие обстоятельства:

- концепция неопределённости измерений, изложенная в  [1] и других международных стандартах, принята в настоящее время всеми международными метрологическими организациями, поэтому результаты измерений, выполняемых в рамках международного сотрудничества, для зарубежных партнеров следует характеризовать показателями точности в терминах неопределённости измерений;

- использование в качестве показателей точности результата измерений (стандартной, расширенной) неопределённости измерений более целесообразно, исходя из логического смысла понятия неопределённости, по определению связанного именно с измеренным (а не с отсутствующим при выполнении измерений опорным) значением и характеризующего  разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине;

- использование в качестве показателей точности результата измерений характеристик, наименования которых содержат слово «погрешность», в некоторых метрологических ситуациях приводит к неправильному использованию термина «погрешность» в значении показателя точности, к подмене понятий.

Классификация понятий и терминов, связанных с ключевыми словами «погрешность» и «неопределенность», на предмет их соотношения с понятием «погрешность» приведена в приложении А.

5.1.2 Результаты измерений с помощью эталона, выполняемых при сличениях (ключевых, региональных, межгосударственных) национальных эталонов, в соответствии с Договоренностью (Соглашением) [3] представляют с подробными сведениями об оценке неопределенности. Указанные в паспортах на национальные эталоны (государственные эталоны) нормы границ составляющих погрешностей эталонов по ГОСТ 8.381 при этом используют для оценки неопределенности результатов измерений.

5.1.3 Калибровочные и измерительные возможности национальных метрологических институтов по Приложению С Договоренности (Соглашения) [3]  представляют с указанием неопределенности результатов измерений и коэффициента охвата. При этом обязательно приводят сведения о прослеживаемости передачи соответствующей шкалы измерений или единицы измерений.

5.1.4 При калибровке средств измерений устанавливают при определенных условиях соотношение между значением величины по показаниям средства измерений и соответствующим значениям, реализуемым с помощью эталона. При данной процедуре возможно определение  погрешности средства измерений. По результатам калибровки могут быть внесены поправки к показаниям средств измерений или уточнены реализуемые средствами измерений значения. Характеристикой точности измерений при калибровке может быть только неопределенность измерений, так же как и указано в Приложении С к Соглашению [3]. Это относится и к результатам  определения калибровочной функции  [РМГ 29-2013] средств измерений в процессе калибровки.

Необходимо иметь в виду различие смысла терминов «калибровка» и «поверка» (verification ─ подтверждение соответствия). Калибровка не является процедурой подтверждения соответствия [4].

5.1.6 Нормирование метрологических характеристик средств измерений осуществляют, оперируя понятием «погрешность» и руководствуясь ГОСТ 8.401 и ГОСТ 8.009. При этом характеристики погрешности используют как пределы допускаемых погрешностей средств измерений данного типа.

5.1.7 Поверка средств измерений (verification) – установление пригодности средств измерений (СИ) к применению на основании экспериментального определения метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным требованиям. При поверке используют эталоны.

Поверка СИ может заключаться:

а) в определении пригодности СИ к применению с отбраковкой тех СИ, погрешность которых превышает пределы допускаемой погрешности, установленной для СИ данного типа;

б) в установлении действительных значений или градуировочных характеристик СИ, поступивших на поверку (в том числе путем введения поправок);

в) в определении пригодности СИ к применению по нормам их стабильности (с отбраковкой тех СИ, изменение действительного значения или градуировочной характеристики которых за межповерочный интервал превысило предел допускаемой нестабильности, установленный для СИ данного типа) и в установлении действительных значений или градуировочных характеристик остальных СИ.

При поверке оперируют установленными для средств измерений нормами пределов характеристик их погрешностей. Поэтому в методиках поверки допускается указывать, в каком соотношении должны находиться расширенная неопределенность измерений при поверке и нормы допустимых пределов погрешностей средств измерений данного утвержденного типа, а также критерии годности средств измерений с учетом неопределенности измерений при поверке (см. приложение Б).

5.1.8 При построении поверочных схем по ГОСТ 8.061 результаты измерений при передаче единиц величин рекомендуется характеризовать неопределенностью. Нормы пределов погрешностей воспроизведения единиц и методы поверки также рекомендуется устанавливать с учетом расширенной неопределенности соответствующих измерений.

5.2 Общая рекомендация

Из рассмотренных метрологических ситуаций можно предложить общее правило: результаты измерений в большинстве метрологических ситуаций характеризуются неопределенностью, а нормативы точности средств измерений, измерительных и контрольных процедур характеризуются погрешностью. Таким образом, понятия «неопределенность» и «погрешность» рекомендуется гармонично использовать без взаимного противопоставления и исключения одного из них.

Приложение А

(справочное)

Классификация понятий и терминов, связанных с ключевыми словами

«погрешность» и «неопределенность»

А.1 Понятия «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» рекомендуется применять в соответствии с их определениями без взаимного противопоставления и исключения одного из них, не подменяя погрешность оценками параметров и составляющих рассеяния результатов измерений. Однако практическое применение этой рекомендации вызывает затруднение из-за наличия в нормативных документах различных терминов со словом «погрешность». Ниже приведены такие термины по РМГ 29, которые разделены на смысловые группы: соответствующие определению погрешности; другие понятия, связанные с погрешностями, смысл некоторых из которых уточнен. Также рассмотрены варианты применения понятий, связанных с неопределенностью.

Соотношение понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений»: это два разных понятия, которые нужно применять в соответствии с их определениями, не подменяя погрешность оценками параметров и составляющих рассеяния результатов измерений.

А.2 Результаты измерений

А.2.1 Понятия, относящиеся к погрешности измерений:

- погрешность (результата измерения), погрешность измерения;

- случайная погрешность (измерения);

- систематическая погрешность (измерения);

- погрешность метода (измерений);

- инструментальная погрешность (измерения);

- абсолютная погрешность (измерения);

- относительная погрешность (измерения).

К о м м е н т а р и и – Систематическую погрешность измерения, оставшуюся после введения поправки, называют неисключенной систематической погрешностью (НСП).

Относительная погрешность измерения выражается как отношение абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины. Заменять в этом отношении опорное значение на результат измерения не рекомендуется, так как это противоречит определению понятия «погрешность измерения».

В соответствии с РМГ 83−2007 понятие «относительная погрешность измерения» применимо при измерениях величин по шкалам отношений и абсолютным шкалам, а также к интервалам величин, описываемых шкалами разностей (интервалов). Однако к самим величинам, описываемым шкалами разностей, это понятие неприменимо. Например, бессмысленно (невозможно) выражать  в  процентах погрешность измерения температуры по шкале Цельсия или погрешность датировки события.  Понятие «относительная погрешность измерения» неприменимо при измерениях по шкалам порядка и наименований.

А.2.2 Другие понятия, связанные с погрешностями измерений:

- среднее квадратическое отклонение (СКО);

- доверительные границы (погрешности измерения);

- максимальная допускаемая погрешность (измерения);

- поправка;

- поправочный множитель.

К о м м е н т а р и и – Оценку СКО – выборочное стандартное отклонение − иногда неправильно называют «средняя квадратическая погрешность».

Доверительные границы (погрешности измерения) при вероятности, равной 1, называют границами погрешности.  Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют «доверительная погрешность». Границы относительной погрешности в долях или процентах находят из отношений

δ = ∆х/x  или  δ = ∆х/x∙100, %,

где ∆х – границы абсолютной погрешности измерения;

x – опорное или измеренное значение величины.

Здесь имеются в виду доверительные границы модельного множества возможных значений погрешностей измерений предположительно выполняемых по данной измерительной процедуре. У конкретной одной погрешности не может быть границ или границы. Поэтому логичнее применять термин с множественным числом погрешностей: «доверительные границы погрешностей измерений».

Эквивалентом понятия «максимальная допускаемая погрешность» является  применяемое выражение «погрешность измерения − не более …». Также по ГОСТ 8.010 может использоваться термин «предел (допускаемой) погрешности».

Поправка может иметь различные формы, такие как дополнительное слагаемое или множитель, или она может находиться по соответствующей таблице. Поправочный множитель используют в случаях, когда систематическая погрешность пропорциональна значению измеряемой величины.

А.2.3 Понятия, связанные с неопределённостью измерений:

- неопределенность (измерений);

- стандартная неопределенность (измерений);

- суммарная стандартная неопределенность (измерений);

- расширенная неопределенность (измерений);

- относительная стандартная неопределенность измерений;

- дефинициальная неопределенность;

- целевая неопределенность (измерений).

К о м м е н т а р и и – Понятие «неопределённость измерений» относится (имеет смысл) только к результатам измерений. Термина «неопределённость средств измерений» нет, но существует термин «инструментальная неопределенность». Неопределенность измерения, так же как среднее квадратическое отклонение,  является неотрицательным параметром (перед числовым значением неопределённости знак ± неуместен), характеризует рассеяние множества возможных значений результатов измерений в рассматриваемой измерительной ситуации, но не погрешность конкретного результата измерения. Возможен случай, когда конкретный результат измерения имеет пренебрежимо малую погрешность при большой неопределенности.

Дефинициальная неопределенность: составляющая неопределенности измерений, являющаяся результатом ограниченной детализации в определении измеряемой величины. Дефинициальная неопределенность есть практический минимум неопределенности измерений при любом измерении данной величины.

Целевая неопределенность (измерений) является верхней границей неопределенности измерений, заранее установленной, исходя из предполагаемого использования результатов измерений. Целевая неопределенность не является оцененной неопределенностью измерений! Это установленная норма на измерительную процедуру.

А.3 Средства измерений

А.3.1 Понятия, относящиеся к погрешности средств измерений:

- погрешность средства измерений;

- систематическая погрешность средства измерений;

- случайная погрешность средства измерений;

- абсолютная погрешность средства измерений;

- относительная погрешность средства измерений;

- приведенная погрешность (средства измерений);

- основная погрешность (средства измерений);

- дополнительная погрешность (средства измерений);

- статическая погрешность (средства измерений);

- динамическая погрешность (средства измерений);

- погрешность в контрольной точке;

- погрешность нуля;

- погрешность меры.

К о м м е н т а р и и – Погрешность средства измерений: разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины. Показанием меры является ее номинальное (паспортное) значение. Для средства измерений (СИ) за опорное значение измеряемой величины принимают показание рабочего эталона, для рабочего эталона — значение, полученное с помощью эталона более высокого ранга. Погрешности СИ различаются: по характеру проявления — систематические и случайные; по способу выражения - абсолютные, относительные, приведенные;  по отношению к условиям применения - основные и дополнительные; по отношению к изменениям во времени измеряемой величины динамические, возникающие дополнительно при измерении переменной величины и обусловленные несоответствием реакции СИ на скорость (частоту) изменения входного сигнала, и статические — погрешности СИ, применяемого при измерении величины, принимаемой за неизменную.

Систематическая погрешность средства измерений: составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерно изменяющуюся. Систематическая погрешность данного средства измерений, как правило, будет отличаться от систематической погрешности другого экземпляра средства измерений этого же типа, вследствие чего для группы однотипных средств измерений систематическая погрешность может иногда рассматриваться как случайная погрешность.

Случайная погрешность средства измерений: составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

Абсолютная погрешность средства измерений: погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность средства измерений: погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины.

Приведенная погрешность (средства измерений): Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины.

П р и м е ч а н и я

1 Часто за нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений или разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений.

2 Приведенную погрешность обычно выражают в процентах.

Основная погрешность (средства измерений): погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

Дополнительная погрешность (средства измерений): составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

Статическая погрешность (средства измерений): погрешность средства измерений, применяемого для измерения постоянной величины.

Динамическая погрешность (средства измерений): разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статистической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

Погрешность в контрольной точке: погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины.

Погрешность нуля: погрешность средства измерений в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

Погрешность меры: разность между номинальным значением меры и опорным значением воспроизводимой ею величины.

А.3.2 Другие понятия, связанные с погрешностями средств измерений:

- точность (средства измерений);

- класс точности;

- предел допускаемой погрешности (средства измерений);

- инструментальное смещение.

К о м м е н т а р и и – Точность (средства измерений): качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности. Считается, что чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.

Класс точности: обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений. Класс точности средств измерений конкретного типа устанавливают в стандартах технических требований (условий) или в других нормативных документах.

П р и м е ч а н и я

1 Класс точности обычно обозначается числом или символом, принятым по соглашению.

2  Класс точности дает возможность судить о значениях инструментальных погрешностей или инструментальных неопределенностей средств измерений данного типа при выполнении измерений.

3 Класс точности применяется и к материальным мерам.

Класс точности соответствует пределам допускаемых основной и дополнительных погрешностей средств измерений, а также другим характеристикам, влияющим на точность. Правила построения и примеры обозначения классов точности в документации и на средствах измерений приведены в  ГОСТ 8.401.

Предел допускаемой погрешности (средства измерений): наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.

П р и м е ч а н и е − Обычно устанавливают пределы допускаемой погрешности, т.е нижнюю и верхнюю границы интервала, за которые не должна выходить погрешность.

Инструментальное смещение: разность между средним повторных показаний и опорным значением величины.

А.3.3   Неопределенности измерений, связанные со средствами измерений (поверкой, калибровкой):

- инструментальная неопределенность;

- неопределенность калибровки средства измерений.

К о м м е н т а р и и – Инструментальная неопределенность: составляющая неопределенности измерений, обусловленная применяемым средством измерений или измерительной системой.

П р и м е ч а н и я

1 Инструментальную неопределенность, как правило, определяют при калибровке средства измерений или измерительной системы, за исключением первичного эталона, когда для этого используют иные подходы.

2 Инструментальную неопределенность используют при оценивании неопределенности измерений по типу В.

3 Информация, касающаяся инструментальной неопределенности, может быть приведена в спецификации средства измерений.

Неопределенность калибровки средства измерений. Эту неопределенность иногда ошибочно называют погрешностью калибровки средства измерений. Неопределенность калибровки СИ имеет смысл неопределенности измерений при калибровке СИ, значение которой зависит от уровня точности используемого при этом эталона, и поэтому применять ее в качестве нормируемой метрологической характеристики СИ невозможно. Возможно ее использование (учет) при поверке (подтверждении соответствия) СИ (см. приложение Б) и при установлении границ погрешностей аттестуемых эталонов с учетом экспериментально оцененной долговременной нестабильности СИ (эталона).

А.4  Метрологическая прослеживаемость

А.4.1 Понятия, относящиеся к погрешности:

- погрешность воспроизведения (единицы величины);

- погрешность передачи (размера) единицы (величины);

- погрешность метода передачи единицы величины; погрешность метода поверки; погрешность метода калибровки.

К о м м е н т а р и и – Погрешность воспроизведения (единицы величины): разность между значением величины, воспроизводимым эталоном и опорным (действительным) значением величины, деленная на опорное (действительное) значение.

Примечание – Это теоретическое понятие соответствует относительной погрешности воспроизведения единицы величины и для нормирования точности эталонов не применяется. Принято для эталонов устанавливать показатели точности воспроизводимых ими одной или ряда величин, возможно, отличных от единицы.

Погрешность передачи единицы (величины): погрешность измерений при передаче единицы величины, включающая погрешности метода передачи единицы величины и эталона, от которого осуществляется передача, а также случайные погрешности эталона (средства измерений), которому осуществляется передача единицы величины.

Погрешность метода передачи единицы величины; погрешность метода поверки; погрешность метода калибровки: составляющая погрешности измерений при передаче единицы величины, обусловленная несовершенством применяемого метода поверки или калибровки.

А.4.2 Другие понятия, связанные с  погрешностями:

- среднее квадратическое отклонение результатов измерений при воспроизведении единицы величины (первичным) эталоном; среднее квадратическое отклонение случайной погрешности первичного эталона;

- границы или доверительные границы неисключенной систематической погрешности первичного эталона;

- доверительные границы суммарной погрешности первичного эталона;

- суммарное среднее квадратическое отклонение, характеризующее  суммарную погрешность вторичного эталона;

- доверительные границы суммарной погрешности вторичного эталона.

А.4.3   Неопределенности измерений, связанные с метрологической прослеживаемостью:

- стандартная неопределенность измерений при воспроизведении единицы величины первичным эталоном, оцениваемая по типу А (по типу В); суммарная стандартная неопределённость при воспроизведении единицы величины первичным эталоном;

- расширенная неопределенность измерений при воспроизведении единицы величины первичным эталоном;

- суммарная стандартная неопределенность, обусловленная стандартными неопределенностями измерений при передаче единицы величины, оцениваемыми по типу А и 
по типу В;

- расширенная неопределенность измерений при передаче размера единицы величины.

П р и м е ч а н и е – в пунктах А.4.2 и А.4.3 приведены термины по ГОСТ 8.381.

Приложение Б

(справочное)

Пояснения к использованию понятия «неопределенность измерения»

при поверке

В международном документе МОЗМ Д 8 [5] применено понятие  «неопределенность измерения при поверке средств измерений» без конкретизации этого положения. Возможны различные варианты его реализации из-за многообразия реальных ситуаций в зависимости от выбранного способа поверки (поверка способом отбраковки или поверка способом градуировки), соотношения пределов погрешностей поверяемых средств измерений и применяемых при этом эталонов, требований к достоверности результатов поверки. Порядок учета неопределенности измерений при поверке в соответствии с [6] может выглядеть следующим образом.

- Измеряется (предположим для простоты что одновременно) некоторая величина эталоном (действительное значение величины Xд) и поверяемым СИ (показания СИ - XСИизм);

- Тогда погрешность ∆ поверяемого СИ вычисляется как разность между показаниями СИ и действительным значением величины ∆СИ = XСИизм − Xд,, значение ∆СИ может быть положительным, нулевым или отрицательным.

- В соответствии с [1] оценивается стандартная неопределенность uc измерения ∆СИ. По определению uc неотрицательный параметр.

Для наиболее распространенного случая симметричных пределов погрешности эталона стандартная неопределенность типа B (ub.) оценивается по формуле:

ub=b3.

Здесь ±b – пределы погрешности эталона. При этом предполагается, что погрешность может находиться с равной вероятностью в интервале, ограниченном пределами погрешности.

Для однократных измерений (достаточно частый случай при поверке, если известно, что случайный разброс результатов измерений пренебрежимо мал), полагается, что неопределенность типа А равна нулю (ua = 0).

- Оценивается расширенная неопределенность U = kuc (неотрицательный параметр), где k – коэффициент охвата.

- Рассчитывается: верхняя граница интервала неопределенности измеренной погрешности как сумма измеренной погрешности ∆СИ (положительной или отрицательной) и расширенной неопределенности U, и нижняя граница интервала неопределенности как разность измеренной погрешности ∆СИ и расширенной неопределенности U.

- Решение о положительном результате поверки может быть принято только в том случае, если интервал неопределенности результата измерения погрешности находится внутри области допустимых значений погрешности, то есть верхняя граница этого интервала неопределенности не превышает положительного предела погрешности поверяемого СИ (∆СИпр), а нижняя граница этого интервала не менее отрицательного предела погрешности поверяемого СИ (минус ∆СИпр). Графически этот случай представлен на рисунке А 1, а).

- Если интервал неопределенности результата измерения погрешности полностью лежит в области недопустимых значений погрешности СИ, принимают решение о несоответствии требованиям, то есть об отрицательных результатах поверки (рисунок А 1, в).

- Если интервал неопределенности результата измерения погрешности включает в себя положительный (∆СИпр) или отрицательный предел погрешности (минус ∆СИпр), результат поверки является неокончательным и требуются повторные измерения с использованием более точного эталона. Если это невозможно (отсутствует более точный эталон) приходится принимать решение об отрицательных результатах поверки и в этом случае (рисунок А 1, б).

На основании анализа процесса поверки способом отбраковки с использованием статистической имитационной модели поверки показано, что при данном способе поверки целесообразно учитывать неопределенность измерений при поверке, причем коэффициент охвата «k» следует выбирать из диапазона от 1,5 до 1, в зависимости от требований к достоверности результатов поверки. Здесь характеристикой достоверности поверки принят «риск заказчика» RЗ – условная вероятность того, что СИ является фактически негодным (метрологически неисправным) при условии, что оно признано в результате поверки годным.

-∆СИпр

0

∆СИ - U

∆СИ

∆СИ + U

∆СИпр

∆СИ

а)

-∆СИпр

0

∆СИ - U

∆СИ

∆СИ + U

∆СИпр

∆СИ

б)

0

∆СИ - U

∆СИ

∆СИ + U

∆СИпр

∆СИ

в)

Рисунок А.1. Схема учета неопределенности при подтверждении соответствия поверяемого средства измерений допустимым пределам погрешности.

а) – положительный результат поверки;

б) – неокончательный результат поверки (в случае отсутствия более точного эталона должен считаться отрицательным);

в) – отрицательный результат поверки.

Для k = 1,5 обеспечивается RЗ близкий к 0 при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % при отношении пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 2,5.

Для k = 1 обеспечивается RЗ менее 5 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % при отношении пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 1,8.

Если же не учитывать неопределенность измерений при поверке, то RЗ менее 5 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % обеспечивается лишь для отношения пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 2,5.

Библиография

| [1] Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 (ISO/ IEC Guide 98-3:2008) | Неопределенность измерения. Часть 3 Руководство по выражению неопределенности измерения (Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)) |
| --- | --- |
| [2] Международный словарь по метрологии ( International vocabulary of metrology JCGM 200:2008) | Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)) |
| [3] Договоренность (Соглашение) о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes , Paris, 14 october 1999). Документ подготовлен МКМВ при полномочиях, данных ему Метрической конвенцией, Париж, 14 октября 1999 г. |  |
| [4] Резолюция 11 22-ой Генеральной конференции по мерам и весам (Париж, октябрь 2003 г.) ( Resolution 11 of the 22nd CGPM (Paris, october 2003) | Отношения между национальными метрологическими институтами и национально признанными органами по аккредитации (Relationship between National Metrology Institutes and nationally recognized accreditation bodies) |
| [5] Международный документ МОЗМ Д 8 (International Document OIML D8) [6] Международный стандарт ИСО 10576-1:2003 ( ISO 10576-1:2003) | Эталоны. Выбор, признание, применение, хранение и документация (Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and documentation) Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы» (Statistical methods. Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements. Part 1. General principles. |

УДК 389.6:006.354 МКС 01.040.17 Т80 ОКСТУ 0008 Ключевые слова: метрология, погрешность, неопределенность, рассеяние результатов измерений, сличение эталонов, калибровка, поверка, поверочные схемы

| Первый заместитель генерального директора- заместитель по научной работе | А.Н. Щипунов |
| --- | --- |
| Главный метролог | А.С. Дойников |
| Заместитель главного метролога- заместитель начальника отдела | Л.В. Юров |
| Старший научный сотрудник | С.В. Алёхин |