## Slide 1: ГП “Укрметртестстандарт”
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

## Slide 2
Согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности» законодательно регулируемые средства измерительной техники подлежат:
- оценке соответствия в случаях, когда это предусмотрено соответствующими техническими регламентами;
- периодической поверке и поверке после ремонта (также возможна внеочередная, экспертная и инспекционная поверка)

## Slide 3: Действие Технического регламента законодательно регулируемых средств измерительной техники распространяется на:
№ пун-кта ТР | Группа средств измерительной техники | Процедура оценки соответствия
4 | Анализаторы медицинского назначения (биохимические, гематологические, электролитов и газов в крови, иммуноферментные, флуоресцентные, хемилюминесцентные, электрохимические) | B+D, B+F, G
8 | Аудиометры чистого тона | B+D, B+F, G
13 | Измерители артериального давления | B+D, B+F
32 | Дозаторы медицинские пипеточные и поршневые | B+D, B+F, G
34 | Электрокардиографы | B+D, B+F, G
35 | Энцефалографы | B+D, B+F, G
37 | Кардиодефибрилляторы | B+D, B+F, G
38 | Кондуктометры, рН-метры, титраторы, иономеры | B+D, B+F, G
44 | Медицинские термометры | B+D, B+F, G
48 | Мониторы пациента | B+D, B+F, G
58 | Рефрактометры, офтальмометры | B+D, B+F, F1, G
72 | Ультразвуковые диагностические приборы | B+D, B+F, G
75 | Хроматографы газовые и жидкостные | B+D, B+F, G

## Slide 4: Процедуры оценки соответствия:
Обозначение модуля | Наименование процедуры | Итоговый документ
B | Проверка типа | Сертификат проверки типа
D | Соответствие типа путем обеспечения качества производственного процесса | Сертификат признания системы управления качеством
F | Соответствие типа по результатам проверки средств измерительной техники | Сертификат соответствия (утвержденному типу)
F1 | Соответствие по результатам проверки средства измерительной техники | Сертификат соответствия (требованиям технического регламента)
G | Соответствие по результатам проверки каждого отдельного средства измерительной техники | Сертификат соответствия (требованиям технического регламента)

## Slide 5: Поверка законодательно регулируемых средств измерительной техники проводится в соответствии с «Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, пребывающих в эксплуатации, и оформления ее результатов». Перечень законодательно регулируемых средств измерительной техники установлен «Перечнем категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, подлежащих периодической поверке». Межповерочные интервалы законодательно регулируемых средств измерительной техники установлены «Межповерочными интервалами законодательно регулируемых средств измерительной техники, пребывающих в эксплуатации, по категориям»

## Slide 6
Автоматизация клинической лабораторной диагностики при проведении клинико-биохимических, гематологических, общеклинических, иммунологических, молекулярно-биологических и гормональных исследований влечет за собой создание новых средств измерительной техники

## Slide 7
Комплект состоит из семи нейтральных светофильтров и меры длин волн полос поглощения ПС-7.
Расширенная неопределенность значений спектрального коэффициента направленного пропускания:  (0,3 ‒ 0,5) % – в спектральном диапазоне от 200 до 2500 нм;
Расширенная неопределенность значений максимумов поглощения  0,3 нм.
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» разрабатывает и изготавливает рабочие эталоны для обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения
Комплект нейтральных светофильтров КСС-02У
Предназначен для поверки (калибровки) анализаторов биохимических, фотометров общего назначения, спектрофотометров ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра.

## Slide 8
Комплект нейтральных светофильтров КНП-02
Предназначен для поверки (калибровки) иммуноферментных анализаторов (фотометров).
Комплект состоит из шести нейтральных светофильтров, помещенных в специальную оправу. Номинальные значения коэффициента направленного пропускания от 0,3 до 70 %.
Расширенная неопределенность значений спектрального коэффициента направленного пропускания:  (0,1 ‒ 0,3) % – в спектральном диапазоне от 400 до 700 нм

## Slide 9
Стандартные образцы предназначены для поверки (калибровки) автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов.
Характеризация СО производится по спектральному коэффициенту направленного пропускания и оптической плотности в диапазонах длинах волн: (345 ‒ 355) нм; (400 ‒ 410) нм; (500 ‒ 510) нм; (540 ‒ 550) нм; (570 ‒ 580) нм с шагом 1 нм при температурах растворов (20  0,1) С и (37  0,1) С.
Расширенная неопределенность измерения коэффициента направленного пропускания:  (0,05 ‒ 0,6) %
  Стандартные образцы спектральных коэффициентов пропускания и оптической плотности

## Slide 10
Предназначен для поверки (калибровки) рефрактометров офтальмологических, кератометров и офтальмометров.
В комплект входит 9 мер – имитаторов человеческого глаза:
– номинальные значения вершинной рефракции: 0,0;  2,0;  5,0;
 10,0 и  15,0 дптр.;
– номинальные значения радиуса кривизны: 6,8; 6,9; 7,5; 8,25; 8,5 мм;
Расширенная неопределенность измерения рефракции  (0,03 – 0,1) дптр (м-1); радиуса кривизны  (0,002 – 0,008) мм.
Комплект мер вершинной рефракции и радиуса кривизны КМВР-2

## Slide 11
С 2007 года ГП «Укрметртестстандарт» сотрудничает с Головной организацией метрологической службы Министерства здравоохранения Украины на базе Украинской детской специализованой больницы «ОХМАТДЕТ» по проведению программ проверки квалификации посредством межлабораторных сличений.
11 раундов по программе «Клиническая биохимия в клинической лабораторной диагностике »
9 раундов по программе «Иммунохимия»
8 раундов по программам «Гематология – автоматический подсчет клеток крови», «Онкомаркеры», «Гемостаз»
7 раунда по программам «Моча. Общий анализ», «Токсикология. Алкоголь и наркотические вещества»
4 раунд по программе «Гликолизированный гемоглобин»
4 раунд по программе «Кислотно-основное состояние»

## Slide 12
Национальное агентство по аккредитации Украины с 2016 года проводит работы по аккредитации медицинских лабораторий на соответствие требованиям ДСТУ EN ISO 15189. На сегодняшний день только 4 лаборатории прошли аккредитацию: 1 лаборатория частной формой собственности и 3 лаборатории государственных медицинских учреждений.

## Slide 13
Спасибо за внимание
Ольга Деньгуб
Тел.: (+38044) 526 11 72
факс: (+38044) 526 36 98
e-mail: odengub@ukrcsm.kiev.ua