Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения» (взамен ГОСТ 8.437-81, ГОСТ 8.438-81)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.2 уточнить. Метрологическая аттестация (МА) отделена от калибровки. Калибровка проводится вместе с поверкой. В Республике Беларусь МА и калибровка осуществляются вместе в сфере законодательной метрологии и отдельно - вне сферы законодательной метрологии. Считаем целесообразным объединить два последних перечисления (метрологическая аттестация; поверка и калибровка ИС) – «метрологический контроль», в том числе периодический. |  |
|  |  | п.п. 4.3, 4.4 уточнить термин «метрологическое обеспечение ИК». Возможно, имеется в виду метрологический контроль. В разделе 5 речь идет о «метрологическом обеспечении информационной измерительной системы (ИИС)» и это правильно |  |
|  |  | п. 4.4 уточнить термин «метрологическое обеспечение программных средств» |  |
|  |  | п. 4.5 исключить, так как «надзор» - это отдельный вид инспекционной деятельности, который никак не связан с наименованием документа. |  |
| Раздел 5 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 5.1, примечание 3, последнее перечисление уточнить в части «(при необходимости)», когда возникает такая «необходимость» (например для измерений где присутствуют ручные замеры и ручное внесение их результатов в измерительную систему; или в случае необходимости проведения подготовительных мероприятий к проведению измерений). В случае полностью автоматизированных измерений и обработки их результатов – разработка МВИ не требуется |  |
|  |  | п. 5.2 уточнить. Метрологическую аттестацию программных средств ИС в Республике Беларусь отдельно от ИС не проводят. И в этом нет необходимости. Если стандартные измерительные процедуры МК ИИС с программным обеспечением (ПО) подтверждают метрологические характеристики ИИС, то считается что ПО соответствует своему назначению и его погрешности пренебрежимо малы. Это актуально как для ИС прошедших утверждение типа, так и иных видов метрологического контроля. Подходы к проверке ПО в Республике Беларусь следующие: в отношении ПО средств измерений, в том числе применяемых в сфере законодательной метрологии, заключение о соответствии его функциональных возможностей требованиям ТНПА базируется на положительных результатах испытаний метрологических характеристик и отсутствия программных ошибок при работе с пользовательским интерфейсом ПО. «Программное обеспечение средства измерений – обобщенное понятие, соответствующее документации системы обработки информации, включающее программный код, данные и параметры, размещение которых ограничено физической конфигурацией средства измерений»: 1) Физическое ограничение предполагает работу ПО только в пределах аппаратной части (функциональных блоков) единичного средства измерений. Иное ПО, осуществляющее управление средством измерений, изменение его параметров и получение информации является прикладным. 2) Прикладное ПО не является объектом испытаний в целях утверждения типа средства измерений. Тем не менее, оно может участвовать при проведении испытаний и указываться в качестве ПО, допускаемого к использованию совместно со средством измерений в описании типа. В таком случае прикладное ПО должно быть идентифицировано указанием версии ПО, разработчика, основным(и) исполняемым файлом и рассчитанной по нему контрольной суммой. 3) Ввиду того, что измерительные системы могут рассматриваться как средства измерений, прикладное ПО измерительных систем верхнего уровня не является объектом испытаний в целях утверждения типа. Граница физической конфигурации измерительной системы находится в точке выхода измерительной информации в цифровом виде за пределы аппаратной части системы. ПЭВМ не являются аппаратной частью средства измерений или измерительной системы, если они принимают измерительный сигнал в цифровом виде. 4) Прикладное ПО, в том числе ПО верхнего уровня (АСКУЭ, АСУТП и др.) должно проходить отдельную процедуру тестирования правильности функционирования, перед тем как оно будет использовано для управления средством измерения и получения измерительной информации в целях утверждения типа. |  |
|  |  | п. 5.4 уточнить, В Республике Беларусь калибровка ИК проводится и в сфере законодательной метрологии после метрологической аттестации |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by