Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Метрологические характеристики измерительных систем Регламентация и контроль. Основные положения» (взамен МИ 202-80)

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| В целом по стандарту | Госстандарт Республики Беларусь | По всему тексту заменить слово «регламентация» словом «нормирование». Термин «метрологический контроль» уточнить, определение термина отличается от принятого в Республике Беларусь |  |
| Раздел 2 | Госстандарт Республики Беларусь | Термин «аттестация измерительной системы» уточнить, текст в скобках указать как примечание, так как он не является определением термина |  |
| Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.12, таблица 1 заменить слова «небольшое число», «большое число» словами «с количеством сменных измерительных компонентов до…шт» или «с количеством сменных измерительных компонентов равно или более…шт» |  |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.1: - уточнить, цели «метрологического контроля» (МК) не соответствуют понятию этого термина. Основная цель МК – определение метрологических характеристик, а не качества изготовления и монтажа; - привести к единообразию терминологию «метрологические характеристики» (МХ) или «метрологические свойства»; - исключить слово «сохраняемость» поскольку достаточно слов «проверка МХ в эксплуатации» |  |
|  |  | п. 4.2 уточнить, рекомендуем определиться с терминами «метрологический контроль» или «контроль». Если это одно и то же, то нет необходимости дублировать п. 4.1. Определение метрологических характеристик является частью МК, уточните, зачем выделять отдельно |  |
|  |  | п. 4.3: - заменить слова «образцовый сигнал» словами «эталонный сигнал»; - исключить слова «сквозным методом», т.е.», поскольку суть этого метода – калибровка ИК; - последнее предложение указана ссылка на «а», без указания пункта в котором это перечисление находится, уточнить |  |
|  |  | п. 4.3.2: - уточнить, если невозможно применить «сквозной метод», то и в этом случае калибровать нельзя. В большинстве ИИС условия, влияющие на МХ ИК, задаются формулами и нет необходимости имитировать рабочие условия; - уточнить в части «средств задания измеряемых величин» (возможно - это рабочие эталоны) |  |
|  |  | п. 4.3.3 уточнить, если для ИИС нельзя применить эталон даже на уровне первичных преобразователей, то тогда на чем базируется расчетный метод. Чисто расчетный метод подходит только для проектирования ИИС. При проектировании должны решаться вопросы обеспечения технической возможности периодического МК. Даже в случае с реактором АЭС первичные преобразователи проходят первичный МК с использованием эталонов, а периодический МК определяется плановым графиком обслуживания реактора, т.е. первичные преобразователи имеют необходимый межкалибровочный интервал, определяемый их надежностью |  |
|  |  | п. 4.3.4: - уточнить, зачем вводить дополнительный термин «электрический тракт», следует дополнить термином «электромагнитный тракт» (беспроводная, оптическая связь); - примечание непонятно о чем. Поясните, если в калибруемый ИК не входят какие-то первичные преобразователи, то о каком МК можно говорить и уточните понятие «комплексные компоненты» |  |
|  |  | п. 4.5, первый абзац, перечисление а) уточнить, проверка соответствия не является основным видом МК, предлагаем использовать для МК общепринятые термины «аттестация», «калибровка», «поверка» |  |
|  |  | п. 4.6 уточнить, как можно приписать МХ ИК ИИС только по первичным преобразователям или по измерительным контроллерам. Каждый из этих компонентов должен пройти МК и его результаты должны входить в суммарную погрешность (неопределенность) МК |  |
|  |  | п. 4.7: - заменить слова «эксперименты», «опыты» словами «измерения»; - заменить слова «вероятность брака метрологического контроля» словами «ошибки первого и второго рода» |  |
|  |  | п.п. 4.10, 4.11 уточнить, как принципы метрологического контроля вычислительных компонентов совпадают с принципами метрологического контроля измерительных компонентов и как можно применить эталон к цифровому вычислительному компоненту |  |
| Библиография | Госстандарт Республики Беларусь | Уточнить, привести в соответствии с ГОСТ 1.5 (п. 3.8) Заменить ссылку «ГОСТ 1.2-97» ссылкой на «ГОСТ 1.2-2015». Заменить ссылку «ГОСТ 8.009-2013» ссылкой на «ГОСТ 8.009-84». Уточнить, учитывая что РМГ планируется ввести в действие взамен МИ 202-80, ссылку на МИ 202-80 считаем некорректной |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by