| евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (eacc) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | ГОСТ –проект RU первая редакция |

УСТАНОВКИ РАДИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
 С УСКОРИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОНОВ 
ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции

Настоящий проект ГОСТ не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о межгосударственных рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

2 ВНЕСЕНЫ

3 ПРИНЯТЫ

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004 –97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4

5 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет  опубликовано в ежемесячном  информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Содержание

1 Область применения………………………………………………………………...

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………

3 Термины, определения и сокращения ……………………………………............

4 Основные положения.	………………………………………………………………

5 Условия проведения измерений при аттестации …………………………………

6 Средства аттестации………………………………………………………………...

7 Требования к квалификации исполнителей……………………………………….

8 Требования безопасности………………………………………………………......

9 Операции аттестации………………………………………………….....................

10 Проведение аттестации……………………………………………………………

11 Оформление результатов аттестации……………………………………………

Приложение А (обязательное) ……………………………………………………

Приложение Б (справочное) Пробеги электронов в приближении непрерывного замедления в разных материалах ……………………………………………………

Приложение В (справочное) Форма свидетельства………………………………..

Библиография………………………………………………………………................

Введение

Настоящие рекомендации содержат требования и процедуры по аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в пищевой продукции, подвергаемой обработке электронным или рентгеновским (тормозным)  излучением ускорителей электронов.

Облучение пищевой продукции проводят для: борьбы с паразитами и патогенными микроорганизмами, уничтожением насекомых, подавлением роста и созревания, продлением срока хранения.

Пищевые продукты облучают на специализированных радиационно-технологических установках с использованием ускорителей электронов с выводом электронов в атмосферу или на мишень. В результате прохождения электронов через мишень вблизи атомного ядра происходит торможение или отклонение от первоначальной траектории электронов и генерируется тормозное излучение.

При правильном проведении радиационная обработка является безопасным и надежным промышленным процессом.

Поскольку процесс облучения пищевой продукции является специальным технологическим процессом, результаты которого нельзя в полной степени проверить последующим испытанием продукции, то он подлежит валидации.

Аттестация радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в пищевой продукции является одним из этапов валидации процесса радиационной обработки пищевых продуктов и играет исключительную роль, так как измерения поглощенной дозы проводят с максимально достижимым уровнем точности.

Настоящие рекомендации решают и устанавливают следующее:

- возможность облучения объектов в регламентированном диапазоне поглощенных доз  (минимальная доза - максимальная доза, Dмин - Dмакс);

- коэффициенты пропорциональности, между дозой в контрольной точке и минимальной поглощенной дозой, а также между дозой в контрольной точке и максимальной поглощенной дозой в пищевой продукции при регламентированных условиях облучения;

- диапазон допускаемых  значений поглощенных доз в контрольной точке при приемочном дозиметрическом контроле в процессе облучения  пищевых продуктов);

- минимальное и максимальное время облучения пищевой продукции (скорость перемещения продукции);

- диапазон  допускаемых  значений поглощенной дозы в контрольной точке при приемочном дозиметрическом контроле в процессе радиационной обработки пищевой продукции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений УСТАНОВКИ РАДИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ С УСКОРИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции State system for ensuring the uniformity of measurements. Radiation-technological facilities with electron accelerators for foodstuffs radiation processing. Methods of certification on absorbed dose in products.

Дата введения – 20__–__–__

# Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на радиационно-технологические установки с ускорителями электронов для облучения пищевой продукции  по ГОСТ ISO 14470-2014 и ГОСТ 8.___–201_ « Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии» и устанавливает порядок проведения, процедуры, методы, средства измерений и методы обработки и представления результатов измерений при их аттестации.

# Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ ISO 14470-2014 Радиационная обработка пищевых продуктов.

Издание официальное

- Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением.

- ГОСТ 8.___–201_ Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ)

ГОСТ 11069–2001 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 17435–72 Линейки чертежные. Технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины, обозначения и сокращения

3.1 В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 радиационно-технологическая установка; РТУ: Установка, предназначенная для осуществления технологического процесса радиационной обработки пищевых продуктов.

3.1.2 аттестация РТУ по поглощенной дозе в продукции: Документальное подтверждение пригодности радиационно-технологической установки для радиационной обработки конкретной  пищевой продукции в конкретных условиях.

3.1.3 радиационная обработка пищевых продуктов: Обработка пищевых продуктов ионизирующим излучением, а именно гамма-излучением, рентгеновским (тормозным) излучением  или потоком ускоренных электронов.

3.1.4 минимальная допускаемая доза; Dмин: минимальная поглощенная доза необходимая для выполнения нормативных требований.

П р и м е ч а н и е – Является нижней границей диапазона допускаемых значений поглощенной дозы ионизирующего излучения в продукции. Зависит от микробиологического состояния необлученной продукции и требуемого нормативными актами и/или нормативными документами по безопасности микробиологического состояния пищевой продукции, устанавливается уполномоченными органами при постановке продукции на производство.

3.1.5 максимальная допускаемая доза; Dмакс : Максимальная поглощенная доза ионизирующего излучения в продукции, при которой не нарушается безопасность продукции и ее качество соответствует требованиям нормативных документов в течение установленного срока годности.

П р и м е ч а н и е – Максимальная допускаемая поглощенная доза является верхней границей диапазона допускаемых значений поглощенной дозы в пищевой продукции, зависит от радиационной стойкости применяемых материалов для упаковки пищевой продукции и требований нормативных документов к безопасности и качеству пищевой продукции, устанавливается уполномоченными органами при постановке продукции на производство.

3.1.6  укладка продукции: Пространственное расположение единичных упаковок с пищевой продукцией в облучаемом объекте. Укладка единичных упаковок регламентируется соответствующим документом (технологическим регламентом) и должна соблюдаться при радиационной обработке пищевых продуктов.

3.1.7 облучаемый объект в процессе радиационной обработки продукции (объект): Продукция в упаковке (транспортной, потребительской или индивидуальной таре), перемещаемая в зоне облучения индивидуально или в виде сборки (блок продукции), как единое целое при радиационной обработке.

3.1.8 контрольная точка: Небольшая область (участок) объекта радиационного контроля (место расположения первичного источника информации о контролируемом параметре объекта), назначенная для измерений контролируемых радиационных параметров (устанавливают при аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции).

3.1.9	пищевые продукты, ПП:  продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»)

3.1.10 	приемочный дозиметрический контроль процесса радиационной обработки ПП: Контроль соответствия поглощенных доз в ПП требованиям нормативных актов и/или нормативными документами по безопасности микробиологического состояния ПП.

3.1.11	оператор облучения: Организация или предприятие проводящее радиационную обработку ПП и  ответственное за облучение продукции.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ТУ– технические условия;

ИИИ – источник ионизирующего излучения;

ПД – поглощенная доза;

МСО – межгосударственный стандартный образец;

МПД – мощность поглощенной дозы;

НД – нормативный документ.

# Основные положения

4.1	Основным параметром облучения ПП, который обеспечивает технические требования к продукции, является ПД в облучаемой ПП.

П р и м е ч а н и е – ПД в продукции определяют с помощью МСО, отградуированных (аттестованных) по поглощенной дозе в воде.

4.2	Аттестацию РТУ по поглощенной дозе в продукции проводит организация, обеспечивающая прослеживаемость измерений ПД ИИ к эталонам единицы мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения в стандартных материалах, тем самым обеспечивая прослеживаемость величин Dмин и Dмакс, характеризующих безопасность ПП.

4.3	РТУ подвергают первичной, периодической и внеочередной аттестации для каждого вида ПП.

4.3.1	Первичную аттестацию РТУ по поглощенной дозе для конкретного вида ПП проводят после отработки технологии облучения при постановке ПП на производство.

4.3.2	Периодическую аттестацию проводят перед окончанием срока действия свидетельства предыдущей аттестации. Периодичность проведения аттестации РТУ по поглощенной дозе в ПП – один год.

    - Внеочередную аттестацию проводят после изменения процесса облучения ПП, приведшему к изменению распределения ПД в объекте:

- после ремонта РТУ, транспортной системы, положения облучаемого объекта относительно выходного окна ускорителя, изменения энергии электронов, тока пучка, развертки и систем их контроля.

- изменения схемы облучения, вида упаковки или способа укладки ПП в транспортную тару.

## 4.4 Настоящие рекомендации предусматривают проведение аттестации РТУ с ускорителями электронов на основе измерений ПД в различных точках облучаемых объектов (продукции) и определения связи измеряемых величин с контролируемыми при облучении ПП параметрами ускорителя и транспортной системы.

4.5 При аттестации установки измеряют параметры, определяющие пригодность ее для использования:

- ширину развертки пучка;

- наиболее вероятную и среднюю энергию ускоренных электронов;

- зависимость поглощенной дозы от скорости конвейера;

- пропорциональность показаний монитора тока пучка МПД;

- воспроизводимость их установления по показаниям контрольно-измерительного оборудования РТУ при перестройке режимов работы и повторных включениях установки.

## 4.6 При аттестации РТУ по ПД в продукции устанавливают:

При аттестации РТУ по ПД в ПП устанавливают:

- возможность облучения объектов в установленном диапазоне ПД: 
от  Dмин  до  Dмакс;

- коэффициенты пропорциональности  Kмин и Kмакс, обусловливающие связь между дозой в контрольной точке и минимальной поглощенной дозой, а также между дозой в контрольной точке и максимальной поглощенной дозой в продукции при регламентированных условиях облучения;

- погрешность измерений Dмин и Dмакс с учетом погрешности рабочего детектора при приемочном дозиметрическом контроле в процессе облучения ПП;

- минимальное Vмин и максимальное Vмакс  значения скорости перемещения продукции.

- диапазон допустимых значений ПД в контрольной точке при приемочном дозиметрическом контроле в процессе облучения ПП.

## 4.7 Ответственность за своевременное проведение аттестации РТУ возлагается на организацию оператор облучения, а аттестацию РТУ по поглощенной дозе в пищевой продукции осуществляющую выпуск ПП.

# Условия выполнения измерений при аттестации

При проведении измерений должны соблюдать условия, при которых обеспечивается работоспособность применяемых для аттестации средств измерений.

Средства контроля и измерений, входящие в состав РТУ, подготавливают к работе в соответствии с требованиями НД на них и инструкцией по эксплуатации на ускоритель.

РТУ, подлежащая аттестации, должна иметь систему контроля следующих технологических параметров:

- энергии электронного излучения в зоне облучения, например, магнитный спектрометр, либо фольговый зарядовый спектрометр;

- длительности и частоты повторения импульсов тока пучка электронов;

- частоты развертки и ширины развернутого пучка электронов в зоне облучения (значения параметра, регулирующего ширину пучка электронов, должны регистрироваться на ленте самописца или в памяти компьютера);

- МПД или тока (плотности тока) пучка (значение измеряемого параметра должно регистрироваться на ленте самописца или в памяти компьютера);

- скорости движения конвейера с продукцией в зоне облучения (с регистрацией скорости на ленте самописца или в памяти компьютера).

# Средства аттестации

6.1  При проведении аттестации применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

а)	эталон единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения в стандартных материалах;

б)	межгосударственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) 
«СО ПД(Ф)Э - 5/50» с погрешностью аттестации не более  3 %, при Р = 0,95; № 1757:2012 в Реестре МСО;

в)	межгосударственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) «СО ПД(Ф)Р - 5/50» с погрешностью аттестации не более  7 %, при Р = 0,95; 
№ 1735:2011 в Реестре МСО (для предварительных измерений);

г) межгосударственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер 4-диэтиламиноазобензоловым красителем) «СО ПД(Э) - 1/10» с погрешностью аттестации не более  5 %, при Р = 0,95; № (утверждается в качестве МСО) _______ в Реестре МСО;

д)	спектрофотометр для измерений коэффициента пропускания,  Т,  или оптической плотности,  А,  МСО в видимой области спектра с абсолютной погрешностью измерения  не более Δ(Т) ≤ 0,3 %, Р = 0,95, например,  Specord М40 и др.;

е)	сканирующее устройство к спектрофотометру для автоматизированных измерений оптической плотности по длине протяженных МСО;

ж)	приспособления для крепления и размещения детекторов;

з)	секундомер ГОСТ 23350;

и)	линейка по ГОСТ 17435.

к) устройство для измерений пробегов электронов в алюминии или графите (см. приложение А).

# Требования к квалификации исполнителей

## К проведению измерений допускают лиц, получившие соответствующую методическую подготовку, имеющие практический опыт работы в области измерений интенсивных потоков ионизирующих излучений и изучившие настоящую рекомендацию

# Требования безопасности

При проведении измерений на РТУ необходимо соблюдать требования правил безопасного ведения работ и инструкций, действующих в организации.

# Операции аттестации

При проведении аттестации РТУ выполняют операции, указанные в 
таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | номер пункта РМГ | Обязательность проведения операций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при первичной аттестации | при периодической аттестации |
| Проверка НД | 10.1 | да | да |
| Внешний осмотр РТУ | 10.2 | да | да |
| Анализ | 10.3 | да | да |
| Аттестация РТУ |  |  |  |
| Определение ПД при помощи МСО | 10.4.1 | да | да |
| Определение ширины развернутого пучка и стабильности системы контроля ширины развернутого пучка | 10.4.2 | да | да |
| Определение стабильности скорости движения конвейера с продукцией в зоне облучения | 10.4.3 | да | да |
| Измерения средней и наиболее вероятной энергии электронного излучения | 10.4.4 | да | да |
| Определение воспроизводимости работы монитора тока пучка электронов | 10.4.5 | да | да |
| Определение воспроизводимости средств контроля параметров РТУ | 10.4.6 | да | да |
| Аттестация РТУ по ПД в продукции |  |  |  |
| Определение Dмин, Dмакс , Dконтр и соотношения между ними для конкретных видов продукции | 10.5 | да | да |
| Определение регламентированных условий проведения процесса РС конкретных видов продукции | 10.6 | да | нет |

# Проведение аттестации

10.1 РТУ представляют на аттестацию с НД, в комплект которой, в зависимости от типа РТУ и вида работ, входят:

при аттестации РТУ:

документы на РТУ

…. П р и м е ч а н и е – представляет оператор облучения

при аттестации РТУ по ПД в продукции:

- ТУ (проект ТУ, СанПиН) или другой документ на продукцию, в которых указаны нормативные требования на готовую продукцию: допустимую контаминацию готовой (облученной) продукции;

П р и м е ч а н и е 1 – представляет производитель ПП

П р и м е ч а н и е 2 –  в ТУ не следует указывать  Dмин и Dмакс, они меняются от партии к партии

- инструкцию по радиационной обработке ПП, в которой указаны нормативные требования на процесс радиационной обработки, необходимые для выполнения требований ТУ (проекта ТУ, СанПиН): Dмин и Dмакс;

- протокол измерений ПД, проводимых при отработке процесса облучения конкретного вида ПП при постановке на производство;

- свидетельство о предыдущей аттестации РТУ по поглощенной дозе в ПП (в случае периодической аттестации);

## 10.2 Внешний осмотр РТУ

## 10.2.1 При внешнем осмотре РТУ проверяют:

- наличие средств контроля режимов работы ускорителя;

- наличие систем контроля и непрерывной записи тока пучка электронов, тока магнита развертки, скорости движения продукции в зоне облучения;

- наличие системы визуального слежения за движением (перемещением) объектов в камере облучения;

- наличие на щите управления средств аварийного отключения пучка электронов и транспортного устройства.

## 10.3 Анализ

## На основе данных, полученных по 10.1 и 10.2, определяют необходимый объем работ для исследования РТУ, количество исследуемых объектов, количество МСО, составляют схему расположения МСО в объекте.

## 10.4 Определение характеристик РТУ

При аттестации установки измеряют параметры, определяющие пригодность ее для использования: ширину развертки пучка, наиболее вероятную и среднюю энергию ускоренных электронов, стабильность скорости конвейера, пропорциональность показаний монитора тока пучка МПД, определяют воспроизводимость их установления по показаниям контрольно-измерительного оборудования РТУ при перестройке режимов работы и повторных включениях установки.

## 10.4.1 Определение ПД при помощи МСО

10.4.1.1 Измерения ПД при аттестации проводят при помощи МСО (например, СО ПД(Ф)Э-5/50 и/или СО ПД(Э)-1/10).

10.4.1.2 Транспортирование МСО, хранение и порядок проведения измерений ПД осуществляют согласно НД на них.

10.4.1.3 Согласно паспорту  на СО ПД(Ф)Э – 5/50 измерение оптической плотности облученных МСО необходимо проводить в период от 21 до 27 часов после облучения. Для исключения систематической погрешности измерений, обусловленной пост-эффектом, в день проведения аттестации РТУ также проводят облучение той же партии МСО и на эталоне.

10.4.1.4 Облучение на  эталоне проводят в 3 точках рабочего диапазона значений ПД по 5 МСО в каждой точке.

### 10.4.1.5 Измерение оптической плотности МСО, облученных на эталоне, первоначально проводят через 24 часа после облучения и повторно - вместе с МСО, облученными при аттестации РТУ.

10.4.1.6 Результаты измерений оптической плотности МСО через 24 часа и повторно измеренная оптическая плотность МСО через несколько дней, облученных МСО на эталоне, сравнивают между собой, для этого рассчитывают среднее значение оптической плотности для каждой дозы и рассчитывают поправку на «пост-эффект» МСО по формуле (1)

| ПЭm.24=AmA24, | (1) |
| --- | --- |

где ПЭm,24 – поправка на «пост-эффект»;

Am- среднее значение оптической плотности МСО, измеренной спустя m дней после облучения;

A24 – среднее значение оптической плотности МСО, измеренной спустя 24 часа после облучения.

Поправку на «пост-эффект» учитывают при измерениях ПД при аттестации.

Порядок измерений следующий:

- располагают МСО на поверхности ящика с продукцией (облучаемого объекта) и внутри него, среди изделий;

- проводят необходимые облучения (объектов) ящиков с продукцией и МСО на аттестуемой РТУ;

- извлекают МСО из ящиков и проводят измерения ПД в соответствии с документацией на МСО;

- в показания МСО вносят поправку на «пост-эффект».

10.4.2 Определение ширины развернутого пучка и стабильности работы системы контроля ширины развернутого пучка (см. рисунки А.1 и А.2 приложение А).

#### Для определения ширины развернутого пучка измеряют распределение ПД на поверхности подложки из тканеэквивалентного материала вдоль направления развертки пучка. В качестве подложки может быть использована плита из древесины, картона, полимера толщиной 2-3 см, шириной на 15 %  20 % больше максимальной ширины облучаемого объекта при проведении процесса обработки ПП ионизирующим излучением. Плиту располагают на конвейере перпендикулярно оси пучка электронов на таком же расстоянии от выводного окна ускорителя, как и переднюю (по отношению к пучку) поверхность ящика с облучаемой ПП.

#### МСО располагают на подложке по линии перпендикулярной направлению перемещения ПП. Одиночные МСО располагают на расстоянии друг от друга не более 2 см.

На распределение ПД по ширине развернутого пучка могут влиять: ширина пучка, частота развертки, длительность и частота повторения импульсов электронов, скорость конвейера, расстояние от подложки до выводного окна ускорителя.

Проводят облучение, пропуская плиту с МСО через зону облучения один раз. Режим работы РТУ - ток пучка и скорость конвейера - устанавливают таким, чтобы значения ПД находились в рабочем диапазоне измерений МСО. Измеряют ПД, полученную МСО. Строят график распределения ПД на поверхности подложки по ширине развертки. За ширину пучка, Lп, принимают отрезок, внутри которого для коэффициента неравномерности, К, выполняется условие:

| К=DмаксDмин≤1,1 | (2) |
| --- | --- |

Измерения ширины развернутого пучка проводят для нескольких значений (n 3) регулирующего параметра (амплитуда тока отклоняющего магнита, Iмагн). Конкретные значения указанного параметра выбирают при проведении анализа по 10.3. Определяют отношение

| Кi=LПiIмагн.i | (3) |
| --- | --- |

Относительное среднее квадратическое отклонение для Кi не должно превышать 5 %.

Определяют нижнюю границу значений регулируемого параметра Lмин, при которых облучаемая продукция надежно перекрывается пучком:

| Lмин>1.05 Yмакс | (4) |
| --- | --- |

где  Yмакс – максимальный размер облучаемого объекта в направлении сканирования.

#### Одновременно с измерениями L проводят измерения ПД в середине развертки пучка, Dк. Для каждого значения управляющего параметра Iмагн,i проводят не менее 3 независимых измерений Dк. При этом регистрируют значения тока пучка и скорости конвейера.

Для каждой пары значений Dк.i и Iмагн,i рассчитывают коэффициент

| Кi=Iмагн.i⋅Dк.i | (5) |
| --- | --- |

Рассчитывают среднее значение К, относительное среднее квадратическое отклонение S:

| K=nKi/n | (6) |
| --- | --- |
| S=n(Ki−K)2(n−1)⋅100K, | (7) |

где n – число измерений.

Значение СКО не должно превышать 5 %.

10.4.3 Определение стабильности скорости движения конвейера с продукцией в зоне облучения

Операцию выполняют методом совокупных измерений скорости движения конвейера Vк с помощью штатных контрольных приборов РТУ и поглощенной дозы D на поверхности подложки из тканеэквивалентного материала (древесина, графит, полимер) толщиной не менее 2 см, полученной за один проход зоны облучения, с помощью МСО.

МСО помещают на подложке в центре развертки на таком же расстоянии от выводного устройства пучка электронов, как и облучаемую ПП при проведении процесса обработки ПП ионизирующим излучением. Поверхность подложки должна быть перпендикулярна оси пучка электронов. Проводят облучение. Условия облучения, т.е. ширину пучка, ток пучка и скорость конвейера выбирают так, чтобы значения ПД находились в рабочем диапазоне измерений МСО. Скорость конвейера и показания монитора тока пучка электронов (например, коллектора электронов) фиксируют на диаграммой ленте самописца или в памяти компьютера.

Измерения ПД проводят при нескольких (n 3) значениях скорости конвейера в рабочем диапазоне скоростей РТУ. Для каждого значения скорости проводят не менее 3 независимых измерений.

МСО располагают на пластине по линии вдоль направления движения конвейера по середине разверти с шагом 2 см. Допускается также использовать протяженные детекторы, что даст более подробную и наглядную информацию о характере и величине возможных колебаний скорости транспортной системы.

Для полученных значений поглощенной дозы Dкi и скорости Vкi рассчитывают значения коэффициента Ккi

| Ккi=Dкi⋅Vкi | (8) |
| --- | --- |

Рассчитывают среднее значение Ккi и относительное среднее квадратическое отклонение S. Значение S не должно превышать 5 %.

### 10.4.4 Измерения средней и наиболее вероятной энергии электронного излучения

В случае обработки ПП рентгеновским (тормозным) излучением на  РТУ убирают конвертер, чтобы проводить измерение энергии на пучке электронов выведенном в атмосферу.

Измерения средней Еср и наиболее вероятной Ев энергии электронов в зоне облучения осуществляют по эмпирическим зависимостям энергии от пробегов электронов в алюминии или графите [1].

На  РТУ работающих в режиме тормозного излучения убирают конвертер, чтобы проводить измерение энергии на пучке электронов выведенном в атмосферу.

| Ев=0,2+5,09Rp(Al) при 1 МэВ  Eср  50 МэВ, | (9) |
| --- | --- |
| Еср=6,2R50(Al) при 1 МэВ  Eср  12 МэВ, | (10) |
| Ев=0,22+2,97Rp(С)+0,0056Rр2(С) при 5 МэВ  Eср  25 МэВ, | (11) |
| Еср=3,47R50(С) при 1 МэВ  Eср  12 МэВ, | (12) |

где Rр   и Rср  – пробеги электронов, см, в соответствующих материалах, определенные в соответствии с рисунком А3 (см. приложение А).

Пробеги Rр   и Rср  определяют из распределения ПД по глубине поглотителя, для измерений которых используют:

- -	для энергии электронов до 3 МэВ – комплект тонких пластин из алюминия или графита, собранных в пакет, толщиной несколько большей максимального пробега электронов данной энергии, размеры указаны на рисунке А.4а (см. приложение А). Число пластин в пакете должно быть не менее 12.

- для энергии электронов более 3 МэВ – «клин» – толстая пластина из алюминия или графита, разрезанная под углом (как правило 30), размеры указаны рисунке А.4б  (см. приложение А).

Для изготовления пластин и клина используют материалы с минимальным количеством примесей, например, графит особой чистоты марки МПГ-6, ППГ, ЗОПГ по [2] и алюминий марки А7 ГОСТ 11069 .

Между пластинами пакета, рисунок А.4а (см. приложение А), помещают одиночные пленочные МСО, а в разрез «клина», рисунок А.4б (см. приложение А), протяженный МСО в виде ленты на всю глубину пластины. Для уменьшения случайной погрешности измерений одновременно помещают рядом  по 2 - 3 МСО.

Для облучения устройство помещают на конвейер в середине развертки пучка, при этом передняя поверхность устройства, плоскость А на рисунках А.4а и А.4б (см. приложение А), должна быть перпендикулярна оси пучка электронов.

Проводят облучение, пропуская устройство с МСО через зону облучения один раз.

Определяют ПД, полученную МСО. Строят график распределения ПД по глубине поглотителя. При определении расстояния от входной поверхности до МСО учитывают толщину используемых МСО, добавляя к толщине пластин из графита (алюминия) эквивалентную толщину детекторов dд,экв, определяемую по формуле

| dд,экв=dдρд⋅rпρп⋅rд, | (13) |
| --- | --- |

где dд – толщина детектора, см;

ρп и ρд – плотность материала пластин и детектора, г/см3;

rп и rд – пробеги электронов данной энергии в материале пластин и МСО соответственно, таблица Б.1 (см. приложение Б).

По графикам распределения ПД в алюминии (графите) определяют экстраполированный пробег электронов Rр и слой половинного ослабления Rср, по формулам (9) вычисляют значения средней и наиболее вероятной энергии.

Если на РТУ облучение проводят при разных значениях энергии, то измерения проводят для 3 - 4 значений энергии электронов (для каждого значения не менее 3 раз) во всем рабочем диапазоне энергий ускорителя РТУ, сравнивая полученные результаты измерений Еи с показаниями средств контроля энергии электронов РТУ Ек. Для каждой пары значений Еиi и Екi определяют соотношение между ними в виде

| Кi=ЕкiЕиi | (14) |
| --- | --- |

Рассчитывают среднее значение К и относительное среднее квадратическое отклонение S. Значение S,  не должно превышать 5 %.

### 10.4.5 Определение воспроизводимости работы монитора тока пучка электронов

Операцию выполняют методом совокупных измерений тока пучка с помощью штатного монитора РТУ, Iмон, и ПД  на поверхности подложки из тканеэквивалентного материала (дерево, графит, полимер) толщиной не менее 2 см, полученной за один проход зоны облучения, при постоянных значениях других параметров: частоты развертки, тока отклоняющего магнита развертки, энергии электронов и скорости конвейера. Ток пучка электронов ускорителя изменяют в пределах  20 % от номинального значения (рабочего режима обработки ПП).

МСО помещают в центре развертки на таком же расстоянии от выводного устройства пучка электронов, как и облучаемую ПП при проведении процесса обработки ионизирующем излучением. Поверхность подложки должна быть перпендикулярна оси пучка электронов. Проводят облучение. Измерения ПД проводят при нескольких значениях (n  3) тока пучка Iмонi (не менее 3 раз для каждого значения тока).

Для каждой пары значений Dкi и Iмонi рассчитывают значение коэффициента КIi

| КIi=DкiIмонi | (15) |
| --- | --- |

Рассчитывают среднее значение КIi  и относительное среднее квадратическое отклонение S. Значение S, не должно превышать 5 %.

### 10.4.6 Определение воспроизводимости средств контроля параметров РТУ

Определяют ПД на поверхности подложки из тканеэквивалентного материала (дерево, графит, полимер) толщиной не менее 2 см, полученную за один проход зоны облучения, ПД в выбранной точке при различных сочетаниях значений тока пучка, скорости конвейера и ширины развернутого пучка при постоянной энергии электронов. Можно использовать результаты измерений по 10.4.2, 10.4.3 и 10.4.5, если при этом измерения ПД проводили в одинаковой геометрии и при одинаковых значениях энергии электронов.

Для каждой совокупности значений Vкi, Iмагнi, Dкi, Iмонi рассчитывают коэффициент К0i:

| Vкi⋅IмагнiDкiIмонi=К0i | (13) |
| --- | --- |

Рассчитывают среднее значение К0i,  относительное среднее квадратическое отклонение S. Значение S, не должно превышать 5 %.

При превышении полученных в 10.4.2 – 10.4.6  значений S указанных предельных значений установку признают непригодной для эксплуатации, персонал РТУ проводит проверку и регулировку работы установки и систем контроля указанных параметров и вновь представляет РТУ на аттестацию.

## 10.5	Проведение измерений ПД в ПП

## Измерение ПД проводят для каждого вида ПП.

Определение Dмин, Dмакс, Dконтр и соотношения между ними для конкретных видов пищевой продукции:

Распределение ПД в облучаемом объекте зависит как от параметров установки (энергия электронов, способ облучения и т.д.), так и от вида продукции, способа укладки ее в ящике, ориентации ящика по отношению к пучку, поэтому аттестацию проводят для каждого вида продукции, для выбранного способа укладки продукции в объекте и способа облучения продукции, при регламентированных и контролируемых условиях облучения.

Определение минимального и максимального значений ПД проводят не менее чем на 3 (объектах) блоках с ПП. Для измерений используют протяженные или одиночные пленочные детекторы МСО.

Детекторы укладывают внутри ящика на поверхностях групповых упаковок и внутри них равномерно по объему ящика, а также в контрольной точке. Например, для двухстороннего облучения МСО располагают не менее чем в 3  плоскостях: Z=0, Z= L/4, Z= L/2, где  L – глубина объекта; и для одностороннего – в 5 плоскостях: Z=0, Z= L/4, Z=L/2, Z= L 3/4, Z=L, равномерно в каждой плоскости по 20  30 штук. Если положение зон с минимальными и максимальными значениями ПД известно, то основное количество детекторов располагают в них. Контрольную точку выбирают (по результатам предварительных исследований) в определенном месте на поверхности облучаемого объекта или на поверхности или внутри, на определенной глубине, специального фантома (пластина из тканеэквивалентного материала) из условия наименьшего влияния на ПД в контрольной точке гетерогенности и вариации укладки продукции в разных ящиках.

По результатам предварительных исследований РТУ устанавливают режим работы ускорителя и транспортного устройства, обеспечивающий облучение ПП в заданном диапазоне доз, и проводят облучение ПП. При этом осуществляют непрерывный контроль режимов работы установки (скорости конвейера, длительности импульсов, частоты посылок, тока пучка монитора-коллектора электронов, частоты развертки пучка электронов, ширину развертки пучка электронов).

Определяют ПД с помощью МСО.

Для каждого объекта определяют максимальное Dмакс и минимальное Dмин значения ПД в продукции, а также значение ПД в контрольной точке Dконтр. Рассчитывают средние арифметические значения Dмин, Dмакс и Dконтр  и их оценки средних квадратических отклонений S(Dмин), S(Dмакс),S(Dконтр)

| D=nDi/n, | (14) |
| --- | --- |
| S=n(Di−D)2(n−1)., | (15) |

где n – количество измерений.

Доверительные границы случайной погрешности измерений    указанных доз рассчитывают по формуле:

| δ=t⋅S⋅100D, | (16) |
| --- | --- |

где t – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 0,95 и числа измерений n.

Если n=3, то в качестве доверительной случайной погрешности можно принимать размах значений. Если в качестве контрольной точки выбирают специальный фантом, для определения Dконтр и δсл(Dконтр) можно использовать результаты измерений по 10.4.3 – 10.4.5. Определяют коэффициент пропорциональности между Dконтр и Dмин и границы погрешности его определения

| Кмин=DминDконтр | (17) |
| --- | --- |
| δКмин=δDмин 2+2δмсо2+δDконтр2, | (18) |

где мсо – относительная случайная погрешность МСО (СО ПД(Ф)Э-5/50), применяемого при аттестации.

Определяют коэффициент пропорциональности между Dконтр и Dмакс и границы погрешности его определения

| Кмакс=DмаксDконтр | (19) |
| --- | --- |
| δКмакс=δDмакс 2+2δмсо2+δDконтр2. | (20) |

Находят отношение  к  (коэффициент неравномерности распределения ПД по объему ящика с продукцией, R) и границы погрешности его определения

| R=DмаксDмин | (21) |
| --- | --- |
| δR=δDмакс 2+2δмсо2+δDмин2. | (22) |

10.6	Определение регламентированных условий проведения 
процесса радиационной обработки  конкретных видов ПП

Объем измерений ПД в ПП при ее радиационной обработке должен обеспечивать выполнение требований НД на процесс. Режим работы РТУ устанавливают таким образом, чтобы ни одна часть ПП, включая упаковку, не получила дозу меньше минимальной допустимой дозы Dмин и больше максимальной допустимой дозы  Dмакс для данного вида ПП. Значения  Dмин  и  Dмакс должны быть указаны в инструкции по радиационной обработке ПП, разработанной на основе требований СанПиН или другого документа на продукцию.

В процессе облучения ПП текущий дозиметрический контроль осуществляют с помощью МСО СО ПД(Ф)Р-5/50 или СО ПД(Э)-1/10 с погрешностью не более до12 %, помещаемых в контрольную точку. Для нахождения значений Dмин и Dмакс используют значения найденных коэффициентов Кмин и  Кмакс.

Определяют нижнюю границу диапазона значений поглощенных доз Dн (в условиях работы РТУ при проведении аттестации) и сравнивают ее значение с Dмин для данного вида продукции.

| Dн=Dмин(1−δDминконтр100), где δDминконтр– относительная погрешность определения минимальной ПД в объекте с учетом погрешности МСО, используемого при приемочном дозиметрическом контроле процесса обработки ПП  мсор, %,: | (23) |
| --- | --- |
| δDминконтр=δКмин2+4(100⋅SDконтрDконтр)2+δмсор2, где δмсор– относительная погрешность МСО, используемого при приемочном дозиметрическом контроле в процесс радиационной обработки ПП для измерения ПД в контрольной точке , %. | (24) |

Определяют верхнюю границу диапазона значений поглощенных доз Dв (в условиях работы РТУ при обработке ПП) и сравнивают ее значение с Dмакс для данного вида продукции:

| Dв=Dмакс⋅1+δDмаксконтр100, | (25) |
| --- | --- |

где δDмаксконтр– относительная погрешность определения максимальной ПД в объекте с учетом погрешности МСО, используемого при приемочном дозиметрическом контроле в процессе обработки ПП,  %:

| . | (26) |
| --- | --- |

Для осуществления процесса обработки ПП устанавливают режим работы РТУ при котором выполняются условия

| Dн ≥ Dминдоп | (27) |
| --- | --- |
| Dв ≤ Dмаксдоп | (28) |

В качестве рабочего режима радиационной обработки ПП, регламентируемого затем в свидетельстве, устанавливают нижнюю, Vминдоп, и верхнюю, , допустимые границы интервала значений скорости конвейера, получаемые из выражений 29 и 30:

|  | (29) |
| --- | --- |
|  | (30) |

где индексы «а» и «р» означают режимы работы РТУ при проведении  аттестации и радиационной обработки ПП, соответственно.

Для установленного режима работы установки определяют диапазон допустимых значений ПД в контрольной точке, который указывают в свидетельстве:

| Dконтр, мин≥Dконтр(1−δДКР100) | (31) |
| --- | --- |

|  | (32) |
| --- | --- |
|  | (33) |

Нахождение показаний МСО  в указанном диапазоне является критерием нормальной работы РТУ.

# Оформление результатов аттестации

## 11.1 По результатам аттестации оформляют протокол в котором указывают:

- наименование, тип и принадлежность РТУ;

- наименование ПП;

- предприятие изготовитель ПП;

- наименование документа, в котором указаны нормы процесса радиационной обработки ПП;

- наименование и типы МСО, используемых для аттестации;

- описание продукции, схемы укладки и облучения ПП;

- схемы расположения МСО в блоке облучаемой ПП;

- данные обработки результатов измерений;

- ширину развернутого пучка и стабильность работы системы контроля ширины развернутого пучка;

- нижнюю границу значений регулирующего параметра, при которых облучаемую продукцию надежно перекрывает пучок;

- стабильность скорости движения конвейера с продукцией в зоне облучения;

- среднюю и наиболее вероятную энергию электронного излучения;

- воспроизводимость работы монитора тока пучка электронов;

- воспроизводимость средств контроля параметров РТУ;

- схемы расположения детекторов в блоке облучаемой продукции;

- режимы работы РТУ;

- данные обработки результатов измерений;

- дату проведения измерений;

- пригодность РТУ для радиационной обработки ПП

- заключение по результатам аттестации.

## 11.2 При положительных результатах аттестации по п. п. 10.4.2 – 10.4.6 на основании протокола организация, проводившая аттестацию, выдает свидетельство оператору облучения, форма которого приведена в приложении В. Заверенную копию  свидетельства передают предприятию изготовителю ПП.

При положительных результатах аттестации по п. п. 10.5 и 10.6 на основании протокола  организация, проводившая аттестацию, выдает свидетельство производителю ПП, форма которого приведена в приложении Г.

Заверенную копию  свидетельства передают оператору облучения.

## 11.3 Срок действия свидетельства – 1 год:

## 11.4 Копию свидетельства и протокол хранят в организации, проводившей аттестацию РТУ. Для текущей работы в организацию, проводящую радиационную обработку ПП, представляют заверенные копии свидетельства и протокола.

## 11.5 При отрицательных результатах аттестации выдают протокол измерений и рекомендации по изменению условий облучения (способа укладки продукции, схемы облучения, использования средств контроля параметров процесса и др.).

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1	 – Схема облучения при использовании конвейерной системы 
перемещения продукции

Рисунок А.2	 – Распределение поглощенных доз по ширине развертки 
ускорителя электронов

Рисунок А.3 – Типичное распределение поглощенной дозы по глубине поглотителя

а)	набор пластин; б)	«клин».

Рисунок А.4 – Устройства для измерений энергии электронов

- Приложение Б

(справочное)

Пробеги электронов в приближении непрерывного замедления 
в разных материалах

ТаблицаБ.1 –  Пробеги электронов в приближении непрерывного замедления, rо (Е), в разных материала

| Материал | Плотность, , г/см3 | Пробег, rо (Е), г/см2, для энергий Е, МэВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Графит | 1,70 | 1,12 | 1,73 | 2,32 | 3,48 | 4,59 | 5,66 |
| Алюминий | 2,70 | 1,22 | 1,87 | 2,49 | 3,68 | 4,80 | 5,86 |
| Вода | 1,00 | 0,98 | 1,51 | 2,04 | 3,05 | 4,03 | 4,98 |
| ПММА | 1,19 | 1,01 | 1,57 | 2,11 | 3,16 | 4,18 | 5,16 |
| Полистирол | 1,06 | 1,01 | 1,56 | 2,10 | 3,16 | 4,17 | 5,16 |
| Полиэтилен | 0,94 | 0,94 | 1,46 | 1,96 | 2,95 | 3,91 | 4,83 |
| Поликарбонат | 1,20 | 1,04 | 1,60 | 2,16 | 3,24 | 4,27 | 5,28 |

- Приложение В

- (справочное)

Форма свидетельства

Форма лицевой стороны свидетельства

наименование и реквизиты организации, проводившей аттестацию РТУ

свидетельство

об аттестации радиационно-технологической установки

№ _____________

Действительно до « ___ »_______20__ г.

- Радиационно-технологическая установка _______с ускорителем электронов ,

принадлежащая ___________________________________________________ ,.

по результатам исследований (протокол от _____ г. № ______) признана пригодной для проведения процесса радиационной обработки пищевой продукции____________________________________________________________

наименование пищевой продукции, ГОСТ, ТУ или др. документ

производства _____________________________________________________ .

Аттестация РТУ проведена по РМГ ____–20__ «Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно -технологические с ускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции» в соответствии с ГОСТ 8.____–20__ «Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии» и ГОСТ ISO 14470-2014  «Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением» с помощью  МСО  поглощенной дозы фотонного и электронного ионизирующего излучения (_________________) аттестованного в единицах поглощенной дозы в воде с погрешностью аттестации __%, (Р=0,95).

« ___ » _________________ г.

| МП | Руководитель организации, проводившей аттестацию | ______________________ подпись ФИО |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель | ______________________ подпись ФИО |

Форма оборотной стороны свидетельства

- Рабочий режим работы
радиационно-технологической установки

Таблица 1

| Режимы работы установки | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон длительности импульса, tи, мкс |  |
| Диапазон частоты следования импульсов, Fи , Гц |  |
| Диапазон импульсного тока пучка электронов, Iп, мА |  |
| Диапазон среднего тока пучка электронов (показание монитора), Iп, мА |  |
| Ток отклоняющего магнита развертки, Iм, А |  |
| Диапазон скоростей конвейера в зоне облучения, Vк, см/с |  |
| Энергия электронов (показание монитора), Ее , МэВ |  |

Определение ширины развернутого пучка и стабильности

- Метрологические характеристики радиационно-технологической установки

Таблица 2

| Характеристика РТУ | Значение |
| --- | --- |
| Среднее квадратическое отклонение воспроизведения поглощенной дозы в диапазонах значений: длительности импульса, частоты следования импульсов, импульсного тока пучка электронов, среднего тока пучка электронов, скоростей конвейера в зоне облучения, %, не более |  |
| Наиболее вероятная энергия электронов, Ев, МэВ |  |
| Средняя энергия электронов, Еср, МэВ |  |
| Ширина развернутого пучка при токе отклоняющего магнита развертки ______ А, на высоте ______мм от конвейерной площадки при К = Dмакс / Dмин ≤ 1,1, мм, не менее |  |

- Обязательные условия

Протокол № _________ от «__» _______ 20___ г. является неотъемлемой частью настоящего документа.

Свидетельство распространяется только на указанные режимы работы установки и теряет силу при их изменении.

| Аттестацию проводил | ______________ |
| --- | --- |

- Приложение Г

- (справочное)

Форма свидетельства

Форма лицевой стороны свидетельства

наименование и реквизиты организации, проводившей аттестацию РТУ

свидетельство

об аттестации радиационно-технологической установки

по поглощенной дозе в продукции

№ _____________

Действительно до « ___ »_______20__ г.

- Радиационно-технологическая установка ____________________________________ с ускорителем электронов ______________________________________________, принадлежащая ________________________________________________________.

по результатам исследований (протокол от «___» _________20__ г. №__________) 
признана пригодной для радиационной обработки пищевой продукции при соблюдении регламентированных условий облучения следующей пищевой продукции: ______________________________________________________________________

производства _________________________________________________________ .

Аттестация РТУ проведена по поглощенной дозе в продукции по РМГ ХХХ–201_ «ГСИ. Установки радиационно-технологические с ускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации» в соответствии с ГОСТ 8.___-201_ «ГСИ. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии» и ГОСТ ISO 14470-2014 «Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением» с помощью МСО поглощенной дозы фотонного и электронного ионизирующего излучения (______________________) «СО ________» аттестованным в единицах поглощенной дозы в воде с погрешностью аттестации __%, (Р=0,95).

Дата	 « ___ » ___________   20__ г.

Руководитель организации (предприятия),
 	проводившей аттестацию 				подпись 	Ф.И.О

МП

Ответственный исполнитель 				подпись        	Ф.И.О.

Форма оборотной стороны свидетельства

- Нормативные требования:

- нормативный документ__________________________________________________

- значение минимальной поглощенной дозы Dмин _______________кГр

- значение максимальной поглощенной дозы Dмакс  ______________кГр)

- Регламентируемые условия облучения:

- Таблица 1 – Количество продукции в ящике, масса брутто и габариты ящика

| Продукция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество упаковок в ящике, шт. |  |  |
| Масса брутто ящика, кг |  |  |
| Габариты ящика, мм |  |  |

-	единица облучаемой продукции  _____________________________________________

- укладка и упаковка продукции _______________________________________________

- схема облучения ____________________________________________________________

- контрольная точка __________________________________________________________

-	режим работы установки_____________________________________________________

- Метрологические характеристики РТУ

| Продукция | S (Dконтр), % | kмин=Dмин/ Dконтр | kмакс=Dмакс/ Dконтр | R = Dмин / Dмакс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для проведения радиационной обработки продукции при Dмин = ____ кГр,  Dмакс = ___кГр и при использовании рабочего средства измерений поглощенной дозы ______________ с погрешностью не выше _____ % установлен интервал допускаемых значений скорости конвейера Vк

| Пищевая продукция | Интервал допускаемых значений скорости конвейера при Dмин≥ D≥Dмакс. см/с | Доверительный интервал значений ПД в пищевой продукции при Vк = [Vк]макс, D, кГр, | Интервал допускаемых значений ПД в контрольной точке при Vк = [Vк]макс, Dконтр, кГр |
| --- | --- | --- | --- |

Обязательные условия

Протокол от «___» ______ 20__  г. № _________   является неотъемлемой частью настоящего свидетельства. Свидетельство распространяется только на указанную пищевую продукцию и не может применятся при изменении схемы облучения продукции, изменении размеров упаковочных ящиков и способа укладки продукции в ящике, при отсутствии на радиационно-технологической установке средств контроля по ГОСТ  8.____–2016  и несоблюдении требований ГОСТ ISO 14470-2014

Аттестацию выполнил                     ______________ ____________________.

| подпись | ФИО |
| --- | --- |

- Библиография

| [1] | ISO/ASTM 51649:2002(E) Standard Practice for Dosimetry in an Electron Beam Facility for Radiation Processing at Energies Between 300 keV and 25 MeV |
| --- | --- |
| [2] | ТУ 48-20-90-76 Графит особой чистоты в заготовках и деталях |

УДК 664.8.039.5:664.9 ОКС 17.020 Ключевые слова: пищевые продукты, радиационная обработка, ионизирующее излучение, аттестация, стандартные образцы, поглощенная доза, ускоритель электронов. ___________________________________________________________________ Первый заместитель генерального директора- заместитель по научной работе ФГУП «ВНИИФТРИ» А.Н. Щипунов Начальник НИО О.И. Коваленко Ст.н.с. А.П. Жанжора