Приложение № 1 к протоколу

РГ МСИ НТКМетр № 3-2012

Межлабораторные сличительные испытания (МСИ)

в Кыргызской Республике в 2011-2012 гг.

В нашей стране работы по организационному и методическому закреплению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) в процессе аккредитации лабораторий получили развитие на основании Положения о национальной системе аккредитации в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики № 795 от 16.11.2006 года.

Данным Положением на Кыргызский центр аккредитации возложены функции по организации и координации работ по МСИ в целях обеспечения требований ИСО/МЭК 17011 в части проверок квалификации лабораторий.

Имеется определенная  нормативная база  по планированию организации и проведения МСИ, включающая  в себе порядка 20 нормативных документов различих категорий (ИСО, ИСО/МЭК, ГОСТ, РМГ, Р, КЦА-ПА).

В 2011 ( с сентября) -2012гг (по сентябрь) обученные, через Немецкий физико- технический институт (институт метрологии - РТВ),  специалисты республики в различных направлениях по вопросам  планирования, организации, проведенияМСИ и  статистическим методам обработки их результатов, в том числе по диаграммам Юдена, согласно международным требованиям ИСО/МЭК 17043 и ИСО 5725 (6 стандартов), ИСО 13528 и техническим отчетам ILAC 180 и другие специалисты Провайдеров проведена  определенная  работа:

Продвижение данного направления работ будет осуществляться при непосредственном участии членовтехнического комитетапо аккредитации лабораторий и Координаторов МСИ, назначение которых будет осуществляться в соответствии с КЦА-ПА9 (в настоящее время прорабатывается вопрос по  адаптации соуществления работ по признанию компетентности Провайдеров согласно требованиям ИСО/МЭК17043).

В республике в соответствии с установленными требованиями Центральная лаборатория Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР, Центральная лаборатория Республиканской государственной семенной инспекции, Республиканский научно-практический центр контроля качества лабораторной диагностики     инфекционных болезней (РНПЦККЛДИБ) Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Испытательная  лаборатория ОсОО «НПО «ИЛИМ»  в органе аккредитации прошли процедуру признания компетентности в качестве координатора МСИ (см. реестр Программ межлабораторных сличений, признанных национальным органом аккредитации, которыйразмещен на сайте КЦА: kca.org.kg).

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции,

вирусных гепатитов В и С в сыворотке крови за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 57 лабораторий, Из них 42 лаборатории участвовали в оценке качества тестирования на анти-ВИЧ, 52 – на анти-ВГС и 52 – на HbsAg.

Принцип разработки и аттестации контрольной панели.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  интегрированной контрольной панели сывороток, включающей 8 образцов с различнымсеростатусом (табл.2). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800).	Позитивные образцы панели калибровались по Международным биологическим стандартам (NIBSC 02/210; NIBSC 02/238-005;NIBSC 00/588).Аттестация проводилась  всеми доступными ИФА-тест-системами, включая экспертные, а также методом иммунного блотинга (анти-ВИЧ) и ПЦР (ВГС). Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом и по окончании программы ВОК.

Скрининговые и подтверждающие тесты длявыявление антител к ВИЧ, ВГС и HBs антигену должны были определять все положительные образцы, независимо от субтипа, генотипа и подтипа этих вирусов.

Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика образцов панели на ВИЧ по результатам аттестации

| № образца | Характеристика панели на анти-ВИЧ | Характеристика панели на анти-ВГС | Характеристика панели на HBsAg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | негативный | среднетитражный | негативный |
| 2 | Высокотитражный | негативный | негативный |
| 3 | негативный | низкотитражный | негативный |
| 4 | среднетитражный | негативный | негативный |
| 5 | негативный | негативный | 2 МЕ/мл |
| 6 | низкотитражный | негативный | негативный |
| 7 | негативный | негативный | 0,25 МЕ/мл |
| 8 | негативный | негативный | 0,125 МЕ/мл |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов на а-ВИЧ, а-ВГС и HBsAg и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 8-и образцов – 100%;

- правильная идентификация 7-и образцов из 8-и – 87,5%;

- правильная идентификация 6-и образцов из 8-и – 75%;

- правильная идентификация 5-и образцов из 8-и – 62,5%;

- правильная идентификация 4-х образцов из 8-и – 50%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 8-и – 37,5%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 8-и – 25%;

- правильная идентификация 1-го образца из 8-и – 12,5%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Частнопрактикующим лабораториям передавалась контрольная панель из 6 образцов с различным серостатусом на анти-ВГС и HBsAg. Правильность оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 6-и образцов – 100%;

- правильная идентификация 5-и образцов из 6-и – 83,3%;

- правильная идентификация 4-и образцов из 6-и – 66,7%;

- правильная идентификация 3-и образцов из 6-и – 62,5%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 6-и – 33,3%;

- правильная идентификация 1-го образца из 6-и – 16,7%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Результаты:

- Таблица 2.

- Правильность выполнения исследований  лабораториями-участницами

| Идентификационный номер лаборатории | Анти-ВИЧ | HBsAg | Анти-ВГС |
| --- | --- | --- | --- |
| Лаборатории Иссык-Кульской области |  |  |  |
| 1-006 | 100% | 62,5% | 100% |
| 1-012 | 100% | 87,5% | 100% |
| 1-041 | 100% | 100% | 100% |
| 1-042 | 100% | 100% | 100% |
| 1-056 | 100% | 87,5% | 100% |
| 1-076 | 87,5% | 75% | 100% |
| 1-122 | 87,5% | 87,5% | 100% |
| Итого 7лаб. | 96,4% | 85,7% | 100% |
| Лаборатории Чуйской области |  |  |  |
| 2-007 | 75% | 75% | 100% |
| 2-018 | 100% | 100% | 100% |
| 2-043 | 100% | н/и * | н/и * |
| 2-246 | 75% | н/и | н/и |
| Итого: 4лаб. | 87,5% | 87,5% | 100% |
| Лаборатории Таласской области |  |  |  |
| 3-004 | 100% | 75% | 100% |
| 3-011 | 100% | 87,5% | 100% |
| Итого 2 лаб. | 100% | 81,25% | 100% |
| Бишкек (республиканский и городской уровни, + ведомственная лаборатория) |  |  |  |
| 4-008 | 100% | 50% | 100% |
| 4-009 | н/и | 100% | 100% |
| 4-010 | 100% | н/и | н/и |
| 4-013 | н/и | 50% | 100% |
| 4-015 | н/и | 83,3% | 100% |
| 4-016 | 100% | н/и | н/и |
| 4-019 | н/и | 66,7% | 100% |
| 4-071 | 100% | н/и | н/и |
| Итого 8 лаб. | 100% | 70% | 100% |
| Частнопрактикующие лаборатории |  |  |  |
| 4-014 | н/и | 100% | 100% |
| 4-025 | н/и | 100% | 100% |
| 4-026 | н/и | 100% | 100% |
| 4-027 | н/и | 100% | 100% |
| 4-029 | н/и | 66,7% | 100% |
| 4-038 | н/и | 66,7% | 100% |
| 4-057 | н/и | 83,3% | 66,7% |
| 7-063 | н/и | 100% | 100% |
| 4-074 | н/и | 83,3% | 100% |
| 4-155 | н/и | 66,7% | 100% |
| Итого 10лаб. | - | 86,7% | 96,7% |
| Лаборатории Нарынской области |  |  |  |
| 5-005 | 100% | 87,5% | 100% |
| 5-031 | 100% | 75% | 100% |
| 5-032 | 87,5% | 75% | 100% |
| 5-033 | 100% | 75% | 100% |
| 5-089 | 100% | 62,5% | 100% |
| Итого 5 лаб. | 97,5% | 75% | 100% |
| Лаборатории Баткенской области |  |  |  |
| 6-003 | 62,5% | 100% | 87,5% |
| 6-047 | 100% | 37,5% | 87,5% |
| 6-048 | 87,5% | 62,5% | 87,5% |
| 6-077 | 100% | 75% | 100% |
| 6-078 | 87,5% | 87,5% | 100% |
| Итого 5 лаб. | 87,5% | 72,5% | 92,5% |
| Лаборатории Ошской области |  |  |  |
| 7-002 | 100% | 100% | 100% |
| 7-023 | 100% | 87,5% | 100% |
| 7-045 | 75% | 75% | 75% |
| 7-046 | 87,5% | 87,5% | 100% |
| 7-088 | 100% | 75% | 100% |
| 7-090 | 100% | 100% | 100% |
| 7-091 | 100% | 75% | 100% |
| 7-208 | н/и | 75% | 100% |
| Итого 8 лаб. | 95% | 84,3% | 97% |
| Лаборатории Жалалабадской области |  |  |  |
| 8-001 | 100% | 75% | 100% |
| 8-020 | 100% | 87,5% | 100% |
| 8-021 | 100% | 100% | 75% |
| 8-084 | 50% | 75% | 100% |
| 8-085 | 100% | 100% | 100% |
| 8-086 | 100% | 50% | 50% |
| 8-087 | 12,5% | 75% | 100% |
| 8-144 | 100% | 75% | 100% |
| Итого 8 лаб. | 83% | 80% | 90,6% |

*н/и – не исследовались

- Таблица 3.

Показатели качества выявления анти-ВИЧ

| Образцы на анти-ВИЧ | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 210 | 15 (7,1%) |
| Высокоактивный | 42 | 1 (2,4%) |
| Среднеактивный | 42 | 1 (2,4%) |
| Низкоактивный | 42 | 9 (21,4%) |

- Таблица 4.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ВИЧ

| анти - ВИЧ | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложно положительных к истинно отрицательным образцам панели | Число ложно отрицательных к истинно положительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система «Комби Бест анти-ВИЧ 1+2» |  |  |  |
| Серия 1165 | 24 | 8/120 (6,7%) | 8/72 (11%) |
| Серия 1164 | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 1166 | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 1187 | 1 | 0/5 (0%) | 1/3 (33,3%) |
| Итого | 27 | 8/135 (6%) | 9/81 (11%) |
| НПО «Диагностические системы», тест-система «ДС-ИФА-анти-ВИЧ-Униф» |  |  |  |
| Серия 26 | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 29 | 7 | 7/35 (20%) | 1/21 (5%) |
| Серия 28 | 4 | 0/20 (0%) | 1/12 (8%) |
| Серия 78 | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| Итого | 13 | 7/65 (11%) | 2/39 (5%) |
| ЗАО «Медико Биологический Союз» «Рекомбинант ВИЧ 1,2-ДСМ» | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| KENUA -ИСФА (ELISA)-анти-ВИЧ 1/2 | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| ИТОГО | 42 | 15/210(7,1%) | 11/126 (8,7%) |

- Таблица 5.

Показатели качества выявления HBsAg

| Образцы на HBsAg | Абс (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 234 | 23 (9,8%) |
| Высокоактивный (1 МЕ/л) | 52 | 7 (13,5%) |
| Среднеактивный (0,25 МЕ/л) | 51 | 17(33,3%) |
| Низкоактивный (0,125 МЕ/л) | 51 | 28(54,9%) |

- Таблица 6.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на HBsAg

| Наименование тест-системы | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложно положительных к истинно отрицательным образцам панели | Число ложно отрицательных к истинно положительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITECT Abbott | 1 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) |
| Ф. HUMAN «HBsAg» | 1 | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) |
| НПО «Диагностические системы» |  |  |  |
| «ДС-ИФА-HBsAg» |  |  |  |
| Серия 43 | 1 | 0/5 (0%) | 2/3 (67%) |
| Серия 64 | 4 | 1/20 (5%) | 7/12 (58%) |
| Серия 66 | 2 | 1/10 (10%) | 1/6 (17%) |
| Серия 62 | 1 | 0/5 (0%) | 1/3 (33%) |
| Серия 67 | 1 | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) |
| Серия 71 | 1 | 0/5 (0%) | 1/3 (33%) |
| Серия 73 | 6 | 0/26 (0%) | 8/16 (50%) |
| Серия 74 | 3 | 0/15 (0%) | 5/9 (56%) |
| Серия 60 | 3 | 2/15 (13%) | 4/9 (44%) |
| ИТОГО | 22 | 4/104 (3,8%) | 31/64 (48,4%) |
| ЗАО «Вектор-Бест» тест-система «Вектогеп В-HBs-антиген» |  |  |  |
| Серия 210 | 1 | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) |
| Серия 1386 | 7 | 0/29 (0%) | 5/21 (23,8%) |
| Серия 1402 | 6 | 2/26 (8%) | 5/18 (28%) |
| Серия 1423 | 1 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 1427 | 1 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 1394 | 3 | 1/15 (7%) | 3/9 (33%) |
| Серия неизвестна | 1 | 0/3 (0%) | 1/3 (33%) |
| ИТОГО | 20 | 3/84 (3,6%) | 16/60 (27%) |
| ЗАО «Медико Биологический Союз» |  |  |  |
| 1.«HBsAg-ДС», Серия 8 | 4 | 12/20 (60%) | 1/12 (8%) |
| 2.«Инвитролоджик HBsAg» |  |  |  |
| Серия 44 | 2 | 0/10 (0%) | 4/6 (67%) |
| Серия 22 | 2 | 2/10 (20%) | 0/6 (0%) |
| ИТОГО | 8 | 14/40(35%) | 5/24 (20,8%) |
| ВСЕГО | 52 | 23/234 (9,8%) | 52/154 (33.8%) |

- Таблица 7.

Показатели качества выявления анти-ВГС

| Образцы на анти-ВГС | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 286 | 4 (1,4%) |
| Среднеактивный | 52 | 5 (9,6%) |
| Низкоактивный | 52 | 4 (7,7%) |

- Таблица 8.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ВГС

| анти - ВГС | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложно положительных к истинно отрицательным образцам панели | Число ложно отрицательных к истинно положительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITECT Abbott | 1 | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система «Бест-анти-ВГС» |  |  |  |
| СЕРИЯ 2073 | 2 | 1/12 (8%) | 1/4 (25%) |
| Серия 2120 | 1 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 2148 | 4 | 0/20 (0%) | 0/8 (0%) |
| Серия 2194 | 7 | 0/34 (0%) | 2/14 (14%) |
| Серия 2223 | 4 | 0/22 (0%) | 0/8 (0%) |
| Серия 2243 | 1 | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 2271 | 1 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 2149 | 2 | 0/12 (0%) | 0/4 (0%) |
| Серия неизвестна | 1 | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) |
| Итого | 23 | 1/120 (0,8%) | 5/46 (11%) |
| НПО «Диагностические системы», тест-система «ДС-ИФА-анти-HCV» |  |  |  |
| Серия 37 | 1 | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 51 | 1 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 64 | 5 | 1/30 (3%) | 1/10 (10%) |
| Серия 66 | 1 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 68 | 3 | 0/16 (0%) | 0/6 (0%) |
| Серия 76 | 5 | 0/28 (0%) | 0/10 (0%) |
| Серия 78 | 3 | 2/15 (13%) | 2/6 (33,3%) |
| Серия 40 | 1 | 0/6 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 73 | 2 | 0/12 (0%) | 0/4 (0%) |
| Итого | 22 | 3/117 (2,6%) | 3/44 (6,8%) |
| ЗАО «Медико Биологический Союз», тест-система «ВГС-ДСМ» |  |  |  |
| Серия 17 | 2 | 0/12 (0%) | 0/4 (0%) |
| Серия 51 | 4 | 0/24 (0%) | 1/8 (12,5%) |
| Итого | 6 | 0/36 (0%) | 1/12 (8%) |
| Всего | 52 | 4/286 (1,4%) | 9/104 (8,7%) |

Рисунок 1.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК за период 2004 – 2011 гг.

- Таблица 9.

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК -2011 в зависимости от уровня системы здравоохранения

| Уровень лаборатории | Выявляемые маркеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | анти-ВИЧ | HBsAg | анти-ВГС |
| Республиканский | 100% (2/2) | 25% (1/4) | 100%(4/4) |
| Областной | 71,5% (5/7) | 28,5% (2/7) | 86% (6/7) |
| Районный | 67,7% (21/31) | 20% (6/30) | 83,3% (25/30) |
| Ведомственный | 100% (1/1) | - | - |
| Городской | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Частнопрактикующие | - | 50% (5/10) | 90% (9/10) |
| ИТОГО: | 71,4% (30/42) | 27 % (14/52) | 86,5% (45/52) |

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики на антитела к  Вирусу простого герпеса

в сыворотке крови за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 13 лабораторий.

Принцип разработки контрольной панели и оценки качества тестирования.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  интегрированной контрольной панели сывороток, включающей 5 образцов с различнымсеростатусом (табл.2). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800).	Аттестация проводилась  всеми доступными ИФА-тест-системами, включая экспертные. Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом и по окончании программы ВОК. Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 10.

Таблица 10.

Характеристика образцов панели на антитела к Вирусу простого герпеса I, II типов

| № образца | Характеристика панели |
| --- | --- |
| 1 | Среднетитражный (IgG+ IgM-) |
| 2 | Высокотитражный ((IgG+ IgM+) |
| 3 | Негативный |
| 4 | Низкотитражный (IgG+ IgM-) |
| 5 | Негативный |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов на а-ВПГ и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 5-и образцов из 5-и – 100%;

- правильная идентификация 4-х образцов из 5-и – 80%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 5-и – 60%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 5-и – 40%;

- правильная идентификация 1-го образца из 5-и – 20%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Результаты профессионального  тестирования

- Таблица .11

- Правильность выполнения исследований  лабораториями-участницами

| Идентификационный номер лаборатории | Анти-ВПГ – 1,2 IgG | Анти-ВПГ -IgM |
| --- | --- | --- |
| 4-014 | 100% | 80% |
| 4-015 | 100% | н/и |
| 4-022 | 100% | 100% |
| 4-024 | 60% | 20% |
| 4-026 | 100% | 100% |
| 4-027 | 80% | 100% |
| 4-028 | 100% | н/и |
| 4-029 | 80% | 80% |
| 4-038 | 80% | 80% |
| 4-039 | 60% | н/и |
| 4-057 | 40% | н/и |
| 4-074 | 80% | 60% |
| 4-155 | 100% | 80% |
| Итого | 83% | 78% |

*н/и – не исследовалось

Таблица 12.

Показатели качества выявления анти-ВПГ –типа IgG 1,2

| Образцы на анти-ВПГ -1,2 IgG | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 26 | 2 (8%) |
| Высокоактивный | 12 | 1 (8%) |
| Среднеактивный | 11 | 2 (15,4%) |
| Низкоактивный | 7 | 6 (46,2%) |

Таблица 13.

Показатели качества выявления анти-ВПГ –IgМ

| Образцы на анти-ВПГ - IgМ | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 36 | 5 (14%) |
| Среднеактивный | 9 | 5 (56%) |

- Таблица 14.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ВПГ -1,2 IgG

| анти – ВПГ – 1,2 IgG | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложно положительных к истинно отрицательным образцам панели | Число ложно отрицательных к истинно положительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система «Векто ВПГ - IgG» |  |  |  |
| Серия 139 | 2 | 0/4 (0%) | 0/6 (0%) |
| Серия 136 | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 138 | 4 | 2/8 (25%) | 1/12 (8,3%) |
| Серия 137 | 2 | 0/4 (0%) | 1/6 (8,3%) |
| ИТОГО | 9 | 2/18 (11%) | 2/27 (7,4%) |
| НПО «Диагностические системы», тест-система «ДС-ИФА-анти-ВПГ -1,2 IgG» |  |  |  |
| Серия 35 | 1 | 0/2 (0%) | 1/3 (33,3%) |
| Серия 33 | 1 | 0/2 (0%) | 2/3 (66,7%) |
| ИТОГО | 2 | 0/4 (0%) | 3/6 (50%) |
| ОсОО «ИмДи» тест-система «ВПГ IgG-антитела» |  |  |  |
| Серия 26 | 1 | 0/2 (0%) | 1/3 (33,3%) |
| Тест-картридж, Молдова | 1 | 0/2 (0%) | 3/3 (100) |
| ВСЕГО | 13 | 2/26 (8%) | 9/39 (23%) |

- Таблица 15.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ВПГ - IgМ

| анти – ВПГ - IgM | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложно положительных к истинно отрицательным образцам панели | Число ложно отрицательных к истинно положительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система «Векто ВПГ – IgМ» |  |  |  |
| Серия 137 | 2 | 0/8 (0%) | 1/2 (50%) |
| Серия 135 | 4 | 5/16 (31,3%) | 2/4 (50%) |
| Серия 134 | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| Серия 136 | 1 | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) |
| ИТОГО | 8 | 5/32 (15,6%) | 4/8 (50%) |
| ОсОО «ИмДи» тест-система «ВПГ IgM- антитела» |  |  |  |
| Серия 103 | 1 | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) |
| ВСЕГО | 9 | 5/36 (13,9%) | 5/9 (55,6%) |

- Таблица 16.

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК -2011 на анти-ВПГ на разных уровнях системы здравоохранения

| Уровень лаборатории | Выявляемые маркеры |  |
| --- | --- | --- |
|  | анти-ВПГ – 1,2 IgG | анти – ВПГ - IgМ |
| Республиканский | 1/2 (50%) | - |
| Частнопрактикующие | 5/11 (45,5%) | 3/9 (33%) |

Рисунок 2.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК за период 2009 – 2011 гг.

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики на выявление антител к сифилису

(анти-Treponemapallidum) в сыворотке крови за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 73 лаборатории

Принцип разработки контрольной панели и оценки качества тестирования.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  интегрированной контрольной панели сывороток, включающей 4 образца с различнымсеростатусом (табл.2). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800).	Позитивные образцы панели калибровались по Международному биологическому стандарту (NIBSC 05/132). Аттестация контрольной панели проводилась всеми доступными методами диагностики сифилиса и диагностическими препаратами, включая экспертные. Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом, в середине и по окончании программы ВОК.

Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 17.

Таблица 17.

Характеристика образцов панели на Сифилис

| № образца | Характеристика панели анти-Treponemapallidum |
| --- | --- |
| 1 | 0,7 МЕ/мл (IgG+; IgM -) |
| 2 | Негативный |
| 3 | 0,4 МЕ/мл (IgG+; IgM -) |
| 4 | 0,5 МЕ/мл (IgG+; IgM -) |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов на сифилис и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 4-х образцов из 4-х – 100%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 4-х – 75%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 4-х – 50%;

- правильная идентификация 1-го образца из 4-х – 25%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Результаты профессионального  тестирования

Таблица 18.

Используемые методы диагностики

| Уровень лаборатории | Методы диагностики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИФА | РМП | РПР | РПГА | РСК | ИХЛ |
| Республиканский | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Областной | 3 | 10 | 3 | 5 | - | - |
| Районный | 2 | 34 | 18 | 12 | 2 | - |
| Частнопрактикующие | 9 | 2 | 7 | 2 | - | 1 |
| ИТОГО: | 16 | 47 | 30 | 19 | 2 | 1 |

Таблица 19.

Правильность выполнения исследований  лабораториями-участницами

| № лаб. | Правильность выполнения исследований по методам исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИФА |  |  | РМП | РПР | РПГА | РСК | ИХЛ |
|  | Ig M | Ig G | Сум. |  |  |  |  |  |
| Лаборатории Иссык-Кульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-006 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 1-052 | * | * | * | 100% | * | 100% | * | * |
| 1-053 | * | * | * | 100% | 100% | * | * | * |
| 1-054 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 1-055 | * | * | * | 75% | * | * | 75% | * |
| 1-123 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 1-129 | * | * | * | 100% | 100% | * | * | * |
| 1-130 | * | * | * | * | * | 75% | * | * |
| 1-131 | * | * | * | 50% | * | 50% | * | * |
| 1-134 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| 1-160 | * | * | * | 100% | 100% | * | * | * |
| Итого 11 лаб. | * | * | 100% | 71,8% | 100% | 75% | 75% | * |
| Лаборатории Чуйской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-058 | * | * | * | * | 100% | 100% | * | * |
| 2-096 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 2-097 | * | * | * | 100% | * | 100% | * | * |
| 2-099 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| 2-100 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| 2-107 | * | * | * | 50% | * | * | * | * |
| 2-109 | * | * | * | 100% | * | * | * | * |
| 2-113 | * | * | * | 25% | * | 25% | * | * |
| 2-114 | * | * | * | 100% | * | * | * | * |
| 2-151 | * | * | * | 100% | * | * | * | * |
| 2-243 | * | * | * | 100% | * | * | * | * |
| Итого 11 лаб. | * | * | * | 75% | 100% | 75% | * | * |
| Лаборатории Таласской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-061 | * | * | * | 75% | * | * | * | * |
| 3-062 | * | * | * | 100% | * | * | * | * |
| 3-103 | * | * | * | 50% | * | * | * | * |
| 3-105 | * | * | * | 100% | * | * | * | * |
| 3-115 | * | * | * | 75% | 100% | * | * | * |
| Итого 5 лаб | * | * | * | 80% | 100% | * | * | * |
| Республиканские лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-008 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 4-015 | * | * | 100% | 100% | * | * | * | * |
| 4-019 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| 4-039 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| Итого 4лаб. | * | * | 100% | 100% | 100% | * | * | * |
| Частнопрактикующие лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-014 | * | * | * | * | 100% | * | * | 100% |
| 4-022 | * | * | 100% | * | 75% | * | * | * |
| 4-025 | 100% | 100% | * | * | 100% | 100% | * | * |
| 4-026 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 4-027 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 4-028 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 4-029 | * | * | * | 50% | * | * | * | * |
| 4-038 | * | * | * | * | 100% | 100% | * | * |
| 4-057 | * | * | * | * | 75% | * | * | * |
| 4-059 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 4-060 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| 4-074 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 4-155 | * | * | 100% | * | 100% | * | * | * |
| 7-063 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 8-068 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| Итого 15 лаб. | 100% | 100% | 100% | 37,5% | 93% | 100% | * | 100% |
| Лаборатории Нарынской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-030 | * | * | 100% | 100% | * | * | * | * |
| 5-034 | * | * | * | 100% | 100% | * | * | * |
| 5-035 | * | * | * | 0% | * | * | * | * |
| 5-036 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 5-037 | * | * | * | 100% | 100% | * | * | * |
| 5-049 | * | * | * | * | * | * | 75% | * |
| 5-051 | * | * | * | 100% | 100% | 100% | * | * |
| 5-089 | * | * | 100% | 100% | * | * | * | * |
| 5-201 | * | * | * | 25% | * | 0% | * | * |
| Итого 9 лаб. | * | * | 100% | 69% | 100% | 50% | 75% | * |
| Лаборатории Баткенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-003 | * | * | 100% | * | * | * | * | * |
| 6-065 | * | * | * | 100% | 100% | * | * | * |
| 6-066 | * | * | * | 50% | * | 50% | * | * |
| 6-233 | * | * | * | 25% | * | 25% | * | * |
| Итого 4 лаб. | * | * | 100% | 58,3% | 100% | 37,5% | * | * |
| Лаборатории Ошской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-064 | * | * | * | 25% | 100% | 100% | * | * |
| 7-073 | * | * | 100% | 25% | 100% | 100% | * | * |
| 7-209 | * | * | * | * | 100% | * | * | * |
| 7-212 | * | * | * | 50% | 50% | 50% | * | * |
| 7-214 | * | * | * | 25% | 100% | 100% | * | * |
| 7-217 | * | * | * | * | 50% | * | * | * |
| 7-219 | * | * | * | 100% | 100% | 100% | * | * |
| 7-220 | * | * | * | 25% | 100% | 100% | * | * |
| 7-222 | * | * | * | 25% | 100% | 100% | * | * |
| Итого 9 лаб. | * | * | 100% | 39,3% | 89% | 93% | * | * |
| Лаборатории Жалалабадской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-070 | * | * | * | 50% | * | * | * | * |
| 8-229 | * | * | * | 0% | * | * | * | * |
| 8-232 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 8-234 | * | * | * | 25% | * | * | * | * |
| 8-238 | * | * | * | 0% | * | * | * | * |
| Итого 5 лаб. | * | * | * | 20% | * | * | * | * |
| Всего | 100% | 100% | 100% | 61,2% | 97,75% | 71,75% | 75% | 100% |

– лаборатория – участница данный метод диагностики сифилиса не использовала *

Рисунок 3.

Число методов используемых лабораториями

- Таблица 20.

Показатели качества выявления антител к Treponemapallidum

методом ИФА  суммарные антитела

| Образцы на анти-Сифилис | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел.(%) |
| Негативный | 16 | - (0%) |
| Высокоактивный (0,7МЕ/мл) | 16 | - (0%) |
| Среднеактивный (0,5МЕ/мл) | 16 | - (0%) |
| Низкоактивный (0,4МЕ/мл) | 16 | - (0%) |

- Таблица 21.

Показатели качества выявления антител к Treponemapallidum методом РМП

| Образцы на анти-Сифилис | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел.(%) |
| Негативный | 47 | 12 (26%) |
| Высокоактивный (0,7МЕ/мл) | 47 | 20 (42,5%) |
| Среднеактивный (0,5МЕ/мл) | 47 | 21 (44,7%) |
| Низкоактивный (0,4МЕ/мл) | 47 | 21 (44,7%) |

- Таблица 22.

Показатели качества выявления антител к Treponemapallidum методом RPR

| Образцы на анти-Сифилис | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел.(%) |
| Негативный | 30 | 2 (6,7%) |
| Высокоактивный (0,7МЕ/мл) | 30 | 2 (6,7%) |
| Среднеактивный (0,5МЕ/мл) | 30 | 2 (6,7%) |
| Низкоактивный (0,4МЕ/мл) | 30 | - (0%) |

Таблица 23.

Показатели качества выявления антител к Treponemapallidum  методом РПГА

| Образцы на анти-Сифилис | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел.(%) |
| Негативный | 19 | 5 (26,4%) |
| Высокоактивный (0,7МЕ/мл) | 19 | 3 (16%) |
| Среднеактивный (0,5МЕ/мл) | 19 | 4 (21%) |
| Низкоактивный (0,4МЕ/мл) | 19 | 5 (26%) |

Таблица 24.

Показатели качества выявления антител к Treponemapallidum методом РСК

| Образцы на анти-Сифилис | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 2 | - (0%) |
| Высокоактивный (0,7МЕ/мл) 1 | 2 | 1 (50%) |
| Среднеактивный (0,5МЕ/мл) 4 | 2 | 1 (50%) |
| Низкоактивный (0,4МЕ/мл) 3 | 2 | - (0%) |

Таблица 25.

Показатели качества выявления антител к Treponemapallidum методом ИХЛ

| Образцы на анти-Сифилис | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 1 | - (0%) |
| Высокоактивный (0,7МЕ/мл) 1 | 1 | - (0%) |
| Среднеактивный (0,5МЕ/мл) 4 | 1 | - (0%) |
| Низкоактивный (0,4МЕ/мл) 3 | 1 | - (0%) |

Таблица 26.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на сифилис методом ИФА

| ИФА | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| Murex «ICE* Syphilis» серия:L484010 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система «РекомбиБест-антипаллидум суммарные –АТ» | 7 | 0/7 (0%) | 0/21 (0%) |
| НПО «Диагностические системы», тест-система «ИФА-АНТИ-ЛЮИС GM» | 5 | 0/5 (0%) | 0/15(0%) |
| ЗАО «Медико Биологический Союз», «Сиф-ДСМ-суммарный» | 3 | 0/3 (0%) | 0/9 (0%) |
| ЗАО «Вектор-Бест» «РекомбиБестантипаллидумIgM» | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |

Таблица 27

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на сифилис методом РМП

| РМП | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «ЭкоЛаб», набор «Сифилис Аг/КЛ-РМП» |  |  |  |
| Серия 25 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 47/09 | 1 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) |
| Серия 49/09 | 2 | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) |
| Серия 57/10 | 2 | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) |
| Серия 19/11 | 1 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) |
| Серия 25/11 | 5 | 0/5 (0%) | 9/15 (60%) |
| Серия 48/09 | 2 | 0/2(0%) | 0/6 (0%) |
| Серия 43/10 | 5 | 3/5 (60%) | 14/15 (93%) |
| Серия 50/09 | 1 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) |
| Серия 07/10 | 5 | 0/5 (0%) | 6/15 (40%) |
| Серия 50/10 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 02/11 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 15/11 | 6 | 2/6 (33%) | 8/18 (44%) |
| Серия 34/10 | 4 | 0/4 (0%) | 6/12 (50%) |
| Серия 48/09 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 05/10 | 1 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) |
| Серия 09/11 | 2 | 0/2 (0%) | 0/6 (0%) |
| Серия 35/10 | 1 | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) |
| Серия неизвестна | 5 | 2/5 (40%) | 10/15 (67%) |
| ИТОГО | 47 | 12/47 (26%) | 62/141 (44%) |

Таблица 28.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на сифилис методом РПР

| РПР | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "ЭкоЛаб", набор «Сифилис RPR-Test» |  |  |  |
| Серия 05/10 | 2 | 0/2 (0%) | 0/6 (0%) |
| Серия 01/10 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 01/11 | 8 | 1/8 (12,5%) | 1/24 (4,2%) |
| Серия 06/09 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 06/10 | 2 | 0/2 (0%) | 0/6 (0%) |
| Серия 09/10 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Итого | 15 | 1/15 (6,7%) | 1/45 (2,2%) |
| Фирма «HUMAN», набор «Syphilis RPR-test» |  |  |  |
| Серия 10008 | 4 | 0/4 (0%) | 0/12 (0%) |
| Серия неизвестна | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Итого | 5 | 0/5 (0%) | 0/15 (0%) |
| Фирма «RANDOX», набор «Syphilis RPR-test» |  |  |  |
| Серия 218907 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 187881 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 199810 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 217991 | 1 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) |
| Серия неизвестна | 1 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) |
| Итого | 5 | 0/5 (0%) | 2/15 (13,3%) |
| «Syphilis RPR-test» Производство Молдова Серия 49/100 | 4 | 1/4 (25%) | 1/12 (8,3%) |
| Фирма не известна | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| ИТОГО | 30 | 2/30 (6,7%) | 4/90 (4,4%) |

Таблица 29.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на сифилис методом РПГА

| РПГА | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "ЭкоЛаб", набор «Сифилис РПГА-тест» |  |  |  |
| Серия 03/11 | 2 | 0/2 (0%) | 3/6 (50%) |
| Серия 08/10 | 2 | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) |
| Серия 15/10 | 4 | 0/4 (0%) | 0/12 (0%) |
| Серия 19/09 | 2 | 1/2 (50%) | 3/6 (50%) |
| Серия 19/11 | 1 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) |
| Серия 21/09 | 2 | 1/2 (50%) | 1/6 (17%) |
| Серия 06/10 | 1 | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) |
| ИТОГО: | 14 | 5/14 (36%) | 10/42 (24%) |
| НПО «Диагностические Системы», «ДС-РПГА-Люис» Серия 19 | 1 | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) |
| Фирма «HUMAN», набор «Syphilis TPHA-liqids» |  |  |  |
| Серия 11003 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 10009 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия неизвестна | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| Итого | 3 | 0/3 (0%) | 0/9 (0%) |
| «Syphilis TPHA-DAC» Производство Молдова Серия 49/100 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| ИТОГО | 19 | 5/19 (26,4%) | 12/57 (21,1%) |

Таблица 30.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на сифилис методом РСК

| РСК | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «ЭкоЛаб», набор « АгКлРСК» |  |  |  |
| Серия 04/10 | 1 | 0/1 (0%) | 1/3 (33,3%) |
| Серия неизвестна | 1 | 0/1 (0%) | 1/3 (33,3%) |
| ИТОГО | 2 | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) |

Таблица 31

Результаты полученные при использовании тест-системы на сифилис методом ИХЛ

| ИХЛ | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| Abbott «Architect» Серия 91133LP01 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |

Рисунок 4.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК за период 2008 – 2011 гг.

- Таблица 32

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК -2011 на разных уровнях системы здравоохранения

| Уровень лабораторий-участниц | ИФА |  | РМП | РПР | РПГА | РСК | ИХЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сум + IgG | IgМ |  |  |  |  |  |
| Республиканский | 2/2 (100%) | - | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | - | - | - |
| Областной | 3/3 (100%) | - | 5/10 (50%) | 3/3 (100%) | 3/5 (60%) | - | - |
| Районный | 2/2 (100%) | - | 13/34 (38,2%) | 16/18 (89%) | 7/12 (58,3%) | 0/2 (0%) | - |
| Частнопрактикующие | 9/9 (100%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 5/7 (72%) | 2/2 (100%) | - | 1/1 (100%) |
| Итого: | 16/16 (100%) | 1/1 (100%) | 19/47 (40,4%) | 26/30 (87%) | 12/19 (63,2%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) |

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики на антитела к ТОКСОПЛАЗМЕ (Toxoplasmagondii)  в сыворотке крови за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 12 лабораторий.

Принцип разработки контрольной панели и оценки качества тестирования.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  интегрированной контрольной панели сывороток, включающей 4 образца с различнымсеростатусом (табл.2). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800).	Аттестация проводилась  всеми доступными ИФА-тест-системами. Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом и по окончании программы ВОК. Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 33

Таблица 34.

Характеристика образцов панели на анти-Токсо

| № образца | Характеристика панели на анти-ТОКСО |
| --- | --- |
| 1 | Негативный |
| 2 | Среднетитражный (IgG+; IgM-) |
| 3 | Низкотитражный (IgG+; IgM-) |
| 4 | Негативный |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов на анти-Toxoplasmagondii и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 4-х образцов из 4-х – 100%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 4-х – 75%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 4-х – 50%;

- правильная идентификация 1-го образца из 4-х – 25%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Результаты профессионального  тестирования

- Таблица 35.

- Правильность выполнения исследований  лабораториями-участницами

| № лаб. | Правильность выполнения исследований на антитела класса М к Toxoplasma gondii |  |
| --- | --- | --- |
|  | IgМ | Ig G |
| 4-014 | 100% | 50% |
| 4-015 | н/и | 100% |
| 4-022 | 100% | 100% |
| 4-024 | 75% | 100% |
| 4-026 | 100% | 100% |
| 4-027 | 75% | 100% |
| 4-029 | 100% | 50% |
| 4-038 | 100% | 100% |
| 4-039 | н/и | 100% |
| 4-057 | н/и | 50% |
| 4-074 | 100% | 75% |
| 4-155 | 100% | 75% |
| Итого | 94,4% | 86,4% |

*н/и – не исследовалось

Таблица 36.

Показатели качества выявления анти-ТОКСО IgG

| Образцы на анти-ТОКСО - IgG | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 24 | - (0%) |
| Среднеактивный | 12 | 3 (25%) |
| Низкоактивный | 12 | 5 (41,7%) |

Таблица 37.

Показатели качества выявления анти-ТОКСО –IgМ

| Образцы на анти-ТОКСО - IgМ | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 36 | 2 (5,6%) |

- Таблица 38.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ТОКСО IgG

| анти - Токсо IgG | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ф. Abbott "ArhitechToxo–G reagent 1" | 1 | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система "ВектоТоксоIgG" |  |  |  |
| Серия 152 | 1 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 155 | 3 | 0/6 (0%) | 2/6 (33,3%) |
| Серия 158 | 2 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) |
| Серия 159 | 1 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| ИТОГО: | 7 | 0/16 (0%) | 2/16 (12,5%) |
| НПО «Диагностические Системы», тест-система «ДС-ИФА-ТОКСО –G» |  |  |  |
| Серия 45 | 1 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 44 | 1 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| Итого: | 2 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) |
| ОсОО «ИмДи» «ТоксоIgG антитела» Серия 31 | 1 | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) |
| Тест-картридж, производство Молдова. | 1 | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) |
| ИТОГО: | 12 | 0/24 (0%) | 8/24 (33%) |

- Таблица 39.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ТОКСО - IgМ

| анти - ТоксоIg M | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система « ВектоТоксо – IgM-стрип» |  |  |  |
| Серия 131 | 1 | 0/4 (0%) | - |
| Серия 133 | 1 | 0/4 (0%) | - |
| Серия 136 | 1 | 0/4 (0%) | - |
| Серия 138 | 3 | 1/12 (8,3%) | - |
| Итого: | 6 | 1/24 (4,2%) | - |
| ф. Abbott "ArhitechToxo–М" | 1 | 0/4 (0%) | - |
| ОсОО «ИмДи-Спеткр» «ТоксоIgM антитела» Серия 58 | 1 | 0/4 (0%) | - |
| НПО «Диагностические Системы» «ДС-ИФА-ТОКСО –М» Серия 38 | 1 | 1/4 (25%) | - |
| ИТОГО: | 9 | 2/36 (5,6%) | - |

- Таблица 40.

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК -2011 на разных уровнях системы здравоохранения

| Уровень лабораторий-участниц | Анти – ТоксоIg G | Анти – ТоксоIg M |
| --- | --- | --- |
|  | Доля правильно сработавших лабораторий от числа участвующих (%) | Доля правильно сработавших лабораторий от числа участвующих (%) |
| Республиканский | 2/2 (100%) | -/- |
| Частнопрактикующие | 5/10 (50%) | 7/9 (78%) |

Рисунок 5.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК за период 2008 – 2011 гг. при тестировании на анти-Токсо

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики на антитела к ХЛАМИДИОЗУ (Chlamydiatrachomatis) в сыворотке крови за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 14 лабораторий.

Принцип разработки контрольной панели и оценки качества тестирования.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  интегрированной контрольной панели сывороток, включающей 5 образцов с различным серостатусом (табл.41). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800).	Аттестация проводилась  всеми доступными ИФА тест-системами, включая экспертные. Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом и по окончании программы ВОК. Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 2.

Таблица 41.

Характеристика образцов панели на анти-Хлами

| № образца | Характеристика панели на анти ХЛАМИ |
| --- | --- |
| 1 | Высокотитражный (IgG+; IgM+; IgA-) |
| 2 | Низкотитражный (IgG+; IgM -; IgA-) |
| 3 | Высокотитражный (IgG+; IgM-; IgA+) |
| 4 | Негативный |
| 5 | Среднетитражный (IgG+; IgM-; IgA-) |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов на анти – ХЛАМИ и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 5-и образцов из 5-и – 100%;

- правильная идентификация 4-х образцов из 5-и – 80%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 5-и – 60%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 5-и – 40%;

- правильная идентификация 1-го образца из 5-и – 20%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Результаты профессионального  тестирования

- Таблица 42.

- Правильность выполнения исследований  лабораториями-участницами

| № лаборатории | Правильность выполнения исследований на антитела класса IgМ, IgG и IgА К Chlamydiatrachomatis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ig G | IgМ | IgА |
| 4-014 | 100% | н/и | 80% |
| 4-015 | 80% | н/и | н/и |
| 4-019 | 80% | н/и | н/и |
| 4-022 | 80% | 60% | 100% |
| 4-024 | 100% | н/и | 40% |
| 4-025 | 80% | н/и | н/и |
| 4-026 | 80% | н/и | 80% |
| 4-027 | 100% | 60% | н/и |
| 4-028 | 100% | н/и | 80% |
| 4-029 | 100% | 100% | н/и |
| 4-038 | 80% | н/и | 100% |
| 4-039 | 100% | н/и | н/и |
| 4-074 | 80% | 100% | 100% |
| 4-155 | 80% | н/и | 80% |
| Итого | 88% | 80% | 83% |

н/ин/и – не исследовалось

Таблица 43.

Показатели качества выявления анти-ХЛАМИ IgG

| Образцы на анти-ХЛАМИ - IgG | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 14 | - (0%) |
| Высокоактивный | 28 | 8 (25%) |
| Среднеактивный | 13 | - (0%) |
| Низкоактивный | 14 | - (0%) |

Таблица 44.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ХЛАМИ IgG

| анти - ХламиIgG | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система «ХламиБест-CtrachomatisIgG» |  |  |  |
| Серия:1083 | 1 | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) |
| Серия 1087 | 2 | 0/2 (0%) | 1/8 (12,5%) |
| Серия 1098 | 3 | 0/3 (0%) | 3/12 (25%) |
| Серия 1110 | 1 | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) |
| Серия 1116 | 2 | 0/2 (0%) | 1/8 (12,5%) |
| Серия 1142 | 1 | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) |
| Итого: | 10 | 0/10 (0%) | 7/40 (17,5%) |
| НПО «Диагностические Системы», тест-система «ДС-ИФА-Хламидия TR-G» |  |  |  |
| Серия 30 | 1 | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) |
| Серия 31 | 2 | 0/2 (0%) | 0/8 (0%) |
| Итого: | 3 | 0/3 (0%) | 1/12 (8,3%) |
| ОсОО «ИмДи», тест-система «Хламидиоз IgGтрахоматис» Серия 61 | 1 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
| ВСЕГО: | 14 | 0/14 (0%) | 8/55 (14,5%) |

Таблица 45.

Показатели качества выявления анти-ХЛАМИ –IgМ

| Образцы на анти-ХЛАМИ - IgМ | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 16 | 4 (25%) |
| Среднеактивный | 4 | - (0%) |

Таблица 46.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ХЛАМИ IgМ

| анти - ХламиIg M | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Вектор-Бест», тест-система "ХламиБест-CtrachomatisIg М" |  |  |  |
| Серия:1109 | 1 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
| Серия 1084 | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| Итого: | 2 | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) |
| НПО «Диагностические Системы» «ДС-ИФА-Хламидия TR-M» Серия 17 | 1 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
| ОсОО «ИмДи» «Хламидиоз IgMтрахоматис» Серия 53 | 1 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) |
| ВСЕГО: | 4 | 4/15 (27%) | 0/4 (0%) |

Таблица 47.

Показатели качества выявления анти-ХЛАМИ –IgА

| Образцы на анти-ХЛАМИ - IgА | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 32 | 7 (22%) |
| Среднеактивный | 8 | - (0%) |

- Таблица 48.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ХЛАМИ - IgА

| анти - ХламиIg А | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «ВекторБест», тест-система «ХламиБест-C. trachomatis-IgA» |  |  |  |
| Серия 1072 | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| Серия 1090 | 2 | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) |
| Серия 1117 | 3 | 4/12 (33,3%) | 0/3 (0%) |
| Серия 1144 | 1 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%_ |
| Серия не указанна | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| ВСЕГО: | 8 | 7/32 (21,9%) | 0/8 (0%) |

- Таблица 49.

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК -2011 на разных уровнях

системы здравоохранения

| Уровень лабораторий-участниц | Анти – ХламиIg G | Анти – ХламиIg М | Анти – ХламиIg А |
| --- | --- | --- | --- |
| Республиканский | 1/3 (33,3%) | - | - |
| Частнопрактикующие | 5/11 (45,5%) | 2/4 (50%) | 3/8 (37,5%) |

Рисунок 6.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК на анти-Хлами

за период 2008 – 2011 гг.

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики при выявлении антител к  Цитомегаловирусу в сыворотке крови за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 13 лабораторий.

Принцип разработки контрольной панели и оценки качества тестирования.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  интегрированной контрольной панели сывороток, включающей 5 образцов с различным серостатусом (табл.50). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800).	Аттестация проводилась  всеми доступными ИФА-тест-системами, включая экспертные. Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом и по окончании программы ВОК. Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 2.

Таблица 50.

Характеристика образцов панели на антитела к Цитомегаловирусу

| № образца | Характеристика панели на анти-ЦМВ |
| --- | --- |
| 1 | Негативный |
| 2 | Негативный |
| 3 | Высокотитражный (IgG+; IgM+) |
| 4 | Среднетитражный (IgG+; IgM-) |
| 5 | Низкотитражный (IgG+; IgM-) |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов на анти-ЦМВ и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация 5-и образцов из 5-и – 100%;

- правильная идентификация 4-х образцов из 5-и – 80%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 5-и – 60%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 5-и – 40%;

- правильная идентификация 1-го образца из 5-и – 20%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Результаты профессионального  тестирования

- Таблица 51.

- Правильность выполнения исследований  лабораториями-участницами

| № лаборатории | Правильность выполнения исследований |  |
| --- | --- | --- |
|  | IgМ | Ig G |
| 4-014 | 100% | 100% |
| 4-015 | н/и | 100% |
| 4-022 | 100% | 100% |
| 4-024 | 40% | 60% |
| 4-026 | 100% | 100% |
| 4-027 | 100% | 100% |
| 4-028 | 60% | н/и |
| 4-029 | 80% | 60% |
| 4-038 | 100% | 100% |
| 4-039 | н/и | 100% |
| 4-057 | н/и | 40% |
| 4-074 | 100% | 100% |
| 4-155 | 100% | 100% |
| ИТОГО | 91% | 88% |

*н/и – не исследовалось

Таблица 52

Показатели качества выявления анти-ЦМВ IgG

| Образцы на анти-ЦМВ - IgG | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 26 | 4(15,4%) |
| Высокоактивный | 13 | 1 (7,7%) |
| Среднеактивный | 13 | 2 (15,4%) |
| Низкоактивный | 13 | 2 (15,4%) |

Таблица 53.

Показатели качества выявления анти-ЦМВ –IgМ

| Образцы на анти-ЦМВ - IgМ | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| --- | --- | --- |
| Негативный | 36 | 3 (8%) |
| Среднеактивный | 9 | 1 (11%) |

- Таблица 54.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ЦМВ IgG

| анти - ЦМВ IgG | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITRCT Abbott | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| ЗАО "Вектор-Бест", тест-система «Векто ЦМВ-IgG-стрип» |  |  |  |
| серия 145 | 2 | 2/4 (50% | 0/6 (0%) |
| серия 148 | 2 | 0/4 (0%) | 0/6 (0%) |
| серия 149 | 2 | 2/4 (50%) | 0/6 (0%) |
| серия 147 | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| серия 146 | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| Итого: | 8 | 4/16 (25%) | 0/24 (0%) |
| НПО "Диагностические Системы», тест-система «ДС-ИФА-анти-ЦМВ-G» |  |  |  |
| Серия 36 | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| Серия 32 | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| Итого: | 2 | 0/4 (0%) | 0/6 (0%) |
| ОсОО "ИмДи спектр", тест-система «ЦМВ-IgG -антитела» серия 39 | 1 | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) |
| Тест-картридж, производство Молдова | 1 | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) |
| ИТОГО: | 13 | 4/26 (15,4%) | 5/39 (13%) |

- Таблица 55.

Результаты, полученные при использовании различных тест-систем на анти-ЦМВ - IgМ

| анти - ЦМВ Ig M | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITRCT Abbott | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| ЗАО "Вектор-Бест", тест-система «Векто-ЦМВ-IgM-стрип» |  |  |  |
| Серия: 142 | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| Серия:140 | 4 | 3/16 (18,8%) | 0/4 (0%) |
| Серия: 135 | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| Итого: | 6 | 3/24 (12,5%) | 0/6 (0%) |
| НПО "Диагностические Системы» «ДС-ИФА-анти-ЦМВ M» серия 34 | 1 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) |
| ОсОО "ИмДи спектр» «ЦМВ IgM-антитела» серия 100 | 1 | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) |
| ИТОГО: | 9 | 3/36 (8,3%) | 1/9 (11%) |

- Таблица 56.

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК -2011

| Уровень лабораторий-участниц | Анти – ЦМВ Ig G | Анти – ЦМВ Ig M |
| --- | --- | --- |
|  | Доля правильно сработавших лабораторий от числа участвующих (%) | Доля правильно сработавших лабораторий от числа участвующих (%) |
| Республиканский | 2/2 (100%) | - |
| Частнопрактикующие | 7/11 (63,3%) | 7/9 (78%) |

Рисунок 7.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК за период 2009– 2011 гг.

на анти-ЦМВ

ОТЧЕТ

о результатах   внешней оценки качества лабораторной диагностики бруцеллеза за 2011 год.

В программе ВОК приняли участие 65 лабораторий.

Принцип разработки и аттестации контрольной панели.

Профессиональное тестирование проводилось с помощью  контрольной панели сывороток, включающей 5 образцов с различным серостатусом (табл.57). Контрольная панель разработана и аттестована в соответствии с требованиями ISO (GUIDE 34; 35), и  ВОЗ (WHO/92.800). Аттестация проводилась с помощью реакции агглютинации с бруцеллезнымдиагностикумом различных фирм производителей, и в ИФА тест-системах. Специфическая активность контрольных образцов проверялась на этапе разработки, перед началом и по окончании программы ВОК.

Все методы диагностики по выявлению бруцеллеза должны определять как положительные, так и отрицательные образцы, независимо от штамма Бруцеллы.

Характеристика образцов контрольной панели представлена в таблице 57.

Таблица 57

Характеристика образцов панели на бруцеллез

| № образца | Характеристика панели на бруцеллез (для Казахского и Ставропольского диагностикумов) | Характеристика панели на бруцеллез (диагностикум фирм Human и Эколаб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Низкотитражный (1:100) | Низкотитражный (1:40) |
| 2 | Высокотитражный (1:800) | Высокотитражный (1:320) |
| 3 | Негативный | Негативный |
| 4 | Среднетитражный (1:400) | Среднетитражный (1:160) |
| 5 | Негативный | Негативный |

Оценка качества тестирования

Эффективность функционирования лабораторий оценивалась путём постановки задачи перед участниками по тестированию контрольных образцов и определению ими отрицательного и положительного серостатуса.

Правильность тестирования контрольной панели сывороток оценивалась в процентах (%):

- правильная идентификация всех 5-и образцов панели – 100%;

- правильная идентификация 4-х образцов из 5-и – 80%;

- правильная идентификация 3-х образцов из 5-и – 60%;

- правильная идентификация 2-х образцов из 5-и – 40%;

- правильная идентификация 1-го образца из 5-и – 20%;

- отсутствие правильно идентифицированных образцов – 0%.

Дополнительно оценивалась правильность каждого позитивного образца, диапазон которого соответствовал данным аттестации ± одно разведение (например, при аттестации сыворотка показала последнее положительное разведение в титре 1:400, значит, допустимый диапазон для этого образца от 1:200 – 1:800). Результаты представлены в таблице 64.

Результаты профессионального  тестирования

- Таблица 58.

- Правильность выполнения исследований  на бруцеллез лабораториями-участницами

| Идентификационный номер лаборатории | Эффективность (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реакция Хеддельсона | Реакция Райта | ИФА |
| Лаборатории Иссык-Кульской области |  |  |  |
| 1-120 | 100% | 80% | Не проводилось |
| 1-125 | 60% | 80% | Не проводилось |
| 1-126 | 100% | Не проводилось | Не проводилось |
| 1-127 | 60% | 60% | Не проводилось |
| 1-128 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 1-132 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 1-133 | 100% | 80% | Не проводилось |
| Итого 7 лаб. | 88,6% | 83,3% | - |
| Лаборатории Чуйской области |  |  |  |
| 2-058 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 2-082 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 2-083 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 2-093 | 100% | 80% | Не проводилось |
| 2-095 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 2-098 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 2-111 | 60% | Не проводилось | Не проводилось |
| 2-112 | 80% | 100% | Не проводилось |
| 2-243 | 80% | Не проводилось | Не проводилось |
| 2-244 | 100% | 80% | Не проводилось |
| Итого 10 лаб. | 92,0% | 95,0% | - |
| Лаборатории Таласской области |  |  |  |
| 3-101 | 100% | 80% | Не проводилось |
| 3-102 | 60% | 60% | Не проводилось |
| 3-104 | 100% | 80% | Не проводилось |
| 3-106 | 60% | 100% | Не проводилось |
| 3-116 | 100% | Не проводилось | Не проводилось |
| Итого 5 лаб | 87,5% | 80% | - |
| Лаборатории г.Бишкек |  |  |  |
| 4-014 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 4-015 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 4-022 | 80% | 80% | Не проводилось |
| 4-026 | 80% | Не проводилось | Не проводилось |
| 4-027 | Не проводилось | Не проводилось | 100% |
| 4-029 | 100% | 80% | Не проводилось |
| 4-038 | 80% | 80% | Не проводилось |
| 4-040 | 80% | Не проводилось | Не проводилось |
| 4-074 | 80% | 100% | Не проводилось |
| 4-119 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 4-143 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 4-147 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 4-153 | 100% | Не проводилось | Не проводилось |
| Итого 13 лаб. | 91,7% | 93,3% | 100% |
| Лаборатории Нарынской области |  |  |  |
| 5-135 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 5-137 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 5-138 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 5-140 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 5-141 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 5-142 | 100% | 100% | Не проводилось |
| Итого 6 лаб. | 100% | 100% | - |
| Лаборатории Баткенской области |  |  |  |
| 6-224 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 6-225 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 6-227 | 60% | 40% | Не проводилось |
| 6-228 | 100% | 100% | Не проводилось |
| Итого 4 лаб. | 90% | 85% | - |
| Лаборатории Ошской области |  |  |  |
| 7-063 | Не проводилось | Не проводилось | 100% |
| 7-207 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 7-210 | 75% | 75% | Не проводилось |
| 7-211 | 66,7% | 66,7% | Не проводилось |
| 7-213 | 80% | 100% | Не проводилось |
| 7-215 | 80% | 80% | Не проводилось |
| 7-216 | 80% | 80% | Не проводилось |
| 7-217 | 60% | 80% | Не проводилось |
| 7-218 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 7-220 | 100% | 80% | Не проводилось |
| 7-221 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 7-222 | 80% | 80% | Не проводилось |
| 7-223 | 80% | 60% | Не проводилось |
| Итого 13 лаб | 84,2% | 85% | 100% |
| Лаборатории Жалалабадской области |  |  |  |
| 8-068 | Не проводилось | Не проводилось | 100% |
| 8-084 | 80% | 100% | Не проводилось |
| 8-230 | 100% | 100% | Не проводилось |
| 8-231 | 80% | 80% | Не проводилось |
| 8-232 | 100% | 75% | Не проводилось |
| 8-235 | 60% | 80% | Не проводилось |
| 8-236 | 60% | 80% | Не проводилось |
| Итого 7 лаб | 80% | 86,7% | 100% |
| Всего по республике | 88,7% | 88,7% | 100% |

- Таблица 59.

Сводные данные о результатах тестирования образцов на бруцеллез (р-я Хеддельсона)

| Образцы на антитела к бруцелле | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 121 | 20 (16,5%) |
| Высокоактивный | 61 | 0 (0%) |
| Среднеактивный | 60 | 2 (3,2%) |
| Низкоактивный | 61 | 10 (16,1%) |

- Таблица 60.

Сводные данные о результатах тестирования образцов на бруцеллез (р-я Райта)

| Образцы на антитела к бруцелле | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 107 | 9 (8,4%) |
| Высокоактивный | 54 | 1 (1,9%) |
| Среднеактивный | 53 | 1 (1,9%) |
| Низкоактивный | 54 | 20 (37,0%) |

Таблица 61.

Сводные данные о результатах тестирования образцов на бруцеллез (ИФА)

| Образцы на антитела к бруцелле | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число исследований | Ошибки/неопредел. |
| Негативный | 3 | 0 (0%) |
| Высокоактивный | 3 | 0 (0%) |
| Среднеактивный | 3 | 0 (0%) |
| Низкоактивный | 3 | 0 (0%) |

- Таблица 62.

Результаты, полученные при использовании различныхдиагностикумов для постановки  реакции агглютинации для серодиагностики бруцеллеза (Р-я Хеддельсона, Райта)

| Диагностикум | Реакция Хеддельсона |  |  | Реакция Райта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностикум бруцеллезный Ставропольский НИПЧИ | Число лаборато-рий, использу-ющих эти тесты | Число ложноотрица-тельных к истиннополо-жительным образцам панели | Число ложноположи-тельных к истинноотри-цательным образцам | Число лабора-торий, исполь-зующих эти тесты | Число ложноотрица-тельных к истиннополо-жительным образцам панели | Число ложноположи-тельных к истинноотри-цательным образцам |
| Серия 355035 | 2 | 1/6 (16,7%) | 1/4 (25%) | 1 | 1/3 (33,3%) | 0/2 (0%) |
| Серия 12/08 | 2 | 1/6 (116,7%) | 1/4 (25%) | 2 | 1/6 (16,7%) | 0/2 (0%) |
| Серия13/15 | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 2/09 | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 3/08 | 1 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (100%) |
| Серия 4/10 | 2 | 0/6 (0%) | 0/4 (0%) | 1 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) |
| Серия 9/09 | 1 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1/3 (33,3%) | 1/2 (50%) |
| Итого | 10 | 2/30 (6,7%) | 4/20 (20,0%) | 8 | 3/24 (12,5%) | 2/16 (12,5%) |
| Диагностикум бруцеллезный Казахский НИЦЗиКИ |  |  |  |  |  |  |
| Серия 040411 | 2 | 0/6 (0%) | 0/4 (0%) | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 070910 | 11 | 2/31 (6,5%) | 4/21 (19%) | 11 | 4/31 (12,9%) | 2/21 (9,5%) |
| Серия 030409 | 17 | 6/51 (11,8%) | 4/34 (11,8%) | 16 | 6/48 (12,5%) | 3/32 (9,4%) |
| Серия 030410 | 3 | 0/9 (0%) | 0/6 (0%) | 3 | 1/9 (11,1%) | 0/6 (0%) |
| Серия 030411 | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |
| Серия 010111 | 2 | 0/6 (0%) | 1/4 (25%) | 2 | 0/6 (0%) | 0/4 (0%) |
| Итого | 36 | 8/106 (7,4%) | 9/72 (12,5%) | 34 | 11/100 (10,8%) | 5/68 (7,4%) |
| Диагностикум бруцеллезный жидкий для РА г. Степногорск |  |  |  |  |  |  |
| Серия 01 | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |
| Диагностикум ф. «HUMAN» Humetеx Febrile antigens |  |  |  |  |  |  |
| Серия 09007 | 2 | 0/6 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 0/6 (0%) | 2/4 (50%) |
| Серия 10007 | 1 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) |
| Серия 50291 | 1 | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 | 1/12 (8%) | 3/8 (37,5%) | 3 | 0/9 (0%) | 3/6 (50%) |
| «Диагностикум жидкий для РА» ЗАО ЭкоЛаб |  |  |  |  |  |  |
| 04/10 | 1 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) |  |  |  |
| Серия 04/11 | 4 | 2/11 (18%) | 1/6 (17%) | 4 | 3/11 (27,3%) | 0/6 (0%) |
| Серия 05/10 | 3 | 2/9 (12,5%) | 0/6 (0%) | 3 | 2/8 (25%) | 0/6 (0%) |
| Серия 06/10 | 1 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) |  |  |  |
| Серия 142530 | 2 | 0/6 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 2/6 (33,3%) | 0/4 (0%) |
| ИТОГО: | 11 | 3/32 (9,4%) | 4/20 (20%) | 9 | 7/25 (28,0%) | 0/16 (0%) |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 62 | 14/183 (7,7%) | 20/122 (16,4%) | 55 | 21/161 (13,0%) | 10/108 (9,3%) |

- Таблица 63.

Результаты, полученные при использовании ИФА тест-систем для серодиагностики бруцеллеза

|  | Число лабораторий, использующих эти тесты | Число сомнительных или ложноположительных к истинноотрицательным образцам панели | Число сомнительных или ложноотрицательных к истинноположительным образцам панели |
| --- | --- | --- | --- |
| ИмДиСпектр «Бруцеллез-IgG», серия 21, до 14.10.11г | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| ИмДиСпектр «Бруцеллез-IgG», серия 23, до 13.04.12г | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| ИмДиСпектр «Бруцеллез-IgG», серия 24, до 1.05.12г | 1 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |

Поскольку титр исследуемого образца в реакции Райта является важным для определения стадии инфекционного процесса (острая или хроническая), то был проведен анализ полученных титров при постановке исследуемых образцов в реакции Райта.

Таблица 64.

Оценка результатов тестирования образцов на бруцеллез по титру в р-и Райта в зависимости от используемого диагностикума

| Образцы на антитела к бруцелле | Допустимый диапазон титра для: | ВОК Кыргызстан |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число исследований | Не правильно выявлен титр |
| Высокоактивный | Казахского и Ставропольского диагност. (1:400-1:1600) | 42 | 14 (33,3%) |
|  | Human и Эколаб (1:160-1:640) | 12 | 4 (33,3 )% |
| Среднеактивный | Казахского и Ставропольского диагност. (1:200-1:800) | 42 | 18 (42,9%) |
|  | Human и Эколаб (1:80-1:320) | 11 | 5 ( 45,5)% |
| Низкоактивный | Казахского и Ставропольского диагност. (1:50-1:200) | 42 | 8 (19,0%) |
|  | Human и Эколаб (1:20-1:80) | 12 | 2 (16,7%) |

Рисунок 8.

Удельный вес лабораторий достигших  100% правильности  в программе ВОК по бруцеллезу

за период 2010 – 2011 гг.

72,9%

64,1%

59,7%

54,5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010

2011

р.Хеддельсона

р.Райта

- Таблица 65.

Число лабораторий, достигших 100% правильности в программе ВОК

по серодиагностике бруцеллеза

| Уровень лабораторий-участниц в системе здравоохранения | Доля правильно сработавших лабораторий в ИФА от числа участвующих (%) | Доля правильно сработавших лабораторий в реакции Хеддельсона от числа участвующих (%) | Доля правильно сработавших лабораторий в реакции Райта от числа участвующих (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Республиканский | - | 0% (0/2) | 100% (1/1) |
| Областной | - | 57,1% (4/7) | 20,0% (1/5) |
| Районный | - | 57,5% (23/40) | 55,3% (21/38) |
| Городской | - | 100% (3/3) | 100% (3/3) |
| Частнопрактикующий | 3/3 (100%) | 57,1% (4/7) | 40% (2/5) |
| Ведомственные | - | 100% (3/3) | 66,7% (2/3) |

В 2012г. также вышеуказанные Программы Профтестирования в области диагностики инфекционных болезней реализуются, результаты которых будут представлены в конце текущего года.

Центральная лаборатория Республиканской государственной семенной инспекции, аккредитованная международной ассоцацией ИСТА в 2011году реализовала программу Профтест  с 16 лабораториями  (первый лот) по определению  чистоты семян и семян других растений  люцерны ( ГОСТ12037-84),  2-лот  по определению всхожесть  пшеницы ( ГОСТ12038-84); и 3-лот  по определению семян других растений ячменя  (ГОСТ12037-81). При подготовке этих контрольных образцов использованы международные коллекции семян растений.

В 2011г. Испытательной лабораторией  ОсОО НПО «Илим» – провайдером Программ профтестирования реализована программа по определению водородного показателя, в которой участвовали 66лабораторий.

2011г лабораторией  КПП ОАО ПСФ«Бишкеккурулуш»  организованы и реализованы МСИ по качеству  проводимых испытаний при  определении насыпной плотности, зернового состава песка для строительных работ (ГОСТ 8735-88), в которых участвовали 10 лабораторий. Результаты МСИ положительны для всех 10 лабораторий.

В рамках  Национального Проекта «Сокращение Технических Барьеров Предпринимательству и Торговле» с августа по ноябрь 2012г.Испытательной лабораторией ОсОО НПО «Илим» – провайдером Программ профтестирования реализуется следующие программы межлабораторных сравнительных испытаний:

1.Определение остаточных количеств пестицидов в воде – α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, 4,4 - ДДТ,  4,4 - ДДЕ, 4,4 - ДДД.

2. Содержание токсичных элементов в воде – Pb, Cd, Cu, Zn.

3. Определение нитратов в соках.

А ЦентральнойлабораториейГосударственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР реализуется программа МЛСИ по воде по следующим характеристикам:Общая жесткость, Сухой остаток, Хлорид-ион, Сульфат-ион, Нитрат-ион, Гидрокарбонат-ион (щелочность), Фтор, Железо, Кадмий, Калий-, Кальций, Кобальт, Магний, Марганец, Медь, Молибден,  Мышьяк, Натрий, Никель,  Ртуть, Свинец, Уран, Хром, Цинк.

Кроме этого,  в инициативном порядке, кыргызские лаборатории участвуют в МСИ реализуемых Провайдерами других стран, например ООО “Серволаб” (Россия) в области испытаний нефтепродуктов (участники этих МСИ всего-35 лабораторий), в области цемента (НИИ Цемент, Россия), в области испытаний  твердого топлива (метрологический институт им. Менделеева, Россия), в области испытаний пищевых продуктов (Англия), в области виросологических/генетических, клинико-биологических исследований (Россия, Америка), в области измерений массы, температуры (Германия, страны члены КООМЕТ) и т.д.