| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 3452-4 |

Контроль неразрушающий

ПРОНИКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 4. Оборудование

ISO3452-4:1998

Non-destructive testing – Penetrant

testing – Part 4: Equipment

(IDT)

ПРОЕКТ

Москва

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН  Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН  Управлением по метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от         №

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3452-4:1998  «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование» (ISO3452-4:1998  «Non-destructive testing – Penetrant testing – Part 4: Equipment»).

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки…..…………………………………………………...………....

3 Общие положения…………………………………………………………………….

4Оборудование для контроля на месте эксплуатации технических объектов..............

5 Оборудование стационарных установок……………………………….……….

5.1 Общие требования……………………………………………………………………

5.2 Участок подготовки и предварительной очистки………………….………………

5.3 Участок нанесения пенетранта…………………………………………….………..

5.4 Участок стекания пенетранта……………………………………………………….

5.5 Участок удаления избыточного пенетранта…………………………………….….

5.5.1	Резервуар для удаления избытка пенетранта погружением деталей………..…

5.5.2	Участок удаления избытка пенетранта распылением…………………….…….

5.5.3	Участок эмульгирования………………………………………………………….

5.6	Участок сушки…………………………………………………………………………

5.7	Участок нанесения проявителя……………………………………………………….

5.8	Участок осмотра……………………………………………………………………..

Приложение ZA Нормативные ссылки на международные и

европейские стандарты………………………………………………………………….

Приложение ДА. Сведения о соответсвии ссылочных международных

стандартов ссылочным национальным стандартам РФ………………………………..

Введение

- Настоящий стандарт определяет характеристики и особенности оборудования, применяемого при проникающем контроле.

Международный стандарт ИСО 3452-4:1998 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование» (ISO 3452-4:1998 «Non-destructive testing – Penetrant testing – Part 4: Equipment») утвержден Европейским комитетом по стандартизации совместно с Технической Международной Организацией по Стандартизации ISO/TC 135 «Неразрушающий контроль» подкомитетом SC 2 «Поверхностные методы», в соответствии с Соглашением по техническому сотрудничеству Европейского комитета по стандартизации и Международного комитета (Венское соглашение).

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль неразрушающий ПРОНИКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ Часть 4. Оборудование Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 4: Equipment

Дата введения — — —

- 1  Область применения

- Настоящий стандарт определяет характеристики оборудования, используемого при проведении проникающего контроля.

- Характеристики оборудования, необходимые для проведения проникающего контроля, зависят от количества процессов контроля, которые предстоит сделать, и от размеров проверяемых деталей.

- В этом стандарте описаны два типа оборудования:

- — оборудование, применяемое на месте эксплуатации для выполнения контроля методом проникающих жидкостей;

- — стационарные установки.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ЕН 571-1 Неразрушающий контроль проникающими веществами. Часть 1. Общие принципы (EN 571-1 Non-destructive testing – Penetrant testing – Part 1: General principles for the examination).

ИСО 3452-2  Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 2. Испытания пенетрантов (ISO 3452-2 Non-destructive testing – Penetrant testing –    Part  2: Testing of penetrant materials).

ИСО 3452-3 Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы (ISO 3452-3 Non-destructive testing – Penetrant testing –   Part 3: Reference blocks).

ИСО 3059 Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих жидкостей и методом магнитных частиц. Условия наблюдения (ISO 3059 Non-destructive testing – Penetrant testing and magnetic particle testing – Viewing conditions).

3 Общие положения

Оборудование, используемое для контроля методом проникающих жидкостей, следует выбирать и применять с учетом следующих основных факторов:

— выбираемое оборудование должно быть пригодно для контроля методом проникающих жидкостей;

— должны выполняться все требования по защите здоровья, по обеспечению безопасности и по защите окружающей среды;

— оборудование должно применяться в соответствии с требованиями стандарта EN 571-1.

4 Оборудование для контроля на месте эксплуатации технических

объектов

Оборудование, используемое для контроля на месте эксплуатации, должно удовлетворять требованиям стандартов EN 571-1, prEN ISO 3452-2 и EN ISO 3452-3

В зависимости от применяемого процесса может быть использовано следующее испытательное оборудование:

— переносной распылитель;

— ткань (безворсовая);

— щетки;

— средства индивидуальной защиты;

— источник белого света;

— источник ультрафиолетового излучения UV типа (A)..

5 Оборудование стационарных установок

5.1 Общие требования

Все конструкционные материалы, используемые для изготовления стационарных установок контроля методом проникающих жидкостей, в том числе баки, трубопроводы и каналы, должны быть изготовлены из материалов, стойких к воздействию веществ, применяемых в ходе всего процесса. Кроме того, эти материалы не должны изменять свойства используемых проникающих веществ.

Установки для контроля методом проникающих жидкостей должны быть расположены на участках, где отсутствует возможность загрязнения рабочих жидкостей от внешних источников, например, из-за протечек в вышерасположенных паропроводах. Кроме того, резервуары с пенетрантами должны быть оснащены крышками. Когда установка не работает, эти крышки должны быть закрыты.

Если установки оснащены системами очистки сточных вод или системами рециркуляции, то эти системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы все сточные воды, сливаемые в канализацию, удовлетворяли местным законодательным актам по утилизации отходов. Кроме того, вода в системе рециркуляции должна быть приемлемого качества для промывания деталей.

Для установок с вытяжной системой, например, в случае применения распылителей, эта вытяжная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы полностью удовлетворять требованиям местных законодательных актов в отношении сохранения здоровья и обеспечения безопасности эксплуатации, а также местным законодательным актам в отношении выбросов в атмосферу.

Все химикаты, используемые при контроле методом проникающих жидкостей, должны храниться в закрытых контейнерах. Условия хранения должны удовлетворять требованиям в отношении сохранения здоровья и обеспечения безопасности.

  - Участок подготовки и предварительной очистки

Применяемое для выполнения подготовки и предварительной очистки оборудование должно соответствовать требованиям стандарта ЕН 571-1.

Должны быть предусмотрены участки обезжиривания деталей в соответствии с требованиями стандарта EN 571-1 по подготовке и предварительной очистке. При необходимости должен быть предусмотрен участок для охлаждения деталей перед применением проникающего вещества. Устройства обезжиривания и охлаждения должны иметь соответствующие размеры, чтобы обеспечивать перемещение деталей. Паровые обезжириватели, использующие галогенизированные углеводороды, должны удовлетворять соответствующим требованиям по выбросам в атмосферу.

  - Участок нанесения пенетранта

Участки нанесения пенетранта должны быть оборудованы устройствами для нанесения с помощью воздушного, безвоздушного или электростатического распыления, емкостями с распыляемым веществом, щетками, устройствами промывки или погружения в резервуар с пенетрантом.

Резервуары, используемые для всех применяемых химикатов, должны быть оснащены  поддонами для сбора жидкости. Если флюоресцирующие жидкости наносятся с помощью ручного распылителя, то необходимо применять источник ультрафиолетового излучения UV-A для контроля покрытия жидкостью испытуемой поверхности. Если используются распылители, то необходимо предусмотреть соответствующую вытяжку.

  - Участок стекания пенетранта

Установка для стекания пенетранта должна состоять из ванны с наклонным поддоном, расположенным так, чтобы собирать пенетрант, стекающий с проверяемых деталей, в отдельный резервуар.

  - Участок удаления избыточного пенетранта

    - Резервуар для удаления избытка пенетранта погружением деталей

Резервуары для погружения деталей должны быть оснащены устройствами для взбалтывания воды или для перемещения испытуемой детали. Резервуар может быть оснащен контейнером для приема переливающейся загрязненной воды.

Резервуар должен быть оснащен средствами контроля температуры воды.

    - Участок удаления избытка пенетранта распылением

Станции промывки с помощью распылителя должны быть оснащены ручными или автоматическими распылителями.

Ручной распылитель должен быть оснащен форсункой для распыления воды или воздушно-водяной смеси, способной создать струю, по возможности, самого низкого давления и с температурой не выше 50ºС. Давление должно измеряться как можно ближе к соплу распылителя, при этом не должен устанавливаться клапан между прибором и соплом. Если применяется ручной распылитель, то необходимо использовать подходящий источник света для контроля удаления избыточного пенетранта. Для этого можно применять либо источник белого цвета для цветного пенетранта, либо источник ультрафиолетового излучения UV типа A для флюоресцентного пенетранта.

Автоматические распылители должны удовлетворять тем же требованиям, что и ручные. Кроме того, количество, конструкция и расположение сопел должно быть таким, чтобы все испытываемые поверхности детали промывались равномерно.

При использовании автоматических распылителей необходимо предусмотреть подходящую систему слива. Вода, оставшаяся в углублениях, должна быть удалена подходящими средствами.

    - Участок эмульгирования

Участки эмульгирования должны быть оснащены оборудованием, указанным в пунктах (a) и (b) в зависимости от применяемого процесса.

а) Если гидрофильный эмульгатор наноситься методом погружения, то станция должна быть оснащена резервуаром, позволяющим полностью погружать детали в жидкость на установленное время.

Гидрофильный эмульгатор может также применяться вместе с соответствующим оборудованием создающим пену или наноситься обливанием.

b) Липофильный эмульгатор наносится только путем погружения. Станция должна быть оснащена резервуаром, позволяющим полностью погружать детали в жидкость на заданное время. Процесс должен заканчиваться сливом жидкости.

  - Участок сушки

Если необходимо удалить остатки воды, то должно использоваться соответствующее оборудование, например, система сушки или устройства для вращения деталей.

Для удаления воды с поверхности должно использоваться соответствующее оборудование, например, печь для обдува рециркулирующим теплым воздухом (максимум 80ºС).

Для предотвращения конденсации или окисления металла, а также для того, чтобы обеспечить надежную сушку деталей, необходимо применять печь с обдувом воздухом. При этом обеспечивается равномерное распределение температуры и обдув мощной струей воздуха.

  - Участок нанесения проявителя

Станции проявления должны состоять из оборудования, указанного в пунктах от 5.7a) до 5.7d) в зависимости от используемого проявителя.

- Порошковый проявитель

Станция должна быть оснащена одним из следующих устройств для нанесения проявителя:

1)	камера для создания пылевой бури;

2)	электростатический распылитель;

3)	распылитель для нанесения хлопьев;

4)	барабан;

5)	инжектор;

6)	кипящий слой.

Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы проявитель наносился на все поверхности равномерным тонким слоем

Если используется кабина, то она должна иметь достаточные размеры, чтобы вместить все испытуемые рабочие детали либо как отдельные детали, либо как совокупность деталей, размещенных в проволочных корзинах. Кабина должна быть оснащена плотной крышкой на шарнирах, а также в кабине должны быть нагреватели для предотвращения загрязнения порошка влагой. При использовании электростатических или хлопьевых распылителей необходимо предусмотреть вытяжку.

- Проявитель на основе водной суспензии

Станция должна быть оборудована баком с крышкой. Бак должен иметь такие размеры, чтобы детали можно было бы погрузить полностью. Должны быть предусмотрены устройства для непрерывного взбалтывания проявителя либо с помощью чистого воздуха, либо механическими средствами. Проявитель должен поддерживаться при температуре, рекомендуемой изготовителем. Необходимо предусмотреть систему, позволяющую свободно сливать избыток проявителя обратно в бак.

- Проявитель на основе растворителя

Станция должна быть оснащена оборудованием для распыления проявителя внутри камеры. Этот проявитель может наноситься с помощью струи воздуха, безвоздушным распылением или электростатическим способом. Оборудование должно быть оснащено подходящим механическим устройством для взбалтывания проявителя в суспензии. Там, где это возможно, распылитель должен работать с использованием сухого, отфильтрованного воздуха. Этот проявитель может распыляться из распыляющего контейнера или из аэрозольных баллонов. Камера должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное распыление на деталь.

- Водорастворимый проявитель

Станция должна состоять из бака с крышкой. Бак должен иметь такие размеры, чтобы детали можно было бы погрузить полностью. Проявитель должен поддерживаться при температуре, рекомендуемой изготовителем. Необходимо предусмотреть систему, позволяющую свободно сливать избыток проявителя обратно в бак.

  - Участок осмотра

Участки осмотра должны иметь достаточные размеры для свободного перемещения персонала, участвующего в осмотре, и деталей. При необходимости следует предусмотреть рабочий стол с неотражающей поверхностью.

При использовании флюоресцентных пенетрантов необходимо предусмотреть подходящие ультрафиолетовые лампы UV типа A, которые должны удовлетворять требованиям стандарта prEN ISO 3059. Ультрафиолетовые лампы UV типа A должны быть предусмотрены для фонового освещения. Кабина должна быть спроектирована таким образом, чтобы уровень окружающего освещения в видимом диапазоне света не превышал 20 лк (см. стандарт prEN ISO 3059).

При использовании цветного пенетранта для осмотра следует использовать источник белого света с уровнем освещенности не менее 500 лк на поверхности осматриваемой детали.

Приложение ZA

(нормативное)

Нормативные ссылки на международные и европейские стандарты

| Наименование стандарта | Европейский стандарт | Международный |
| --- | --- | --- |
| Контроль неразрушаюший. Проникающий контроль |  |  |
| Часть 1. Основные требования | EN 571-1 | ISO 3452-1 |
| Часть 2. Испытания пенетрантов | EN ISO 3452-21) | ISO/DIS 3452-2 |
| Часть 3. Испытательные образцы | EN ISO 3452-3 | ISO 3452-3 |
| Часть 4. Оборудование | EN ISO 3452-4 | ISO 3452-4 |
| 1) На этот документ ссылаются как EN 571-2 в некоторых европейских cтандартах |  |  |

УДК ОКС 19.100 Т00 Ключевые слова: контроль неразрушающий, контроль проникающий, пенетрант, проявитель, растворитель, эмульгатор.