ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY

AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

Неразрушающий контроль

ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМ

Часть 1. Определения, количественные измерения

параметров качества изображения,

стандартная контрольная пленка и контроль качества

(ЕN 14096-1:2003, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

I

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Предисловие	III

Вступление	IV

- Сфера применения	.1

- Нормативные ссылки	.1

- Термины и определения	2

- Система оцифровки радиографической пленки	2

- Апертура сканирования	2

- Размер пикселя	2

- Оптическая плотность почернения	2

- Краевая функция прохождения	2

- Нечеткость цифрового превращения	2

- Пространственная частота	2

- Максимальное значение пространственной частоты	2

- Функция передачи модуляции	З

- Диапазон плотности	З

- Характеристическая кривая прохождения	З

- Цифровая пространственная разрешающая способность	З

- Плотность питча выборки	З

- Чувствительность к изменению плотности	З

- Рабочий диапазон	З

- Одноразовый съем данных	З

- Стандартная контрольная пленка	З

- Мишени	З

4	Процедура оценки	4

4.1	Оценка характеристической кривой прохождения, диапазона плотности,

Размера пикселя и чувствительности к смене плотности	4

- Оценка максимального значения пространственной частоты,  нечеткости  цифрового превращения и функции передачи модуляции 	5

- Другие оценивания	6

5	Стандартная контрольная пленка	7

- Общие положения	7

- Описание тестовых мишеней	7

- Изготовление стандартной пленки	9

- Хранение и обработка стандартной контрольной пленки	9

- Документация к стандартной контрольной пленке	9

6	Контроль качества и долгосрочная стабильность системы оцифровки	9

- Обычная проверка	..	9

- Расширенная проверка…………………………………………………………………………………………...10

- Периодичность контроля и долгосрочная стабильность………………………………………………………..10

II

Ключевые слова: количественные измерения, контроль качества, стандартная контрольная пленка, цифровые радиографические пленочные системы, качество изображения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ПОДГОТОВЛЕН ГП «Днепрстандартметрология».

- ВНЕСЕН Госпотребстандартом Украины.

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____ от ___  _____________ 20___ г.)

- Настоящий стандарт идентичен ЕN 14096-1: 2003 Non-destructive testing- Qualification of radiographic film digitization systems – Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control (Неразрушающий контроль. Оценка цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1: Определения, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества.

Степень соответствия — идентичный (IDT)

В стандарт внесены такие редакционные изменения:

- слова «этот европейский стандарт» изменены на «этот стандарт»;

- в стандарте есть ссылка на стандарты: ЕN 584-1, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ГОСТ EN 584-1 и EN 14096-2, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ГОСТ EN 14096-2;

- изъята часть вступления в стандарт, поскольку она не несет элементов технического содержания этого стандарта;

- изменены обозначения единиц измерения физических величин:

| mm | µm | lр/mm |
| --- | --- | --- |
| мм | мкм | пл/мм |

Перевод c английского (en)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЕN 584-1 Неразрушающий контроль. Промышленная радиографическая пленка. Часть 1. Классификация пленочных систем для промышленной радиографии. ЕN 14096-1 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1. Определение, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества ЕN 14096-2 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 2. Минимальные требования

III

ВСТУПЛЕНИЕ

Этот стандарт подготовлен Техническим комитетом СEN/NС 138 «Неразрушающий контроль», секретариат которого находится при AFNOR (Французская Ассоциация по стандартизации).

Серия Европейских стандартов ЕN 14096 состоит из таких частей:

ЕN 14096-1:2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control.

ЕN 14096-2:2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 2: Minimum requirements.

Радиографические пленочные системы используют для промышленного контроля рентгеновским и гамма-излучениями. В случае применения современных средств компьютеризации анализа, передачи, хранения данных, информацию, которая размещена на радиографическом снимке, преобразуют в цифровые данные (оцифровывают). Этот стандарт определяет минимальные требования к обеспечению сохранения информации, необходимой для оценивания цифровых данных, которые получены во время оцифровывания пленки.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЕN 14096-1 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1 Определение, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества ЕN 14096-2 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 2. Минимальные требования

IV

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОЦЕНКА ЦИФРОВЬІХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ

ПЛЕНОЧНЬІХ СИСТЕМ

Часть 1. Определения, количественные измерения качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества

NON-DESTRUCTIVE TESTING

QUALIFICATION OF RADIOGRAFIC FILM

DIGITIZATION SYSTEMS

Part 1. Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

Действителен с ________________________

1	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Этот стандарт определяет методику проведения оценивания таких базовых параметров процесса цифровой обработки радиографической пленки, как пространственная разрешающая способность и пространственная линейность, диапазон плотности, чувствительность к изменению плотности и характеристическая кривая прохождения, их можно интегрировать в систему программного обеспечения и вместе со стандартной контрольной пленкой (как описано в разделе 5) использовать для контроля качества процесса оцифровывания. Эта контрольная пленка имеет ряд тестовых мишеней, необходимых для выполнения такого оценивания. Тестовые мишени пригодны для оценивания системы оцифровывания с пространственным разрешением до 25 мкм, чувствительностью к изменениям плотности до 0,02 оптической плотности, диапазоном плотности от 0,5 до 4,5 и размером пленки (350 х 430) мм2. Этот стандарт не устанавливает требований к обработке сигнала и отображению оцифрованных данных.

2	 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Этот стандарт содержит требования из других публикаций через датированные и недатированные ссылки. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах текста, а перечень публикаций приведен ниже. В случае датированных ссылок более поздние изменения или пересмотр любой из этих публикаций касаются этого стандарта только в том случае, если они введены вместе с изменениями или пересмотром. В случае недатированных ссылок применяют последнее издание соответствующей публикации.

ЕN 14096-1:2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

ЕN 14096-2:2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 2: Minimum requirements

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЕN 14096-1 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1. Определения, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества. ЕN 14096-2 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 2. Минимальные требования

3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В этом стандарте используются такие термины и определения:

3.1 система оцифровки радиографической пленки (radiographic film digitization system) цифровой преобразователь

Последовательное применение двух функций, приведенных ниже:

а) определение коэффициента передачи малых участков пленки (пиксель, элемент изображения) с помощью оптического детектора, который дает электрический сигнал на выходе (геометрическая оцифровка);

б) превращение вышеупомянутого электрического сигнала в цифровое значение (денситометрическое оцифровывание)

3.2 апертура сканирования, SA (scanning aperture)

Пространственное расширение (область) на радиографической пленке, через которое цифровой преобразователь делает сканирование одного пикселя для геометрического оцифровывания

Размер апертуры сканирования соответствует:

— в случае прямоугольной апертуры: более длинной стороне,

— в случае круглой апертуры: диаметру.

Апертура сканирования ограничивает пространственное разрешение цифрового преобразователя

3.3 размер пикселя, Р (pixel size)

Геометрическое расстояние между центрами двух соседних пикселей в ряду (горизонтальный питч) или колонке (вертикальный питч) сканируемого изображения

3.4 оптическая плотность почернения, D (optical density)

Десятичный логарифм отношения интенсивности диффузионного света перед (L0) и за (LD)  радиографической пленкой в соответствии с уравнением:

(1)

3.5 краевая функция прохождения, КФП  (ESF) (edge spread function)
Результирующий профиль поперек ступенчатой функции после оцифровывания

Примечание. Эта функция может быть интенсивностью света или оптической плотностью

3.6 нерезкость цифрового преобразования, Ud (digitizer unsharpness)

Размывание острых краев апертурой сканирования, рассеянным светом, засвечиванием или электронной полосой пропускания. Оно определяется 10 % и 90 % точек на краевой функции прохождения ступенчатой функции интенсивности света

3.7 пространственная частота, f  (spatial frequency)

Описывается синусоидальным изменением интенсивности вдоль геометрической оси.

Период этой функции определяет количество пар линий на миллиметр (пл/мм)

3.8 максимальное значение пространственной частоты, fc (spatial frequency maximum value)

Теоретически определяет количество пар линий на миллиметр, задает его теорема выборки Найквиста, см. уравнение (2):

fc=1/(2*P)					(2)

На практике апертура сканирования, механика и электроника цифрового преобразования уменьшают это теоретическое значение.

3.9 функция передачи модуляции, ФПМ (MTF) (modulation transfer function)

Нормируемая величина превращения Фурье (ПФ) дифференцированной пространственной оптической плотности краевой функции прохождения (см. рисунок 1).

Она описывает функцию нерезкости цифрового преобразования (передачи контраста как функции размера объекта).

Примечание. Вычисление ФПМ базируется на оптических плотностях, которые соответствуют рентгеновской дозе

3.10 диапазон плотности, DR (density range)

Диапазон максимальных и минимальных оптических плотностей, которые можно измерять цифровым преобразователем.

В зависимости от конструкции цифрового преобразователя диапазон плотности может иметь несколько рабочих диапазонов (например, за разной мощностью освещения и/или разным временем интегрирования детектора).

3.11 характеристическая кривая прохождения, ХКП (СТС) (characteristic transfer curve)

Отношение между оптической плотностью пленки и оцифрованными данными.

3.12 цифровая пространственная разрешающая способность, бит (digital resolution on bit)

Количество бит, которое передает аналогово-цифровой конвертор цифрового преобразователя, который используют для денситометрического оцифровывания.

Примечание. Цифровая пространственная разрешающая способность в N бит отвечает 2N цифровых значений.

3.13 плотность питча выборки, ∆DSP (density sampling pitch)

Изменение оптической плотности, которое отвечает увеличению на одну единицу оцифрованного значения.

Примечание. Это изменение плотности зависит от характеристической кривой прохождения цифрового преобразователя. Плотность питча выборки может быть функцией плотности.

3.14 чувствительность к изменению плотности, ∆DCS (density contrast sensitivity)

Минимальное изменение оптической плотности пленки, которое определяется цифровым преобразователем. Ее преимущественно определяют цифровым шумом цифрового преобразователя (квантовым шумом светового детектора).

3.15 рабочий диапазон, ∆DWR (working range)

Диапазон оптических плотностей, в котором цифровой преобразователь гарантирует минимальную плотность контрастной чувствительности при одном отдельном съеме данных.

Только в таком диапазоне плотностей оцифрованные данные можно использовать для оценивания. В зависимости от конструкции цифрового преобразователя может быть несколько диапазонов, например, для более яркой или более темной пленок.

3.16 одноразовый съем данных (single acquisition)

Цифровая обработка одной радиографической пленки, которую осуществляют одноразовым сканированием. В итоге собирают данные, которые не подлежат никакой последующей обработке. Для такого съема используют уникальный набор параметров системы оцифровывания.

3.17 стандартная контрольная пленка (standard reference film)

Фотографическое изображение на промышленной радиографической пленке, которое содержит все стандартные мишени, описанные в настоящем документе

3.18 мишени (targets)

Физические элементы на стандартной контрольной пленке, которые используют для оценивания цифрового преобразователя.

4	ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

4.1 Оценивание характеристической кривой прохождения, диапазона плотности, размера пикселя и чувствительности, к изменению плотности.

4.1.1 ступенчатая мишень плотности

Для измерения характеристической кривой прохождения, диапазона плотности и чувствительности, к изменению плотности цифрового преобразователя ступенчатая мишень плотности стандартного радиографического снимка (стандартной контрольной пленки) должна отвечать таким требованиям:

—	покрывать интервал оптической плотности между D = 0,5 и D = 4,5;

—	промежуток между двумя смежными шагами оптической плотности должен быть не более чем ∆D = 0,5;

—	площадь каждого шага должна составлять не меньше чем 100 мм2;

—	для получение результативной мелкозернистости и пленочного шума меньше чем ∆D = 0,01 (при размере пикселя 88,6 мкм) стоит применять мелкозернистую пленку (класс системы С1 согласно ЕN 584-1) со световой экспозицией.

4.1.2 характеристическая кривая прохождения (ХКП)

Для уникального набора параметров цифрового преобразователя выполняют съем ступенчатой мишени плотности на контрольной пленке. Для каждого шага плотности Di нужно определять среднее арифметическое значение  значений оцифрованных данных  для области  (15 х 15) пикселей в соответствии с формулой (3):

gli=1225xj=1225glj,i				 (3)

Характеристическую кривую прохождения цифрового преобразователя строят согласно  таблице Di от gli.

Пропущенные значения плотности между измеряемыми ступенями плотности можно интерполировать в соответствии с такими условиями:

— для линейных систем (цифровые данные пропорциональны световой интенсивности) кривая должна быть логарифмической;

— для логарифмических систем (цифровые данные пропорциональные оптической плотности пленки, которые получены электронными логарифмическими усилителями или представлены в виде цифровых экспериментальных данных) кривая должна быть линейной.

Цифровые данные, полученные с помощью цифрового преобразователя и соответствующих значений оптической плотности, необходимо регистрировать в виде таблицы и/или диаграммы.

Значения дискретной плотности, выраженные цифровыми данными, нужно помечать D (gl).

В зависимости от конструкции цифрового преобразователя ХКП могут отличаться для ступенчатой мишени плотности в направлении сканирования и перпендикулярно ему.

4.1.3 диапазон плотности (DR)

Диапазон плотности цифрового преобразователя определяют по характеристической кривой прохождения, как разница между минимальной и максимальной оптическими плотностями, которую можно воспроизвести с помощью цифрового преобразователя. Минимальная и максимальная оптические плотности для этого набора параметров цифрового преобразователя можно определить по соответствующей характеристической кривой прохождения. Однако могут существовать параметры цифрового преобразователя, с которыми цифровой преобразователь имеет другую ХКП. Тогда диапазон плотности вычисляют по максимальной и минимальной оптическими плотностями всех возможных ХКП.

4.1.4 размер пикселя (Р)

Размер пикселя определяют с помощью оценивания пространственных линейных мишеней стандартной пленки. Размер пикселя Р можно вычислить делением известного расстояния этих мишеней на количество пикселей, найденных в оцифрованном изображении. Его можно определить в направлении строки и колонки изображения.

4.1.5 чувствительность к изменению плотности (∆DCS)

Оценка чувствительности к изменению плотности ∆DCS основывается на вычислении стандартного отклонения D  смежных пикселей области пленки с постоянной оптической плотностью. Это вычисление нужно представлять в виде цифровых значений калиброванной оптической плотности пленки D (gl). Для удобства во всех следующих случаях рассматривают соседство 225 пикселей. Для этих 225 значений вычисляют стандартное отклонение D калиброванной плотности D (gli) с данным шагом плотности в соответствии с уравнением (4):

σD=1224∗n=1225[D(gl)−1225∗m=1225(D(glm))]2		(4)

Стандартное отклонение D  представляет собой шум самого цифрового преобразователя при рассчитанном значении плотности. Это следует из уравнения (5) для чувствительности к изменению плотности (масштабируемой в 88,6 мкм, Р - фактический размер пикселя цифрового преобразователя):

ΔDCS=2σD∗(P88,6мкм)				(5)

Для сравнения чувствительности к изменению плотности цифровых преобразователей с разными размерами пикселей, величина ∆DCS касается квадратного пикселя размером 88,6 мкм. Это отвечает диаметру 100 мкм апертуры микроденситометра, который используют для измерения зернистости пленки согласно ЕN 584-1.

На практике стандартное отклонение нужно определить:

для каждой ступени плотности ступенчатой мишени плотности стандартной контрольной пленки стоит оценить квадратную матрицу 15x15 соседних пикселей. Стандартное отклонение калибрирующей плотности D (gli) такого набора из 225 значений можно вычислить, как показано выше, задавая шум самого цифрового преобразователя при этом значении плотности. Этот метод дает правильные результаты только тогда, когда шум пленки ступенчатой мишени плотности ниже шума оцифровывания сканера.

Примечание. Нужно визуально контролировать изображение оцениваемых областей, чтобы ни пыль, ни царапины, на стандартной контрольной пленке не исказили оценивания.

4.2 оценивание максимального значения пространственной частоты, нерезкости цифрового преобразования и функции передачи модуляции.

4.2.1 Общие положения

Оптическая апертура системы, отклик электроники и точность механической системы, влияют на пространственную разрешающую способность цифрового преобразователя. В общем случае оптическая апертура дает линейный пространственно инвариантный отклик, общим влиянием которого является размытость изображения. Эта размытость не зависит от плотности. Некоторые виды оборудования, такие как планшетные сканеры с не откорректированной перемещаемой точкой, имеют пространственную разрешающую способность, которая зависит от расположения пленки.

4.2.2 Максимальное значение пространственной частоты

Используя совпадающие или параллельные пары линий тестовых мишеней (см. описание в п. 5.2.1), можно определить наибольшую отображенную пространственную частоту в парах линий на миллиметр (пл/мм), где все светлые линии разделены темными линиями.

Примечание. Внимание! В связи с артефактами цифрового преобразования (алиазинг!) в некоторых случаях сложно правильно различать максимальное значение, особенно параллельных пар линий. Небольшой сдвиг тестовых изображений в направлении сканирования на тестовой мишени может значительно изменить муар.

4.2.3 Нерезкость цифрового преобразователя

Для измерения нерезкости цифрового преобразователя (в миллиметрах) используют плотность ступенчатой функции на ступенчатой мишени плотности (см. п. 5.2.3). Краевая функция прохождения (КФП) плотности сканируемой ступени определяет нерезкость цифрового преобразователя. Нерезкость — это геометрическое расстояние значений 10 % и 90 % КФП в единицах интенсивности света. КФП необходимо определять в направлении сканирования и перпендикулярно ему. КФП, используемую для вычисления ФПМ, нужно получать от калиброванной оси плотности.

4.2.4 Определение функции передачи модуляции

Исходной точкой вычисления ФПМ является КФП, которая использована во время оценивания нерезкости (см. рисунок 1). Для уменьшения шума полезно усреднить как минимум девять КФП соседних линий, которые перпендикулярны ступени плотности. На следующем шаге усредненную КФП нужно продифференцировать численно (например, вычислением разницы между следующими точками) для получения линейной функции прохождения ЛФП, см. уравнение (6):

ЛФПi = ЛФПi - ЛФПi-1				(6)

На последнем шаге ФПМ можно вычислить из превращения Фурье линейной функции прохождения ЛФП в соответствии с уравнением (7):

ФПМm=1n=0N−1ЛФПn∗n=0N−1ЛФПn*exp2πinmN		(7)

ФПМ описывает передачу контраста как функцию размера объекта. Эта функция чувствительна к качеству изображения цифрового преобразования.

Примечание 1. Разрешающая способность ФПМ (fc — максимальное значение пространственной частоты) должно быть взято с 20 % величины (ФПМ fc = 0,2).

Примечание 2. Обычно ССD сканеры имеют высшую крутизну ФПМ, чем лазерные сканеры с такой же номинальной пространственной разрешающей способностью.

Условные обозначения: m-модуляция; f- пространственная частота.

Рисунок 1 – Принцип определения ФПМ

4.3 Другие оценивания

4.3.1 Расплывчатость или засвечивание

Проверьте оцифрованную стандартную контрольную пленку (как описано в разделе 5) для выявления засвечивания или полос в области с высокой плотностью контраста (например, в районе ступенчатой мишени плотности). Это может быть вызвано насыщением светового детектора или перенесением интенсивности из областей с высокими интенсивностями света в области с низкой интенсивностью и это расплывание измеряется согласно п.п. 4.2.2 или 4.2.3.

4.3.2 Артефакты оцифровывания

Полученное изображение нужно рассмотреть на наличие артефактов, которых нет на сканируемой пленке (например, вертикальные или горизонтальные линии или полосы, пыль или пятна грязи, и др.). Пленку после сканирования нужно проверить на возможные царапины, вызванные механизмом передвижения пленки цифрового преобразователя.

4.3.3 Геометрические перекручивания

Пространственную линейность цифрового преобразователя нужно проверить по шкале (пространственные линейные мишени, см. п. 5.2.4) в направлениях Х и Y на стандартной контрольной пленке. Система передвижения пленки не должна допускать отклонения или изгибы пленки во время сканирования, которые приводят к геометрическому перекручиванию изображения.

5	СТАНДАРТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПЛЕНКА

5.1 Общие положения

Стандартная контрольная пленка имеет пять типов мишеней, которые можно использовать для оценивания разных параметров цифровой системы. Мишени расположены в диапазоне фоновой плотности c D = 3. Стандартная контрольная пленка делящаяся на три области размером (200 х 250) мм2, (280 х 350) мм2 и (350 х 430) мм2. Они созданы для устройств оцифровывания, которые не рассчитаны на максимальный размер пленки (350 х 430) мм2. Эту стандартную контрольную пленку можно разрезать так, чтобы ее можно было приспособить к конкретным устройствам, и в пределах каждой из этих областей она должна содержать все необходимые мишени (см. изображение пленки на рисунке 2).

Примечание. Этот стандарт описывает такую же стандартную контрольную пленку, которую применяют в соответствии с АSТМЕ 1936.

5.2 Описание тестовых мишеней

5.2.1 Мишени совпадающей пространственной разрешающей способности

Они состоят из трех идентичных групп, которые содержат как минимум шесть пар линий. Эти мишени имеют максимальную разрешающую способность как минимум 20 пл/мм, минимальную разрешающую способность 1 пл/мм и контрастную плотность ∆D = 2,5 ± 0,5 при максимальной плотности D = 0,5 ярких линий. Эти три мишени расположены под углами 0, 45 и 90 °. Максимальная разрешающая способность ориентирована в направлении углов стандартной контрольной пленки. Нанесены стандартные отметки для определения пространственной разрешающей способности при уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 и 20 пл/мм.

5.2.2 Мишени чувствительности к изменению плотности

Они состоят из областей (10 х 10) мм2, которые расположены в центре блоков (40 х 40) мм2 и имеют плотности, которые незначительно отличаются. Используют два ряда блоков, один ряд блоков с оптической плотностью D = 2,00 на фоне из D = 1,95. Второй ряд блоков будет иметь D = 3,5 при фоновой D = 3,40. Изменение относительной плотности более важно, чем изменение абсолютной плотности. Эти два ряда блоков размещены на шести областях стандартной контрольной пленки.

5.2.3 Мишени ступенчатой плотности

Эти мишени должны использовать для определения диапазона плотности, чувствительности, к изменению плотности и ФПМ. Они состоят из рядов блоков (10 х 10) мм2 с плотностями от D = 0,5 к D = 4,5. Это 13 блоков, которые расположены в ряду с приблизительно такими плотностями:

4,50; 4,02; 4,00; 3,50; 3,02; 3,00; 2,50; 2,02; 2,00; 1,5; 1,02; 1,00 и 0,5.

Эти блоки сгруппированы в восемь областей на стандартной пленке.

Все внешние углы мишеней ступенчатой плотности должны иметь острые края (нечеткость < 10 мкм) для оценивания нерезкости цифрового преобразователя и ФПМ (см.4.2.2 и 4.2.3).

5.2.4 Мишени пространственной линейности

Эти мишени представляют собой элементы размером 25,4 мм. Их нужно располагать в горизонтальных и вертикальных направлениях. Пространственные линейные мишени или измерительная шкала делит стандартную пленку на три отдельных области размерами (200 х 250) мм2, (280 х 350) мм2, (350 х 430) мм2.

5.2.5 Мишень параллельной пары линий

Эта мишень представляет собой калибр с параллельными парами линий с пространственным интервалом, который начинается с 0,5 пл/мм и растет до интервала не менее 20 пл/мм и изменением плотности ∆D = 2,5 ± 0,5 при максимальной плотности  D = 0,5 ярких линий. Она расположена около центра области размером (200 х 250) мм2 на стандартной контрольной пленке.

Рисунок 2. – Стандартная контрольная пленка

5.2.6 Дополнительные мишени

Дополнительные мишени можно располагать на стандартной пленке, если они не мешают мишеням, описанным в п.п. 5.2.1 - 5.2.5.

5.3 Изготовление стандартной пленки

Стандартную контрольную пленку изготовляет из высококачественной радиографической пленки, которую просвечивают видимым светом для уменьшения зернистости мишеней плотности. Оптические плотности, описанные в п. 5.2 этого стандарта, определяют с помощью откалиброванного денситометрического оборудования и проставляют на стандартной контрольной пленке. Оптические плотности записывают в центре каждой мишени ступенчатой плотности.

Погрешность во время измерения оптической плотности с ∆D = 0,02; 0,05 и 0,1 в тестовых мишенях согласно п.п. 5.2.2 и 5.2.3 должна быть ± 0,005.

Плотности должны быть в пределах ± 0,15 значений установленных в 5.5.2 и 5.5.3. Действительные значения плотностей, должны быть записаны и соответствовать значениям на стандартной контрольной пленке.

Фоновая плотность, где нет мишеней, должна иметь оптическую плотность D = 3 ± 0,5. Стандартная контрольная пленка должна иметь уникальную идентификацию, которая хранится в виде изображения после оцифровки.

5.4 Хранение и обработка стандартной контрольной пленки

5.4.1 Хранение

Радиографическая пленка может изнашиваться, рваться в процессе обработки и использования. Длительность, в течение которой изображение впоследствии ухудшается, является функцией условий хранения, обработки и количества использований. Пленку нужно защищать от света, нагревания и загрязнения.

5.4.2 Обработка

Стандартная контрольная пленка впоследствии может потерять качество изображения. Поэтому каждый раз перед использованием пленку нужно проверять на изнашивание и разрыв, включая царапины, абразивное изнашивание, пятна, и т.д. Стандартную контрольную пленку, которая имеет признаки избыточного изнашивания и разрывов, нужно заменить, поскольку это может повлиять на результаты оценивания.

5.5 Документация относительно стандартной контрольной пленки

Поставщик стандартной контрольной пленки должен ее поставлять с сертификатом соответствия этому стандарту, который содержит такие данные:

— серийный номер пленки и сертификата;

— штриховые обозначения и оптические плотности каждой ступени;

— инструкции по использованию, хранению, и обработке;

— дату сертификации и срок использования;

Примечание. Сертификат стандартной пленки действителен в течение трех лет, начиная с даты первого использования.

— отклонения от этого стандарта, если такие есть;

— сертификат должен быть с подписью.

6	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ДОЛГОСРОЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

СИСТЕМЫ ОЦИФРОВЫВАНИЯ

6.1 Обычная проверка

Пользователь должен проверять в заданном диапазоне такие параметры системы оцифровывания, которые определены согласно с:

а) мишенями совпадающей пространственной разрешающей способности — максимальное значение пространственной частоты (fC);

б)   мишенями плотности (с разделением ∆D = 0,02; 0,05 и 0,1) — чувствительность к изменению плотности (отдельные мишени или вне монитора);

в) мишенями пространственной линейности — стабильность измерения по количеству пикселей для контрольной длины и ширины (то есть, в направлении X и Y);

г) мишенями ступенчатой плотности — признанный диапазон плотности (максимальная и минимальная плотность).

Метод проверки может использовать программный модуль, который генерирует данные от оцифрованной стандартной контрольной пленки, или, альтернативно, пересматривает оцифрованную стандартную контрольную пленку на мониторе, способном отображать чувствительность и разрешающую способность изображения, а также измерительные программные инструменты. В этом случае можно использовать регулирование контраста и яркости.

6.2 Расширенная проверка

Расширенная проверка содержит все процедуры, описанные в п.п. 4.1 - 4.3.

Проверку необходимо проводить при максимальной разрешающей способности, которая определена для системы оцифровывания, и во всех используемых рабочих режимах.

Расширенную проверку необходимо проводить для подтверждения того, что минимальные требования к системе оцифровывания удовлетворяют ЕN 14096-2. Расширенная проверка определяет класс системы оцифровывания (согласно ЕN 14096-2).

6.3 Периодичность контроля и долгосрочная стабильность

Расширенную проверку должны выполнять сразу же после установки и ремонта системы оцифровки. Результаты нужно документировать для проверок долгосрочной стабильности. Периоды обычных и расширенных проверок, а также уровни их приемки должна устанавливать система гарантии качества.