ГОСТ EN 12668-2

Контроль неразрушающий

Дефектоскопы ультразвуковые

Основные технические характеристики и методы их определения

Часть 2. Преобразователи

(EN 12668-2:2010, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Госстандарт Республики Беларусь

2012

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1	 ПОДГОТОВЛЕН республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

2  ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  № ______  от ___   ________  200__ г.)

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | АМ | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | ТМ | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

За принятие проголосовали:

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 12668-2:2010 «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их определения. Часть 2. Преобразователи» (EN 12668-2:2010 «Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 2: Probes»).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 138 «Неразрушающий контроль» Европейского комитета по стандартизации.

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам приведены в дополнительном приложении Д.А.

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского стандарта в соответствии с ТКП 1.5-2004 (04100).

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Содержание

Введение	5

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	6

3 Термины и определения	6

4 Общие требования к соответствию	7

5 Технические требования к преобразователям	8

6 Средства испытаний	12

7 Методы измерений технических характеристик преобразователей	14

Приложение А (обязательное)  Расчетный метод определения протяженности ближней зоны нефокусирующих преобразователей	48

Приложение B (справочное)  Калибровочный образец для наклонных преобразователей	51

Библиография	55

Приложение Д. А (справочное) Сведения о соответствии ссылочных государственных стандартов ссылочным европейским стандартам	56

- Введение

Европейский стандарт EN 12668 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения» состоит из следующих частей:

- Часть 1. Электронный блоки;

- Часть 2. Преобразователи;

- Часть 3. Приборы.

- 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на преобразователи (в том числе фокусирующие), применяющиеся в области ультразвукового неразрушающего контроля, имеющие рабочую область частот от 0,5 до 15 МГц и относящиеся к следующим категориям:

a) совмещенные или раздельно-совмещенные контактные преобразователи продольной или поперечной волны;

b) совмещенные иммерсионные преобразователи.

В настоящем стандарте значения характеристик, которые зависят от акустических свойств материала, приводятся для стали, скорость продольных ультразвуковых волн в которой равна (5920 ± 50) м/с, а скорость поперечных ультразвуковых волн равна (3255 ± 30) м/с.

Настоящий стандарт не устанавливает требований к периодическим испытаниям и поверке преобразователей. Характеристики преобразователей и методы их испытаний, которые могут быть проведены в период эксплуатации преобразователей, приведены в EN 12668-3.

По соглашению между заинтересованными сторонами при необходимости проверки дополнительных параметров, помимо указанных в EN 12668-3, эти параметры и методы их испытаний должны выбираться из методов, установленных настоящим стандартом.

- 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 1330-4:2010 Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4. Термины, применяемые при ультразвуковом контроле

EN 12668-1 Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их определения. Часть 3. Электронные блоки

EN ISO 7963 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические требования на калибровочный образец № 2

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины , установленные в EN 1330-4:2010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 мертвая зона (dead zone): Глубина зоны, находящейся непосредственно под поверхностью ввода, в которой не выявляются отражатели, подлежащие обнаружению.

3.2 фокусное расстояние, длина ближней зоны (focal distance, near field length): точка на акустической оси, в которой звуковое давление достигает максимума.

3.3 горизонтальная плоскость ультразвукового пучка (horizontal plane of a sound beam): <наклонный преобразователь> Плоскость, перпендикулярная вертикальной плоскости, содержащей акустическую ось ультразвукового пучка, распространяющегося в материале.

3.4 рабочая частота, средняя частота f0 (operation frequency, centre frequence f0): Среднее арифметическое значений верхней и нижней частот среза

| f0=fu+fl2 | (1) |
| --- | --- |

Примечание – В спектре эхо-импульса верхняя и нижняя частоты среза определяются на уровне минус 6 дБ от максимальной амплитуды.

3.5 размах (peak-to-peak amplitude): Максимальное отклонение, отсчитываемое между наибольшей положительной и наибольшей отрицательной полуволнами в импульсе.

Примечание – См. рисунок 1.

3.6 паспорт преобразователя (probe data sheet): Документ, содержание которого установлено настоящим стандартом.

Примечание – Паспорт преобразователя не обязательно должен быть сертификатом испытаний технических характеристик.

3.7 длительность импульса (pulse duration): Интервал импульса в течение которого амплитуда невыпрямленного импульса падает до 10 % от максимального значения, как показано на рисунке 1.

3.8 опорная сторона (reference side): Правая сторона наклонного преобразователя относительно направления вдоль пучка, если производителем не указано иное.

3.9 относительная полоса пропускания frel (relative bandwidth): Отношение разности верхней и нижней частот среза fu и fl к средней частоте fo.

Δfrel=fu−flf0×100 %

Примечание – Относительная частота выражается в процентах (%).

3.10 угловое отклонение луча от оси корпуса δ (squint angle for straight-beam probes): <прямой преобразователь> угловое расстояние между акустической осью и перпендикуляром к поверхности ввода в точке ввода.

Примечание 1 – См. рисунок 2.

(squint angle for angle-beam probes)<наклонный преобразователь> Угол между боковой стороной корпуса преобразователя и проекцией акустической оси на плоскость рабочей стороны преобразователя.

Примечание 2 – См. рисунок 3.

3.11 вертикальная плоскость ультразвукового пучка (vertical plane of a sound beam): Плоскость в которой лежат акустическая ось пучка в призме преобразователя и акустическая ось пучка в объекте контроля.

- 4 Общие требования к соответствию

Ультразвуковой преобразователь признается соответствующим требованиям настоящего стандарта при выполнении следующих условий:

a) преобразователь удовлетворяет требованиям раздела 7;

b) имеется декларация о соответствии, подтверждающая наличие у производителя сертифицированной системы менеджмента качества либо аккредитованной испытательной лаборатории.

Примечание 1 – Рекомендуется проводить сертификацию на соответствие требованиям национальных стандартов, разработанных на основе ISO 9001, а аккредитацию – на основе ISO/IEC 17025;

c) преобразователь имеет четкую маркировку, позволяющую идентифицировать производителя, а также уникальный серийный номер; дополнительно должны быть указаны рабочая частота, размеры пьезоэлемента, угол либо постоянный каталожный номер, по которому можно идентифицировать эти параметры;

d) имеется документ на технические требования (паспорт преобразователя) для соответствующего типа и серии преобразователей в котором приводятся критерии приемки в соответствии с разделом 5.

Качество преобразователей должно быть обеспечено одним из следующих способов:

e) выдача декларации о соответствии, основанной на статистическом анализе, для партии преобразователей, произведенных в рамках одной и той же системы качества. В этом случае производитель должен предоставить паспорт, который включает типичные значения параметров с допусками;

f) выдача декларации соответствия, в которой указаны результаты измерений параметров каждого преобразователя.

- 5 Технические требования к преобразователям

В таблице 1 приводится перечень требований, которые должны быть приведены в паспорте преобразователя, для которого декларируется соответствие требованиям настоящего стандарта (Д – информационные данные, И – результаты измерений, Р – расчетные данные). В паспорте также должна содержаться информация об ультразвуковом дефектоскопе, который использовался во время испытаний, его настройках, способе акустического контакта и т.д.

Если к преобразователю предъявляются дополнительные требования в части специальных условий хранения или транспортирования, они также должны быть приведены в паспорте.

Для преобразователей, предназначенных для использования в условиях повышенной температуры, производитель должен привести информацию о максимальной рабочей температуре и соответствующем допустимом времени использования, а также о влиянии температуры на чувствительность и угол ввода.

Таблица 1 – Перечень сведений, которые должны быть приведены в паспорте преобразователя

| Информационные данные | Категория преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контактный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иммерсионный |  |
|  | прямой |  |  |  |  | наклонный |  |  |  |  |  |  |  | прямой |  |
|  | продольных волн |  |  |  | поперечных волн | продольных волн |  |  |  | поперечных волн |  |  |  | поперечных волн |  |
|  | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный |  |
|  | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. |
| Наименование производителя | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Тип преобразователя | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Масса и габаритные размеры преобразователя | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Тип разъема | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Возможность внутреннего переподключения разъема |  |  | Д | Д |  |  |  | Д | Д |  |  | Д | Д |  |  |
| Материал первичного преобразователя | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Форма и размеры первичного преобразователя | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| Материал призмы (линии задержки) | Д | Д | Д | Д |  | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  |  |
| Материал протектора | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск на износ | Д | Д | Д | Д |  | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |  |  |
| Д – информационные данные И – результаты измерений Р – расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Информационные данные | Категория преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контактный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иммерсионный |  |
|  | прямой |  |  |  |  | наклонный |  |  |  |  |  |  |  | прямой |  |
|  | продольных волн |  |  |  | поперечных волн | продольных волн |  |  |  | поперечных волн |  |  |  | поперечных волн |  |
|  | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный |  |
|  | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. |
| Помехи во время передачи |  |  | И | И |  |  |  | И | И |  |  | И | И |  |  |
| Параметры имульса | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Средняя частота, полоса пропускания | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Эхо-импульсная чувствительность | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Кривая корректировки амлитуда-расстояние | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р | И, Р |
| Импеданс, статическая емкость | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Д – информационные данные И – результаты измерений Р – расчетные данные И, Р – результаты измерений или расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| Информационные данные | Категория преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контактный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иммерсионный |  |
|  | прямой |  |  |  |  | наклонный |  |  |  |  |  |  |  | прямой |  |
|  | продольных волн |  |  |  | поперечных волн | продольных волн |  |  |  | поперечных волн |  |  |  | поперечных волн |  |
|  | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный |  | раздельно-совмещенный |  | совмещенный |  |
|  | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус | фокус. | нефокус. | фокус. | нефокус. |
| Точка ввода |  |  |  |  |  | И | И | И | И | И | И | И | И |  |  |
| Угол ввода |  |  |  |  |  | И | И | И | И | И | И | И | И |  |  |
| Углы расхождения | И |  |  |  | И | И |  |  |  | И |  |  |  | И |  |
| Угловое отклонение от оси корпуса | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |  |  |
| Смещение от оси корпуса | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |  |  |
| Фокусное расстояние, ближняя зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина пучка в фокусе | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Длина фокальной зоны | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Параметры поля | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И |
| Д – информационные данные И – результаты измерений Р – расчетные данные И, Р – результаты измерений или расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 Средства испытаний

- 6.1 Электронные приборы

Ультразвуковой дефектоскоп (или лабораторный генератор-приемник), применяющийся при испытаниях, должен соответствовать требованиям EN 12668-1, а метрологические характеристики должны соответствовать типу, указанному в паспорте преобразователя. При необходимости, испытания могут быть проведены с использованием нескольких типов дефектоскопов.

При испытаниях должны преобразователи должны подключаться к дефектоскопу при помощи кабелей и согласующих нагрузок, указанных в паспорте данного преобразователя.

Примечание – Не рекомендуется использовать кабели длиной более 2 м, поскольку они могут оказывать влияние на характеристики преобразователя.

Для обеспечения требования настоящего стандарта, помимо ультразвукового дефектоскопа или лабораторного генератора-приемника требуется следующее оборудование:

a) осциллограф с полосой пропускания, как минимум, 100 МГц;

b) анализатор спектра или цифровой осциллограф с функцией дискретного преобразования Фурье (ДПФ) или аналоговый осциллограф с возможность подключения к компьютеру, имеющего программу быстрого преобразования Фурье;

c) анализатор импеданса.

Для нижеследующих преобразователей может дополнительно потребоваться следующее оборудование:

d) для контактных преобразователей

1) электромагнитоакутсический преобразователь (ЭМАП) и соответствующий приемник;

2) графопостроитель для построения диаграммы направленности

e) для иммерсионных преобразователей

1) гидрофон с диаметром активного элемента, в два раза меньше длины волны центральной частоты испытуемого преобразователя, но не менее 0,5 мм. Ширина полосы пропускания усилителя должна превышать ширину полосы пропускания испытуемого преобразователя.

- 6.2 Контрольные образцы и прочее оборудование

При проведении испытаний контактных преобразователей должны применяться следующие контрольные образцы:

a) полуцилиндры с радиусами R от 12 до 200 мм. Рекомендуемый шаг изменения радиусов составляет R2. Материал образца должен соответствовать требованиям EN ISO 7963. Толщина образца должна быть равной его радиусу или превышать его, но не более 100 мм.

b) стальные образцы с параллельными поверхностями и боковыми цилиндрическими отверстиями диаметром 3 мм, как показано на рисунке 4. Размеры образцов должны соответствовать следующим требованиям:

1) длина l, ширина h и высота w должны быть такими, чтобы в образце не наблюдалось интерференции;

2) глубина залегания отверстий d1, d2… должна быть такой, чтобы как минимум три отверстия лежали за пределами ближней зоны;

3) расстояние между отверстиями s, должно быть таким, чтобы профиль огибающей амплитуды эхо-сигнала между отверстиями показывал падение амплитуды на 26 дБ минимум;

4) материал образца должен соответствовать требованиям EN ISO 7963.*

c) клиновидные стальные образцы с нанесенными на них пропилами, как показано на рисунке 5, а также стальные образцы, в которых высверлены отверстия со сферическим дном, как показано на рисунке 6. Материал образца должен соответствовать требованиям EN ISO 7963. Данные образцы используются для измерения ширины диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно;

d) альтернативный стальной образец для определения точки ввода, углов ввода и расхождения наклонных преобразователей, как указано в приложении B.

e) линейка;

f) щупы плоские измерительные толщиной от 0,05 мм.

Примечание – Наличие всех вышеперечисленных образцов не является обязательным, если испытаниям подвергаются только определенные категории преобразователей, например образцы, предназначенные для определения точки ввода и угла ввода не требуются, если проводятся испытания только прямых преобразователей.

При проведении испытаний иммерсионных преобразователей должны применяться следующие отражатели и вспомогательное оборудование:

g) стальной шарик или стержень с наконечником в виде полусферы и гладкой отражающей поверхностью. Значения диаметра шарика или сферического наконечника стержня в зависимости от используемого частотного диапазона, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя частота преобразователя, МГц | Диаметр d шарика или наконечника, мм |
| --- | --- |
| 3<f≤15 | d≤3 |
| 0,5≤f≤3 | 3<d≤5 |

h) Плоский отражатель в виде плиты значительного размера. Поперечный размер отражателя должен быть как минимум в 10 раз больше диаметра пучка испытуемого преобразователя на границе фокальной зоны, как указано в 7.7.2.2.

Толщина отражателя должна быть как минимум в пять раз больше длины волны в материале, рассчитанной исходя из частоты испытуемого преобразователя.

i) иммерсионный резервуар с системой автоматического или ручного сканирования для пяти степеней свободы:

- три геометрических оси X, Y, Z;

- две оси вращения  и ;

j) средства автоматической записи. Если амплитуды ультразвуковых сигналов записываются автоматически, производитель должен обеспечить для этого достаточную точность системы. В частности, необходимо учитывать влияние на точность полученных результатов полосы пропускания, поперечной разрешающей способности, быстродействия систем обработки и хранения данных.

Типичные схемы подключения оборудования для измерения параметров ультразвукового пучка иммерсионных преобразователей показаны на рисунках 15, 16 и 17.

Сканирующий механизм должен обеспечивать возможность юстировки преобразователя и отражателя вдоль осей X и Y, т.е. с точность ±0,1 мм для расстояния 100 мм вдоль оси Z.

Температура воды в иммерсионном резервуаре во время измерения характеристик иммерсионного преобразователя по методике 7.7 должна быть в пределах (20±2) °С.

Следует учитывать также явление затухания ультразвука в воде, которое при работе на высоких частотах приводит к уменьшению частоты широкополосных преобразователей.

В таблице 3 представлена зависимость снижения частоты от величины пробега ультразвука в воде

Таблица 3 – Снижение частоты в процентах от средней частоты f0 в зависимости от величины пробега ультразвука в жидкости для относительной полосы пропускания (п.п.) 50 % и 100 %

| fo МГц | b.w. % | Пробег ультразвука в воде, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 |
| 15 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 |
|  | 100 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 37 | 42 | 47 | 50 | 54 |
| 20 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 |
|  | 100 | 5 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 44 | 51 | 56 | 61 | 64 | 67 |
| 25 | 50 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 |
|  | 100 | 7 | 14 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 55 | 62 | 67 | 70 | 74 | 76 |
| 30 | 50 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 37 | 42 | 47 | 50 | 54 |
|  | 100 | 10 | 19 | 26 | 32 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 64 | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 |

- 7 Методы измерений технических характеристик преобразователей

- 7.1 Внешний осмотр

- 7.1.1 Методика испытаний

При проведении внешнего осмотра проверяется наличие необходимой идентификационной информации и качество сборки, а также отсутствие механических повреждений, которые могут оказать влияние на работоспособность преобразователя. Дл контактных преобразователей дополнительно проверяется при помощи линейки и щупов плоскостность рабочей поверхности.

- 7.1.2 Критерий приемки

Для преобразователей с плоской рабочей поверхностью, отклонение от плоскостности рабочей поверхности не должно превышать ±0,05 мм.

- 7.2 Параметры радиоимпульса

- 7.2.1 Методика испытаний

Амплитуда и длительность эхо-импульса определяется при помощи оборудования, схема подключения которого приведена на рисунке 7 (для контактных преобразователей) и рисунке 17 (для иммерсионных преобразователей), причем используемый образец выбирается исходя из следующих условий.

а) для контактных совмещенных преобразователей используется образец в виде полуцилиндра, радиус которого примерно в 1,5 раза превышает длину ближней зоны или находится в пределах фокальной зоны для фокусирующих преобразователей;

б) для раздельно-совмещенных преобразователей радиус образца должен быть примерно равен фокусному расстоянию преобразователя;

в) для иммерсионных преобразователей используется образец с крупным плоскодонным отражателем, расположенным на глубине, равной фокусному расстоянию для фокусирующих преобразователей или превышающей длину ближней зоны для плоских преобразователей.

В протокол испытаний должны быть занесены положения органов регулировки генератора импульсов, а также измеренное значение размаха импульса генератора Va. По возможности, следует распечатать изображение импульса генератора и приложить распечатку к протоколу испытаний.

- 7.2.2 Критерий приемки

Длительность импульса должна быть в пределах ± 10 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.3 Спектр импульса и полоса пропускания

- 7.3.1 Методика испытаний

Собирается схема, как указано в 7.2. После получения эхо-импульса от образца, следует определить его спектр с помощью анализатора спектра или осциллографа с функцией дискретного преобразования Фурье.

Паразитные эхо-сигналы от призмы, корпуса линии задержки преобразователя и т.п. должны быть исключены из анализируемого импульса, отраженного от цилиндрической поверхности образца. Окно должно центрироваться по максимуму импульса, а его границы должны превышать длительность импульса, как минимум, вдвое.

Верхняя и нижняя частоты среза измеряются на уровне  падения амплитуды -6 дБ. При использовании иммерсионного способа контакта, эти значения должны быть скорректированы в соответствии с данными таблицы 3.

Из полученных значений верхней fu и нижней fl частот среза рассчитывается значение средней частоты f0 по формуле

| f0=fu+fl2. | (2) |
| --- | --- |

Полоса пропускания рассчитывается по формуле

| Δf=fu−fl. | (3) |
| --- | --- |

Относительная полоса пропускания в процентах (%) рассчитывается по формуле

| Δfrel=Δff0×100 %. | (4) |
| --- | --- |

- 7.3.2 Критерии приемки

Центральная частота должна быть в пределах ±10 % от значения, указанного в паспорте преобразователя.

Полоса пропускания на уровне -6 дБ должна быть в пределах ±15 % от номинального значения.

Для широкополосных преобразователей, относительная полоса пропускания которых превышает 100 %, нижняя частота среза не должна быть больше значения fl + 10 %, а верхняя частота среза не должна быть меньше значения fu - 10 %.

Если в спектре между нижней и верхней полосами среза наблюдается более одного максимума, то падение амплитуды между соседними максимумами не должно превышать 3 дБ.

- 7.4 Относительная эхо-импульсная чувствительность

- 7.4.1 Методика испытаний

Относительная эхо-импульсная чувствительность определяется согласно выражению

| Srel=20 lgVeVa. | (5) |
| --- | --- |

где	Ve – размах эхо-сигнала от соответствующего отражателя перед усилением, измеренного по методике 7.2;

Va – размах напряжения, возбуждающего преобразователь, подключенный к электронному блоку ультразвукового дефектоскопа, работающему в раздельном режиме.

Чувствительность преобразователя, подключаемого к различным типам ультразвуковых дефектоскопов, может быть различной вследствие того, что чувствительность преобразователя оказывает влияние качество акустического контакта, а также импеданс генератора импульсов, преобразователя, кабеля и приемника. По этой причине, эти параметры должны быть приведены в паспорте преобразователя.

- 7.4.2 Критерий приемки

Относительная эхо-импульсная чувствительность должны быть в пределах ±3 дБ от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.5 Кривая корректировки амплитуда-расстояние

- 7.5.1 Методика испытаний

Амплитуда ультразвукового импульса зависит от расстояния отражателя до преобразователя. Поэтому, для корректного определения амплитуды от отражателя, каждый датчик должен иметь DAC-кривую, построенную от отражателей, указанных в таблице 4.

Таблица 4 – Отражатели для построения DAC-кривой

|  | Контактные преобразователи | Иммерсионные преобразователи |
| --- | --- | --- |
| Плоскодонные отражатели | Плоскодонные отверстия | Стержни с плоским торцом |
| Цилиндрические отражатели | Боковые сверления | Цилиндрические стержни |
| Сферические отражатели | Отверстия с полусферическим дном | Стержни с полусферическим наконечником или шарик |

Для контактных преобразователей в качестве эквивалентных отражателей используются плоскодонные отверстия, боковые сверления и отверстия с полусферическим дном. Для построения DAC-кривой иммерсионного преобразователя, как правило, используется стальной шарик (см. 7.2.2). Раздельно-совмещенный преобразователь устанавливается на образец таким образом, чтобы разделительная перегородка между пьезопластинами была перпендикулярна оси отверстия бокового сверления.

Используя серию отражателей одинакового размера, но расположенных на разной глубине от преобразователя, строят зависимость амплитуды отраженных эхо-импульсов от глубины залегания отражателя. Для построения кривой зависимости следует использовать не менее восьми отражателей.

Диапазон глубин залегания отражателей должен включать фокальную зону для фокусирующих преобразователей или ближнюю зону для нефокусирующих преобразователей.

Глубины залегания и амплитуды импульсов определяются при помощи откалиброванного ультразвукового дефектоскопа, который указан в паспорте преобразователя.

Для построения кривой шумов (помех?), для каждого отражателя определяется разность между амплитудой отражателя и уровнем шумов путем увеличения усиления дефектоскопа до тех пор, пока уровень шумов не достигнет амплитуды эхо-импульса от отражателя. Измерения проводятся при преобразователе, удаленном с образца, причем его рабочая поверхность должна быть очищена от контактной жидкости.

Если обеспечить достаточное усиление не представляется возможным, то можно оценить разность между амплитудой эхо-импульса отражателя и уровнем шумов.

Если, например, значение эхо-сигнала отражателя составляло 40 % полной высоты экрана, а уровень шума составлял:

- 20 %, то к разности показаний аттенюатора нужно прибавить 6 дБ;

- 10 %, то к разности показаний аттенюатора нужно прибавить 12 дБ;

- 5 %, то к разности показаний аттенюатора нужно прибавить 18 дБ.

К техническим требованиям производителя для каждого типа преобразователя должна быть приложена диаграмма, на которой должна быть изображена хотя бы одна DAC-кривая. Эта диаграмма должна также содержать кривую шумов.

На рисунке 8 показан пример различных DAC-кривых, рассчитанных для плоскодонных отражателей в стали (диаграмма амплитуда-расстояние-диаметр – АРД-диаграмма). На рисунке 9 показан пример измеренной DAC-кривой от боковых сверлений диаметром 3 мм.

- 7.5.2 Критерий приемки

В пределах фокусного диапазона дБ-разность между уровнем шума и DAC не должна отклоняться более, чем на 3 дБ, от разности, указанной в технических требованиях производителя.

- 7.6 Электрический импеданс

- 7.6.1 Методика испытаний

У преобразователей, конструкция которых предполагает наличие согласующих электрических цепей, таких как индукционные катушки подключенные параллельно или последовательно с пьезоэлектрическим элементом, отсутствует интервал частот с постоянным импедансом или фазой. Поэтому, для определения характеристик таких преобразователей необходимо иметь график зависимости импеданса и фазы от частоты. У преобразователей без электрических согласующих цепей импеданс определяется преимущественно емкостью и эта величина может быть определена при помощи анализатора качества сетевого питания.

Импеданс преобразователя определяется с помощью анализатора качества сетевого питания или анализатора импеданса по методике, описанной в ГОСТ ЕН 12668-1. Преобразователь должен подключаться к анализатору напрямую при помощи собственного кабеля постоянной длины или, если длина кабеля регулируется, при помощи кабеля длиной не более 100 мм.

Кривые модуля и фазы импеданса должны быть построены симметрично относительно средней частоты преобразователя.

- 7.6.2 Критерии приемки

Измеренное значение модуля импеданса должно быть в пределах ±20 % , а фазы – в пределах ± 5 ° от значений, указанных в технических требованиях производителя.

- 7.7 Характеристики иммерсионных преобразователей

- 7.7.1 Общие положения

Техническая реализация метода измерений состоит в исследований параметров ультразвукового пучка в воде при помощи мишени. Мишень представляет собой маленький, почти точечный отражатель или гидрофонный приемник. Параметры пучка определяются при сканировании пучка отражателем или гидрофоном, или посредством перемещения мишени или преобразователя.

Если мишень является отражателем, при измерениях применяется эхо-метод. Этот метод позволяет определять характеристики как излучения так и приема. Если мишенью является гидрофон, применяется метод прохождения, при котором возможно определение только параметров излучения.

Для измерения всех параметров конкретного преобразователя должен использоваться один и тот же отражатель или гидрофон.

Могут наблюдаться небольшие отклонения положения максимумов эхо-сигналов, в зависимости от того, используется при измерениях гидрофон или отражатели различных типов. Для обеспечения возможности воспроизведения результатов измерений необходимо параметры оборудования и мишени фиксировать в протоколе вместе с результатами измерений.

Разновидности мишени представлены в 6.1, перечисление д), и 6.2, перечисление ж).

Настройки электронного блока ультразвукового дефектоскопа или генератора импульсов (амплитуда импульса, затухание, полоса пропускания, усиление) должны соотвестврвать значениям, указанным в 7. 2. В случае, если настройки изменяются в процессе измерений (например, усиление), эти изменения должны быть зафиксированы в протоколе испытаний .

В следующих подразделах предложены два метода измерения параметров ультразвукового пучка. Они отличаются только способом регистрации результатов измерений.

а) прямые измерения конкретных параметров звукового пучка – например, первый метод, описанный в 7.7.2, основывается на прямых отсчетах в характерных точках пучка (см. рисунки 10-14);

б) измерения с применением автоматизированных сканирующих устройств – второй метод, описанный в 7.7.3, основан на автоматизированном сборе данных в процессе сканирования. Результаты представляются в виде С-скана. Копия данного изображения должна предоставляться вместе с результатами сканирования. Данная копия должна включать шкалу акустических уровней, как указано в 7.7.3.

Перед проведением измерений, описанных в следующих подразделах, должно быть компенсировано угловое отклонение луча от оси корпуса, путем установки акустической оси перпендикулярно плоскости XY, как показано на рисунках 15, 16 и 17. Указанная цель достигается путем юстировки преобразователя относительно углов  и  до получения максимума эхо-сигнала от плоского отражателя, расположенного в плоскости XY.

- 7.7.2 Параметры профиля звукового пучка – метод прямых измерений

- 7.7.2.1 Общие положения

Размах амплитуды эхо-сигнала может быть зарегистрирован двумя способами:

а) ручная регистрация по показаниям дефектоскопа;

б) автоматическая регистрация при помощи самописца, плоттера или аналогичного устройства, синхронизированного с движением сканирующего устройства.

В последнем случае фокусное расстояние, длина фокальной зоны, параметры поперечного профиля и ширина диаграммы направленности определяются по полученному графическому изображению.

Схема подключения оборудования при использовании в качестве мишени отражателя показана на рисунке 16, гидрофона – на рисунке 17.

Фокусное расстояние и длину фокальной зоны определяют по продольным профилям пучка, а ширину пучка в фокусе и ширину диаграммы направленности – по поперечным профилям.

- 7.7.2.2 Продольный профиль – фокусное расстояние и длина фокальной зоны

- 7.7.2.2.1 Методика испытаний

Ось преобразователя юстируется относительно мишени, после чего мишень и преобразователь сближаются до соприкосновения. Рабочая поверхность преобразователя или его акустической линзы определяет координату Z0, как показано на рисунке 18.

Расстояние между мишенью и преобразователем постепенно увеличивается, путем перемещения мишени (или преобразователя) вдоль оси Z. Находится расстояние, на котором значение сигнала будет максимальным.

Путем небольших смещении вдоль осей X и Y находится максимум эхо-сигнала. Полученная координата определяет положение фокуса ZP и соответствующее ему напряжение VP.

Фокусное расстояние рассчитывается по формуле

| FD=ZP−Z0. | (6) |
| --- | --- |

Границы фокальной зоны находятся путем увеличения и уменьшения расстояния между преобразователем и мишенью до тех пор пока VP не уменьшится на 6 дБ при использовании в качестве мишени отражателя, или на 3 дБ, при использовании в качестве мишени гидрофона. Этим точкам на оси Z будут соответствовать координаты ZL1 и ZL2.

Длина фокальной зоны будет определяться по формуле

| FL=ZL1−ZL2. | (7) |
| --- | --- |

- 7.7.2.2.2 Критерий приемки

Фокусное расстояние и длина фокальной зоны должны быть в пределах ± 15 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.7.2.3 Поперечный профиль – ширина пучка в фокусе

- 7.7.2.3.1 Методика испытаний

Используется схема подключения и методика юстировки преобразователя, как указано в 7.7.2.2. Мишень размещается в фокусе преобразователя, положение которого определено в 7.7.2.2.

Дл измерения ширины пучка в фокусе по оси X преобразователь или мишень перемещаются в направлении оси X в поисках точек X1 и X2, в которых амплитуда уменьшается на 6 дБ при использовании в качестве мишени отражателя (или на 3 дБ, если используется гидрофон).

Для измерения ширины пучка в фокусе по оси Y следует вновь разместить преобразователь в фокусе по оси X, и перемещать преобразователь, как указано выше, но теперь в направлении оси Y в поисках точек Y1 и Y2 в которых амплитуда сигнала от мишени уменьшается на 6 дБ (или на 3 дБ, если используется гидрофон.

Ширина пучка в фокусе определяется исходя из следующих выражений:

| WX1=X2−X1 WY1=Y2−Y1 | (8) |
| --- | --- |

- 7.7.2.3.2 Критерий приемки

Ширина пучка в фокусе должна быть в пределах ± 15 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.7.2.4 Поперечный профиль – угол расхождения

- 7.7.2.4.1 Методика испытаний

Данный параметр нормируется только для преобразователей, не имеющих искусственных средств фокусировки, таких как акустические линзы или искривленные пьезоэлементы. Угол расхождения определяется из результатов измерения ширины пучка, как указано в 7.7.2.3, только измерения проводятся в дальней зоне.

Измерения проводятся в следующей последовательности:

а) сначала измеряется ширина пучка WX1 и WY1 в фокусе, как описано в 7.7.2.3;

б) мишень (или преобразователь) размещается в конце фокальной зоны (точка ZL2), измеренной в 7.7.2.2.

Фиксируются точки X1, X2, Y1, Y2 на осях X и Y соответственно, в которых размах импульса уменьшается 6 дБ (отражатель) или 3 дБ (гидрофон) от максимального значения VL, полученного на акустической оси.

Ширина пучка в конце фокальной зоны определяется по формуле

| WX2=X2'−X1' WY2=Y2'−Y1' | (9) |
| --- | --- |

Ширина диаграммы направленности вдоль осей X и Y рассчитывается по формулам:

| ΩX=arctanWX2−WX12ZL2−ZP ΩY=arctanWY2−WY12ZL2−ZP | (10) |
| --- | --- |

7.7.2.4.2 Критерий приемки

Значение угла расхождения пучка не должно превышать значение, указанное в технических требованиях производителя на ± 10 % или ±1 °, в зависимости от того, какое значение больше.

- 7.7.3 Профиль пучка – измерения с использованием систем автоматического сканирования

- 7.7.3.1 Общие положения

Пиковое напряжение эхо-сигнала фиксируется путем автоматического сканирования преобразователя (или отражателя) в различных плоскостях. Величина амплитуды в зависимости от положения отражателя должна быть зафиксирована с учетом следующих условий:

а) чувствительность, разрешение амплитуды при обработке данных, скорость перемещения и шаг сканирования должны быть достаточными для того, чтобы предотвратить любую потерю информации.

Система должна иметь достаточный динамический диапазон, чтобы иметь возможность фиксировать сигналы большой амплитуды (например, в фокусе) без насыщения и сигналы малой амплитуды с достаточным отношением сигнал-шум.

б) максимальное пиковое напряжение Vp, измеренное в фокусе, принимается за 0 дБ. При регистрации результатов сканирования на сетке должны быть отметки, соответствующие уровням 0 дБ, -3 дБ, -6 дБ и -12 дБ.

При обработке результатов измерений, для обеспечения их достоверности, должны быть использованы результаты трех сканирований:

в) одно сканирование в плоскости XZ или YZ, в которые включена акустическая ось, для получения фокусного расстояния и ширины фокальной зоны;

г) два сканирования в поперечной плоскости XY на фокусном расстоянии и в конце фокальной зоны. По результатам этих сканирований определяется ширина пучка в фокусе и в конце фокальной зоны вдоль осей X и Y. Углы расхождения рассчитываются по результатам измерений ширины пучка в плоскости XY.

- 7.7.3.2 Профиль пучка по результатам сканирования – фокусное расстояние и длина фокальной зоны

- 7.7.3.2.1 Методика испытаний

При использовании в качестве мишени отражателя, оборудование собирается по схеме, показанной на рисунке 16, гидрофона – на рисунке 17.

Фокусное расстояние и длина фокальной зоны определяются из результатов сканирования в плоскости, содержащей акустическую ось.

Сканирующие устройство настраивается таким образом, чтобы:

а) плоскость его движения включала акустическую ось;

б) плоскость XZ или YZ  должны быть достаточно большими, чтобы включать в себя точку конца фокальной зоны а также по две точки на перпендикулярных осях (X и Y) в которых амплитуда меньше амплитуды на акустической оси на 6 дБ (отражатель) или 3 дБ (гидрофон).

На полученном изображении C-скана могут быть выполнены следующие измерения:

в) фокусное расстояние FD по методике 7.7.2.2;

г) длину фокальной зоны FL по методике 7.7.2.2.

Пример такого изображения приведен на рисунке 19.

- 7.7.2.2.2 Критерии приемки

Фокусное расстояние и длина фокальной зоны должны быть в пределах ± 15 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.7.3.3 Профиль пучка по результатам сканирования – ширина пучка в фокусе и угол расхождения пучка

- 7.7.3.3.1 Методика испытаний

Схема подключения и настройки оборудования описана в 7.7.3.2 и более детально показана на рисунках 16 и 17.

Первое сканирование выполняется на фокусном расстоянии. Сканирующее устройство настраивается следующим образом:

а) ось Z сканирующего устройства настраивается таким образом, чтобы мишень находилась в фокусе по методике 7.7.3.2. Сканирующее устройство должно перемещаться в плоскости XY, которая должна быть перпендикулярна акустической оси и включать в себя точку фокуса.

б) площадь сканирования устанавливается такой, чтобы была возможность фиксировать положения сканирующего устройства, в которых амплитуда сигналов уменьшается на 20 дБ от значения VP при использовании отражателя, или на 10 дБ – при использовании гидрофона.

В фокусе измеряется размеры ширины пучка WX1 и WY1 вдоль осей X и Y, где значение амплитуды сигнала уменьшается на 6 дБ (отражатель) или 3 дБ (гидрофон) меньше значения VP, измеренного на акустической оси (см. пример на рисунке 20).

Второе сканирование выполняется в конце фокальной зоны. Настройки оборудования и порядок работы аналогичны предыдущему сканированию, за исключением того, что мишень помещается в конце фокальной зоны (ZL2), определенной в 7.7.3.2.

Значения ширины пучка WX2 и WY2 измеряются точно таким же образом, как значения WX1 и WY1 в фокусе.

Углы расхождения относительно осей X и Y рассчитываются по методике 7.7.2.4.

7.7.2.4.2 Критерии приемки

Значение угла расхождения не должно превышать значение, указанное в технических требованиях производителя на ± 10 % или ±1 °, в зависимости от того, какое значение больше.

Ширина пучка в фокусе должна быть в пределах ± 15 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.8 Характеристики прямых контактных совмещенных преобразователей

- 7.8.1 Общие положение

Методы испытаний, описанные в этом разделе распространяются только на преобразователи с плоской рабочей поверхностью. Параметры преобразователей с криволинейной рабочей поверхностью можно оценивать только с использованием контрольных образцов, имеющих аналогичную кривизну поверхности.

- 7.8.2 Диаграмма направленности и ее боковые лепестки

- 7.8.2.1 Методики испытаний

Для измерения параметров диаграммы направленности могут использоваться следующие методы измерений:

а) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника

Преобразователь устанавливается на образец в виде полуцилиндра (см. рисунок 21).

ЭМА-приемник фиксирует амплитуды принятых сигналов в процессе сканирования цилиндрической поверхности образца.

Строится зависимость амплитуды сигнала от угла сканирования. Построенная диаграмма должна включать основной лепесток и прилегающие к нему боковые лепестки. Углы, соответствующие точкам, в которых амплитуда основного лепестка уменьшается до минус 3 дБ, определяют угол расхождения (рисунок 21).

Углы расхождения измеряются в двух перпендикулярных плоскостях.

Для прямоугольный пьезопластин эти плоскости должны быть параллельными большей (a) и меньшей (b) сторонам пьезопластины.

b) метод контрольного образца с боковыми сверлениями

Для определения ширины основного и боковых лепестков диаграммы направленности могут быть использованы контрольные плоскопараллельные образцы, содержащие боковые сверления диаметром 3 мм на различных расстояниях, как показано на рисунке 4.

На диаграмме должны быть представлены положения преобразователя для максимального эхо-сигнала от отверстия и точки, в которых амплитуда уменьшается на минус 6 дБ.

Прямая линия, нормальная к поверхности образца, проходящая через точки максимума эхо-сигнала определяет диаграмму направленности. Прямые линии, проходящие через точки минус 6 дБ, определяют углы отклонения на уровне минус 6 дБ.

При сканирования каждого отверстия, должна фиксироваться зависимость амплитуды импульса от положения преобразователя.

Если боковые лепестки фиксируются от двух или более отверстий, следует увеличить амплитуду лепестка и построить на диаграмме его положение вместе с основным лепестком. Также должно быть зафиксировано отношение амплитуд основного и бокового лепестков.

c) метод контрольного образца с отверстиями с полусферическим дном.

Для определения углов расхождения в двух параллельных плоскостях могут быть использованы контрольные плоскопараллельные образцы, содержащие отверстия с полусферическим дном диаметром 10 мм на различных расстояниях, как показано на рисунке 6. На построенной диаграмме для каждого отверстия отмечаются положения преобразователя при максимуме амплитуды эхо-сигнала и ее падения до уровня минус 6 дБ.

7.7.2.4.2 Критерии приемки

Значение угла расхождения не должно превышать значение, указанное в технических требованиях производителя на ± 10 % или ±1 °, в зависимости от того, какое значение больше.

Отношение амплитуд основного лепестка диаграммы направленности и ее боковых лепестков не должно быть меньше 20 дБ при использовании метода контрольных образцов и не должно быть меньше 10 дБ при использовании метода ЭМА-приемника.

- 7.8.3 Угловое отклонение и смещение пучка от оси корпуса

- 7.8.3.1 Методики испытаний

Смещение пучка от оси корпуса для прямых преобразователей – это расстояние между геометрическим центром преобразователя и измеренным акустическим центром преобразователя (см. Рисунок 2).

Для определения вышеуказанных параметров могут быть использованы следующие методы:

а) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Угловое отклонение и смещение пучка измеряется в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.

Преобразователь подключается к электронному блоку, который переключается в режим эхо-метода. Вращая и перемещая преобразователь по поверхности образца, следует добиться того, чтобы амплитуда серии отраженных эхо-импульсов была максимальна. В этом случае центральная преобразователя будет находиться на центральной продольной оси образца.

На следующем этапе для измерений используется ЭМА-приемник, причем положение испытуемого преобразователя не должно меняться.

Перемещая ЭМА-приемник по цилиндрической поверхности образца находится максимум сигнала первого донного отражения от цилиндрической поверхности. Измеренный угол будет являться углом отклонения пучка от оси корпуса.

Значения координат геометрического центра преобразователя Xc и Yc совместно с координатами Ym центральной продольной оси образца и Xm ЭМА-приемника определяют значение смещения пучка e:

| e=Xm−Xc2+Ym−Yc2. | (11) |
| --- | --- |

b) метод контрольного образца с боковыми сверлениями

Координаты Xm и Ym измеряются в двух перпендикулярных направлениях. Эти измерения могут быть проведены во время измерения угла расхождения, как описано в 7.8.2.1 b).

Значения отклонения пучка e могут быть рассчитаны по известным значениям координат геометрического центра преобразователя Xc и Yc по формуле, приведенной в 7.8.3.1 a).

Угловые отклонения пучка δx и δy измеряются в двух перпендикулярных направлениях. Результирующий угол δ рассчитывается по формуле:

| δ=arctantan2δy+tan2δx12. | (12) |
| --- | --- |

- 7.8.3.2 Критерии приемки

Угловое отклонение пучка от оси корпуса не должно превышать 2°. Смещение пучка от оси корпуса относительно геометрического центра преобразователя не должно превышать 1 мм.

- 7.8.4 Фокусное расстояние (длина ближней зоны)

- 7.8.4.1 Методика испытаний

Для нефокусирующих преобразователей фокусное расстояние соответствует длине ближней зоны. Для этих преобразователей прямое измерение фокусного расстояния затруднительно. По этой причине рекомендуется получать значение длины ближней зоны расчетным путем по методике приложения А, используя для этих целей измеренные значения рабочей частоты и углов расхождения γ и γ в двух перпендикулярных плоскостях.

Фокусное расстояние фокусирующих прямых контактных преобразователей измеряется при помощи контрольных образцов, содержащих плоскодонные отражатели или боковые сверления одинакового диаметра, которые располагаются по всей длине до фокусного расстояния.

Наиболее подходящими для построения кривой корректировки амплитуда-расстояние являются отражатели диаметром 2 или 3 мм.

Точка, в которой проводятся измерения и которая определяет фокусное расстояние должна лежать максимально близко к АРК-кривой. Фокусное расстояние для преобразователей с линзами или искривленными пьезопластинами всегда будет меньше чем длина ближней зоны для пьезопластин плоских преобразователей той же формы и частоты.

- 7.8.4.2 Критерии приемки

Величина фокусного расстояния должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.8.5 Ширина пучка в фокусе

- 7.8.5.1 Методика испытаний

Ширина пучка в фокусе фокусирующих преобразователей может быть определена путем прямых измерений с использованием ЭМА-приемника или образцов с боковыми сверлениями или полусферическими отражателями аналогично 7.8.2.

Для измерения ширины пучка в фокусе могут использоваться следующие методы измерений:

a) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Преобразователь устанавливается на образец, радиус которого примерно равен фокусному расстоянию преобразователя. Перемещая ЭМА-преобразователь вдоль поверхности образца в двух перпендикулярных направлениях находятся значения углов, в которых амплитуда эхо-сигнала уменьшается на 3 дБ (см. 7.8.2.1 a)). Ширина пучка в фокусе рассчитывается исходя из измеренных значений углов и известного радиуса образца.

b) метод контрольного образца с боковыми сверлениями.

Как указано в 7.8.2.1 b) для углов расхождения, преобразователь перемещается в двух взаимно перпендикулярных направлениях над отражателем, расположенным на глубине, примерно равной фокусному расстоянию до тех пор, пока амплитуда эхо-сигнала не уменьшается на 6 дБ. Полученное смещение будет равняться ширине пучка в фокусе.

c) метод контрольного образца с полусферическими отражателями.

Как указано в 7.8.2.1 c) для углов расхождения, преобразователь перемещается в двух взаимно перпендикулярных направлениях над отражателем, расположенным на глубине, примерно равной фокусному расстоянию до тех пор, пока амплитуда эхо-сигнала не уменьшается на 6 дБ. Полученное смещение будет равняться ширине пучка в фокусе.

- 7.8.5.2 Критерии приемки

Ширина пучка в фокусе должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.8.6 Длина пучка в фокусе

- 7.8.6.1 Методика испытаний

На кривой коррекции амплитуда-расстояние измеренной по 7.5 или 7.8.4 находятся точки, на которых амплитуда падает на 6 дБ по сравнению с точкой фокуса. Разность их координат определит длину пучка в фокусе.

- 7.8.6.2 Критерии приемки

Длина пучка в фокусе должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.9 Характеристики наклонных контактных совмещенных преобразователей

- 7.9.1 Общие положения

Методы испытаний, описанные в этом разделе распространяются только на преобразователи с плоской рабочей поверхностью. Параметры преобразователей с криволинейной рабочей поверхностью можно оценивать только с использованием контрольных образцов, имеющих аналогичную кривизну поверхности.

7.9.2 Точка ввода

- 7.9.2.1 Методика испытаний

Для измерения точки ввода применяется образец в форме кругового сектора. Радиус кругового сектора должен быть таким, чтобы отраженные сигналы от цилиндрической поверхности находились в дальней зоне преобразователя.

Находится такое положение преобразователя на образце, при котором амплитуда эхо-сигнала от цилиндрической поверхности будет максимальной. Положение точки ввода будет соответствовать выгравированной линии, отмечающей центр сектора.

- 7.9.2.2 Критерий приемки

Точка ввода должна быть в пределах ± 1 мм от метки на корпусе преобразователя, маркированной производителем.

Для наклонных преобразователей с пьезопластиной, размером 15 мм и меньше и частотой 2 МГц и меньше, излучающих широкий пучок, положение максимума эхо-сигнала может быть определено с точностью ± 2 мм.

- 7.9.3 Угол ввода и угол расхождения

Методы, описанные в настоящем подразделе, аналогичны методам, используемым для характеристик основного и боковых лепестков диаграммы направленности, описаны в 7.8.

a) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Преобразователь устанавливается на образец в виде полуцилиндра.

Строится диаграмма зависимости амплитуды сигнала с ЭМА-приемника от угла сканирования.

Построенная диаграмма будет включать основной лепесток и прилегающие боковые лепестки диаграммы направленности. Углы соответствующие положениям минус 3 дБ на основном лепестке образуют углы расхождения (рисунок 21).

Углы расхождения должны быть измерены в двух перпендикулярных плоскостях (азимутальной и горизонтальной). Положение максимумов эхо-сигналов образует угол ввода.

Характеристики пучка могут быть также определены по изображению C-развертки в плоскости, перпендикулярной оси пучка. На рисунке 22 в качестве примера показано изображение C-развертки преобразователя с углом ввода 45 °, измеренного при помощи ЭМА-приемника на контрольном образце, поверхность ввода которого расположена под углом 45 ° к донной поверхности.

b) метод контрольного образца с боковыми сверлениями.

Для измерения угла ввода, ширины основного и боковых лепестков диаграммы направленности может применяться образец с боковыми сверлениями диаметром 3 мм, расположенными на различных глубинах, как показано на рисунке 4.

Для каждого отверстия на финальной диаграмме отмечаются положения максимума эхо-сигнала и две точки в которых амплитуда этого сигнала уменьшается на 6 дБ, а также положения боковых лепестков диаграммы направленности.

Прямая, проходящая через отметки максимумов эхо-сигналов и точку ввода, нормальная к плоскости образца определяет положение угла ввода в вертикальной плоскости. Данная прямая и прямая, соответствующая граничным точкам пучка определяют угол расхождения для уровня минус 6 дБ в той же плоскости.

Передвигая преобразователь вдоль образца, следует следить за изменением амплитуды эхо-импульса над каждым из отверстий. Если в профиле амплитуды детектируются боковые лепестки от двух или более отражателей, следует построить диаграмму направленности с максимальным из боковых лепестков. Отношение амплитуд бокового и основного лепестков должны быть зафиксированы.

Альтернативный метод измерения угла ввода при помощи образца с боковыми сверления приведен в приложении B.

Для определения углов расхождения в горизонтальной плоскости необходимо применять образец с пропилами, показанный га рисунке 5 (данный образец предназначен для испытаний преобразователей с углами ввода 45° и 60°). Положения минус 6 дБ находятся аналогичным образом, только преобразователь при этом перемещается к боковым граням образца.

c) метод контрольного образца с полусферическими отражателями

Для измерения угла ввода и угла расхождения в вертикальной и горизонтальной плоскостях может применяться образец с полусферическими отражателями диаметром 10 мм, расположенными на различных глубинах, как показано на рисунке 6.

Для каждого отверстия на финальной диаграмме отмечаются положения максимума эхо-сигнала и две точки в которых амплитуда этого сигнала уменьшается на 6 дБ.

Прямая, проходящая через отметки максимумов эхо-сигналов и точку ввода, нормальная к плоскости образца определяет положение угла ввода в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Данная прямая и прямая, соответствующая граничным точкам пучка определяют угол расхождения для уровня минус 6 дБ в обеих плоскостях.

- 7.9.3.2 Критерии приемки

Отклонение угла ввода от номинального значения не должно превышать ± 3° для частот меньше 2 МГц и ±2° для часто 2 МГц и выше.

Значение угла расхождения не должно превышать значение, указанное в технических требованиях производителя на ± 10 % или ±1 °, в зависимости от того, какое значение больше.

Отношение амплитуд основного лепестка диаграммы направленности и ее боковых лепестков  при использовании метода контрольных образцов не должно быть меньше 20 дБ для углов ввода в диапазоне от 45° до 65° и 15 дБ для больших углов ввода.

При использовании метода ЭМА-приемника отношения амплитуд сигналов не должны быть меньше 10 и 8 дБ соответственно.

- 7.9.4 Угловое отклонение и смещение пучка от оси корпуса

- 7.9.4.1 Методика испытаний

Для измерения углового отклонения и смещения пучка от оси корпуса могут применяться следующие методы:

a) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Измерение углового отклонения и смещения пучка от оси корпуса проводится при помощи схемы, описанной в 7.8.3 (рисунок 3). Угловое отклонение – это угол между опорной стороной преобразователя и прямой, являющейся проекцией акустической оси на поверхность ввода (рисунок 3).

На первом этапе ультразвуковой преобразователь устанавливается на контрольный образец в виде полуцилиндра, при этом дефектоскоп должен работать в эхо-режиме. Путем вращения и перемещения находится такое положения преобразователя при котором амплитуда серии отраженных эхо-импульсов будет максимальной. В этом случае ультразвуковой пучок будет направлен перпендикулярно касательной к цилиндрической поверхности образца, а точка ввода будет находится над отметкой образца, соответствующей центру.

В этом положении угол между боковой поверхностью преобразователя и боковой поверхностью образца определит угловое отклонение пучка от оси корпуса.

Н втором этапе применяется ЭМА-приемник (преобразователь при это работает только как излучатель). Перемещая ЭМА-приемник находится место первого донного отражения от цилиндрической поверхности.

Полученное положение ЭМА-приемника определит координату Xm, а точка пересечения центральной линии образца с центральной линией преобразователя, параллельной его опорной стороне, определит координату Xc.

По полученным значениям координат рассчитывается смещение пучка от оси корпуса e по формуле:

| e=Хm−Xccosδ. | (13) |
| --- | --- |

b) метод контрольных образцов.

При помощи образца с боковыми сверлениями может быть измерено только угловое отклонение от оси корпуса по методике 7.8.3.

Преобразователь устанавливается на большую плоскую поверхность подходящего образца, и находится такое его положение, чтобы получить максимальную амплитуду эхо-сигнала от прямого угла образца, как показано на рисунке 23. Данный отражатель должен находиться в дальней зоне преобразователя.

При помощи линейки с острой кромкой и угломера определяются направления от точки пересечения прямой, проходящей через опорную сторону преобразователя, и нормалью к поверхности отражателя. Измеренное значение угла будет являться угловым отклонением пучка от оси корпуса.

Если при первом измерении значение углового отклонения превысит 1°, необходимо выполнить три измерения и выбрать среднее значение.

7.9.4.2 Критерии приемки

Угловое отклонение от оси корпуса не должно превышать 2°. Смещение от оси корпуса относительно центральной точки преобразователя не должно превышать 1 мм.

- 7.9.5 Фокусное расстояние (длина ближней зоны)

- 7.9.5.1 Методика испытаний

Используются методы, аналогичные тем, которые применяются для прямых преобразователей (см. 7.8.4). Для нефокусирующих наклонных преобразователей длина ближней зоны рассчитывается по формуле приложения А по измеренным значениям рабочей частоты f0 и углов расхождения пучка γ, γ.

Для фокусирующих наклонных преобразователей используются методы прямых измерений, аналогичные тем, которые применяются для прямых преобразователей (см. 7.8.5).

Кривая коррекции амплитуда-расстояние строится как минимум по восьми точкам измерений с использованием небольших полусферических отражателей или боковых сверлений. Максимум кривой определит фокусное расстояние.

Рекомендуется, чтобы точки измерений лежали в пределах длины фокальной зоны пьезоэлемента и включали в свое число точку максимума.

Кроме того, точки должны охватывать и значения минус 6 дБ по сравнению с максимумом амплитуды

Фокусные расстояния преобразователей с акустическими линзами или искривленными пьезоэлементами всегда будут меньше чем длина ближней зоны плоских пьезоэлементов той же формы и частоты.

- 7.9.5.2 Критерий приемки

Фокусное расстояние должно быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.9.6 Ширина пучка в фокусе

Методы измерения границ фокальной зоны с применением ЭМА-приемника или образца с боковыми сверлениями похожи на измерения углов расхождения (см. 7.8.2).

Измерения должны быть проведены в двух перпендикулярных направлениях с применением следующих методов:

a) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Преобразователь устанавливается на образец в виде полуцилиндра, радиус которого примерно равен фокусному расстоянию преобразователя. Перемещая ЭМА-преобразователь по поверхности образца находят точки, в которых амплитуда уменьшается на 3 дБ по сравнению с пиковым значением.

Ширина фокальной зоны рассчитывается по известному радиусу образца и измеренным значениям углов расхождения.

b) метод контрольных образцов с боковыми сверлениями.

Как указано в 7.8.2.1 b), преобразователь перемещается по образцу до тех пор, пока эхо-сигнал от бокового сверления, глубина залегания которого соответствует фокусному расстоянию, не уменьшится на 6 дБ. Полученное смещение определит ширину пучка в фокусе в вертикальном направлении.

Ширина пучка в фокусе в горизонтальной плоскости может быть измерена только методами, описанными в 7.10.5.1 b).

c) метод контрольных образцов с полусферическими отражателями.

Как указано в 7.8.2.1 c), преобразователь перемещается по образцу до тех пор, пока эхо-сигнал от полусферического отражателя, глубина залегания которого соответствует фокусному расстоянию, не уменьшится на 6 дБ. Полученное смещение определит ширину пучка в фокусе в вертикальном и горизонтальном направлениях.

- 7.9.6.2 Критерий приемки

Ширина пучка в фокусе должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

7.9.7 Длина фокальной зоны

7.9.7.1 Методика испытаний

На АРК-кривой, построенной по результатам измерений 7.5. или 7.8.5, находятся точки, амплитуда эхо-сигнала в которых уменьшается на 6 дБ по сравнению с амплитудой эхо-сигнала в фокусе. Разность координат этих точек определит длину фокальной зоны.

- 7.9.7.2 Критерий приемки

Длина фокальной зоны должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.10 Характеристики прямых контактных раздельно-совмещенных преобразователей

7.10.1 Общие положения

Методы испытаний, описанные в этом разделе распространяются только на преобразователи с плоской рабочей поверхностью. Параметры преобразователей с криволинейной рабочей поверхностью можно оценивать только с использованием контрольных образцов, имеющих аналогичную кривизну поверхности.

- 7.10.2 Перекрестные помехи

- 7.10.2.1 Методика испытаний

При измерениях должен использоваться дефектоскоп, соотвествующий требованиям ГОСТ ЕН 12668-1.

Ультразвуковой дефектоскоп переключается в раздельно-совмещенный режим работы, а преобразователь подключается к разъемам генератора и приемника соответственно. Преобразователь устанавливается на образец, который дает возможно получить донное отражение эхо-сигнала в зоне фокуса преобразователя. Полученный эхо-сигнал устанавливается на уровень 80 % высоты экрана, при этом значение усиления записывается. При этом на экране появится изображение импульса от поверхности ввода. Усиление дефектоскопа увеличивается до тех пор, пока высота эхо-сигнала от поверхности ввода не установится на уровень 80 % высоты экрана. Разность в децибелах между двумя отсчетами показаний аттенюатора дефектоскопа определит значение перекрестных помех.

Если изображение эхо-сигнала от поверхности ввода на экране дефектоскопа не появляется, то в данном случае возможно измерение только значения нижнего предела перекрестных помех.

- 7.10.2.2 Критерий приемки

Полученная разность отсчетов должна быть не меньше 30 дБ.

- 7.10.3 Расстояние максимальной чувствительности (фокусное расстояние)

- 7.10.3.1 Методика испытаний

Точка максимума амплитуды на кривой корректировки амплитуда-расстояние, полученной согласно 7.5, определит фокусное расстояние.

Зависимость величины эхо-сигнала от отражателей (см. таблицу 4), залегающих на разной глубине в пределах фокальной зоны, от глубины залегания определит АРК-кривую (число отражателей должно быть не меньше 8).

Экран преобразователя должен располагаться перпендикулярно оси боковых сверлений.

- 7.10.3.2 Критерий приемки

Положение максимума эхо-сигнала не должно отличаться более чем на ±20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.10.4 Диапазон лучевой чувствительности (длина фокальной зоны)

- 7.10.4.1 Методика испытаний

На АРК-кривой, построенной по методике 7.5, находят точки минус 6 дБ.

7.10.4.2 Критерий приемки

Диапазон лучевой чувствительности должен быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.10.5 Диапазон фронтальной чувствительности (ширина пучка в фокусе)

- 7.10.5.1 Методика испытаний

Для определения диапазона фронтальной чувствительности могут применяться следующие методы:

a) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Данный вид испытаний проводится при помощи схемы, аналогичной той, которая используется для совмещенных преобразователей (см. 7.9.3). Профиль пучка каждой пьезопластины измеряется раздельно и по результатам измерений рассчитывается комбинированный профиль. Выбирается образец в виде полуцилиндра, радиус которого примерно равен фокусному расстоянию преобразователя. Подключая по отдельности каждую пьезопластину, ЭМА-приемником сканируют цилиндрическую поверхность образца. Фиксируется амплитуда сигналов от обеих пьезопластин для каждого положения в профиле пучка.

В каждой точке пучка умножаются амплитуды сигналов от каждой пьезопластины (путем сложения показаний в децибелах). Полученные данные определяют диаграмму направленности двухэлементного преобразователя. Границы пучка на уровне минус 6 дБ также относятся к двум преобразователям.

Измерения должны быть проведены в двух перпендикулярных направлениях – параллельном и перпендикулярном экрану преобразователя.

b) метод контрольного образца с боковыми сверлениями диаметром 3 мм.

При испытаниях должен применяться образец с боковым сверлением диаметром 3 мм, глубина залегания которого примерно равна фокусному расстоянию преобразователя.

Преобразователь смещается по поверхности ввода до тех пор, пока эхо-сигнал от бокового сверления не уменьшится на 6 дБ. Полученные точки определят границы минус 6 дБ фокальной зоны в направлении, перпендикулярном акустической оси.

Сканирование проводится при положении экрана преобразователя параллельно и перпендикулярно оси бокового сверления для получения значения ширины фокальной зоны в двух перпендикулярных направлениях.

c) метод контрольного образца с полусферическими отражателями.

При испытаниях должен применяться образец с полусферическим отражателем диаметром 10 мм, глубина залегания которого примерно равна фокусному расстоянию преобразователя.

Преобразователь смещается по поверхности ввода до тех пор, пока эхо-сигнал от полусферического отражателя не уменьшится на 6 дБ. Полученные точки определят границы минус 6 дБ фокальной зоны в направлении, перпендикулярном акустической оси.

Сканирование проводится при положении экрана преобразователя параллельно и перпендикулярно оси отражателя для получения значения ширины фокальной зоны в двух перпендикулярных направлениях.

7.10.5.2 Критерий приемки

Ширина фокальной зоны в двух перпендикулярных направлениях относительно экрана должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.11 Характеристики наклонных контактных раздельно-совмещенных преобразователей

- 7.11.1 Общие положения

Методы испытаний, описанные в этом разделе распространяются только на преобразователи с плоской рабочей поверхностью. Параметры преобразователей с криволинейной рабочей поверхностью можно оценивать только с использованием контрольных образцов, имеющих аналогичную кривизну поверхности.

- 7.11.2 Перекрестные помехи

7.11.2.1 Методика испытаний

Перекрестные помехи в наклонных раздельно-совмещенных преобразователях измеряются точно также как и в прямых раздельно-совмещенных преобразователях (см. 7.10.2).

- 7.11.2.2 Критерий приемки

Полученная разность отсчетов должна быть не меньше 30 дБ.

7.11.3 Точка ввода

- 7.11.3.1 Методика испытаний

Точка ввода определяется при помощи контрольного образца по методике, аналогичной для наклонных совмещенных преобразователей.

- 7.11.3.2 Критерий приемки

Точка ввода должна быть в пределах ± 1 мм от метки на корпусе преобразователя, маркированной производителем.

- 7.11.4 Угол ввода и углы расхождения

7.11.4.1 Методика испытаний

Угол ввода раздельно-совмещенного преобразователя может быть определен при помощи ЭМА-приемника, контрольного образца с боковыми сверлениями или контрольного образца с полусферическими отражателями.

a) метод электромагнитоакустического (ЭМА) приемника.

Данный вид испытаний проводится при помощи схемы, аналогичной той, которая используется для совмещенных преобразователей (см. 7.9.3). Профиль пучка каждой пьезопластины измеряется раздельно и по результатам измерений рассчитывается комбинированный профиль.

Подключая по отдельности каждую пьезопластину, ЭМА-приемником сканируют цилиндрическую поверхность образца. Фиксируется амплитуда сигналов от обеих пьезопластин для каждого положения в профиле пучка.

В каждой точке пучка умножаются амплитуды сигналов от каждой пьезопластины (путем сложения показаний в децибелах). Полученные данные определяют диаграмму направленности двухэлементного преобразователя.

Точки уменьшения амплитуды на 6 дБ определят углы расхождения комбинированного звукового пучка. Значение угла ввода получается расчетным путем из известных значений углов расхождения.

b) метод контрольного образца с боковыми сверлениями диаметром 3 мм.

Методика испытаний аналогична той, которая используется для совмещенных преобразователей (см. 7.9.3).

c) метод контрольного образца с полусферическими отражателями диаметром 10 мм.

Методика испытаний аналогична той, которая используется для совмещенных преобразователей (см. 7.9.3).

7.11.4.2 Критерий приемки

Угол ввода должен быть в пределах ± 2 ° от номинального значения.

- 7.11.5 Расстояние максимальной чувствительности (фокусное расстояние)

- 7.11.5.1 Методика испытаний

Фокусное расстояние определяется также как и для прямых раздельно-совмещенных преобразователей (см. 7.10.3), по АРК-кривой, построенной минимум по восьми точкам.

- 7.11.5.2 Критерий приемки

Фокусное расстояние должно быть в пределах ±20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.11.6 Диапазон лучевой чувствительности (длина фокальной зоны)

- 7.11.6.1 Методика испытаний

Диапазон лучевой чувствительности определяется также как и для прямых раздельно-совмещенных преобразователей (см. 7.10.4).

7.11.6.2 Критерий приемки

Диапазон лучевой чувствительности должен быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

- 7.11.7 Диапазон фронтальной чувствительности (ширина пучка в фокусе)

- 7.11.7.1 Методика испытаний

Диапазон фронтальной чувствительности определяется также как и для прямых раздельно-совмещенных преобразователей (см. 7.10.5) с применением методов ЭМА-приемника, контрольных образцов с боковыми сверлениями диаметром 3 мм или полусферическими отражателями диаметром 10 мм.

7.11.7.2 Критерий приемки

Ширина пучка в фокусе должна быть в пределах ± 20 % от значения, указанного в технических требованиях производителя.

h – размах; L – длительность импульса

Рисунок 1 – Типичный ультразвуковой импульс

1 – ультразвуковой преобразователь; 2 – ЭМА-приемник; 3 – эхо-сигналы; e – смещение; δ – угловое отклонение; Xc, Yc – координаты центра преобразователя; Xm, Ym – координаты центра образца

Рисунок 2 – Угловое отклонение и смещение пучка от оси корпуса прямого преобразователя

1 – ультразвуковой преобразователь; 2 – ЭМА-приемник; 3 – эхо-сигналы; e – смещение; δ – угловое отклонение;  - угол ввода; Xc, Yc – координаты центра преобразователя; Xm, Ym – координаты центра образца

Рисунок 3 – Угловое отклонение и смещение пучка от оси корпуса наклонного преобразователя

Рисунок 4 – Контрольный образец с боковыми сверлениями диаметром 3 мм (все размеры в миллиметрах)

a – точность расположения центральной линии

Рисунок 5 – Контрольный образец с пропилами

Рисунок 6 – Стальные образцы с боковыми сверлениями и с отверстиями с полусферическим дном (все размеры в миллиметрах)

1 – генератор; 2 – осциллографы; 3 – разъем; 4 – ультразвуковой преобразователь; 5 – контрольный образец; 6 – пробник осциллографа; 7 – разъем входа

Рисунок 7 – Схема подключения оборудования для измерения длительности эхо-импульса

1 – донный эхо-сигнал; 2 – уровень шумов; X – расстояние в миллиметрах (мм); Y – усиление в децибелах (дБ); S – диаметр отражателя в миллиметрах (мм)

Рисунок 8 – Кривая корректировки амплитуда-расстояние (DAC-кривая) для плоскодонных отражателей в стали

1 – донный эхо-сигнал; 2 – боковое сверление диаметром 3 мм; 3 – уровень шумов; X – расстояние в миллиметрах (мм); FL – фокальная зона; Y – усиление в децибелах (дБ)

Рисунок 9 – DAC-кривая и уровень шумов, полученная от боковых сверлений диаметром 3 мм

1 – преобразователь; X – расстояние в миллиметрах (мм); FD – фокусное расстояние; ZL1, Zl2 – границы фокальной зоны; FL – фокальная зона; ZP – фокус

Рисунок 10 – Характерные точки на акустической оси пучка иммерсионного преобразователя

Y – амплитуда в децибелах (дБ); X – расстояние в миллиметрах (мм); FD – фокусное расстояние; FL – фокальная область; Zl1, ZL2 – границы фокальной области; ZP – фокус

Рисунок 11 – Продольный профиль пучка нефокусирующего иммерсионного преобразователя

Y – амплитуда в децибелах (дБ); X – расстояние в миллиметрах (мм); FD – фокусное расстояние; FL – фокальная область; Zl1, ZL2 – границы фокальной области; VP – амплитуда сигнала в фокусе; ZP – фокус

Рисунок 12 – Продольный профиль пучка фокусирующего иммерсионного преобразователя

| а) эхо-импульсный метод | б) метод с использованием гидрофона |
| --- | --- |

1 – ось X или Y;2 – амплитуда; FW – ширина пучка в фокусе

Рисунок 13 – Поперечные профили пучка иммерсионных преобразователя

| а) в фокусе | б) в конце фокальной зоны |
| --- | --- |

1 – ось X или Y;2 – амплитуда

Рисунок 14 – Поперечные профили пучка иммерсионных преобразователя в фокальной зоне

1 – блок задержки; 2 – блок визуализации; 3 – генератор импульсов; 4 – селектор;

5 – пиковый детектор; 6 – устройство юстировки; 7 – самописец;

8 – преобразователь; 9 – плоский отражатель

Рисунок 15 – Схема подключения оборудования для измерения параметров звукового пучка иммерсионных преобразователей – юстировка акустической оси

1 – блок задержки; 2 – блок визуализации; 3 – генератор импульсов; 4 – селектор;

5 – пиковый детектор; 6 – устройство юстировки; 7 – самописец;

8 – преобразователь; 9 – шариковый отражатель

Рисунок 16 – Схема подключения оборудования для измерения параметров звукового пучка иммерсионных преобразователей с использованием шарикового отражателя

1 – блок задержки; 2 – блок визуализации; 3 – генератор импульсов; 4 – селектор;

5 – пиковый детектор; 6 – устройство юстировки; 7 – самописец;

8 – преобразователь; 9 – гидрофон

Рисунок 17 – Схема подключения оборудования для измерения параметров звукового пучка иммерсионных преобразователей с использованием гидрофона

1 – акустическая ось; 2 – преобразователь; Z – направление перемещения; Z0 – нулевая точка

Рисунок 18 – Положение нулевой точки Z0 иммерсионных преобразователей

FD – фокусное расстояние; FL –ширина фокальной зоны; Z – расстояние вдоль акустической оси;

Y – расстояние, перпендикулярное акустической оси

Рисунок 19 – Изображение С-скана звукового пучка нефокусирующего иммерсионного преобразователя

WX – ширина пучка в фокусе по оси X; WY – ширина пучка в фокусе по оси Y;

X, Y – расстояния, перпендикулярные акустической оси

Рисунок 20 – Изображение C-скана звукового пучка фокусирующего иммерсионного преобразователя

1 – звуковой пучок; 2 – образец в виде полуцилиндра; 3 – ось; 4 – ЭМА-приемник;

5 – главный лепесток; X – угол в градусах ( °); Y – амплитуда в децибелах (дБ)

Рисунок 21 – Измерение угла расхождения и угла ввода

| a) контрольный образец | b) изображение C-развертки |
| --- | --- |

1 – ЭМА-преобразователь; 2 – наклонный преобразователь; 3 – контрольный образец;  - угол ввода; lla,p, - проекция длины пучка в фокусе; lw,s – проекция ширины пучка в фокусе

Рисунок 22 – Измерение характеристик наклонного звукового пучка методом ЭМА-приемника

1 – преобразователь; 2 – звуковой пучок; 3 - линейка;  - угловое отклонение; a) – вид сбоку; b) – вид сверху

Рисунок 23 – Измерение углового отклонения от оси корпуса с применением угла контрольного образца

- Приложение А
(обязательное)

Расчетный метод определения протяженности ближней зоны нефокусирующих преобразователей

А.1 Общие положении

Протяженность ближней зоны нефокусирующих преобразователей рассчитывается исходя из результатов измерений рабочей частоты f0 и углов расхождения γ в двух перпендикулярных направлениях (γ и γ). Обычно в импульсном режиме углы расхождения определяются границами пучка, на которых амплитуда импульса уменьшается на 6 дБ относительно пикового значения.

А.2 Прямые преобразователи

Для обоих углов γ и γ круглой пьезопластины протяженность ближней зоны рассчитывается по формуле

| N0=vb15,16f0sin2γ, | (A.1) |
| --- | --- |

где vb – скорость ультразвуковых волн в контрольном образце.

Большее из двух значение N0 определит величину ближней зоны преобразователя с круглой пьезопластиной.

Для преобразователей с прямоугольными пьезопластинами углы расхождения измеряются в направлениях, параллельных сторонам a и b, при это принимается, что a  b.

По измеренным значениям угла расхождения γa и рабочей частоты f0 рассчитывается значение эффективной длины прямоугольной пьезопластины aeff по формуле

| aeff=0,442vbf0sinγa. | (A.2) |
| --- | --- |

По измеренным значениям угла расхождения γb и рабочей частоты f0 рассчитывается значение эффективной ширины прямоугольной пьезопластины beff по формуле

| beff=0,442vbf0sinγb. | (A.3) |
| --- | --- |

Далее определяется значение отношения beff/aeff. По рассчитанному значению отношения по диаграмме рисунка A.1 находят значение фактора k.

Протяженность ближней зоны преобразователя с прямоугольной пьезопластиной рассчитывается по формуле

| N0=kaeff2f04vb. | (A.4) |
| --- | --- |

где vb – скорость ультразвуковых волн в контрольном образце.

А.3 Наклонные преобразователи

Протяженность ближней зоны рассчитывается для преобразователей с плоскими пьезопластинами и с плоской рабочей поверхностью по измеренным значениям рабочей частоты и углов расхождения в двух взаимноперпендикулярных направлениях (плоскости падения и плоскости, перпендикулярной ей).

Если γa – угол расхождения, измеренный в плоскости падения и γh – угол расхождения, измеренный в плоскости, перпендикулярной плоскости падения, тогда протяжность ближней зоны преобразователя с круглой пьезопластиной при известном значении скорости ультразвуковых волн в контрольном образце vb рассчитывается по формулам

| N0h=vb15,16f0sin2γh, | (A.5) |
| --- | --- |

(в плоскости, перпендикулярной плоскости падения)

и

| N0a=vb15,16f0sin2γ, | (A.6) |
| --- | --- |

(в плоскости падения)

где	γ = γacos/cos

 - угол звукового пучка, распространяющегося в призме наклонного преобразователя (угол падения);

 - угол звукового пучка в материале образца (угол преломления).

Большее из значений Noh и N0a определит протяженность ближней зоны преобразователя.

Для преобразователя с прямоугольной пьезопластиной предварительно должны быть рассчитаны значения эффективной длины aeff и эффективной ширины beff. Если a  b, то возможны два случая:

a) длина a лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости падения:

| aeff=0,442vbf0sinγa, | (A.7) |
| --- | --- |
| beff=0,442vbf0sinγ, | (A.8) |

где	γ = γhcos/cos;

b) длина a лежит в плоскости падения:

| aeff=0,442vbf0sinγ, | (A.9) |
| --- | --- |
| beff=0,442vbf0sinγh, | (A.10) |

где	γ = γhcos/cos.

Далее определяется значение отношения beff/aeff. По рассчитанному значению отношения по диаграмме рисунка A.1 находят значение фактора k.

Протяженность ближней зоны прямоугольной пьезопластины рассчитывается по формуле

| N0=kseff2f04vb. | (A.11) |
| --- | --- |

где seff – большее из двух значений aeff и beff.

k – коэффициент формы; beff/aeff – отношение размеров сторон

Рисунок A.1 – Коэффициент формы k для расчета протяженности ближней зоны преобразователей с прямоугольной пьезопластиной

- Приложение B
(справочное)

Калибровочный образец для наклонных преобразователей

Данный образец, показанный на рисунке B.1, имеет отражающую поверхность в виде четверти цилиндра и четыре боковых сверления диаметром 4 мм. Марка стали, из которой изготавливается образец, и ее термообработка должны соответствовать требованиям, предъявляемым к материалу калибровочного образца по EN ISO 7963.

К образцу могут крепиться три различных Г-образных накладки, на которых нанесены шкалы, охватывающие следующие диапазоны углов ввода (см. рисунки B.1 и B.2):

- от 35 до 65°;

- от 60 до 75;

- от 70 до 85.

На первом этапе подбирается шкала, подходящая для измерения угла ввода преобразователя, например, для преобразователя с углом ввода 45 выбирается накладка № 3 со шкалой углов ввода от 35 до 65. Г-образная накладка прикрепляется к образцу, причем два штифта накладки должны войти в два из трех боковых сверлений диаметром 4 мм.

Свободное отверстие используется в качестве цилиндрического отражателя для определения угла ввода. Дополнительный магнитный держатель на накладке служит для удержания накладки на образце. Край накладки служит линейкой для определения положения преобразователя.

Преобразователь устанавливается на образец приблизительно в центре цилиндрического сектора. Находится положение преобразователя, при котором эхо-сигнал от цилиндрической поверхности радиусом 100 мм будет максимальным. В этом случае отметка, соответствующая центру цилиндрического сегмента будет находиться напротив точки ввода преобразователя (рисунок B.3, a)).

На следующем этапе преобразователь устанавливается на образец таким образом, чтобы звуковой пучок пересекал боковое сверление диаметром 4 мм (рисунок B.3, b)). Находится положение преобразователя, при котором эхо-сигнал от цилиндрической от отверстия будет максимальным. Угол ввода отсчитывается по шкале накладки напротив положения точки ввода преобразователя.

1 – магнитный держатель; 2 – два штифта, которые вставляются в отверстия диаметром 4 мм; 3 – отверстия диаметром 4 мм

Рисунок B.1 – Стальной калибровочный образец со сменными шкалами для контактных наклонных преобразователей (все размеры в миллиметрах)

a – расстояние между центром кругового сегмента и первой риской выгравированной шкалы; d – расстояние между началом шкалы и соответствующей риской

Примечание -

Рисунок B.2 – Г-образные накладки № 1,2 и 3, которые крепятся на калибровочный образец, показанный на рисунке B.1

Таблица B.1 – Размеры шкалы накладки, показанной на рисунке B.2

| Шкала № 1 |  |  | Шкала № 2 |  |  | Шкала № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| угол, ° | a, мм | d, мм | угол, ° | a, мм | d, мм | угол, ° | a, мм | d, мм |
| 64 | 50,8 | 0 | 54 | 75,1 | 0 | 34 | 67,2 | 0 |
| 66 |  | 2,9 | 56 |  | 4,2 | 36 |  | 3,6 |
| 68 |  | 6,4 | 58 |  | 9,0 | 38 |  | 7,5 |
| 70 |  | 10,5 | 60 |  | 14,2 | 40 |  | 11,5 |
| 72 |  | 15,4 | 62 |  | 20,2 | 42 |  | 15,8 |
| 74 |  | 21,6 | 64 |  | 27,0 | 44 |  | 20,4 |
| 76 |  | 29,4 | 66 |  | 34,8 | 46 |  | 25,3 |
| 78 |  | 39,8 | 68 |  | 43,9 | 48 |  | 30,5 |
| 80 |  | 54,3 | 70 |  | 54,8 | 50 |  | 36,2 |
| 82 |  | 76,0 | 72 |  | 68,1 | 52 |  | 42,4 |
| 84 |  | 112,0 | 74 |  | 84,4 | 54 |  | 49,1 |
|  |  |  |  |  |  | 56 |  | 56,6 |
|  |  |  |  |  |  | 58 |  | 64,8 |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | 74,0 |
|  |  |  |  |  |  | 62 |  | 84,4 |
|  |  |  |  |  |  | 64 |  | 96,3 |

a) определение точки ввода; b) определение угла ввода

Рисунок B.3 – Определение параметров пучка наклонных преобразователей

- Библиография

| [1] | EN 12668-1 | Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 3: Combined equipment (Неразрушающий контроль. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их определения. Часть 3. Приборы) |
| --- | --- | --- |
| [2] | EN ISO 9001 | Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2008) (Системы управления качеством. Требования) |
| [3] | EN ISO/IEC 17025 | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005) (Основные требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) |

- Приложение Д. А
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных государственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии государственного стандарта ссылочному европейскому стандарту другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование европейского стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 1330-4:2010 Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4. Термины, применяемые при ультразвуковом контроле | EN 1330-4:2000 Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4. Термины, применяемые при ультразвуковом контроле | IDT | СТБ EН 1330-4-2004 Контроль неразрушающий. Терминология. Часть 4. Термины, применяемые при ультразвуковом контроле (EN 1330-4:2000, IDT) |

Таблица Д.А.2 – Сведения о соответствии государственного стандарта ссылочному европейскому стандарту, который является идентичным международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование государственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 7963:2010 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические требования на калибровочный образец № 2 | ISO 7963:2006 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические требования на калибровочный образец № 2 | IDT | СТБ ISO 7963-2011 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Калибровочный образец № 2. Основные технические требования |

В Республике Беларусь действует СТБ ISO 7963

Исправлена ошибка