ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY

AND CERTIFICATION (EASC)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(ПРОЕКТ)

2012

- Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на контрольные образцы, предназначенные для проверки или настройки ультразвуковых приборов неразрушающего контроля, и устанавливает общие требования к порядку их разработки, утверждения, регистрации, выпуска и применения.

- Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторских документов. Эксплуатационные документы.

- Термины и определения

  - контрольный образец: Образец, изготовленный из материала, аналогичного материалу объекта контроля, содержащий четко определенные отражатели и используемый для настройки амплитудной и (или) временной шкалы ультразвукового прибора путем сравнения показаний от выявленных несплошностей с показаниями, полученными от известных искусственных отражателей.

  - ультразвуковой прибор неразрушающего контроля; ультразвуковой прибор: Прибор, состоящий из электронного блока, преобразователей, кабелей и иных устройств, подключаемых к электронному блоку при проведении контроля.

- Общие положения

  - Контрольные образцы предназначены для применения в области ультразвукового неразрушающего контроля для:

- настройки измерительных блоков ультразвуковых приборов;

- проверки параметров электронных блоков и преобразователей ультразвуковых приборов неразрушающего контроля;

- сравнения технических характеристик различных ультразвуковых приборов;

- проведения межлабораторных сличений.

  - По области применения контрольные образцы подразделяются на отраслевые контрольные образцы и контрольные образцы предприятий.

  - Применение контрольных образцов в соответствии с их назначением по 4.1 осуществляют в соответствии с требованиями и правилами, установленными:

- стандартами и иными документами на методы ультразвукового контроля, включая аттестованные методики неразрушающего контроля;

- стандартами и иными документами на методы измерений и испытаний;

- методиками поверки и калибровки средств ультразвукового неразрушающего контроля;

- технологической и конструкторской документацией на процессы испытаний и неразрушающего контроля.

  - Конкретный порядок применения образца должен быть изложен в инструкции по применению, прилагаемой к паспорту образца, если он не оговорен с достаточной полнотой в документах, перечисленных в 4.3.

  - Для контрольных образцов должны быть установлены метрологические характеристики, которые нормируются в эксплуатационных документах.

- Требования, предъявляемые к контрольным образцам

  - Общие требования.

    - Требования к образцам могут быть установлены в документах, устанавливающих требования к методам ультразвукового неразрушающего контроля материала изделий, деталей или узлов. Эти требования могут быть установлены в межгосударственных или национальных стандартах, методиках неразрушающего контроля, для отраслевых контрольных образцов – в соответствующих документах отрасли.

    - В обязательном порядке должны быть установлены следующие требования:

- марка материала, из которого изготавливается образец;

- виды искусственных отражателей, их геометрические размеры и расположение;

- способы механической обработки, термообработки и обработки поверхностей образца;

- требования к штрихам и шкалам, если они наносятся на образец;

- требования к акустическим параметрам образца (скорость ультразвуковых волн (продольных и(или) поперечных); коэффициент затухания ультразвуковых волн; отклонение затухания ультразвуковых волн от затухания в эталонном образце и т.п.).

    - Дополнительно могут быть установлены специальные требования к маркировке, эксплуатационной документации, а также допустимым изменениям конструкции (изменению геометрических размеров образца, введению в конструкцию дополнительных отражателей).

  - Требования к конструкции образца.

    - Искусственные отражатели в контрольных образцах изготавливаются такими, чтобы они моделировали реальные дефекты определенного вида.

Примечание – Для образцов, применяющихся для настройки ультразвуковых толщиномеров, искусственным отражателем будет являться донная поверхность.

    - Акустические свойства материала образцов должны быть близки к свойствам материала объекта контроля.

    - В материале образцов не должно быть естественных дефектов, влияющих на результаты настройки.

    - Форма и шероховатость поверхности образцов должны быть такими же, как и у объекта контроля.

Примечание – Шероховатость поверхности образцов, являющихся образцами сварных соединений, должна соответствовать шероховатости поверхности основного металла соединений, подлежащих контролю.

    - Расстояния между отражателями, а также отражателей от боковых стенок должны быть такими, чтобы исключить их взаимное непредусмотренное влияние друг на друга.

  - Требования к маркировке

    - На образец способом нестираемой маркировкой должны быть нанесены следующие данные:

- товарный знак изготовителя;

- обозначение стандарта, в соответствии с которым образец изготовлен;

- индивидуальный порядковый номер.

    - Если образец изготовлен в соответствии с требованиями методики неразрушающего контроля, обозначение стандарта на образец не наносится.

    - Если образец изготовлен предприятием для собственных нужд и не предназначен для передачи другому предприятию или коммерческой реализации, товарный знак изготовителя допускается не наносить.

    - Для серии образцов, предназначенных для однотипного применения (например, имеющих различные размеры отражателей в зависимости от конструкции объекта контроля) может быть использована нумерация из двух групп цифр – номер серии и порядковый номер образца в серии.

  - Требования к эксплуатационной документации

    - Для каждого образца оформляется паспорт по ГОСТ 2.601, который должен включать в себя следующие разделы:

- назначение контрольного образца;

- основные технические характеристики;

- консервация;

- свидетельство о приемке;

- движение образца в эксплуатации;

- заметки по эксплуатации и хранению (при необходимости).

    - В разделе основных технических характеристик обязательно должны быть указаны марка материала образца, геометрические размеры отражателей с соответствующими допусками, расположение отражателей с допусками и акустические характеристики материала образца.

    - Помимо допускаемых значений, в паспорте образца должны быть приведены действительные значения геометрических размеров отражателя и акустических характеристик материала образца, полученные при выходном контроле. Допускается для геометрических размеров указывать в паспорте их соответствие требованиям документации. Для акустических характеристик материала обязательно должны быть указаны измеренные значения.

    - Паспорт должен находиться с образцом весь срок службы последнего. При утере паспорта образец должен быть изъят из эксплуатации.

- Метрологический контроль за выпуском и применением контрольных образцов

  - Контрольные образцы должны подвергаться:

- метрологическому контролю после изготовления;

- периодическому метрологическому контролю в процессе эксплуатации.

  - Метрологический контроль после изготовления проводится изготовителем. При метрологическом контроле после изготовления проверке подлежат как геометрические характеристики отражателей, так и акустические свойства материала образца.

  - Периодический метрологический контроль проводится аккредитованной лабораторией. При периодическом метрологическом контроле проверке подлежат акустические свойства материала и иные (при необходимости) характеристики образца.

Примечание – Рекомендуется проводить аккредитацию на соответствие национальных стандартов, разработанных на основе международного стандарта ISO/IEC 17025.

  - Объем и периодичность метрологического контроля устанавливается документах, регламентирующих требования к контрольным образцам.

БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | ISO/IEC 17025 | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) |
| --- | --- | --- |