ППриложение № 4 к протоколу

РГ НК НТКМетр № 19-2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY

AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(ISO 16810:2012, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Предисловие	III

Введение	IV

- Область применения	.1

- Нормативные ссылки	.1

- Требования к квалификации и сертификации персонала	3

4	Предварительные сведения, необходимые для проведения контроля	3

5	Физические принципы ультразвукового контроля	3

- Общие положения	3

- Типы волн и направление распространения	3

- Теневой метод	3

- Эхо-импульсный метод	4

6	Требования к оборудованию	4

- Электронный блок	4

- Ультразвуковые преобразователи	4

- Выбор преобразователя	4

- Частота и размеры преобразователя	4

- Мертвая зона	4

- Демпфирование	4

- Фокусирующие преобразователи	5

- Контактные среды	5

- Контрольные образцы	5

- Калибровочные образцы	5

- Специальные образцы	5

7	Настройка прибора	6

- Общие положения	6

- Настройка диапазона контроля	6

- Настройка усиления	6

- Настройка частоты следования импульсов	6

8	Подготовка к контролю	6

- Подготовка поверхности объекта контроля	6

- Идентификация объекта контроля и точки отсчета	6

- Применение поправки на усиление	7

9	Проведение контроля	7

- Зона контроля	7

- Шаг и скорость сканирования	7

- Шаг сканирования	7

- Скорость сканирования	7

- Опорный и контрольный уровни чувствительности	7

  - Эхо-импульсный метод	7

  - Теневой метод	7

10	Определение характеристик дефектов	7

10.1 Эхо-импульсный метод	7

10.2 Теневой метод	8

11	Требования к документам на проведение контроля	8

12	Протокол проведения контроля	8

II

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ПОДГОТОВЛЕН ГП «Днепрстандартметрология».

- ВНЕСЕН Министерством экономического развития и торговли Украины.

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____ от ___  _____________ 20___ г.)

- Настоящий стандарт идентичен ISO 16810:2012 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – General principles (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Основные положения).

Степень соответствия — идентичный (IDT)

- Настоящий стандарт основан на EN 583-1:1998 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Part1: General principles (Неразрушающий контроль — Ультразвуковой контроль — Часть 1: Основные положения).

- Следующие стандарты связаны между собой:

ISO 16810, Non-destructive testing – Ultrasonic testing – General principles

ISO 16811, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting

ISO 16823, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Transmission technique

ISO 16826, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Examination for discontinuities perpendicular to the surface

ISO 16827, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and sizing of discontinuities

ISO 16828, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities

- В стандарт внесены такие редакционные изменения:

- изъята часть вступления в стандарт, поскольку она не несет элементов технического содержания этого стандарта;

- изменены обозначения единиц измерения физических величин:

| MHz | dB | mm | s | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МГц | дБ | мм | с | Гц |

Перевод c английского (en)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ISO 16810 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Основные положения ISO 16811 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и диапазона развертки ISO 16823 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Теневой метод ISO 16826 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Контроль несплошностей. Выявление несплошностей, расположенных перпендикулярно поверхности объекта контроля ISO 16827 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Определение размеров и других характеристик несплошностей ISO 16828 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Дифракционно-временной метод выявления несплошностей и определения их размеров

III

ВВЕДЕНИЕ

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый орган-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, связанные с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, приведенными в Директивах ISO/МЭК, часть 2.

Основной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются органам-членам на голосование. Публикация в качестве международного стандарта предусматривает одобрение не менее 75 % органов-членов, принимавших участие в голосовании.

Следует обратить внимание на то, что некоторые из элементов этого документа могут быть объектом патентных прав. ISO не должна нести ответственность за идентификацию любого или всех таких патентных прав.

ISO 16810 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 135 «Неразрушающий контроль», подкомитетом SC 3 «Ультразвуковые методы».

IV

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

NON-DESTRUCTIVE TESTING

ULTRASONIC TESTING – GENERAL PRINCIPLES

Действителен с ________________________

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие положения при проведении ультразвукового контроля изделий промышленного назначения, в материале которых возможно распространение ультразвука.

В зависимости от вида контролируемых изделий, правила проведения неразрушающего контроля могут быть установлены следующими документами:

– стандарты на продукцию;

– технические условия;

– технические кодексы установившейся практики;

– договора на выполнение работ;

– методики.

Указанные документы могут устанавливать дополнительные требования к проведению неразрушающего контроля.

Настоящий международный стандарт не устанавливает:

– объем контроля и схемы прозвучивания;

– критерии приемки.

2	 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения.

ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel

ISO 7963, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 2

ISO 16811, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting

ISO 16823, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Transmission technique

ISO 2400, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 1

EN 12668-1, Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 1: Instruments

EN 12668-2, Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 2: Probes

EN 12668-3, Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 3: Combined equipment

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ISO 9712 Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала ISO 7963 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Калибровочный образец № 2. Основные технические требования ISO 16811 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и диапазона развертки ISO 16823 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Теневой метод ISO 2400 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Калибровочный образец № 1. Основные технические требования EN 12668-1 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 1. Электронные боки EN 12668-2 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 2. Преобразователи EN 12668-3 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 3. Комбинированное оборудование Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским стандартам Таблица Д.А.1 Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта; Степень соответствия; Обозначение и наименование межгосударственного стандарта. EN 12668-1:2010 Контроль неразрушающий. Определение характеристик и верификация оборудования ультразвукового контроля. Часть 1. Приборы контроля; IDT; ГОСТ EN 12668-1-2014 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 1. Электронные блоки. EN 12668-2:2010 Контроль неразрушающий. Определение характеристик и верификация оборудования ультразвукового контроля. Часть 2. Преобразователи; IDT; ГОСТ EN 12668-2-2014 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 2. Преобразователи. EN 12668-3:2013 Контроль неразрушающий. Определение характеристик и верификация оборудования ультразвукового контроля. Часть 3. Комбинированное оборудование; IDT; ГОСТ EN 12668-1-2013 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 3. Приборы.

3	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Работы по неразрушающему контролю должны проводиться квалифицированным персоналом, сертифицированным в соответствии с ISO 9712.

Требования к квалификации и сертификации персонала должны быть установлены в стандартах на продукцию и (или) в других соответствующих документах.

4	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

Перечень предварительных сведений, необходимых для проведения контроля:

- цель контроля;

- квалификация и сертификация персонала;

- условия окружающей среды и состояние объекта контроля;

- требования к методике контроля;

- какие-либо особые требования к подготовке поверхности ввода;

- объем контроля;

- чувствительность контроля и способ ее настройки;

- требования контрольному и браковочному уровням чувствительности;

- критерии приемки;

- схему проведения контроля, включая схему прозвучивания;

- требования к отчету по результатам контроля.

5	ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

5.1 Общие положения

В основу ультразвукового контроля положен процесс распространении ультразвуковых волн в объекте контроля и регистрации прошедшего сигнала (теневой метод), или сигнала отраженного (или дифрагированного) либо от поверхности раздела сред либо от несплошности (эхо-импульсный метод).

Для обоих методов могут использоваться как совмещенные и раздельно-совмещенные преобразователи, так и раздельные излучающий и приемный преобразователи. Точно также, для обоих методов могут быть использованы отражения либо от одной, либо от нескольких поверхностей объекта контроля.

Контроль может проводиться вручную, в полуавтоматическом и автоматическом режимах, и, в зависимости от конкретных условий применения, может использоваться контактный, щелевой, иммерсионный или иной метод обеспечения акустического контакта.

5.2 Типы волн и направление распространения

При ультразвуковом контроле чаще всего используются продольные и поперечные волны, которые могут распространяться перпендикулярно, либо под углом к поверхности ввода. Также, для особых задач, могут быть использованы другие типы волн, например, волны Лэмба или волны Рэлея.

Выбор типа волны и угла ввода ее в объект контроля зависит от целей контроля; дополнительно необходимо учитывать зеркальный характер отражения волны от плоских отражателей. Направление распространения волны при эхо-импульсном методе контроля совмещенным преобразователем предпочтительно выбирать таким, чтобы плоскость отражателя по возможности была ему перпендикулярна; исключение составляет случай контроля волнами Лэмба.

5.3 Теневой метод

Метод основан на измерении ослабления сигнала, прошедшего через объект контроля.

Для получения измерительной информации может быть использован один из следующих сигналов:

а) донный эхо-сигнал;

b) любой другой сигнал, либо введенный непосредственно (прямой), либо отраженный от поверхности (ей) объекта контроля.

Требования к данному методу установлены в ISO 16823.

5.4 Эхо-импульсный метод

В этом методе оценивается отраженный или дифрагированный сигнал от любой границы раздела сред внутри объекта контроля. Характеристиками отраженного сигнала являются амплитуда и положение на временной оси развертки, последнее зависит от расстояния между отражателем и преобразователем. Местоположение отражателя определяют исходя из данных о расстоянии до него, о направлении распространения ультразвука и о местоположении преобразователя.

Амплитуду эхо-сигнала рекомендуется оценивать путем сравнения с отражателем, реализованным при помощи одного из следующих способов:

a) кривая корректировки амплитуда-расстояние (АРК-кривая), или набор АРК-кривых,  построенных при помощи контрольных образцов с набором искусственных отражателей (боковые цилиндрические отверстия,  плоскодонные отражатели, угловые отражатели и т.д.);

b) диаграмма амплитуда-расстояние-диаметр (АРД-диаграмма) ((DGS));

c) эхо-сигнал от соответствующих угловых отражателей;

d) эхо-сигнал от большой отражающей поверхности, расположенной перпендикулярно к акустической оси (например, донный эхо-сигнал).

Требования к данному методу установлены в ISO 16821.

Для получения информации о форме или размерах отражателя следует использовать другие методы. Эти методы могут быть основаны, например, на изменении амплитуды сигнала при движении преобразователя, измерении акустической длины пути или анализе частотного спектра.

6	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

6.1 Электронный блок

Электронный блок ультразвукового прибора должен соответствовать требованиям EN 12668-1.

6.2 Ультразвуковые преобразователи

Преобразователи должны соответствовать требованиям EN 12668-2.

6.2.1 Выбор преобразователя

Выбор преобразователя зависит от цели контроля, требований стандартов или иных документов на проведение контроля. Выбор подходящего преобразователя определяется следующими факторами:

- толщина материала объекта контроля, его геометрическая форма и состояние поверхности;

- марка и термическая обработка материала;

- тип, положение и ориентация дефектов, которые необходимо выявить.

Параметры преобразователей, указанные в п.п. 6.2.2 - 6.2.4, следует выбирать с учетом характеристик объекта контроля, указанных выше.

6.2.2 Частота и размеры преобразователя

Форма пучка (протяженность ближней зоны и угол расхождения) зависят от частоты и размеров преобразователя. Параметры пучка выбранного преобразователя должны, по возможности, удовлетворять следующим условиям:

- протяженность ближней зоны преобразователя должна быть, по возможности, меньше толщины объекта контроля;

Примечание. Обнаружение дефектов в ближней зоне преобразователя возможно, но их характеристики будут менее точными и воспроизводимыми.

- ширина пучка преобразователя должна быть достаточно узкой в наиболее удаленной от преобразователя точке зоны контроля для обеспечения достаточной чувствительности;

- угол расхождения пучка должен быть достаточно большим для надежного обнаружения неблагоприятно ориентированных плоских дефектов.

Кроме того, при выборе частоты необходимо учитывать затухание ультразвука в материале и отражательную способность дефектов. Чем выше частота, тем больше разрешающая способность контроля, но сильнее затухание ультразвуковых волн (или уровень паразитных сигналов, обусловленных структурой материала). Таким образом, выбор частоты представляет собой компромисс между этими двумя факторами. Чаще всего контроль проводят на частотах от 1 до 10 МГц.

6.2.3 Мертвая зона

В зависимости от целей контроля подбирают преобразователь с соответствующей мертвой зоной.

6.2.4 Демпфирование

Выбор преобразователя должен включать также оценку степени его демпфирования, которая влияет на разрешающую способность, а также на частотный спектр.

6.2.5 Фокусирующие преобразователи

Фокусирующие преобразователи используются в основном для поиска небольших дефектов и определения размеров отражателей. Характеристиками акустического поля данных преобразователей являются величина фокальной зоны и фокальный диаметр. Их преимуществом являются увеличенная фронтальная разрешающая способность и отношение сигнал-шум по сравнению с обычными совмещенными преобразователями. Настройка чувствительности фокусирующих преобразователей должна проводиться при помощи опорных отражателей.

6.3 Контактная среда

В зависимости от материала контролируемого объекта выбирается подходящая контактная среда, например:

- вода с различными добавками, например, для смачивания, защиты от замерзания и коррозии);

- контактная паста;

- масло;

- солидол;

- обойный клей, разведенный водой и т. д.

Свойства контактной среды должны оставаться постоянными во время операций проверки параметров, настройки оборудования и проведения контроля. Контактная среда должна быть пригодна для всего температурного диапазона, в котором она будут использоваться.

Если постоянство свойств при настройке и при контроле не может быть гарантировано, то в этом случае может возникнуть необходимость введения дополнительной поправки. Способ определения поправки описан в ISO 16811.

После проведения контроля следует очистить объект контроля от остатков контактной среды, если ее наличие может помешать последующим операциям контроля или эксплуатации объекта.

6.4 Калибровочные образцы

Требования к калибровочным образцам установлены в ISO 2400 и ISO 7963.

Калибровочные образцы применяются для проверки стабильности настройки ультразвуковых приборов.

6.5 Контрольные образцы

Если амплитуды эхо-сигналов от дефектов в объекте контроля сравниваются с амплитудами эхо-сигналов в контрольном образце, то должны быть соблюдены определенные требования к материалу, состоянию поверхности, геометрии и температуре контрольного образца.

По возможности, контрольный образец должен быть изготовлен из материала с акустическими свойствами, близкими к акустическим свойствам объекта контроля, и иметь аналогичное с объектом контроля состояние поверхности. Если эти характеристики не совпадают, должна быть произведена коррекция усиления. Способ определения необходимой коррекции описан в ISO 16811.

Должны быть учтены геометрические параметры контрольного образца и объекта контроля, как указано в ISO 16811.

Форма контрольного образца, его размеры и положение отражателей должны быть указаны для каждого конкретного случая в специальных стандартах и технических условиях. Расположение и количество отражателей должны соответствовать сканированию всей зоны контроля.

Как правило, применяют следующие отражатели:

a) плоские протяженные отражатели, размер которых сравним с шириной пучка, расположенные перпендикулярно акустической оси (например, донная поверхность);

b) плоскодонные отражатели;

c) боковые сверления;

d) прорези или пазы различного сечения.

При использовании иммерсионного метода контроля, необходимо учитывать влияние воды в отверстиях, или все отверстия должны быть заглушены.

Влияние разницы температур между объектом контроля, преобразователем и контрольными образцами должно быть учтено и не должно превышать соответствующих требований для обеспечения точности контроля. При необходимости, температура контрольных образцов должна находиться в том же температурном диапазоне, что и объект контроля.

6.6 Специальные образцы

В отдельных случаях для проверки надежности способа контроля и стабильности настройки чувствительности, допускается использовать специальные образцы, например с установленными естественными дефектами.

7	НАСТРОЙКА ПРИБОРА

7.1 Общие положения

При настройке прибора следует придерживаться следующих принципов, если в стандартах или методиках контроля не указано иное:

- отсечка должна быть отключена, если в документах на проведение контроля не указано иное;

- усилитель должен работать в подходящей полосе частот;

- применяемые фильтры сигнала должны обеспечивать оптимальную разрешающую способность;

- импеданс системы должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать максимальный эхо-сигнал при достаточной разрешающей способности;

- амплитуда импульса возбуждения должна быть, по возможности, наименьшей, обеспечивающей необходимый запас усиления.

Настройки прибора не должны меняться за все время проведения контроля.

Прибор должен настраиваться перед каждым этапом контроля, и его настройка должна периодически проверяться, как указано в EN 12668-3,  с установленной периодичностью, а также внепланово в случае, если у оператора возникают сомнения в сохранении параметров настройки неизменными.

Величина максимального отклонения амплитудных или временных параметров настройки должна быть предварительно установлена. При выходе параметров настройки за установленные пределы, необходимо провести настройку заново, или выполнить иные действия, установленные в документах на проведение контроля.

7.2 Настройка диапазона контроля

Каждый диапазон должен быть выбран таким образом, чтобы охватывать зону контроля, установленную соответствующими стандартами, методиками контроля или иными документами.

Настройка развертки и задержки развертки должна выполняться с использованием калибровочного образца или расчетным путем. Проверка настройки осуществляется путем определения расположения отражателей в контрольных образцах при их прозвучивании настроенным дефектоскопом.

7.3 Настройка усиления

Настройка амплитуды импульса возбуждения и усиления приемника проводится при помощи эхо-сигналов от искусственных отражателей или эхо-сигналов от дна контрольного образца или объекта контроля. Настройка должна удовлетворять следующим условиям:

- должна быть обеспечена возможность обнаружения всех дефектов, превышающих уровень регистрации, и иных требуемых сигналов;

- должна быть обеспечена возможность определения характеристик дефектов по сигналам от них или иных требуемых сигналов методами, установленными в стандартах на метод контроля или иных документах, относящихся к объекту контроля.

Настройки усиления могут быть различными  при поиске дефектов и и при определении их характеристик.

При ручном ультразвуковом контроле эти настройки должны быть такими, чтобы амплитуда сигналов, включая сигналы от самых дальних отражателей, превышающие уровень регистрации, должна составлять не менее 20 % от полной высоты экрана, если в документах на контроль не указано иное. Методы настройки чувствительности описаны в ISO 16811.

7.4 Настройка частоты следования импульсов

По возможности, частота следования импульсов должна быть установлена достаточно высокой, чтобы обеспечить яркость экрана, позволяющей наблюдать все требуемые сигналы, и в то же время, быть достаточно низкой, чтобы избежать возникновения ложных эхо-сигналов при контроле протяженных объектов и, особенно, в материалах с низким затуханием. См. также п. 9.2.2.

8 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

8.1 Подготовка поверхности объекта контроля

Поверхность ввода должна быть очищена от загрязнений, рыхлой окалины, следов сварки и т.п. Ее форма и шероховатость не должны препятствовать проведению контроля. Любые особенности поверхности объекта контроля, которые могут повлиять на результаты контроля, должны быть устранены до проведения контроля. См. ISO 16811.

8.2 Идентификация объекта контроля и точки отсчета

Если в документах на контроль требуется указание в протоколе контроля места локализации несплошностей или иных дефектов, необходимо предварительно обеспечить однозначную идентификацию объекта контроля и мест локализации дефектов. При этом можно обеспечивать привязку локализаций к неизменным точкам отсчета или элементам конструкции объекта.

8.3 Применение поправки на усиление

Форма и шероховатость поверхности контрольных образцов, применяющихся для оценки характеристик дефектов, а также затухание ультразвуковых волн должны соответствовать аналогичным свойствам объекта контроля

В противном случае допускается использовать коррекцию усиления для компенсации разности затухания и потери сигнала в зоне акустического контакта. Простой метод введения поправки на усиление описан в ISO 16810.

При контроле объектов сложной формы, объектов с покрытием, объектов, изготовленных из аустенитной стали и т.п. введение поправки на усиление может быть затруднено или невозможно. В таких случаях необходима разработка специальной методики контроля.

При контроле объектов малой толщины, а также с малым значением коэффициента затухания ультразвуковых волн, введение поправки на усиление, как правило, не требуется.

9	ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

9.1 Зона контроля

Сканирование осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих документов на контроль. Эти требования должны включать зону и направление(я) сканирования. Кроме того, в этих документах могут быть установлены требования к типам, размерам, частотам и углам ввода используемых преобразователей.

9.2 Шаг и скорость сканирования

9.2.1 Шаг сканирования

Для обеспечения 100 % контроля, расстояние между двумя соседними траекториями сканирования не должно превышать половину ширины пучка на уровне минус 6 дБ для любой глубины в пределах контролируемого объема.

9.2.2 Скорость сканирования

Скорость сканирования определяется частотой следования импульса, а также способностью оператора распознавать дефект, а дефектоскопа - регистрировать его. При полуавтоматическом или автоматическом контроле максимальную скорость сканирования Vmax можно определить экспериментально при помощи контрольного образца или рассчитать по формуле:

Vmax=d×frepn,  мм/с,                                                           (1)

где:

d – минимальная ширина пучка на уровне минус 6 дБ, применяемая при контроле, в мм,

frep - частота следования импульсов, в Гц;

n – число последовательных импульсов для срабатывания сигнализации.

9.3 Опорный и контрольный уровни чувствительности

Величина опорного и контрольного уровней чувствительности должна быть установлена в соответствующих стандартах. При отсутствии требований к чувствительности контроля, в протокол контроля вносятся значения уровней чувствительности, установленных при проведении контроля.

9.3.1 Эхо-импульсный метод

При контроле эхо-импульсным методом оценке подлежат сигналы, амплитуда которых превышает контрольный уровень.

9.3.2 Теневой метод

При контроле теневым методом оценке подлежат сигналы, амплитуда которых меньше контрольного уровня.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТОВ

10.1 Эхо-импульсный метод

Основными характеристиками дефектов являются:

- расположение в объекте контроля (X-, Y- и Z-координаты);

- отражательная способность, определяемая одним из методов, описанных в ISO 16811, путем измерения максимальной амплитуды отраженного эхо-импульса.

Дополнительно могут определяться другие характеристики, такие как:

- ориентация;

- размеры, измеренные на уровне 6 дБ или другими методами с перемещением преобразователя;

- плоскостный или неплоскостный.

10.2 Теневой метод

Для дефектов обязательно должны быть определены следующие характеристики:

- расположение в объекте контроля (X- и Y-координаты);

- максимальное ослабление принятого сигнала.

Дополнительно могут определяться другие характеристики, такие как область ослабления сигнала.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Ультразвуковой контроль должен проводиться в соответствии с разработанной методикой проведения неразрушающего контроля. Помимо требований настоящего стандарта в ней должны быть регламентированы следующие положения:

- наименование и описание объекта контроля;

- ссылочные документы;

- квалификация и сертификация персонала, проводящего контроль;

- состояние объекта контроля;

- зоны контроля;

- подготовка поверхностей ввода;

- контактная среда;

- требования к оборудованию;

- условия окружающей среды;

- порядок настройки и контроля оборудования;

- схема прозвучивания;

- описание и последовательность операций контроля;

- опорный и контрольный уровни чувствительности;

- характеристики выявляемых дефектов;

- критерии приемки;

- форма протокола контроля.

Стандарт на продукцию или на метод контроля может использоваться в качестве методики неразрушающего контроля, если сведений, приведенных в нем, достаточно для проведения контроля. Если же документами на контроль предписывается разработка отдельной методики неразрушающего контроля, то ее объем должен соответствовать объему требований, представленному выше. При необходимости методика может быть дополнена иными требованиями.

- ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

Протокол проведения неразрушающего контроля должен содержать следующие сведения:

a) сведения о производителе и (или) номер заказа;

b) полная идентификация объекта контроля;

c) место проведения контроля;

d) состояние объекта контроля;

e) идентификация использованного при контроле оборудования;

f) ссылки на документы, устанавливающие требования к объекту контроля (стандарты и т.п.);

g) обозначение методики неразрушающего контроля;

h) ФИО, уровень квалификации и подпись дефектоскописта и других лиц, принимавших участие в проведении контроля;

i) дата проведения контроля;

j) результаты контроля;

k) любые замеченные отклонения от методики проведения контроля.