ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | #### РМГ 91– 20__ (проект RU, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Государственная система обеспечения единства измерений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ» И «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ»

Общие принципы

Настоящий проект рекомендаций не подлежит применению до их принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.02015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТЫ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №                от                      20     г.).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН РМГ 91–2009

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящих рекомендаций соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

# 1 Область применения

# 2 Нормативные ссылки

3 Исходные положения

4 Основные термины, определения и комментарии к ним

5 О соотношении понятий «погрешность», «неопределенность» и «точность измерений»

6 Рекомендации по корректному применению понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений»

Приложение А (справочное) Классификация понятий и терминов, связанных с ключевыми словами «погрешность» и «неопределенность»

Приложение Б (справочное) Пояснения к использованию понятия «неопределенность измерений» при поверке

Библиография

Введение

В настоящем документе уточнен смысл основных понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений» и производных от них терминов, даны рекомендации по логически непротиворечивому применению этих обоих понятий в различных метрологических задачах.

Рекомендации, изложенные в настоящем документе, предназначены для использования в законодательной и прикладной метрологии.

Терминологические статьи в настоящих рекомендациях, повторяющие терминологические статьи РМГ 29–2013, заключены в рамки из тонких линий.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И    ПО    М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й    С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ

«ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ» И «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ»

Общие принципы

State system for ensuring the uniformity of measurements. Use of concepts «error of 
measurement» and «uncertainty of measurement». General principles

Дата введения 20     –      –

1 Область применения

Настоящие рекомендации содержат основные принципы применения понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений» и производных от них понятий, рекомендуемые для использования при разработке нормативных документов по различным метрологическим задачам.

Положения, содержащиеся в настоящем документе, рекомендуется применять в документах всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе по метрологии, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные документы:

ГОСТ 8.009–84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ 8.010–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 8.061–2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение

ГОСТ 8.381–2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы выражения точности

ГОСТ 8.401–80 Государственная система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. Общие требования

ГОСТ 34100.1–2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Межгосударственный стандарт. Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения.

ГОСТ 34100.3–2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Межгосударственный стандарт. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.

РМГ 29–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

РМГ 83–2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных межгосударственных нормативных документов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании на-стоящими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Исходные положения

В Руководстве по выражению неопределенности измерения [1] подчеркнуто принципиальное различие понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений», но не исключена возможность достаточно правильного использования понятия «погрешность». При этом подразумевается, что конкретная погрешность всегда имеет определенный знак (положительный или отрицательный). По определению, в отличие от «погрешности» понятие «неопределенность» характеризует рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Некорректность применения понятия «погрешность» проявляется при смешении его с другими по смыслу понятиями, такими как «характеристики погрешности результата измерения», «доверительные границы погрешности». Значение погрешности конкретного результата измерения получают алгебраическим суммированием (со своими знаками) всех ее составляющих в рассматриваемом эксперименте с конкретным экземпляром средства измерений, а при оценке «характеристик погрешности» оперируют множеством возможных значений погрешностей (без учёта их знаков) в виртуальных или реальных экспериментах с различными экземплярами средств измерений данного типа при допустимом варьировании условий измерений. Поэтому общепринятые оценки среднего квадратического отклонения, границ неисключенной систематической погрешности, доверительных границ погрешности измерения и других показателей точности уже не соответствуют исходному определению погрешности. Эти оценки фактически характеризуют не погрешность, а разброс значений, приписываемых измеряемой величине на основе используемой информации, т.е. неопределенность.

Понятия «погрешность измерения» и «неопределенность измерений» следует применять в соответствии с их определениями, не подменяя погрешность оценками параметров и составляющих рассеяния результатов измерений.

4 Основные термины, определения и комментарии к ним

В настоящих рекомендациях применены термины в соответствии с РМГ 29. Термины, являющиеся наиболее важными для понимания основных принципов применения понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений», с соответствующими им определениями приведены ниже. В комментариях даны необходимые пояснения, а также рассмотрены вопросы, связанные с отличиями в формулировках терминов или соответствующих им определений по РМГ 29 от терминов и определений, изложенных в руководстве [1] и словаре [2].

Вышеназванные отличия не влияют на смысл и содержание рекомендаций по использованию понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений», приведенных в настоящем документе.

4.1

результат (измерения величины): Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией. Примечания 1 Определение понятия результата измерения претерпело существенное изменение по сравнению с определением РМГ 29–99 и вобрало в себя выражение точности измерения. Информация, приводимая в результате измерения, определяется особенностями конкретного измерения и соответствует требованиям, предъявляемым к этому измерению. В большинстве случаев информация относится к точности измерения и выражается показателями точности, в обоснованных случаях содержит указание методики измерений и др. 2 Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности. VIM3 [1] предусматривает также представление результата измерения плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины. 3 Если значение показателя точности измерений можно считать пренебрежимо малым для заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата измерения, с указанием класса точности применяемого средства измерений. [РМГ 29–2013, статья 5.1]

Комментарий – Определение результата измерения, данное в словаре [2] (статья 2.9), соответствует приведенному выше, при этом в примечаниях к данному определению:

- допускается представление результата измерения плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины;

- рекомендуется выражать результат измерения, как правило, «одним измеренным значением величины и неопределенностью измерений», что отличается от положений РМГ 29 (статья 5.1, примечание 2) в части использования в качестве показателей точности доверительных границ погрешности.

Термин «результат измерения» не следует смешивать с термином «измеренное значение», используемым для определений понятий точности измерений и погрешности (результата измерения).

4.2

измеренное значение (величины): Значение величины, которое представляет результат измерения. [РМГ 29–2013, статья 5.2]

4.3

точность измерений; точность результата измерения: Близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины. [РМГ 29–2013, статья 5.7]

Комментарий – В словаре [2] (статья 2.13) определению, приведённому выше, соответствуют термины «точность измерений», «точность».

«Точность измерений» не является величиной и ей не может быть присвоено числовое значение величины.

4.4

опорное значение (величины): Значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода. [РМГ 29–2013, статья 5.3]

Комментарий – Опорное значение величины может быть истинным значением величины подлежащей измерению, в этом случае оно неизвестно и применяется только в теоретических исследованиях, или принятым значением величины, в этом случае оно известно. Если неопределенность измерений, связанная с принятым значением достаточно мала и может быть принята равной нулю для конкретной цели, то в этом случае используют понятие «действительное значение величины».

4.5

погрешность (результата измерения): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины. Примечания 1 Если опорное значение величины известно, как, например, при калибровке средств измерений, то известно и значение погрешности измерения. Если в качестве опорного значения выступает истинное значение величины, то значение погрешности неизвестно. 2 В РМГ 29–99 использовался термин погрешность результата измерения: отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Изменение термина вызвано изменением понятия результат измерения (см. 5.1, примечание 1). 3 Погрешность измерения равна сумме случайной и систематической погрешностей. [РМГ 29–2013, статья 5.16]

Комментарий – В словаре [2] (статья 2.16) определению, приведённому выше, соответствуют термины «погрешность измерения», «погрешность» (без слова «результата»). В РМГ 29 данные термины также используются как краткие формы термина «погрешность (результата измерения)». В связи с этим, в тексте настоящих рекомендаций в дальнейшем для понятия погрешности, имеющего идентичные определения согласно РМГ 29 (статья 5.16) и словарю [2] (статья 2.16), 
используются термины  «погрешность результата измерения», «погрешность измерения» или «погрешность», являющиеся синонимами.

В соответствии с 4.5 погрешность измерения Δ определяют по формуле

Δ = XИЗМ – XО ,                                                                   (1)

где    XИЗМ – измеренное значение величины;

XО  –  опорное значение.

Погрешность измерения не следует путать с производственной ошибкой или ошибкой, связанной с человеческим фактором [2] (статья 2.16).

Из анализа определений, примечаний и комментариев, приведённых в 4.1 и 4.5 очевидно, что понятие «погрешность», определяемое через термин «измеренное значение», и различные показатели точности, указываемые при представлении результата измерения наряду с измеренным значением, являются совершенно разными понятиями.

Понятие «погрешность измерения» относится только к конкретному результату измерения, полученному с использованием конкретного экземпляра средства измерений. Погрешность измерения является конкретным положительным или отрицательным числом. Это число получается в результате сложения в эксперименте со своими положительными или отрицательными знаками систематической погрешности и реализованной случайной погрешности. Нет оснований придавать погрешности смысл статистического параметра какого-либо множества реальных или предполагаемых значений, но можно оценить неопределенность измерений для такой «известной» погрешности, например, при калибровке (см. 6.1.4).

Если же погрешность неизвестна (опорное значение отсутствует), то могут быть оценены ее (доверительные) границы.

4.6

среднее квадратическое отклонение; стандартное отклонение: Параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения. Примечания 1 Оценкой среднего квадратического отклонения является выборочное стандартное отклонение, определяемое по формуле # sx)=k=1nxk-x)2n-1, где xk – k-тое измеренное значение или показание в ряду из n значений; x – среднее арифметическое из n измеренных значений или показаний. 2 sx)n является оценкой стандартного отклонения распределения xx и называется выборочным стандартным отклонением среднего арифметического. 3 Выборочное стандартное отклонение иногда неправильно называют средняя квадратическая погрешность. [РМГ 29–2013, статья 5.18]

4.7

доверительные границы (погрешности измерения): Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений. Примечания 1 Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют границами погрешности. 2 Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют доверительная погрешность. [РМГ 29–2013, статья 5.22]

Комментарий – Определение понятия «доверительные границы погрешности измерения» (ДГПИ) противоречиво. При отсутствии опорных значений измеряемых величин ДГПИ, вопреки смыслу понятия «погрешность измерения», обычно отсчитывают от измеренного значения. Кроме того, необходимо иметь в виду, что погрешность конкретного измерения по определению – одно положительное или отрицательное число соответствующих единиц. Поэтому в определении, приведенном в 4.7, под границами погрешности измерений с заданной вероятностью фактически подразумеваются границы множества возможных значений погрешностей измерений, выполняемых по данной методике измерений. Таким образом, интервал внутри ДГПИ, отложенных от измеренного значения, по смыслу близок (но не эквивалентен) к понятию «интервал охвата» (см. 4.12).

4.8

неопределенность (измерений): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации. Примечание – Неопределенность измерений включает составляющие, обусловленные систематическими эффектами, в том числе составляющие, связанные с поправками и приписанными значениями эталонов, а также дефинициальную неопределенность. Иногда поправки на оцененные систематические эффекты не вводят, а вместо этого их рассматривают как составляющие неопределенности измерений. [РМГ 29–2013, статья 5.34]

Комментарий – В словаре [2] (статья 2.26) приведено следующее определение для термина «неопределенность измерений»: неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации.

Параметром, характеризующим рассеяние значений величины, может быть, например, стандартное отклонение, называемое стандартной неопределенностью измерений (или кратное ему число) или половина ширины интервала с установленной вероятностью охвата.

В общем случае неопределенность измерений включает в себя много составляющих. Некоторые из этих составляющих могут быть оценены по типу А на основании статистического распределения значений величины из серий измерений и могут характеризоваться стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые могут быть оценены по типу В, также могут характеризоваться стандартными отклонениями, оцениваемыми через функции плотности вероятностей на основании опыта или другой информации. В целом, при данном объеме информации подразумевается, что неопределенность измерений связывают с определенным значением, приписываемым измеряемой величине. Изменение этого значения приводит к изменению связываемой с ним неопределенности [2] (статья 2.26). Для данного значения в РМГ 29 используется термин «измеренное значение», в руководстве [1] – «результат измерения» или «оценка значения измеряемой величины».

Неопределенность измерений является параметром, относящимся к результату измерения и характеризующим рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине [1] (пункт 2.2.3). Количественно «неопределенность измерений» (как правило) принято характеризовать «стандартной неопределенностью», «суммарной стандартной неопределенностью» или «расширенной неопределенностью».

4.9

стандартная неопределенность (измерений): Неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения. [РМГ 29–2013, статья 5.35]

4.10

суммарная стандартная неопределенность (измерений): Стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений. Примечание – В случае корреляции входных величин в модели измерений при вычислении суммарной стандартной неопределенности измерений должны также учитываться ковариации. [РМГ 29–2013, статья 5.36]

Комментарий – В [2] (статья 2.31) приведено следующее определение для термина «суммарная стандартная неопределенность измерений»: стандартная неопределенность измерений, которую получают исходя из индивидуальных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

4.11

расширенная неопределенность (измерений): Произведение суммарной стандартной неопределенности и коэффициента охвата большего, чем число один. Примечание – Коэффициент зависит от вида распределения вероятностей выходной величины в модели измерений и выбранной вероятности охвата. [РМГ 29–2013, статья 5.37]

Комментарий – Из расширенной неопределенности измерений может быть получен интервал охвата.

4.12

интервал охвата: Интервал, основанный на имеющейся информации, который содержит совокупность истинных значений измеряемой величины с заданной вероятностью. Примечания 1 Если результат измерения представлен плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины, то для любого интервала значений может быть вычислена соответствующая вероятность. Наличие плотности распределения вероятностей позволяет для заданной вероятности определить интервал значений измеряемой величины. Таких интервалов существует множество, обычно подразумевают наикратчайший интервал или интервал, симметричный относительно измеренного значения величины. 2 Интервал охвата не следует отождествлять с «доверительным интервалом» во избежание путаницы с этим статистическим понятием. 3 Интервал охвата может быть получен из расширенной неопределенности измерений. [РМГ 29–2013, статья 5.38]

Комментарий – Центр интервала охвата может не совпадать с измеренным значением величины [2] (статья 2.36).

4.13

шкала (значений) величины; шкала измерений: Упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной основой для измерений данной величины. Пример – Международная температурная шкала, состоящая из ряда реперных точек, значения которых приняты по соглашению между странами Метрической Конвенции и установлены на основании точных измерений, предназначена служить исходной основой для измерений температуры. [РМГ 29–2013, статья 3.31]

5 О соотношении понятий «погрешность», «неопределенность» и «точность измерений»

5.1 Необходимо подчеркнуть, что «погрешность» и «неопределенность» представляют собой различные понятия; они не являются синонимами и их не следует путать друг с другом или неправильно использовать [1] (пункты 3.2.2; 3.2.3). Для правильного понимания данных понятий представляется важным установить, как они соотносятся с понятием «точность измерений», отражающим качество измерений в целом; каким образом они используются для характеристики точности измерений в различных метрологических ситуациях, которые, в зависимости от наличия или отсутствия возможности определения погрешности, могут быть условно разделены на две большие группы:

- погрешность известна (имеется опорное значение);

- погрешность неизвестна и не может быть определена (процедура измерений не предусматривает наличие опорного значения).

5.2 Погрешность известна

В общем случае можно говорить о наличии, наряду с измеренным значением, опорного значения и связанной с ним неопределенности измерений (например, неопределенности, обусловленной применяемым эталоном). Очевидно, что точность измерений, характеризующая близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины, будет зависеть от погрешности, как разности между измеренным значением величины и опорным значением величины, и неопределенности измерений, связанной с самим опорным значением.

В зависимости от соотношения между погрешностью и данной неопределенностью могут быть рассмотрены следующие ситуации.

5.2.1 Погрешность имеет существенное значение, а неопределенность измерений можно считать пренебрежимой для заданной цели измерения (результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины, что, в соответствии с [2] (статья 2.9), во многих областях является обычным способом выражения результата измерения).

В этом случае принятое (опорное) значение величины может рассматриваться как оценка истинного значения величины, имеющая достаточно малую или равную нулю неопределенность измерений, а измеренное значение тем ближе к истинному значению измеряемой величины, чем меньше разность (без учета знака) между измеренным и принятым (опорным) значением величины. Таким образом, измерение является более точным, если оно имеет меньшую погрешность измерения [2] (статья 2.13).

5.2.2 Значение погрешности пренебрежимо мало для заданной цели измерения при наличии неопределённости измерений, например, после внесения в результат измерения поправки на известные систематические эффекты (случай, рассматриваемый в руководстве [1] (пункт 3.3.1)).

В данной ситуации можно полагать, что измеренное значение совпадает с опорным значением, а точность измерений будет зависеть от неопределенности измерений. Чем больше расширенная неопределенность измерений одной и той же величины при заданной вероятности  охвата (например, вместо одного эталона используется другой, с большей инструментальной неопределенностью), тем больше соответствующий ей интервал охвата, откладываемый от опорного (в данном случае измеренного) значения, тем большая часть из совокупности «истинных значений измеряемой величины с заданной вероятностью» (см. 4.12) будет находиться «дальше» от измеренного значения, и с большей вероятностью можно утверждать, что измерение является менее точным, и наоборот (определить же фактическое значение разности между измеренным значением в каждом конкретном эксперименте и истинным значением невозможно (см. 4.5)).

5.2.3 Погрешность и неопределённость измерений имеют существенное значение.

В общем случае, при наличии нескольких измеренных значений и одного опорного значения, необходимо анализировать, как соотносятся абсолютные значения погрешностей между собой и с расширенной неопределенностью измерений, связанной с имеющимся опорным значением, имеют ли погрешности одинаковые или противоположные знаки, каков уровень доверия, соответствующий данной расширенной неопределенности измерений.

Так, если предположить, что погрешности измерений имеют один знак, их абсолютные значения превышают вышеназванную расширенную неопределенность измерений, соответствующую уровню доверия 100 % (что означает, что сравниваемые измеренные значения находятся на шкале величины (см. 4.13) «по одну сторону» как от опорного значения, так и любого из возможных истинных значений величины, совокупность которых определяется интервалом охвата), то уместно утверждение, что измерение является более точным, если оно имеет меньшую погрешность измерения.

При иной вероятности охвата, наличии у погрешностей измерений противоположных знаков, других соотношениях погрешностей и неопределенности измерений утверждение о большей или меньшей точности измерений (с той или иной вероятностью) возможно лишь после проведения дополнительных исследований в каждом конкретном случае.

5.3 Погрешность неизвестна

При отсутствии опорного значения, когда погрешность не может быть определена, точность измерений может характеризоваться неопределенностью, связанной с измеренным значением.

Чем больше расширенная неопределенность измерений одной и той же величины при заданной вероятности охвата, тем с большей вероятностью можно утверждать, что измерение является менее точным, и наоборот (определить же фактическое значение разности между измеренным значением в каждом конкретном эксперименте и истинным значением невозможно (см. 4.5)).

6 Рекомендации по корректному применению понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения»

6.1 Применение понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений» в конкретных метрологических ситуациях

6.1.1 Выполнение измерений по методикам измерений при отсутствии опорного значения измеряемой величины

Применение понятия «погрешность измерения» в данной ситуации невозможно, так как на практике погрешность, в отсутствии опорного значения, неизвестна, а результат измерения в общем случае может характеризоваться измеренным значением и связанной с ним неопределенностью.

В методиках измерений, разрабатываемых по ГОСТ 8.010, в качестве показателей точности измерений могут использоваться как неопределенность  (стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности), так и характеристики погрешности (среднее квадратическое отклонение, (доверительные) границы погрешности, пределы погрешности). В качестве примера некоторые из данных показатели точности приведены также в РМГ 29 (статья 5.1).

Примечания

1 Применение характеристик погрешности в качестве показателей точности сложилось исторически, до разработки концепции неопределенности, и в настоящее время они используются в ряде государств – участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации) наряду с неопределенностью измерений.

2 В [2] (пункт 2.9) использование характеристик погрешности не предусмотрено: «как правило, результат измерения выражается одним измеренным значением величины и неопределенностью измерений».

В соответствии с ГОСТ 8.010, показатели точности представляют собой установленные характеристики точности любого результата измерения, полученного при соблюдении требований и правил конкретной методики измерений. Они могут задаваться в качестве норм показателей точности, либо быть приписанными любому результату измерения, полученному по аттестованной методике измерений.

Для методик измерений, показатели точности которых устанавливаются в процессе или после выполнения измерений, они представляют из себя некие статистические оценки параметров, характеризующих рассеивание полученных измеренных значений.

При выборе показателей точности измерений при разработке методик измерений следует принимать во внимание следующие обстоятельства:

- концепция неопределённости измерений, изложенная в руководстве [1] и других международных стандартах, принята в настоящее время всеми международными метрологическими организациями, поэтому результаты измерений, выполняемых в рамках международного сотрудничества, для зарубежных партнеров следует характеризовать показателями точности в терминах неопределённости измерений;

- использование в качестве показателей точности измерений (стандартной, расширенной) неопределённости измерений более целесообразно, исходя из логического смысла понятия неопределённости, по определению связанного именно с измеренным (а не с отсутствующим при выполнении измерений опорным) значением и характеризующего разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине;

- использование в качестве показателей точности результата измерения характеристик погрешности в некоторых метрологических ситуациях приводит к некорректному использованию термина «погрешность» в значении самих этих характеристик, что противоречит определению погрешности. Например, термином «погрешность» могут подменять понятие «доверительные границы погрешности измерения».

Таким образом, с учетом вышесказанного, рекомендуется результаты измерений, выполняемых по методикам измерений, характеризовать именно неопределённостью измерений, что позволит выполнить рекомендации руководства [1], словаря [2] и других международных документов, не вступая при этом в противоречие с положениями ГОСТ 8.010 и РМГ 29.

Классификация понятий и терминов, связанных с ключевыми словами «погрешность» и «неопределенность», на предмет их соотношения с понятием «погрешность» приведена в приложении А.

6.1.2 Результаты измерений с помощью эталона, выполняемых при сличениях (ключевых, региональных, межгосударственных) национальных эталонов, в соответствии с Договоренностью (Соглашением) [3] представляют с подробными сведениями об оценке неопределенности. Указанные в паспортах на национальные эталоны (государственные эталоны) нормы границ составляющих погрешностей эталонов по ГОСТ 8.381 при этом используют для оценки неопределенности результатов измерений.

6.1.3 Калибровочные и измерительные возможности национальных метрологических институтов по Приложению С Договоренности (Соглашения) [3] представляют с указанием неопределенности измерений и коэффициента охвата. При этом обязательно приводят сведения о прослеживаемости передачи соответствующей шкалы измерений или единицы измерений.

6.1.4 При калибровке средств измерений устанавливают при определенных условиях соотношение между значением величины, полученным по показаниям средства измерений, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона, с целью определения метрологических характеристик этого средства измерений. При данной процедуре возможно определение погрешности средства измерений. Показателем точности измерений при калибровке (калибровочных возможностей) может быть только неопределенность измерений, как это указано в Приложении С к Соглашению [3]. По результатам калибровки средства измерений его метрологические характеристики, в том числе погрешность средства измерения, калибровочная функция указываются с соответствующими неопределенностями.

По результатам калибровки могут быть внесены поправки к показаниям средств измерений или уточнены реализуемые средствами измерений значения.

Необходимо иметь в виду различие смысла терминов «калибровка» и «поверка» (verification – подтверждение соответствия). Калибровка не является процедурой подтверждения соответствия [4].

6.1.5 Нормирование метрологических характеристик средств измерений осуществляют, оперируя понятием «погрешность» и руководствуясь ГОСТ 8.401 и 
ГОСТ 8.009. При этом характеристики погрешностей используют для установления пределов допускаемых погрешностей средств измерений конкретного типа.

6.1.6 Поверка средств измерений (verification) – установление пригодности средств измерений (СИ) к применению на основании экспериментального определения метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным требованиям. При поверке используют эталоны.

Поверка СИ может заключаться:

а) в определении пригодности СИ к применению с отбраковкой тех СИ, погрешность которых превышает пределы допускаемой погрешности, установленной для СИ данного типа;

б) в установлении действительных значений или градуировочных характеристик СИ (если нестабильностью метрологических характеристик этих СИ можно пренебречь), поступивших на поверку (в том числе путем введения поправок);

в) в определении пригодности СИ к применению по нормам их стабильности (с отбраковкой тех СИ, изменение действительного значения или градуировочной характеристики которых за межповерочный интервал превысило предел допускаемой нестабильности, установленный для СИ данного типа) и в установлении действительных значений или градуировочных характеристик остальных СИ.

При поверке оперируют установленными для средств измерений нормами пределов характеристик их погрешностей. Поэтому в методиках поверки допускается указывать, в каком соотношении должны находиться расширенная неопределенность измерений при поверке и нормы допустимых пределов погрешностей средств измерений данного утвержденного типа, а также критерии годности средств измерений с учетом неопределенности измерений при поверке (см. приложение Б).

6.1.7 При построении поверочных схем по ГОСТ 8.061 результаты измерений при передаче единиц величин рекомендуется характеризовать неопределенностью. Нормы пределов погрешностей воспроизведения единиц и методы поверки также рекомендуется устанавливать с учетом расширенной неопределенности соответствующих измерений.

6.2 Общая рекомендация

Из рассмотренных метрологических ситуаций можно предложить общее правило: результаты измерений в большинстве метрологических ситуаций следует характеризовать неопределенностью, а нормативы точности средств измерений, измерительных и контрольных процедур характеризуются пределами (границами) погрешности. Таким образом, понятия «неопределенность» и «погрешность» рекомендуется гармонично использовать без взаимного противопоставления и исключения одного из них.

Общие принципы оценки соответствия с использованием понятия «неопределенность измерений» изложены в международном стандарте ИСО [6] и затем в ГОСТ 34100.1–2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009.

Методология применения указанных общих принципов оценки соответствия детально изложена с примерами в международном документе [7] (OIML: G1-106:2012).

В информативном международном руководстве МОЗМ [8] подробно рассмотрена роль неопределенности измерений при принятии решений об оценке соответствия в законодательной метрологии. При этом детально описано отличие и важность в законодательной метрологии обоих терминов «погрешность» и «неопределенность», представлены рекомендации и примеры по определению и выражению неопределенности измерений в прикладных задачах законодательной метрологии. Рекомендации предназначены для использования, как при оценке типа, так и при поверке средств измерений.

В руководстве по выражению неопределенности измерений, утвержденном в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008, установлены общие правила оценивания и выражения неопределенности измерений, которые следует соблюдать при измерениях разной точности в разных областях деятельности. Имеется практически важное обязательное Лриложение J, содержащее унифицированные математические обозначения терминов. Также имеется справочное Приложение H, содержащее разнообразные примеры оценивания и представления неопределенности измерений.

Приложение А

(справочное)

Классификация понятий и терминов, связанных с ключевыми словами

«погрешность» и «неопределенность»

А.1 Общие положения

Понятия «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» рекомендуется применять в соответствии с их определениями без взаимного противопоставления и исключения одного из них, не подменяя погрешность оценками параметров и составляющих рассеяния результатов измерений. Однако практическое применение этой рекомендации вызывает затруднение из-за наличия в нормативных документах различных терминов со словом «погрешность». Ниже приведены такие термины по РМГ 29, которые разделены на смысловые группы: соответствующие определению погрешности; другие понятия, связанные с погрешностями, смысл некоторых из которых уточнен. Также рассмотрены варианты применения понятий, связанных с неопределенностью.

А.2 Результаты измерений

А.2.1 Понятия, относящиеся к погрешности измерения:

- погрешность (результата измерения), погрешность измерения;

- случайная погрешность (измерения);

- систематическая погрешность (измерения);

- погрешность метода (измерений);

- инструментальная погрешность (измерения);

- абсолютная погрешность (измерения);

- относительная погрешность (измерения).

Комментарий – Систематическую погрешность измерения, оставшуюся после введения поправки, называют неисключенной систематической погрешностью (НСП).

Относительная погрешность измерения выражается как отношение абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины. Заменять в этом отношении опорное значение на измеренное значение не рекомендуется, так как это противоречит определению понятия «погрешность измерения».

В соответствии с РМГ 83 понятие «относительная погрешность измерения» применимо при измерениях величин по шкалам отношений и абсолютным шкалам, а также к интервалам величин, описываемых шкалами разностей (интервалов). Однако к самим величинам, описываемым шкалами разностей, это понятие неприменимо. Например, бессмысленно (невозможно) выражать в  процентах погрешность измерения температуры по шкале Цельсия или погрешность датировки события. Понятие «относительная погрешность измерения» неприменимо при измерениях по шкалам порядка и наименований.

А.2.2 Другие понятия, связанные с погрешностями измерений:

- среднее квадратическое отклонение (СКО);

- доверительные границы (погрешности измерения);

- максимальная допускаемая погрешность (измерения);

- поправка;

- поправочный множитель.

Комментарий – Оценку СКО – выборочное стандартное отклонение – иногда неправильно называют «средняя квадратическая погрешность».

Доверительные границы (погрешности измерения) при вероятности, равной 1, называют границами погрешности.  Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют «доверительная погрешность». Границы относительной погрешности в долях или процентах находят из отношений

δ = ∆х/x  или  δ = ∆х/x∙100, %,                                                             (А.1)

где ∆х – границы абсолютной погрешности измерения;

x – опорное значение величины.

Здесь имеются в виду доверительные границы модельного множества возможных значений погрешностей измерений, предположительно выполняемых по данной измерительной процедуре. У конкретной одной погрешности не может быть границ или границы. Поэтому логичнее применять термин с множественным числом погрешностей: «доверительные границы погрешностей измерений».

Эквивалентом понятия «максимальная допускаемая погрешность» является применяемое выражение «погрешность измерения – не более …». Также по ГОСТ 8.010 может использоваться термин «предел (допускаемой) погрешности». Нормируемые значения «максимальных допускаемых погрешностей», как правило, существенно превышают значения оценённых «доверительных границ погрешностей измерений».

Поправка может иметь различные формы, такие как дополнительное слагаемое или множитель, или она может находиться по соответствующей таблице. Поправочный множитель используют в случаях, когда систематическая погрешность пропорциональна значению измеряемой величины.

А.2.3 Понятия, связанные с неопределённостью измерений:

- неопределенность (измерений);

- стандартная неопределенность (измерений);

- суммарная стандартная неопределенность (измерений);

- расширенная неопределенность (измерений);

- относительная стандартная неопределенность измерений;

- дефинициальная неопределенность;

- целевая неопределенность (измерений).

Комментарий – Понятие «неопределённость измерений» относится (имеет смысл) только к результатам измерений. Термина «неопределённость средств измерений» нет, но существует термин «инструментальная неопределенность». Неопределенность измерения, так же как среднее квадратическое отклонение, является неотрицательным параметром (перед числовым значением неопределённости знак ± неуместен), характеризует рассеяние множества возможных значений результатов измерений в рассматриваемой измерительной ситуации, но не погрешность конкретного результата измерения. Возможен случай, когда конкретный (из множества возможных) результат измерения в данном эксперименте имеет пренебрежимо малую погрешность при большой неопределенности.

Дефинициальная неопределенность: составляющая неопределенности измерений, являющаяся результатом ограниченной детализации в определении измеряемой величины. Дефинициальная неопределенность есть практический минимум неопределенности измерений при любом измерении данной величины.

Целевая неопределенность (измерений) является верхней границей неопределенности измерений, заранее установленной, исходя из предполагаемого использования результатов измерений. Целевая неопределенность не является оцененной неопределенностью измерений! Это установленная норма на измерительную процедуру.

А.3 Средства измерений

А.3.1 Понятия, относящиеся к погрешности средств измерений:

- погрешность средства измерений;

- систематическая погрешность средства измерений;

- случайная погрешность средства измерений;

- абсолютная погрешность средства измерений;

- относительная погрешность средства измерений;

- приведенная погрешность (средства измерений);

- основная погрешность (средства измерений);

- дополнительная погрешность (средства измерений);

- статическая погрешность (средства измерений);

- динамическая погрешность (средства измерений);

- погрешность в контрольной точке;

- погрешность нуля;

- погрешность меры.

Комментарий – Погрешность средства измерений: разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины. Показанием меры является ее номинальное (паспортное) значение. Для средства измерений (СИ) за опорное значение измеряемой величины принимают показание рабочего эталона, для рабочего эталона – значение, полученное с помощью эталона более высокого ранга. Погрешности СИ различаются: по характеру проявления – систематические и случайные; по способу выражения – абсолютные, относительные, приведенные; по отношению к условиям применения – основные и дополнительные; по отношению к изменениям во времени измеряемой величины – динамические и статические.

Систематическая погрешность средства измерений: составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерно изменяющуюся. Систематическая погрешность данного средства измерений, как правило, будет отличаться от систематической погрешности другого экземпляра средства измерений этого же типа, вследствие чего для группы однотипных средств измерений систематическая погрешность может иногда рассматриваться как случайная погрешность.

Случайная погрешность средства измерений: составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

Абсолютная погрешность средства измерений: погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность средства измерений: погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины.

Приведенная погрешность (средства измерений): погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины.

Примечания

1 Часто за нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений или разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений.

2 Приведенную погрешность обычно выражают в процентах.

Основная погрешность (средства измерений): погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

Дополнительная погрешность (средства измерений): составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

Статическая погрешность (средства измерений): погрешность средства измерений, применяемого для измерения постоянной величины.

Динамическая погрешность (средства измерений): разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статистической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

Погрешность в контрольной точке: погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины.

Погрешность нуля: погрешность средства измерений в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

Погрешность меры: разность между номинальным значением меры и опорным значением воспроизводимой ею величины.

А.3.2 Другие понятия, связанные с погрешностями средств измерений:

- точность (средства измерений);

- класс точности;

- предел допускаемой погрешности (средства измерений);

- инструментальное смещение.

Комментарий – Точность (средства измерений): качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности. Считается, что чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.

Класс точности: обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений. Класс точности средств измерений конкретного типа устанавливают в стандартах технических требований (условий) или в других нормативных документах.

Примечания

1 Класс точности обычно обозначается числом или символом, принятым по соглашению.

2 Класс точности дает возможность судить о значениях инструментальных погрешностей или инструментальных неопределенностей средств измерений данного типа при выполнении измерений.

3 Класс точности применяется и к материальным мерам.

Класс точности соответствует пределам допускаемых основной и дополнительных погрешностей средств измерений, а также другим характеристикам, влияющим на точность. Правила построения и примеры обозначения классов точности в документации и на средствах измерений приведены в ГОСТ 8.401.

Предел допускаемой погрешности (средства измерений): наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным. Нормированные значения пределов допускаемых погрешностей СИ обычно существенно превышают значения оценённых погрешностей при испытаниях СИ для учета их долговременной нестабильности.

Примечание – Обычно устанавливают пределы допускаемой погрешности, т.е. нижнюю и верхнюю границы интервала, за которые не должна выходить погрешность.

Инструментальное смещение: разность между средним повторных показаний и опорным значением величины.

А.3.3   Неопределенности измерений, связанные со средствами измерений (поверкой, калибровкой):

- инструментальная неопределенность;

- неопределенность калибровки средства измерений.

Комментарий – Инструментальная неопределенность: составляющая неопределенности измерений, обусловленная применяемым средством измерений или измерительной системой.

Примечания

1 Инструментальную неопределенность, как правило, определяют при калибровке средства измерений или измерительной системы, за исключением первичного эталона, когда для этого используют иные подходы.

2 Инструментальную неопределенность используют при оценивании неопределенности измерений по типу В.

3 Информация, касающаяся инструментальной неопределенности, может быть приведена в документации на средства измерений.

Неопределенность калибровки средства измерений. Эту неопределенность иногда ошибочно называют погрешностью калибровки средства измерений. Неопределенность калибровки СИ имеет смысл неопределенности измерений при калибровке СИ, значение которой зависит от уровня точности используемого при этом эталона, и поэтому применять ее в качестве нормируемой метрологической характеристики СИ невозможно. Возможно ее использование (учет) при поверке (подтверждении соответствия) СИ (см. приложение Б) и при установлении границ погрешностей аттестуемых эталонов с учетом экспериментально оцененной долговременной нестабильности СИ (эталона).

А.4 Метрологическая прослеживаемость

А.4.1 Понятия, относящиеся к погрешности:

- погрешность воспроизведения (единицы величины);

- погрешность передачи единицы (величины);

- погрешность метода передачи единицы величины; погрешность метода поверки; погрешность метода калибровки.

Комментарий – Данные понятия, приведены в соответствии с РМГ 29 (статьи 9.10-9.12); в словаре [2] (статья 2.41) при рассмотрении вопросов, связанных с метрологической прослеживаемостью, они не используются.

Погрешность воспроизведения (единицы величины): разность между значением величины, воспроизводимым эталоном и опорным (действительным) значением величины, деленная на опорное (действительное) значение.

Примечание – Это теоретическое понятие соответствует относительной погрешности воспроизведения единицы величины и для нормирования точности эталонов не применяется. Принято для эталонов устанавливать показатели точности воспроизводимых ими одной или ряда величин, возможно, отличных от единицы.

Погрешность передачи единицы (величины): погрешность измерения при передаче единицы величины, включающая погрешности метода передачи единицы величины и эталона, от которого осуществляется передача, а также случайные погрешности эталона (средства измерений), которому осуществляется передача единицы величины.

Погрешность метода передачи единицы величины; погрешность метода поверки; погрешность метода калибровки: составляющая погрешности измерения при передаче единицы величины, обусловленная несовершенством применяемого метода поверки или калибровки.

А.4.2 Другие понятия, связанные с погрешностями:

- среднее квадратическое отклонение результатов измерений при воспроизведении единицы величины (первичным) эталоном; среднее квадратическое отклонение случайной погрешности первичного эталона;

- границы или доверительные границы неисключенной систематической погрешности первичного эталона;

- доверительные границы суммарной погрешности первичного эталона;

- суммарное среднее квадратическое отклонение, характеризующее суммарную погрешность вторичного эталона;

- доверительные границы суммарной погрешности вторичного эталона.

А.4.3 Неопределенности измерений, связанные с метрологической прослеживаемостью:

- стандартная неопределенность измерений при воспроизведении единицы величины первичным эталоном, оцениваемая по типу А (по типу В); суммарная стандартная неопределённость измерений при воспроизведении единицы величины первичным эталоном;

- расширенная неопределенность измерений при воспроизведении единицы величины первичным эталоном;

- суммарная стандартная неопределенность, обусловленная стандартными неопределенностями измерений при передаче единицы величины, оцениваемыми по типу А и по типу В;

- расширенная неопределенность измерений при передаче размера единицы величины.

Примечание – В пунктах А.4.2 и А.4.3 приведены термины по ГОСТ 8.381.

Приложение Б

(справочное)

Пояснения к использованию понятия «неопределенность измерения»

при поверке

В международном документе МОЗМ D 8 [5] применено понятие «неопределенность измерения при поверке средств измерений» без конкретизации этого положения. Возможны различные варианты его реализации из-за многообразия реальных ситуаций в зависимости от выбранного способа поверки (поверка способом отбраковки или поверка способом градуировки), соотношения пределов погрешностей поверяемых средств измерений и применяемых при этом эталонов, требований к достоверности результатов поверки. Порядок учета неопределенности измерений при поверке в соответствии с [6] может выглядеть следующим образом.

Измеряется (предположим для простоты что одновременно) некоторая величина эталоном (действительное значение величины XД) и поверяемым СИ (показания СИ – XСИ ИЗМ).

Тогда погрешность ∆ поверяемого СИ вычисляется как разность между показаниями СИ и действительным значением величины ∆СИ = XСИ ИЗМ – XД,, значение ∆СИ может быть положительным, нулевым или отрицательным.

В соответствии с [1] оценивается суммарная стандартная неопределенность uС измерения ∆СИ. По определению uС неотрицательный параметр.

Для наиболее распространенного случая симметричных пределов погрешности эталона стандартная неопределенность типа B (uB ) оценивается по формуле:

uB = b3  ,                                                                            (Б.1)

где ±b – пределы погрешности эталона.

При этом предполагается, что погрешность может находиться с равной вероятностью в интервале, ограниченном пределами погрешности.

Для однократных измерений (достаточно частый случай при поверке, если известно, что случайный разброс результатов измерений пренебрежимо мал), полагается, что неопределенность типа А равна нулю (uA = 0).

Оценивается расширенная неопределенность U = k∙uС (неотрицательный параметр), где k – коэффициент охвата.

Рассчитывается: верхняя граница интервала неопределенности измеренной погрешности как сумма измеренной погрешности ∆СИ (положительной или отрицательной) и расширенной неопределенности U, и нижняя граница интервала неопределенности как разность измеренной погрешности ∆СИ и расширенной неопределенности U.

Решение о положительном результате поверки может быть принято только в том случае, если интервал неопределенности результата измерения погрешности находится внутри области допустимых значений погрешности, то есть верхняя граница этого интервала неопределенности не превышает положительного предела погрешности поверяемого СИ (∆СИ ПР), а нижняя граница этого интервала не менее отрицательного предела погрешности поверяемого СИ (минус ∆СИ ПР). Графически этот случай представлен на рисунке Б.1, а).

Если интервал неопределенности результата измерения погрешности полностью лежит в области недопустимых значений погрешности СИ, принимают решение о несоответствии требованиям, то есть об отрицательных результатах поверки (рисунок Б.1, в).

Если интервал неопределенности результата измерения погрешности включает в себя положительный (∆СИ ПР) или отрицательный предел погрешности (минус ∆СИ ПР), результат поверки является неокончательным и требуются повторные измерения с использованием более точного эталона. Если это невозможно (отсутствует более точный эталон) приходится принимать решение об отрицательных результатах поверки и в этом случае (рисунок Б.1, б).

При оценке расширенной неопределенности U обычно применяется коэффициент охвата k = 2. Компьютерный анализ процесса поверки с использованием статистической имитационной модели поверки для такого способа подтверждения соответствия показал, что для k = 2 обеспечивается риск заказчика RЗ менее 0,01 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 %, но только для отношений пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 3. Для меньших отношений пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов такой способ учета неопределенности измерений при поверке практически неприемлем из-за высокого уровня забракования СИ.

Здесь в качестве характеристики достоверности поверки принят «риск заказчика» RЗ – условная вероятность того, что СИ является фактически негодным (метрологически неисправным) при условии, что оно признано в результате поверки годным, на множестве поверенных СИ.

0

∆СИ - U

∆СИ

∆СИ + U

∆СИ ПР

∆СИ

а)

-∆СИ ПР

0

∆СИ - U

∆СИ

∆СИ + U

∆СИ ПР

∆СИ

б)

0

∆СИ - U

∆СИ

∆СИ + U

∆СИ ПР

∆СИ

в)

-∆СИ ПР

Рисунок Б.1 – Схема учета неопределенности при подтверждении соответствия поверяемого средства измерений допустимым пределам погрешности:

а) – положительный результат поверки;

б) – неокончательный результат поверки (в случае отсутствия более точного эталона должен считаться отрицательным);

в) – отрицательный результат поверки.

Так как для большинства практических случаев вполне допустим риск заказчика RЗ ≤ 5 % (например, такой уровень достоверности поверки на множестве поверенных СИ обеспечивается при поверке способом отбраковки для отношений пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 2,5 без учета неопределенности измерений при поверке – то есть в самом распространенном в настоящее время случае), то целесообразно применить другой метод учета неопределенности измерений при поверке. В данном случае может быть применено решающее правило, основанное на защитных полосах [7] (раздел 8). В указанном документе предлагается осуществлять «соответствующий выбор сдвига пределов принятия относительно допускаемых пределов». В русскоязычной литературе «предел принятия» (acceptance limit) принято переводить как «приёмочный предел» или «контрольный допуск». Таким образом, с целью оптимизации процедуры поверки способом отбраковки целесообразно устанавливать контрольный допуск внутри допустимого интервала, то есть меньше, чем значение допускаемого предела погрешности поверяемого СИ (по модулю) на ширину защитной полосы. В соответствии с п. 8.3.2.3 вышеуказанного документа [7] ширина защитной полосы обозначается символом w и выбирается из условия

w = r∙U,                                                                    (Б.2)

где U – расширенная неопределенность измерений при поверке;

r – множитель, обеспечивающий минимальную вероятность соответствия для объекта, который принят.

С учетом вышесказанного, алгоритм принятия решения о соответствии СИ установленным требованиям при поверке способом отбраковки может выглядеть следующим образом:

- оценивается расширенная неопределенность измерений при поверке U = k∙uС (неотрицательный параметр), где k – коэффициент охвата (обычно принимается k = 2);

- оценивается ширина защитной полосы по формуле (Б.2);

- если измеренное значение погрешности ∆СИ меньше или равно контрольному допуску, вычисляемому как разность между допускаемым пределом (погрешности) ∆СИ ПР и шириной защитной полосы w, принимается решение о соответствии СИ установленным требованиям (здесь все указанные величины берутся по модулю);

- в противном случае принимается решение о несоответствии СИ установленным требованиям, то есть оно бракуется.

На основании результатов статистического имитационного моделирования множитель r может быть выбран следующим образом:

- для r = 0,75 обеспечивается RЗ менее 0,1 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % и при отношении пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 2,5;

- для r = 0,45 обеспечивается RЗ менее 1 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % и при отношении пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 1,8;

- для r = 0,3 обеспечивается RЗ менее 5 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % и при отношении пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 1,4.

Если же не учитывать неопределенность измерений при поверке, то есть использовать решающее правило, основанное на простом принятии в соответствии с [7] (подраздел 8.2), то RЗ менее 5 % при уровне забракования СИ по результатам поверки не более 5 % обеспечивается лишь для отношения пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 2,5.

Таким образом, можно сделать вывод, что для отношения пределов погрешностей поверяемых СИ и применяемых при этом эталонов более 1,4 учет неопределенности измерений при поверке позволяет в несколько раз повысить достоверность результатов поверки.

Библиография

| [1] | Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 (ISO/ IEC Guide 98-3:2008) | Неопределенность измерения. Часть 3 Руководство по выражению неопределенности измерения (Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)) |
| --- | --- | --- |
| [2] | Международный словарь по метрологии (International vocabulary of metrology JCGM 200:2008) | Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)) |
| [3] | Договоренность (Соглашение) о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes, Paris, 14 october 1999) Документ подготовлен МКМВ при полномочиях, данных ему Метрической конвенцией, Париж, 14 октября 1999 г. |  |
| [4] | Резолюция 11 22-ой Генеральной конференции по мерам и весам (Париж, октябрь 2003 г.) (Resolution 11 of the 22nd CGPM (Paris, October 2003) | Отношения между национальными метрологическими институтами и национально признанными органами по аккредитации (Relationship between National Metrology Institutes and nationally recognized accreditation bodies) |
| [5] | Международный документ МОЗМ D 8 (International Document OIML D8) | Эталоны. Выбор, признание, применение, хранение и документация (Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and documentation) |
| [6] | Международный стандарт ИСО 10576-1:2003 (ISO 10576-1:2003) | Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы (Statistical methods – Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements – Part 1: General principles) |
| [7] | ОКРМ 106:2012 (JCGM 106:2012) | Оценивание данных измерений – роль неопределенности измерений при оценке соответствия (Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment) |
| [8] | Международное руководство МОЗМ G19:2017 (Guide OIML G19:2017) | Роль неопределенности измерений при принятии решений об оценке соответствия в законодательной метрологи (Перевод на русский язык. БелГим, 2017) (The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology) |

УДК 389.6:006.354 МКС 01.040.17 Ключевые слова: метрология, погрешность, неопределенность, точность измерений, рассеяние результатов измерений, сличение эталонов, калибровка, поверка, поверочные схемы

| Первый заместитель генерального директора- заместитель по научной работе ФГУП «ВНИИФТРИ» | А.Н. Щипунов |
| --- | --- |
| Главный метролог | А.С. Дойников |
| Заместитель главного метролога | Л.В. Юров |
| Старший научный сотрудник | С.В. Алёхин |

) Данное соглашение заключено правительствами стран Содружества Независимых Государств 13 марта 1992 г. в г. Москве (с дополнениями и изменениями от 22 ноября 2007 г., принятыми в г.Ашхабаде).