| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO Guide 35 – (Проект, первая редакция) |  |
| Стандартные образцы – Руководство по характеризации и оцениванию однородности и стабильности (ISO Guide 35:2017, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.02015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Уральским научно-исследовательским институтом метрологии – филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №        от           201  г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM |  |
| Беларусь | BY |  |
| Киргизия | KG |  |
| Молдова | MD |  |
| Россия | RU |  |
| Таджикистан | TJ |  |
| Узбекистан | UZ |  |

- Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO Guide 35:2017 «Стандартные образцы – Руководство по характеризации и оцениванию однородности и стабильности» («Reference materials – Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability», IDT)

Международный документ разработан Комитетом по стандартным образцам (REMCO) Международной организации по стандартизации (ISO).

Дополнительные сноски в тексте настоящего стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

- ВЗАМЕН ГОСТ ISO Guide 35-2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

Предисловие	vi

Введение	vii

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения 	2

4	Условные обозначения	5

5	Принятые допущения	6

6	Обзор производства стандартных образцов	7

6.1	Общие положения	7

6.2	Краткое изложение плана проекта	7

6.3	Приобретение исходного материала	9

6.4	Анализ осуществимости проекта 	9

6.5	Обработка материала стандартного образца	10

6.6	Оценивание однородности	10

6.7	Оценивание стабильности	11

6.8	Выбор методов измерений	11

6.9	Метрологическая прослеживаемость	11

6.10	Характеризация и оценивание неопределенности	12

6.11	Оценивание коммутативности	12

6.12	Вопросы транспортирования	13

6.13	Приписывание значений	13

6.14	Мониторинг стабильности	13

6.15	Стандартные образцы, произведенные повторными партиями	14

7	Оценивание однородности	14

7.1	Преамбула 	14

7.2	Необходимость в экспериментальном исследовании однородности	16

7.3	Свойства, подлежащие изучению	18

7.4	Статистически обоснованные схемы выборочного контроля	19

7.4.1	Минимальное количество экземпляров СО для исследования однородности	19

7.4.2	Применение анализа статистической мощности	21

7.4.3	Стратегия выборочного контроля для исследования однородности	22

7.5	Выбор и выполнение методики измерений для исследования однородности 	23

7.5.1	Выбор методики измерений	23

7.5.2	Проведение измерений для исследований однородности 	24

7.6	Планы исследования однородности	26

7.6.1	Цель исследования однородности 	26

7.6.2	Основной план исследования однородности – измерение за одну серию	27

7.6.3	Рандомизированный блочный план эксперимента	29

7.6.4	Сбалансированный план группового эксперимента с группировкой 	29

7.6.5	Альтернативные стратегии	30

7.7	Оценивание исследования однородности	31

7.7.1	Первичная проверка на наличие трендов и выбросов в измерении	31

7.7.2	Проверка обработки трендов 	33

7.7.3	Оценивание межэкземплярного члена – основной план эксперимента 	34

7.7.4	Оценивание межэкземплярного члена – рандомизированный блочный план эксперимента	34

7.7.5	Оценивание межэкземплярного члена – сбалансированный план гнездового эксперимента с группировкой 	35

7.7.6	Другие планы эксперимента и в исследовании однородности и альтернативные методы оценивания 	36

7.8	Недостаточная повторяемость метода измерений	37

7.9	Внутриэкземплярная однородность	37

7.9.1	Оценивание необходимости внутриэкземплярного исследования однородности 	37

7.9.2	Исследование значительной внутриэкземплярной неоднородности	38

7.9.3	Оценивание минимального размера пробы 	41

7.10	Проверка на достаточную однородность	42

7.11	Оценивание неопределённости по результатам исследований однородности 	43

8	Оценивание и мониторинг стабильности 	43

8.1	Преамбула 	43

8.2	Оценивание стабильности	46

8.2.1	Требование к оцениванию стабильности	46

8.2.2	Виды (не)стабильности	46

8.2.3	Общие методы оценивания стабильности	47

8.2.4	Необходимость экспериментального исследования стабильности	48

8.3	Классификация исследований стабильности	49

8.3.1	Общие положения	49

8.3.2	Классификация в соответствии с условиями измерений	50

8.3.3	Классификация в соответствии с продолжительностью и условиями ислледования стабильности	51

8.3.4	Классификация по цели исследования	51

8.3.5	Планы эксперимента для различных условий хранения и обработки 	53

8.4	Общия требования к эффективным исследованиям стабильности	54

8.4.1	Обзор требований	54

8.4.2	Выбор экземпляров СО	54

8.4.3	Подходящая (ие) методика (ы) измерений для исследований стабильности 	55

8.4.4	Подходящий план эксперимента	55

8.5	Оценивание результатов исследования стабильности	57

8.5.1	Общие положения по обработке данных исследования стабильности 	57

8.5.2	Основное исследование стабильности: многочисленные точки во времени при одном условии хранения 	58

8.5.3	Изохронные планы эксперимента 	61

8.5.4	Ускоренные исследования стабильности при различных условиях воздействия 	64

8.5.5	Дополнительные источники случайных изменений в иследованиях стабильности 	68

8.6	Действия при нахождении значимого тренда в исследовании стабильности 	69

8.7	Оценивание неопределенности от исследований стабильности	70

8.7.1	Общие положения по оцениванию неопределённости от исследований стабильности 	70

8.7.2	Источники неопределенности в прогнозируемом изменеии с течением времени 	71

8.7.3	Оцениввание неопределенностей стабильности при отсутствии значимых трендов 	72

8.7.4	Оценивание неопределенностей стабильности в случае известного значимого тренда 	73

8.8	Определение времени хранения («времени жизни») из исследования стабильности 	74

8.9	Инструкции по применению, относящиеся менеджменту стабильности 	74

8.10	Мониторинг стабильности	75

8.10.1	Требования к мониторингу	75

8.10.2	Выбор первогачальной точки мониторинга и интервала (ов) мониторинга 	76

8.10.3	Экспериментальные подходы и оценивание мониторинга стабильности 	78

9	Характеризация материала	80

9.1	Преамбула	80

9.2	Установление метрологической прослеживаемости	82

9.2.1	Принцип 	82

9.2.2	Метрологические основы для сравнения	83

9.2.3	Типы измеряемых величин 	83

9.2.4	Влияние приготовления пробы или предварительной обработки 	85

9.2.5	Верификация прослеживаемости 	86

9.3	Характеризация с использованием одной референтной измерительной процедуры (согласно определению в ISO/IEC Guide 99) в одной лаборатории	86

9.3.1	Характеризация с использованем референтной методики измерений без непосредственого сличения с ССО того же типа 	86

9.3.2	Характеризация путем переноса значения от стандартного образца кандидату стандартного образца с использованием одного метода, проведенная одной лабораторией 	88

9.3.3	Выбор экземпляров СО для проведения характеризации в одной лаборатории 	90

9.3.4	Методы подбора состава 	90

9.4	Характеризация измеряемой величины, не определяемой операционно, с использованием двух или более методов с демонстрируемой точностью в одной или нескольких компетентных лабораториях 	92

9.4.1	Концепция	92

9.4.2	План исследования	93

9.4.3	Оценивание	95

9.4.4	Исследование в рамках одной лаборатории с использованием нескольких методов 	97

9.5	Характеризация операционно определяемой измеряемой величины, с участием сети компетентных лабораторий	97

9.5.1	Концепция	97

9.5.2	Подготовка исследования	98

9.5.3	Оценивание 	98

9.6	Чистота	99

9.6.1	Общие положения	99

9.6.2	Прямое определение чистоты	99

9.6.3	Непрямое определение чистоты	100

9.7	Идентичность	101

9.7.1	Материалы, сертифицированные на основе происхождения 	101

9.7.2	Материалы, сертифицированные на основе измерений	102

9.8	Наличие / отсутствие	105

9.9	Порядковые величины	106

9.10	Качественные свойства	107

9.11	Характеризация несертифицированных значений	107

10	Оценивание неопределенности измерений	108

10.1	Основа для оценивания неопределенности значения свойства ССО 	108

10.2	Основная модель для характеризации партии 	108

10.3	Источники неопределенности	110

10.4	Интервалы и коэффициенты охвата	110

Приложение А (информативное) Планирование и оценивание исследований по характеризации не зависимой от метода измеряемой величины с использованием двух или более методов демонстрируемой точности в одной или нескольких компетентных лабораториях	112

Приложение B (информативное) Статистические подходы	123

Приложение C (информативное) Примеры	134

Приложение D (информативное) Оценивание неопределенности измерений	145

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	146

Библиография	147

Введение

Настоящий стандарт входит в серию межгосударственных стандартов в области стандартных образцов, гармонизированных с руководствами Международной организации по стандартизации (ISO), разработанными Комитетом по стандартным образцам (RЕМCО).

Настоящий стандарт идентичен международному документу — Руководству ИСО 35:2017 «Стандартные образцы – Руководство по характеризации и оцениванию однородности и стабильности» (ISO Guide 35:2017 «Reference materials – Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability») и устанавливает обязательные, рекомендуемые и другие категории информации, подлежащей рассмотрению при проведении характеризации, оценивании стабильности и однородности материалов стандартных образцов.

Термины «certified reference material», «reference material certification», «certified value», «reference material certificate», «reference material certification report» ISO Guide 35 переведены в едином стиле, а именно как, соответственно, «сертифицированный стандартный образец», «сертификация стандартного образца», «сертифицированное значение», «сертификат стандартного образца», «отчет о сертификации стандартного образца». В основе единообразия указанной терминологии лежит термин «reference material certification» — «сертификация стандартного образца», проводимая производителем стандартного образца и зачастую сопровождающаяся выдачей сертификата стандартного образца («reference material certificate») или информационным листом на продукт. В настоящем стандарте и ГОСТ ISO Guide 30—2019 (пункт 2.3.1) подчеркивается, что сертификация СО — это аттестация СО первой стороной, то есть именно производителем стандартного образца, в рамках которой осуществляется официальное установление сертифицированных значений сертифицированного стандартного образца и указание их в сертификате стандартного образца (выполнение мероприятий третьими лицами в рамках сертификации стандартного образца за исключением работ, допущенных к выполнению субподрядной(ыми) организацией(ями) согласно ГОСТ Р ISO 17034 не допускается).

В сносках по тексту стандарта отмечено, что в некоторых государствах — членах МГС существует практика использования терминологии в области СО, принятой ГОСТ 8.315 и другими национальными документами в области стандартных образцов. Следует отметить, что термин «сертификация стандартного образца» эквивалентен термину «аттестация стандартного образца», термин «сертифицированное значение» эквивалентен термину «аттестованное значение», термин «сертификат стандартного образца» эквивалентен термину «паспорт стандартного образца», термин «отчет о сертификации стандартного образца» эквивалентен термину «отчет об аттестации стандартного образца».

В стандарте приведены общие требования и конкретные рекомендации по техническим вопросам и разъяснения концепций таких процессов, как оценивание однородности, стабильности и характеризация при сертификации стандартного образца.

# Введение к международному документу

Производство стандартных образцов (СО) является ключевой деятельностью в совершенствовании и поддержании всемирной когерентной системы измерений. Как указано в ISO Guide 33[1], СО с различными характеристиками используют в измерениях, выполняемых при калибровке, контроле качества, проверке квалификации лабораторий и валидации методов, а также – для приписывания значений другим материалам. Сертифицированные стандартные образцы (ССО) также используют для подтверждения и установления метрологической прослеживаемости к условным шкалам, таким, как октановое число, шкалы твердости и рН.

Для того, чтобы измерения были сопоставимыми в мировом масштабе и во времени, необходимо, чтобы они были прослеживаемы к соответствующим и установленным основам для сравнения. ССО играют ключевую роль в реализации концепции прослеживаемости результатов измерений в химии, биологии и физике наряду с другими областями науки, связанными с веществами и материалами. Лаборатории используют ССО как легкодоступные эталоны для установления прослеживаемости результатов своих измерений к международным эталонам. Значениям свойств, передаваемым ССО, можно установить прослеживаемость к Международной системе единиц (SI) или другим, согласованным на международном уровне основам для сравнения, в процессе производства этих ССО. В данном документе даны разъяснения по разработке подходов, обеспечивающих установленные значения свойств, прослеживаемых к соответствующим основам для сравнения.

Для производителей стандартных образцов (RMPs) разработан Международный стандарт и три Руководства ISO, которые будут полезны при производстве и сертификации СО с целью обеспечения соответствия качества СО требованиям конечных потребителей.

—	в ISO 17034 установлены общие требования, которые необходимо выполнить RMP для демонстрации своей компетентности.

—	в ISO Guide 35 даются более конкретные рекомендации по техническим вопросам и разъяснения концепций таких процессов, как оценивание однородности, стабильности и характеризация при сертификации СО.

—	в ISO Guide 31[2] указано содержание как сертификатов ССО, так и сопроводительных документов на другие СО.

—	ISO Guide 30[68] содержит термины и определения, относящиеся к СО.

Одновременно с разработкой подходов к производству СО, вместе с достижениями в области технологии расширяется номенклатура СО, что увеличивает необходимость в широкодоступных технических руководствах по производству СО. Кроме того, более широкое применение лабораториями ISO/IEC 17025[52] и ISO/IEC 15189[81] привело к повышению необходимости четких утверждений о метрологической прослеживаемости.

Данный документ содержит подробное руководство в отношении более разнообразных планов исследования однородности и описывает более широкий спектр стратегий менеджмента стабильности, чем ISO Guide 35:2006. В нем также содержатся конкретные положения, касающиеся установления метрологической прослеживаемости при производстве СО.

МЕЖГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТАНДАРТ

Стандартные образцы – Руководство по характеризации и оцениванию однородности и стабильности

Reference materials – Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability

__________________________________________________________________________________

Дата введения — 202  —   —

1 Область применения

В данном документе даны разъяснения концепций и изложены подходы к следующим аспектам производства стандартных образцов:

-	оцениванию однородности;

-	оцениванию стабильности и управлению рисками, связанными с возможными проблемами стабильности, относящимся к исследуемым свойствам;

-	характеризации и приписыванию значений свойств стандартного образца;

-	оцениванию неопределённости сертифицированных значений;

-	установлению метрологической прослеживаемости сертифицированных значений свойств.

Данное руководство способствует реализации ISO 17034. Могут также использоваться другие подходы при условии выполнения требований ISO 17034.

В данном документе дано краткое руководство по необходимости оценивания коммутативности (6.11), но отсутствуют технические сведения. Дано краткое представление характеризации качественных свойств (9.6 – 9.10) вместе с кратким руководством по отбору проб таких материалов для исследований однородности (7). Но статистические методы оценивания однородности и стабильности стандартных образцы качественных свойств не рассматриваются. Данный документ также не применим к многомерным случайным величинам спектральных данных.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы упоминаются в тексте таким образом, чтобы часть или все их содержание соответствовало требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для ссылок без даты применяется последняя редакция ссылочного документа (включая любые изменения).

ISO 3534-2, Статистика – Словарь и условные обозначения. Часть 2: Прикладная статистика

ISO 3534-3, Статистика – Словарь и условные обозначения. Часть 3: Планирование экспериментов

ISO Guide 30, Стандартные образцы – Некоторые термины и определения

ISO/IEC Guide 99, Международный словарь по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)

Примечание – Международный словарь по метрологии в дальнейшем будет именоваться «VIM».

# 3	Термины и определения

Для целей данного документа используются термины и определения, приведенные в ISO Guide 30, ISO/IEC Guide 99, ISO 3534-2, ISO 3534-3, а также следующие термины и определения. В тех случаях, когда существует более одного определения для одного и того же термина, приоритет имеют определения из ISO Guide 30.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

ISO Online browsing platform: доступна на http://www.iso.org/obp

IEC Electropedia: доступна на http://www.electropedia.org/

3.1	стандартный образец (reference material); СО (RM): материал, достаточно однородный и стабильный по отношению к одному или нескольким определенным свойствам, которые были установлены для того, чтобы использовать его по назначению в измерительном процессе.

Примечание 1 к статье – СО – это общее понятие.

Примечание 2 к статье – Свойства могут быть количественными или качественными, например, идентичность веществ или объектов.

Примечание 3 к статье – Применение может включать калибровку измерительной системы, оценивание методики измерений, приписывание значений свойств другим материалам и контроль качества.

Примечание 4 к статье – ISO/IEC Guide 99:2007[3] имеет аналогичное определение (5.13), но ограничивает распространение термина «измерение» только на количественные значения, не включая качественные свойства. Однако в Примечание 3 ISO/IEC Guide 99:2007, 5.13 (VIM), специально включено понятие качественных признаков, называемых номинальными свойствами.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.1.1]

3.2	сертифицированный стандартный образец (certified reference material); ССО (CRM): стандартный образец (CО), одно или несколько определенных свойств которого установлены метрологически обоснованной процедурой, сопровождаемый сертификатом СО, в котором приведено значение указанного свойства, связанная с ним неопределенность и утверждение о метрологической прослеживаемости.

Примечание 1 к статье – Понятие значения включает номинальное свойство или качественный признак такой, как идентичность или последовательность. Неопределенности для таких признаков могут быть выражены как вероятности или уровни доверия.

Примечание 2 к статье – Метрологически обоснованные процедуры производства и сертификации СО, описаны, в том числе, в ISO 17034 и Guide 35.

Примечание 3 к статье – В ISO Guide 31[2] приведены рекомендации по содержанию сертификатов СО.

Примечание 4 к статье – ISO/IEC Guide 99:2007[3] имеет аналогичное определение (5.14).

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.1.2]

3.3	модель измерений (measurement model): математическая связь между всеми величинами, о которых известно, что они участвуют в измерении.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 99:2007, 2,48[3]]

3.4	значение свойства стандартного образца (СО) (property value of a reference material (RM)): значение, соответствующее величине, представляющей физическое, химическое или биологическое свойство СО.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.2.1]

3.5	сертифицированное значение (certified value): значение, приписанное свойству стандартного образца (СО), сопровождаемое установленной неопределенностью и установленной метрологической прослеживаемостью, указанное в сертификате СО.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.2.3]

3.6	справочное значение (indicative value); информационное значение (information value); информативное значение (informative value): значение величины или свойства стандартного образца, представляемое только для информации.

Примечание 1 к статье – Справочное значение не может использоваться в качестве основы для сравнения в цепи метрологической прослеживаемости.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.2.4]

3.7	калибрант (calibrant): стандартный образец, используемый для калибровки оборудования или методики измерений.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.1.21]

3.8	материал для контроля качества (quality control material): стандартный образец, используемый для контроля качества измерений.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.1.22]

3.9	изохронное исследование стабильности (isochronous stability study): экспериментальное исследование стабильности стандартного образца, при котором, экземпляры подвергают различным условиям и времени хранения, и измерения в них проводят в течение короткого промежутка времени.

3.10	производство стандартного образца (production of a reference material (RM)): все необходимые виды деятельности и задачи, ведущие к выпуску и поддержанию СО (сертифицированного или несертифицированного).

Примечание 1 к статье – Виды деятельности включают, например, планирование, контроль, обращение с материалом и его хранение, обработку материала, оценивание однородности и стабильности, характеризацию, приписывание значений свойств и их неопределенностей, утверждение и оформление сертификатов СО и другую документацию.

[ИСТОЧНИК: ISO Guide 30:2015, 2.3.7]

# 4	Условные обозначения

а	количество экземпляров стандартных образцов в исследовании однородности

d	смещение измерений

k	коэффициент охвата или (в качестве индекса) индекс

Ld	предел обнаружения (минимально обнаружимое значение приведенной переменной состояния), рассчитанный с использованием методов ISO 11843-1[48]

Nmin	минимальное количество экземпляров СО для исследования однородности для партий, объёмом более 100 экземпляров

Nprod	количество экземпляров СО в одной партии

nr	количество серий измерений в блочном или иерархическом гнездовом плане эксперимента

р	количество лабораторных средних в межлабораторном эксперименте по сертификации

sbb	межэкземплярная составляющая дисперсии от неоднородности, выраженная в виде стандартного отклонения

sr	стандартное отклонение повторяемости

sR	стандартное отклонение воспроизводимости

tlts	продолжительность исследования долговременной стабильности

UCRM	расширенная неопределённость, связанная со значением свойства ССО

ubb	стандартная неопределённость, связанная с межэкземплярной неоднородностью

uchar	стандартная неопределённость, связанная со значением, приписанным в процессе характеризации

uCRM	стандартная неопределённость, связанная со значением свойства ССО

utrg	целевая неопределённость измерений, выраженная в виде стандартной неопределённости, для значения сертифицируемого свойства

uhom	стандартная неопределённость от неоднородности

ults	стандартная неопределённость от долговременной стабильности

umon	стандартная неопределённость, связанная со значением, полученным путём измерений СО в контрольной точке

utrn	стандартная неопределённость от нестабильности материала при транспортировании

uwb	стандартная неопределённость от внутриэкземплярной неоднородности

xCRM	значение свойства ССО

оценённое значение, полученное с использованием робастной статистической оценки

xmon	значение, полученное путём измерений значения свойства СО в контрольной точке

x	доля количества вещества

ychar	значение, приписанное стандартному образцу в процессе характеризации

Дополнительные значения, использованные в конкретных разделах, определены при первом упоминании в тексте.

5	Принятые допущения

В данном документе используются следующие принятые допущения.

# a)	Измеряемая величина имеет «истинное» значение

# b)	Все вероятностные оценки, описанные в настоящем документе, предполагают нормальность распределения, если не указано иное.

c)	В тексте настоящего документа закон распределения неопределённостей используется для объединения вкладов неопределённости измерений. Могут также применяться другие способы оценивания неопределённости измерений, и в некоторых случаях это необходимо. Дополнительное руководство по этим вопросам дано в GUM и в его приложениях (см. Ссылочные документы [5] и [6].

Примечание 1 – Межэкземплярные расхождения, связанные с неоднородностью, и изменениями, вызванными нестабильностью, могут не распределяться нормально и могут привести к асимметричному распределению.

Примечание 2 – Руководство по выражению неопределённости в измерении в дальнейшем будет именоваться «GUM».

6	Производство стандартных образцов

6.1	Общие положения

Производство и распространение стандартного образца требуют тщательного планирования до проведения какой-либо фактической деятельности по проекту. В последующих подпунктах приводится краткий обзор этапов производства стандартного образца с последующим описанием основных вопросов, связанных с планированием каждого этапа. Подробное руководство по оцениванию однородности, оцениванию стабильности и характеризации дано в пунктах 7, 8 и 9, соответственно.

6.2	Краткое изложение плана проекта

Производство стандартного образца включает следующие этапы:

а)	описание СО, то есть матрицы, свойств подлежащих характеризации и их желаемых уровней, назначения материала, а также (для ССО) целевой неопределенности [72];

b)	разработка процедуры поиска материала;

c)	разработка процедуры изготовления и/или подготовки стандартного образца;

d)	выбор методик измерений, подходящих для характеризации и исследований однородности и стабильности;

e)	учет метрологической прослеживаемости для каждого измеряемого свойства, особенно для ССО, для которых требуется утверждение о метрологической прослеживаемости;

f)	оценивание однородности;

g)	оценивание стабильности;

h)	оценивание коммутативности (при необходимости);

i)		характеризация стандартного образца;

j)	объединение результатов исследований однородности и исследований стабильности, а также, для ССО - оценивание неопределенности измерений сертифицированных значений;

k)	подготовка сертификата или информационного листа на продукт и, в случае необходимости, отчета о производстве и/или сертификации;

l)	определение условий хранения и транспортирования;

m)	мониторинг стабильности после производства.

Основные этапы схематически показаны на Рисунке 1.

Примечание 1 – На Рисунке представлен схематический план основных этапов производства стандартного образца и поддержания его в надлежащем состоянии. Рамки с пунктирными краями не всегда необходимы.

Примечание 2 – «Упаковка» на этой диаграмме подразумевает подразделение на отдельные экземпляры в контейнерах, подходящих для распространения.

Примечание 3 – На этой диаграмме, «Оформление сертификата» включает все виды документации, которые можно предоставить вместе со стандартным образцом, включая сертификат, информационный лист на продукт, отчет о сертификации, и т.д.

# Рисунок 1 — Схематический план проекта производства стандартного образца

# 6.3	Приобретение исходного материала

# Первой задачей в рамках проекта производства СО является приобретение достаточного количества исходного материала(ов) с требуемыми свойствами. Производство материалов с определенными свойствами кратко рассмотрено в 6.5. Количество необходимого материала, определяется следующим:

—	количество экземпляров СO, необходимых для распространения в течение предполагаемого срока годности этого СО;

—	количество экземпляров, необходимых для исследования однородности;

—	количество экземпляров, необходимых для исследования стабильности;

—	количество экземпляров, необходимых для характеризации кандидата СО;

—	количество экземпляров, необходимых для мониторинга стабильности в течение предполагаемого срока службы материала;

—	планируемый размер каждого экземпляра СО, которого должно быть достаточно для хотя бы одного измерения;

—	необходимость в одном или более анализах осуществимости проекта;

—	по усмотрению, дополнительные экземпляры для непредвиденных ситуаций, таких как, например, последующие исследования для ответа на запросы клиентов, будущих повторных сертификаций, требующихся в связи со значительным изменением условий хранения или увеличением числа сертифицированных свойств.

Количество экземпляров кандидата СО, необходимое для распространения, часто, по крайней мере-, в некоторой степени, является предметом коммерции и требует тщательного рассмотрения перед началом сбора и обработки материала. Кроме того, предполагаемая долгосрочная стабильность материала при хранении может влиять на количество материала для целесообразности производства. Может быть рациональным ограничение количества производимых экземпляров менее стабильных материалов для того, чтобы избежать потерь из-за неизбежного ухудшения их качества с течением времени.

6.4	Анализ осуществимости проекта

Анализ осуществимости проекта представляет собой непродолжительные исследования, направленные на решение проблем, связанных с целесообразностью производства и характеризации достаточно однородного и стабильного СО. Например, такие вопросы, как наилучший способ приготовления СО или обеспечения достаточной стабильности материала можно решить при помощи небольших анализов на ранних этапах проекта [7].

В том случае, когда ожидается, что характеризация будет проводиться с использованием межлабораторного эксперимента, в процессе анализа осуществимости проекта можно определить возможные источники погрешности и дать возможность участникам характеризации точно настроить свое оборудование и отработать свои методики.

Примечание – Если анализ осуществимости предназначен для проверки и улучшения возможностей участников межлабораторной характеризации (см. Раздел 9), использование материала, отличного от кандидата СО, может помочь избежать неоправданной предвзятости в результатах участников, возникающего от предварительных знаний о кандидате СО.

6.5	Обработка материала стандартного образца

Обработка может включать в себя ряд процессов, например, следующие:

—	синтез, изготовление или составление синтетического стандартного образца;

—	сушка, лиофилизация, измельчение и/или фильтрация для натуральных материалов;

—	добавление стабилизирующих веществ;

—	гомогенизация перед упаковкой.

Используемые процедуры зависят от конкретного материала и обычно требуют экспертных рекомендаций.

6.6	Оценивание однородности

Однородность является важным требованием для всех СО и включает в себя как внутри - так и межэкземплярную однородность. Межэкземплярная однородность важна для обеспечения тождественности значений свойств для каждого экземпляра СО; внутриэкземплярная однородность СО важна в случае отбора выборочной пробы для проведения измерений потребителями материала. В Разделе 7 даны подробные рекомендации по оцениванию однородности.

6.7	Оценивание стабильности

СО должны быть достаточно стабильными для использования их по назначению, чтобы конечный потребитель мог полагаться на приписанное значение в любой момент в течение срока действия сертификата. Как правило, важно оценивать стабильность в условиях длительного хранения, транспортирования и, где это применимо, - в условиях хранения в лаборатории потребителя СО. Вопрос стабильности рассматривается также после вскрытия упаковки, если допустимо повторное использование. В Разделе 8 приведены подробные рекомендации по оцениванию стабильности.

6.8	Выбор методов измерений

На каждом этапе осуществления проекта производства стандартного образца, который требует измерений, могут быть использованы различные методы измерений, так как, например, характеризация обычно, требует применения методов измерений с минимальным смещением и с низкой неопределенностью; исследования однородности в первую очередь требуют оптимально доступных условий повторяемости; и классические исследования стабильности, как правило, требуют методов, демонстрирующих хорошую прецизионность в течение долгого времени в одной лаборатории. Выбор методов измерений для исследований однородности, стабильности и характеризации рассматривается в Разделах 7, 8 и 9, соответственно.

6.9	Метрологическая прослеживаемость

Метрологическая прослеживаемость является ключевым фактором в обеспечении сопоставимости результатов измерений, полученных в разное время и в разных местах, в том числе результаты, используемые для характеризации стандартных образцов. По определению, ССО сопровождаются утверждением о метрологической прослеживаемости для каждого сертифицированного значения свойства. Правильный выбор основ для сравнения, к которым устанавливается метрологическая прослеживаемость значений свойств имеет важное значение для ССО, поскольку ССО в основном используются для обеспечения прослеживаемости результатов измерений. Установление метрологической прослеживаемости подробно рассматривается в 9.2.

6.10	Характеризация и оценивание неопределенности

Характеризация предполагает определение значений соответствующих свойств СО. Характеризация СО описана в Разделе 9. Сертифицированные значения ССО сопровождаются указанием неопределенности измерений; оценивание неопределенности рассматривается в Разделе 10.

6.11	Оценивание коммутативности

Коммутативность СО относится к способности СО, охарактеризованного одним методом измерений (обычно референтным методом), действовать в качестве калибратора или материала для контроля качества (КК) для второго метода измерений или испытаний применительно к материалам для рутинных испытаний. Это особенно важно, когда различные методы измерений могут давать различные результаты в зависимости от типа исследуемых материалов. Оценивание коммутативности не является обязательной для всех ССО, но требуется для некоторых важных классов СО.

Примечание – В имеющейся информации REMCO об оценке коммутативности [9] указано, что:

Производитель стандартного образца должен проводить оценку коммутативности, в случае если

а)	назначение СО требует коммутативности калибровки или контроля качества материалов и

b)	производитель стандартного образца гарантирует, что материал пригоден для использования по назначению.

Примечание 1 – Демонстрация коммутативности обычно требуется, в тех случаях, когда назначение СО включает в себя калибровку или контроль качества при проведении биологических измерений, и, как правило, не требуется, если назначение СО не включает в себя биологические измерения и метод считается достаточно конкретным для измеряемой величины в матрице стандартного образца и предполагаемых рутинных пробах.

Примечание 2 – Обычно нет необходимости устанавливать коммутативность, когда стандартный образец и его происхождение получены из тех же источников и с ними обращаются также, как и с пробами, которые будут испытаны для заказчиков, например, в случае матричных стандартных образцов.

6.12	Вопросы транспортирования

Почти все СО должны транспортироваться к месту использования. Средства и условия транспортировки СО после производства имеют отношение к необходимости исследований стабильности (см Раздел 8), и поэтому полезно рассмотреть условия транспортировки на ранней стадии проекта.

Примечание 1 – Национальные и/или международные правила перевозки могут ограничить варианты транспортирования, запретить перевозку некоторых материалов, или потребовать специальной упаковки или мер предосторожности для обеспечения безопасности или по другим причинам.

Примечание 2 – Время, затраченное для проведения официальных процедур, таких как таможенный или другие виды пограничного контроля, может увеличить время доставки для некоторых направлений.

6.13	Приписывание значений

Приписывание значений – представляет собой процесс объединения результатов оценивания однородности и стабильности с результатами исследований по характеризации, с целью определения приписанных значений и их неопределенностей. Эти значения затем указывают в сертификате либо информационном листе на продукт.

6.14	Мониторинг стабильности

Большинство стандартных образцов хранятся в течение длительного времени в помещениях производителя СО или у дистрибьюторов. Поскольку при оценивании стабильности, как правило, невозможно предвидеть все изменения, которые могут произойти, необходимо, в рамках управления рисками, связанными с возможной нестабильностью, проводить мониторинг значений свойств материалов, предназначенных для длительных периодов хранения. Поскольку требования к мониторингу частично зависят от данных, полученных в ходе оценивания стабильности, 8.10 включает в себя рекомендации по мониторингу стабильности.

6.15	Стандартные образцы, производимые повторными партиями

Необходимость экспериментальных исследований некоторых характеристик (в частности, однородности, стабильности и коммутативности) может быть снижена, в случае если материал производится в повторном производственном цикле в соответствии с установленной процедурой. Опора на предыдущий опыт целесообразна при условии, что:

а)	процесс производства партий СО не изменился каким-либо образом, который мог бы неблагоприятно повлиять на его применение;

b)	материалы, используемые в производстве СО не изменились каким-либо образом, который мог бы неблагоприятно повлиять на конечное использование;

c)	материалы, полученные ранее тем же способом, не показали никаких нарушений, связанных с производственным процессом, в ходе планового мониторинга или использования;

d)	требования к материалу, регулярно анализируются с учетом предполагаемого применения материала в момент проведения контроля, чтобы гарантировать, что производственный процесс соответствует назначению.

Надёжность производственного процесса должна подвергаться проверке, например, путем сравнения значений свойств проб из последующих партий в условиях повторяемости.

7	Оценивание однородности

7.1	Преамбула

Большинство СО производятся в виде партий «экземпляров» (например, бутылок, флаконов или отдельных образцов для испытаний). Важно, чтобы все распространяемые экземпляры были одинаковы в пределах установленной неопределенности для каждого значения свойства и, если они не продаются в качестве экземпляров одноразового использования, чтобы материал внутри каждого экземпляра был единообразным. В связи с этим, ISO 17034 требует проведения оценивания однородности стандартного образца (СО).

Однородность может иметь отношение к вариации значения свойства между отдельными экземплярами материала или внутри каждого экземпляра. Всегда необходимо оценивать межэкземплярную вариацию. В случае, если назначение позволяет использовать часть экземпляра - например, небольшую часть твердого или жидкого материала, или небольшой участок поверхности - как правило, также необходимо либо оценить вариацию значения свойства внутри каждого экземпляра (внутриэкземплярная неоднородность), либо предоставить инструкции по применению, в которых предусмотрен контроль влияния внутриэкземплярной неоднородности. Эти инструкции могут включать в себя, например, повторное перемешивание пробы и, для гранулированных материалов, минимальную навеску, так как внутриэкземплярная неоднородность непосредственно отражается в минимальном размере выборочной пробы, которая является представительной для всего экземпляра.

Оценивание однородности может включать использование априорных доказательств (в том числе предварительного экспериментального подтверждения однородности материала, проведение экспериментального исследования однородности на кандидате стандартного образца, или и то и другое. В большинстве случаев, необходимо экспериментальное исследование. К исключениям относятся, например, партии высокооднородного материала, такого как раствор, предыдущие экспериментальные исследования которого показали, что упаковка и хранение не влияют на однородность; или производство материалов, для которых каждый экземпляр стандартного образца имеет отдельно приписанное значение. В 7.2 дана дополнительная информация об обстоятельствах и типах материалов, требующих экспериментального исследования.

Результаты экспериментального исследования однородности, как правило, также используются для расчета одной из составляющих неопределенности в модели сертификации (см. Раздел 10). Величина этой составляющей неопределенности может изменяться в широких пределах по сравнению с другими составляющими неопределенности, в зависимости от характера СО и сертифицированного свойства.

Для того, чтобы провести исследование однородности, выбирается подгруппа экземпляров СО из партии, как правило, от 10 до 30, при помощи соответствующего плана выборки, измеряются значения свойств для каждого экземпляра, с использованием подходящей методики измерений и оцениваются результаты с использованием соответствующих статистических методов для получения информации, например, о межэкземплярной изменчивости и внутриэкземплярной изменчивости материала.

Для получения достоверных результатов, важно

—	выбрать свойства, которые должны быть изучены,

—	выбрать представительную подгруппу экземпляров СО,

—	выбрать подходящую методику измерений с достаточной повторяемостью и селективностью,

—	провести измерения при подходящих условиях следуя соответствующему плану эксперимента,

—	провести статистический анализ с использованием надежных статистических методов.

В 7.3 - 7.7 даны рекомендации по каждому из этих этапов. Примеры расчетов приведены в Приложении C.

Исторически сложилось так, что при исследованиях однородности проверялось наличие статистически значимых межэкземплярных различий по сравнению с прецизионностью измерений для того, чтобы решить, является ли материал однородным или нет. В данном документе этот подход не применяется; скорее, акцент делается на решение о том, достаточно ли мало межэкземплярное стандартное отклонение для предполагаемого применения. Однако статистические критерии значимости могут быть использованы при производстве СО, например, для того чтобы решить, требуется ли дальнейшая обработка для снижения неоднородности до незначительного уровня по сравнению с рутинной прецизионностью измерений. Но, при использовании статистических критериев, эксперимент по оценке однородности должен быть способным обнаружить значимую неоднородность, в свою очередь устанавливая требования обоснованного сочетания прецизионности метода измерений, количества экземпляров СО и количества повторных измерений для экземпляра. Анализ статистической мощности (7.4.2) может способствовать обеспечению достаточно эффективного испытания.

7.2	Необходимость в экспериментальном исследовании однородности

Материалы природного происхождения или со сложными матрицами, такие как продукты питания, почва, руды и сплавы, как правило, неоднородны по своему составу. Хотя величина межэкземплярных расхождений иногда может быть мала или даже пренебрежимо мала после гомогенизации, в других случаях, межэкземплярные расхождения могут превышать неопределенность, возникающую от характеризации. Поэтому СО, приготовленные из таких неоднородных материалов, должны быть подвергнуты экспериментальному исследованию однородности.

Предполагается, что СО, приготовленные в виде чистых соединений или растворов чистых соединений, (при сертификации на чистоту, а не на примеси) должны иметь высокую степень однородности. Однако они также могут демонстрировать некоторую неоднородность, связанную, например, с градиентом плотности, локализованным загрязнением, испарением растворителя в процессе обработки или фасовки, изменением остаточного содержания растворителя или различным содержанием включенных газов в металлах. Кроме того, ожидается, что сертифицированные значения для таких материалов должны иметь очень малые неопределенности, вследствие чего даже небольшая степень неоднородности потенциально важна. Даже в тех случаях, когда вещество должно быть достаточно однородным для большинства предполагаемых применений, однородность должна быть проверена. Проверка может включать в себя полное исследование однородности или какую-либо другую проверку (например, проверку согласованности точки плавления между экземплярами из чистого органического материала).

Экспериментальное исследование однородности материала не является обязательным в следующих случаях:

—	когда материал производится в процессе повторения производственного цикла предыдущего материала, который был произведен, следуя той же процедуре, и было подтверждено экспериментально, что материал достаточно однородный; или

—	когда производственный процесс был валидирован и, как следствие, продемонстрировал постоянное производство достаточно однородных партий материала.

К примерам материалов, которые иногда изготавливаются подобным образом, относятся калибровочные растворы этанола или элементные калибровочные растворы, приготовленные по массе и тщательно перемешанные для гарантии, что смесь будет достаточно однородной для предполагаемого применения.

В тех случаях, когда обеспечение однородности зависит от валидированного производственного процесса, для подтверждения надежности производственного процесса должны использоваться процедуры контроля качества. Такие процедуры могут включать в себя, например, применение контрольной карты размаха или контрольной карты стандартных отклонений для мониторинга размаха или стандартного отклонения небольшого количества измеренных экземпляров СО или критериев для диапазона значений, обнаруженных при каждой характеризации.

Примечание 1 – В 6.15 даны дополнительные рекомендации относительно опоры на опыт, полученный при производстве предыдущих партий.

Примечание 2 – В ISO 7870-2[73] дает рекомендации по использованию контрольных карт размаха и контрольных карт стандартных отклонений.

7.3	Свойства, подлежащие исследованию

В случае оценивания однородности экспериментальным путем, как правило, необходимо определить однородность для каждого исследуемого свойства, то есть, каждого свойства для которого материал предположительно достаточно однороден для его назначения.

Однородность всех исследуемых свойств может быть оценена путем изучения меньшего числа выбранных свойств, в случае если

—	существует достаточно высокая статистическая корреляция между конкретными значениями свойств для этого типа материала, позволяющая обеспечить полезную предварительную оценку одного значения свойства исходя из значений одного или более других свойств,

—	можно продемонстрировать, что определенные группы свойств достаточно тесно связаны (например, из-за их присутствия в конкретном компоненте смеси), таким образом, что измерение одного свойства в такой группе дает доказательство однородности для других свойств в той же группе.

Важно, чтобы любая подгруппа свойств, принятых в качестве представляющих однородность для большой группы свойств, была соответствующим образом отобрана на основании установленных физических или химических соотношений. Например, межэлементное соотношение в минеральных фазах СО укрепит предположение, что невыбранные элементы этого СО имеют аналогичную степень однородности.

В тех случаях, когда однородность оценивается экспериментальным путем при помощи подгруппы исследуемых свойств, необходимо получить дополнительное доказательство однородности свойств, не исследуемых экспериментально. Этого доказательства должно быть достаточно, чтобы показать, что неопределенность, связанная с однородностью, не недооценена для тех свойств, которые не исследованы экспериментально.

Примечание – Такое доказательство можно получить, например, из литературы, относящейся к исследуемому материалу или путём исследования стабильности или характеризации материала.

7.4	Статистически обоснованные схемы выборочного контроля

7.4.1	Минимальное количество экземпляров СО для исследования однородности

7.4.1.1	Исследования однородности количественных свойств

Исследования однородности количественных свойств, обычно, предназначены для получения информации о дисперсии от неоднородности и о любых (возможно, нелинейных) трендах, возникающих в процессе обработки материала. Для достижения этих целей, количество экземпляров должно быть достаточным для достоверного оценивания межэкземплярной дисперсии, а также для четкого представления о каких-либо присутствующих трендах.

На основе существующей практики, приемлемое оценивание межэкземплярной дисперсии для оценивания неопределенности может быть получена с девятью или более степенями свободы. Для простого плана исследования однородности или рандомизированного блочного плана (см. ниже), это соответствует выбору минимум 10 экземпляров. При использовании плана гнездового эксперимента с группировкой эксперимента для измерений, в котором подгруппа экземпляров измеряется в каждой из нескольких серий измерений, необходимо включить в исследование дополнительные экземпляры для поддержания требуемого количества степеней свободы. В 7.6.4 дана более подробная информация о дополнительном количестве экземпляров, необходимых для осуществления плана гнездового эксперимента с группировкой.

Отклонения, возникающие в результате обработки материала, часто появляются как начальный тренд с последующим стабильным завершением, как тренд, развивающийся в конце процесса, или в виде сочетания этих двух трендов. В случае проявления этих особенностей, часто можно получить однородный материал, исключая дефектные экземпляры СО в начале или конце серии измерений. Однако, рассмотрение только 10 экземпляров может не предоставить достаточную информацию о возникновении трендов ближе к концу длительного процесса измерений. Поэтому наиболее оптимальной практикой будет увеличение количества исследуемых экземпляров СО по мере увеличения общего числа производимых экземпляров, Nprod. Обычно рекомендуются варианты между  и .[74] Вместе с требованием к степеням свободы, приведенным выше, это дает рекомендуемое минимальное количество экземпляров Nmin для исследования однородности материалов, охарактеризованных на количественное свойство, определяемое по Формуле

(1)

где max (.., ..) указывает на максимум членов в скобках.

Примечание 1 – Обычно нецелесообразно исследовать более чем 30 экземпляров стандартного образца, охарактеризованного на количественное свойство.

Примечание 2 – В 7.4.1.3 даны дальнейшие рекомендации по вопросу минимального количества экземпляров для производства партий объёмом в 100 и менее экземпляров СО.

Пример – Производитель СО изготавливает 3000 экземпляров кандидата СО и собирается провести исследование однородности за одну серию испытаний. Тогда Nprod = 3 000 и , что равно 14,4. Соответственно для этого исследования потребуется 15 экземпляров материала для исследования однородности.

7.4.1.2	Исследование однородности качественных («номинальных») свойств

Для стандартных образцов, сертифицированных на качественное, или «номинальное» свойство, количество экземпляров, выбранных для исследования однородности, должно быть установлено на основании руководства по выборочному контролю по качественным признакам, как описано в ISO 2859 (все части) [8] или аналогичного руководства.

Осуществление планов выборочного контроля по качественным признакам приводит к очень большому числу проверяемых экземпляров СО, если небольшая часть дефектных экземпляров должна быть обнаружена, только путём выборочного контроля. Например, для обнаружения 1 % брака с высокой степенью уверенности на основании 1 или более обнаруженных дефектных экземпляров, необходимо проверить примерно 300 произвольно выбранных экземпляров (это число основано на расчетах статистической мощности для 95 % мощности критерия для 1 % дефектных экземпляров, из расчета, что объём партии намного больше, чем 300 экземпляров). Это обычно не реально для типичных объёмов партий стандартных образцов. Поэтому для материалов, качественных свойств, экспериментальное исследование однородности вероятно будет ограничено проверкой на предмет непредвиденной общей неоднородности (например, более чем 10 % дефектных экземпляров), с учетом другой информации о происхождении материала, обработке и т.д. для подтверждения любых сведений об однородности.

Если сертифицированное качественное свойство проверяется индивидуально для каждого экземпляра такого материала, нет необходимости проводить дальнейшее испытание однородности этого свойства.

7.4.1.3	Небольшие партии

Некоторые стандартные образцы выпускаются небольшими партиями по 50 или менее экземпляров, например, вторичные стандартные калибровочные газы. Для таких небольших партий минимальное количество экземпляров, указанное в 7.4.1.1 обычно представляет собой очень большую часть имеющихся экземпляров. Если размер партии составляет менее 100 экземпляров, однородность должна быть оценена на материале более трех экземпляров или 10% от объема партии, произвольно отобранных из партии. Репликация должна быть максимально высокой, насколько это практически осуществимо, чтобы обеспечить наилучшую имеющуюся мощность критерия для числа используемых экземпляров. Анализ мощности (7.4.2) может помочь при рассмотрении желательных уровней репликации. Например, с помощью трех экземпляров и с четырьмя наблюдениями на один экземпляр можно обеспечить примерно такую же мощность обнаружения нормально распределенных межэкземплярных отклонений как наблюдения 10 экземпляров в двух параллельных испытаниях, хотя и с намного меньшей вероятностью обнаружения единичных дефектных экземпляров в остальном однородной партии.

7.4.2	Применение анализа статистической мощности

Анализ статистической мощности может использоваться для выбора подходящего количества экземпляров и повторных измерений для исследования однородности. Целью анализа мощности является контроль вероятности не обнаружить определенный уровень неоднородности с учётом предлагаемого статистического критерия для определения значительной неоднородности. Анализ мощности является специальной темой, но он все чаще доступен в виде программного обеспечения, некоторое из которого доступно бесплатно. Самым частым примером анализа мощности в этом контексте является расчет количества объектов испытаний и повторных измерений исходя из того, что однофакторный дисперсионный анализ (см. 7.7.3) должен быть использован для исследования на предмет значительного межэкземплярного влияния.

Хотя анализ статистической мощности может быть полезен при сравнении различных предлагаемых стратегий, при его применении следует применять большую осторожность. В частности, выбор количества повторных измерений и сильно зависит от предполагаемого распределения любого гипотетического расхождения между пробами. Например, при предположении нормального распределения для (истинных) средних значений для различных экземпляров, распространенном по умолчанию в программном обеспечении для расчета мощности, приводит к большому предлагаемому количеству повторных измерений и небольшому количеству экземпляров. Это неудачный вариант, если наиболее вероятная модель неоднородности — это небольшая доля несоответствующих экземпляров в преимущественно однородной совокупности. При отсутствии достоверной информации о вероятном распределении различных (истинных) средних значений для разных экземпляров, анализ мощности становится наиболее полезным в качестве средства выбора количества повторных измерений после определения предлагаемого количества экземпляров СО.

Примечание 1 – При использовании анализа мощности обычно значимость и предполагаемая мощность критерия составляют 95 % и 80 %, соответственно, хотя следует отметить, что это обеспечивает значительно большую мощность, чем минимальное количество экземпляров СО и повторных измерений, рассмотренных в 7.4.1.1.

Примечание 2 – Сведения о некоторых простых вычислениях мощности, подходящих для исследований стандартных образцов, приведены в [57].

7.4.3	Стратегия выборочного контроля для исследования однородности

Схема выборочного контроля, используемая для отбора экземпляров СО (изделий, бутылок) для исследования однородности, обычно представляет собой простая случайная выборка, случайная стратифицированная выборка или систематическая выборка. Общие процедуры для каждой из них применительно к выборочному контролю стандартных образцов для исследования однородности, следующие:

—	При простой случайной выборке отбирается случайная проба из партии.

—	При случайной стратифицированной выборке партию делят на ряд равных частей (обычно на основании последовательности производства или упаковки, или иногда расположения) и произвольно отбирают одинаковое количество экземпляров из каждой части (часто один).

—	При систематической выборке устанавливается интервал nsyst между отобранными экземплярами и произвольно выбранная точка отсчета n1 между 1 и nsyst, и отбираются экземпляры при n1, n1+nsyst, n1+2nsyst ..., и т.д. n1 и nsyst выбираются так, чтобы обеспечить полный охват партии и желаемого числа экземпляров.

Случайные пробы должны быть определены с использованием программного обеспечения, генерирующего случайные числа или таблицы чисел. Случайный выбор вручную не равноценен произвольной выборке.

Простая случайная выборка наиболее уместна при отсутствии известной упорядоченности, или для небольших партий, в которых значительная часть экземпляров используется в исследовании однородности. Случайная стратифицированная выборка рекомендуется для большинства ситуаций, т.к. она гарантирует примерно равномерное распределение экземпляров, выбранных для исследования однородности, по всей партии и помогает избежать совпадения мест в отборе проб и любых цикличных эффектов в процессе их обработки. Систематическая выборка может применяться при незначительном риске пропустить повторяющиеся эффекты или тренды в партии.

Схема выборочного контроля должна учитывать потенциальные недостатки методов приготовления и хранения проб (включая, например, тренды обработки и фасовки и возможное появление осадка при хранении перед подразделением), таким образом, позволяя критически оценить приготовленную партию.

Экземпляры СО должны быть пронумерованы перед проведением выборочного контроля, или пронумерованы в порядке обработки после выборки для последующего проведения анализа трендов.

Альтернативные схемы выборочного контроля могут использоваться, если можно продемонстрировать, что полученные оценки дисперсии не смещены выбранной схемой выборочного контроля.

7.5	Выбор и выполнение методики измерений для исследования 
однородности

7.5.1	Выбор методики измерений

Методика измерений, выбранная для проведения измерений в рамках исследования однородности должна быть выбрана главным образом за хорошую прецизионность в течение ожидаемой длительности каждой серии измерений (то есть, хорошее стандартное отклонение повторяемости sr) и, если экземпляры СО должны быть распределены между несколькими сериями в случайном порядке, - за хорошую прецизионность между сериями. Стандартное отклонение для измерений должно быть мало по сравнению с ожидаемой неопределенностью значения каждого измеряемого свойства; в идеальном случае, стандартное отклонение повторяемости для исследования однородности должно быть меньше одной трети ожидаемой стандартной неопределенности. То есть, если целевая стандартная неопределенность значения свойства обозначена utrg, (выраженная как стандартная неопределённость), стандартное отклонение повторяемости для методики должно в идеальном случае удовлетворять требованию

(2)

где nal - число наблюдений для каждой из n аликвот взятых из каждого экземпляра для измерений.

Если требование к прецизионности не может быть выполнено на практике, например, когда экземпляры СО не дают возможности проведения большого количества повторных измерений, все усилия должны быть направлены на то, чтобы sr/√nal не превышал целевую стандартную неопределенность utrg, и необходимо рассмотреть вопрос об увеличении количества экземпляров.

Примечание 1 – Увеличение количества экземпляров не так эффективно для устранения последствий низкой прецизионности как увеличение числа наблюдений для каждого экземпляра или повышение прецизионности измерений кроме тех случаев, когда главная задача состоит в нахождении редких, очень сильно несоответствующих требованиям экземпляров СО. Расчеты статистической мощности (см 7.4.2) могут быть полезны при выборе подходящего числа экземпляров и повторных измерений для обеспечения плана эксперимента, дающего такую же уверенность, как и при выполнении требований прецизионности в Формуле (2).

Примечание 2 – Частью вопроса о выборе методики измерений также является размер и сложность приготовления пробы необходимой для приведения каждого образца для испытаний в измеримую форму. Методики, требующие незначительного приготовления проб или не требующие вообще никакого приготовления (так называемые неразрушающие методы), могут демонстрировать более высокую прецизионность, чем методики, требующие, значительной многоступенчатой, подготовки проб.

7.5.2	Проведение измерений для исследований однородности

Важно там, где это возможно, сравнивать дисперсию результатов, полученных для разных экземпляров СО с дисперсией в условиях повторяемости (7.6.1). «Условия повторяемости» предполагают повторение всей процедуры измерений. Поэтому важно, чтобы там, где это возможно, каждая выборочная проба или аликвота, взятая из каждого экземпляра (см. Рисунок 2) прошла полное приготовление (“преобразование”) и последний этап измерений. Если это не выполняется, любые отличия в приготовлении проб, предшествующие повторным наблюдениям, завысят оцениваемую межэкземплярную составляющую (Рисунок 3), что приведет к завышенному значению неопределенности, связанной с неоднородностью.

Обозначения

| A | отбор выборочных проб |
| --- | --- |
| B | приготовление |
| C | измерение |
| D | способствует наблюдаемому межэкземплярному варьированию |
| E | операции, способствующие наблюдаемому внутриэкземплярному варьированию |
| а | xi,j обозначает j-тую аликвоту для экземпляра i. |

  - Рисунок 2 — Схема исследования межэкземплярной однородности

На Рисунке 2 представлен идеальный случай, в котором возможен отбор выборочной пробы из экземпляров стандартного образца и были взяты многочисленные пробы для испытаний (n) из каждого экземпляра партии, индивидуально приготовлены (преобразованы) для измерения. В этом случае, внутриэкземплярная дисперсия включает варьирование, вызванное отбором выборочных проб, приготовлением и измерением. С точки зрения получения несмещенной оценки межэкземплярного стандартного отклонения, это идеальная ситуация, потому что ни один из этих эффектов не способствует оцениваемому межэкземплярному варьированию.

На Рисунке 3 показана схема для случая, когда отбор выборочных проб невозможен или просто не проводится; берется только одна выборочная проба из каждого из a экземпляров стандартного образца и приготавливается для измерения, и проводятся n измерений на подготовленной пробе для анализа. В рамках этого плана, влияния подготовки пробы и отбора выборочных проб включаются в наблюдаемую межэкземплярное варьирование, рассчитанное во время эксперимента. Рассчитанная внутриэкземплярная дисперсия включает только повторяемость измерений. Эта процедура приведет к завышению оценки межэкземплярного варьирования, и в свою очередь, - к завышению межэкземплярной неоднородности.

Отсюда следует, что там, где это возможно, исследования однородности должны быть проведены таким образом, чтобы все этапы процедуры измерений были проведены для каждой выборочной пробы.

Обозначение

| A | отбор выборочных проб |
| --- | --- |
| B | приготовление |
| C | измерение |
| D | способствует наблюдаемому межэкземплярному варьированию |
| E | операции, способствующие наблюдаемому внутриэкземплярному варьированию |

  - Рисунок 3— Альтернативная схема исследования межэкземплярной однородности

## 7.6	Планы исследования однородности

### 7.6.1	Цель исследования однородности

В исследовании однородности используется статистическое оценивание для сравнения дисперсии наблюдений на нескольких экземплярах СО с прецизионностью метода измерений с целью определения межэкземплярного стандартного отклонения, которое затем можно использовать для расчета неопределенности, связанной с неоднородностью. При этом обычно выполняется равное число повторных измерений на каждом экземпляре СО, как показано на Рисунке 2. Для получения наилучшей оценки межэкземплярной составляющей, дисперсию значений, полученную для экземпляров стандартных образцов в рамках исследования однородности, необходимо сравнить с дисперсией результатов в условиях повторяемости там, где это возможно (см. [11]). Этого можно добиться посредством

a)	проведения всех измерений однородности для данного свойства за одну серию измерений, или

b)	использования плана эксперимента, который позволяет провести отдельную оценку дисперсий внутри одной серии измерений, между сериями и между экземплярами. Самыми приемлемыми планами для этой цели являются простые рандомизированные блочные планы и сбалансированные планы гнездового эксперимента с группировкой.

Три рассматриваемых плана эксперимента изображены на Рисунке 4. Типичные эксперименты с использованием этих различных планов, более детально описаны в 7.6.2 - 7.6.4. Анализ данных приведен в 7.7.3 - 7.7.5, соответственно.

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |

все изображения показывают планы экспериментов для повторных наблюдений на 12 экземплярах СО, обозначенных буквами от «a» до «l».

Обозначение

| a | Простой рандомизированный план эксперимента; одна серия, включающая повторное наблюдение всех экземпляров в произвольном порядке. |
| --- | --- |
| b | Рандомизированный блочный план эксперимента. Каждая серия включает одно наблюдение по каждому экземпляру, каждая серия рандомизируется отдельно. |
| c | План гнездового эксперимента с группировкой. Четыре экземпляра произвольно распределяются между тремя сериями измерений и проводятся повторные наблюдения для каждого из них, снова в произвольном порядке. Некоторые наблюдения по одному и тому же экземпляру следуют одно за другим случайным образом; см 7.6.2 Примечание 1. |

  - Рисунок 4 — Планы экспериментов для исследований однородности

### 7.6.2 Основной план исследования однородности – измерение за одну серию

В случае, если измерительная система стабильна на протяжении проведения необходимых наблюдений, все наблюдения могут быть получены за одну серию измерений. Внутриэкземплярные и межэкземплярные стандартные отклонения могут быть оценены при помощи однофакторного ANOVA (см 7.7.3, B.1 и C.1). Измерения должны быть выполнены таким образом, чтобы

i)	тренды в измерительной системе не были истолкованы как различия между экземплярами СО, и

ii)	тренд в измерениях мог, при необходимости, быть отделен от тренда в партии образцов.

Наилучшим образом это достигается путем повторных измерением проб, использованных при исследовании однородности в абсолютно случайном порядке. На Рисунке 4 a) показан пример такого плана эксперимента.

Производители СО могут также использовать систематическое расположение повторных наблюдений в тех случаях, когда можно продемонстрировать, что

a)	обоснованно ожидаемые модели распределения погрешности измерений, включая тренды и ступенчатые изменения в отклике в рамках серии измерений, не приведут к значительному смещению оценки межэкземплярной дисперсии, и

b)	процедуры последующей проверки и анализа данных смогут разграничить тренды обработки материала (включая упаковку) от трендов измерений во время исследования однородности.

Произвольно выбранный порядок может случайно привести к тому, что экземпляры СО будут расположены практически в порядке их обработки или почти все повторные измерения одного и того же экземпляра СО будут расположены близко друг к другу в последовательности измерений. в последовательности измерений. Предлагаемый произвольный порядок, который приводит к очевидной корреляции с порядком обработки или к кучности повторных измерений для большинства или всех экземпляров СО, должен быть исключен и выбран новый произвольный порядок.

Примечание 1 – Произвольный порядок не гарантирует того, что отдельные повторные измерения одного и того же экземпляра СО не будут соседними. Отдельные случаи последовательных повторных измерений обычны и приемлемы для полностью рандомизированного плана эксперимента.

Примечание 2 – Систематический прямой-обратный порядок наблюдений, не вызывающий значительного смещения межэкземплярной составляющей при наличии простого линейного тренда за время отклика прибора продемонстрирован на следующем примере.

Пример – Предположим, что используется 10 проб для исследования однородности с тремя повторными измерениями. Возможная систематическая схема проведения измерений выглядит следующим образом:

Повторное измерение No. 1: 	1 – 3 – 5 –7 – 9 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10

Повторное измерение No. 2: 	10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Повторное измерение No. 3:		2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9

### 7.6.3	Рандомизированный блочный план эксперимента

В рандомизированном блочном плане для n0 повторных измерений на каждый из α экземпляров стандартных образцов, самый простой рандомизированный блочный план включает n0 серий измерений и каждый экземпляр измеряется 1 раз в каждой серии в произвольном порядке. Серии измерений должны быть рандомизированы отдельно. Рисунок 4b) иллюстрирует пример такого плана эксперимента. Двухфакторный дисперсионный анализ без повторных измерений, или другие методы (см. ниже), могут тогда оценить внутриэкземплярное и межэкземплярное стандартные отклонения независимо от влияния серии измерений.

Рандомизированный блочный план подходит в тех случаях, когда требуемое число повторных измерений для всех экземпляров не может быть включено в одну серию измерений в связи с ограничениями по времени и оборудованию. Он также полезен в тех случаях, когда измерительный процесс имеет тенденцию к дрейфу ближе к концу длинных серий измерений; в этом случае более высокую прецизионность (измеряемую как внутриэкземплярное стандартное отклонение) можно получить с помощью нескольких коротких серий измерений в рамках рандомизированного блочного плана, чем за одну серию измерений.

Примечание 1 – В классическом статистическом анализе (с использованием ANOVA рассчитанного из суммы квадратов), степени свободы для межэкземплярного стандартного отклонения остаются равными α −1 для простого рандомизированного блочного плана эксперимента, где α − это число экземпляров. Однако, остаточные степени свободы, связанные с внутриэкземплярной дисперсией, сокращаются на одну в каждой дополнительной серии измерений.

Примечание 2 – В простом рандомизированном блочном плане эксперимента, как описано выше, рассчитанное внутриэкземплярное стандартное отклонение включает как вариацию от метода измерений, так и вариацию от с внутриэкземплярной неоднородности.

### 7.6.4	Сбалансированный план гнездового эксперимента с группировкой

При сбалансированном плане гнездового эксперименте с группировкой на α экземпляров, проводятся nr серий измерений, каждая из которых включает одинаковое количество экземпляров αw, для каждого из которых проводится n0 повторных измерений, при том, что все повторные измерении проводятся в одной и той же серии измерений. Каждая серия рандомизируется отдельно. На Рисунке 4 c) приведён иллюстрирующий пример.

Планы гнездового эксперимента с группировкой сокращают число степеней свободы, связанных с межэкземплярным стандартным отклонением. Для осуществления этих планов необходимо увеличить количество изучаемых экземпляров для сохранения достаточного количества степеней свободы. Для этого обычно требуется добавление не менее одного дополнительного экземпляра для каждой дополнительной серии измерений в рамках плана гнездового эксперимента с группировкой. Также, если используемый статистический метод основан на сбалансированном плане эксперимента, необходимо добавлять достаточное количество экземпляров СО для обеспечения равного количества экземпляров СО в каждой серии измерений.

Примечание – Сбалансированные планы упрощают анализ при помощи классического ANOVA на основе суммы квадратов. Если дисперсионный анализ должен проводиться вручную или при помощи программного обеспечения (такого как приложения для работы с электронными таблицами, обеспечивающими основные функциональные возможности ANOVA), целесообразно сохранять одинаковое количество экземпляров в группах. Более современные методы оценивания дисперсии (см 7.7) сложнее в вычислительном отношении, но менее подвержены влиянию несбалансированных планов, в которых различное количество экземпляров СО или повторных измерений появляется в каждой группе.

Пример – Производитель СО изготавливает 2000 экземпляров кандидата СО с использованием метода измерений, позволяющего получить 12 наблюдений за одну серию измерений. Формула (1) дает результат Nmin = 12,6, или 13 экземпляров, при условии, что исследование завершено за одну серию измерений. Так как производитель СО не может получить повторные наблюдения по 13 экземплярам за одну серию измерений, он выбирает план гнездового эксперимента с группировкой с тремя сериями измерений. Этот план требует проведения двух дополнительных серий измерений, и число экземпляров соответственно увеличивается от 13 до 15. Таким образом, производитель СО измеряет 15 экземпляров в трех группах из 5 экземпляров.

### 7.6.5	Альтернативные стратегии

Не всегда возможно осуществить один из планов эксперимента, описанных выше. Например, экземпляры стандартных образцов могут не позволять разделения для повторного анализа, возможно, потому что количество материала, предоставленного для анализа достаточно только для одного измерения, потому что экземпляры недостаточно стабильны после открытия упаковки или потому что экземпляры неделимы (например, отдельные образцы для испытаний Шарпи). К другим ситуациям относятся очень короткие серии измерений (например, три наблюдения за серию) или необходимость предусмотреть ещё один источник вариации в дополнение к влиянию серии измерений.

В тех случаях, когда экземпляры не могут быть подразделены, наиболее распространённой стратегией является измерение каждого экземпляра 1 раз и сравнение стандартного отклонения (или, чаще, дисперсии) этих измерений с независимой оценкой повторяемости измерений. Например, дисперсию отдельных измерений 10 экземпляров СО можно сравнить с дисперсией 10 наблюдений по объединенному и тщательно гомогенизированному тому же материалу, или с точной оценкой прецизионности, основанной на исследовании валидации метода. В этом случае расхождение в дисперсии принимается в качестве оценки межэкземплярной дисперсии.

В тех случаях, когда планируемая длительность серии измерений слишком коротка, чтобы осуществить полный рандомизированный блочный план или план гнездового эксперимента с группировкой, стратегии могут включать, например:

—	произвольное распределение повторных измерений среди коротких серий, с последующим статистическим анализом, как и в случае основного плана эксперимента. Это может увеличить рассчитанную внутриэкземплярную дисперсию, потому что влияние серии затем учитывается внутри группы;

—	использование «сбалансированных неполных блочных» планов, в которых тщательно отобранный ряд повторных измерений осуществляется в каждом из многих коротких серий измерений. Сбалансированные неполные блочные планы не входят в область применения этого документа, но описываются в справочных материалах на тему экспериментальных планов [11]. В статистическом анализе может использоваться классический или другие методы.

В случае, когда необходимо контролировать многочисленные источники вариации, можно использовать другие доступные планы эксперимента, включая, например, планы «Латинский квадрат» с повторными измерениями [12] или другие структурированные планы эксперимента [11].

  - Оценивание исследования однородности

    - Первичная проверка на наличие трендов и выбросов в измерении

#### 7.7.1.1	Тренды в измерении

Экспериментальные данные (включая любые наблюдения по контролю качества) должны быть вначале проверены на наличие трендов. Наиболее эффективно это осуществляется путем визуального просмотра графического изображения данных в порядке проведения серий экспериментов. Регрессионный анализ, такой как линейная регрессия, анализ с использованием простой линейной модели, может быть использован для испытаний на наличие статистически значимых трендов, в случае если очевиден приближенно линейный тренд.

Тренд в измерении, наблюдаемый в хорошо рандомизированном эксперименте при исследовании однородности, обычно завышает внутриэкземплярную дисперсию, потенциально скрывая важные межэкземплярные эффекты. В случае подтверждения значительного тренда в результатах измерений, необходимо принять меры с целью минимизировать его влияние на последующий анализ. Эти меры обычно включают:

—	отказ от серии (-й) измерений, оказавшихся под влиянием тренда, и повторить измерения после устранения источника тренда.

—	внесение исправления в данные основываясь на подходящей сглаживающей функции (например, линейной регрессии) перед проведением дальнейшего анализа дисперсии. Поправка на тренд сокращает остаточные степени свободы и это следует учесть в дальнейшей оценке дисперсии.

—	включение тренда в анализ данных. Эта процедура правильно корректирует любые потери в степени свобода, хотя требуется специальное статистическое программное обеспечение и надлежащее знание статистики.

Примечание 1 – Примеры этих вариантов можно найти в Приложении C, пример C.4.

Примечание 2 – Предполагается, что производитель СО должен установить критерии с целью определения значимости тренда. В отсутствие других критериев, статистическая значимость на уровне доверия 95 % обычно рассматривается как показатель существенного тренда в измерении при исследованиях однородности.

Примечание 3 – В некоторых случаях, например в рамках гнездового эксперимента с группировкой или рандомизированного блочного эксперимента с тремя или более сериями измерений, при исключении одной неудачной серии измерений можно, в случае если прецизионность остальных серий достаточно высока, оставить достаточно данных для проведения эффективной оценки однородности, не повторяя неудачную серию измерений.

#### 7.7.1.2	Выбросы в основном исследовании однородности

Многие результаты измерений генерируются в рамках исследования однородности, и технические вопросы могут привести к иногда возникающим отклоняющимся результатам из-за проблем с оборудованием или другим причинам. Необходимо исследовать причина выбросов и принять соответствующие корректирующие действия. Корректирующие действия в данном случае могут включать, например:

—	исключение одного отклоняющегося наблюдения или всех результатов для экземпляра материала, который демонстрирует одно такое наблюдение (см. Примечание 2 ниже);

—	повторное измерение экземпляра или подвыборки, вызывающих сомнения, в течение короткого промежутка времени;

—	повторное проведение полной серии измерений или всего эксперимента, оказавшихся под влиянием нескольких выбросов.

Нецелесообразно отклонять результаты исследования однородности экземпляра стандартного образца на основании экстремального среднего значения, полученного для этого экземпляра СО.

Примечание 1 – Выбросы можно определить путем визуальной проверки или используя такие критерии для определения выбросов как критерий Граббса. ISO 5725-2[75] дает описание критериев Граббса. В ISO 16269-4[77] приведено описание графических критериев выброса и других критериев для многочисленных выбросов.

Примечание 2 – Внутриэкземплярные выбросы могут быть вызваны внутриэкземплярной неоднородностью. Если есть вероятность внутриэкземплярной неоднородности, целесообразно изучить этот вопрос, прежде чем отвергать любые отклоняющиеся результаты повторных измерений.

Примечание 3 – Исключение одного отклоняющегося значения для одного экземпляра приведет к дисбалансу. В случае, когда статистический метод основывается на сбалансированном плане, данные по этому экземпляру могу быть исключены при условии, что неотклоняющиеся значения для этого экземпляра не противоречат остальному набору данных и число экземпляров, используемых в исследовании, остается достаточным.

Примечание 4 – При проведении более широких исследований однородности (например, исследования, в которых используется 20 или более экземпляров СО для данного свойства) естественно может иметь место более чем одно внутриэкземплярное отклоняющееся значение в связи с влиянием оборудования. После изучения причины отклоняющихся значений исключение более, чем одного такого наблюдения может быть целесообразным.

    - Проверка обработки трендов

Графическое изображение средних значений, полученных для экземпляров СО в порядке их обработки, дает простой метод проверки на наличие влияния обработки. К альтернативным методам относятся графики зависимости остатков от числа экземпляров после подбора модели, которая включает влияние серии измерений; это может быть особенно полезным после выполнения сбалансированного плана гнездового эксперимента с группировкой, так как средние значения для экземпляров могут оказаться под влиянием расхождений между сериями измерений. Нецелесообразно применять математические поправки для удаления трендов, возникающих от обработки стандартного образца. Если такой тренд обнаруживается и материал все еще считается полезным, неопределенность от однородности должна быть оценена таким образом, чтобы она включала в себя наблюдаемый тренд также, как и любую случайную межэкземплярную вариацию вне этого тренда.

    - Оценивание межэкземплярного члена – основной план эксперимента

Основной план эксперимента, описанный в 7.6.2, может быть проанализирован при помощи однофакторного анализа дисперсии, описанного в B.1. Расчеты предполагают, что есть α экземпляров СО и ni измерений экземпляра СО i, где i = 1, 2… α. Обычно простые исследования однородности должны осуществляться в форме сбалансированного плана эксперимента с одним и тем же числом повторных измерений n0 для всех экземпляров СО, таким образом n1 = n2 … = na = n0. Если затем используется однофакторный анализ дисперсии, как описано в B.1, межэкземплярное стандартное отклонение sbb может быть рассчитано исходя из межгруппового среднего квадрата Mbetween, внутригруппового среднего квадрата Mwithin и числа повторных измерений на экземпляр n0 следующим образом (с символами как в Приложении B).

(3)

В этом простом случае, межэкземплярная дисперсия sbb2 идентична вкладу неопределенности от межэкземплярной однородности (в квадрате),  (см 7.11 [16]).

Примечание 1 – В Приложении C, Пример C.1 описан пример исследования однородности с использованием однофакторного анализа дисперсии.

Примечание 2 – Часто можно предположить, что истинные средние значения для экземпляров СО нормально распределены, хотя в этом предположении нет необходимости для расчетов, приведенных в Формуле (3). Аналогичным образом, часто можно предположить, что внутриэкземплярная случайная погрешность измерений нормально распределена [13].

Примечание 3 – Если условие, установленное в Формуле (2) в 7.5.1, не выполняется см. 7.8.

    - Оценивание межэкземплярной составляющей – рандомизированный блочный план эксперимента

Рандомизированный блочный план эксперимента, с использованием α экземпляров СО с n0 повторными измерениями, по одному повторному измерению на каждый экземпляр для каждой серии и nr серий, может быть проанализирован при помощи двухфакторного дисперсионного анализа без повторных измерений. Статистическая модель имеет вид

(4)

где μ - математическое ожидание, Ai – влияние экземпляра i и Bj – влияние серии j на результат. Это идентично модели для базового плана (B.1) за исключением добавления Bj, - влияния серии j на результаты. Определение межэкземплярной дисперсии  не зависит от распределения A или B, хотя большой эффект серий может в принципе косвенно оказать влияние на остаточный член, если прецизионность зависит от среднего наблюдаемого уровня. Однако, как правило, влияние серий, достаточно значительное, чтобы проявить такой эффект, полностью исказит результаты исследования. Кроме того, анализ предполагает, что влияния серий и экземпляров независимы и аддитивны. Это также достаточно точная аппроксимация для относительно малых влияний (по сравнению с внутригрупповым и межгрупповым стандартным отклонением), ожидаемых при исследовании однородности.

Анализ дисперсии, применяемый к рандомизированному блочному плану, с использованием модели, приведенной в Формуле (4) и с одним наблюдением на экземпляр за серию, дает средний квадрат между сериями MB вместе с, как и ранее, межэкземплярным средним квадратом MA, и средним квадратом разности Mwithin.

Таблица дисперсионного анализа также включает соответствующие степени свободы для каждого члена. Средний квадрат разности Mwithin является несмещенной оценкой дисперсии повторяемости , хотя изучение таблицы ANOVA покажет, что число степеней свободы скорее равно (α−1)(n0−1), чем α(n0−1), как и в основном плане эксперимента. Межэкземплярное стандартное отклонение sbb рассчитывается по Формуле (5) и имеет (α−1) степеней свободы.

(5)

Примечание – Пример выполнения рандомизированного блочного плана эксперимента можно найти в Приложении C, пример C.3.

    - Оценивание межэкземплярной составляющей – сбалансированный план гнездового эксперимента с группировкой

Составляющие дисперсии для сбалансированных планов гнездового эксперимента с группировкой эксперимента с использованием α экземпляров, равномерно распределенных между nr сериями измерений, и с mw экземплярами на каждый серию могут быть рассчитаны при помощи методов анализа дисперсии, описанных в ISO 5725-3[14], включающих планы гнездового эксперимента, или следуя стандартным статистическим текстам, таким как [15]. Статистическая модель рассчитывается по Формуле (6):

6)

где xijk - k-тое наблюдение по экземпляру i (i=1, 2,...,mw) в серии j (j=1, 2,...,nr), Aij - влияние экземпляра i в серии j, Bj - влияние серии j и εijk (k=1, 2,...,n0) - обычный член остаточной погрешности. Анализ дисперсии для сбалансированного плана гнездового эксперимента с экземплярами, вложенными в серии, опять приведет к среднему квадрату между сериями MB вместе с межэкземплярным средним квадратом MA, и средним квадратом разности Mw. Принимая во внимания экземпляры, вложенные в серии и с n0 репликами/повторными измерениями на экземпляр, межэкземплярная составляющая снова оценивается по Формуле (3), хотя с α−nr степенями свободы вместо α−1как в основном плане эксперимента.

Двухфакторный ANOVA для плана гнездового эксперимента с группировкой описан в B.2. Для анализа исследования однородности с использованием α экземпляров, равномерно распределенных между nr сериями, и с mw наблюдениями на экземпляр СО, α, nr и mw соответственно заменяют p, все bi и все nij в B.2.

    - Другие планы эксперимента при исследовании однородности и альтернативные методы оценивания

Другие планы эксперимента обычно требуют проведения анализа с использованием специализированного статистического программного обеспечения, способного проанализировать составляющие дисперсии для широкого спектра планов. В таком программном обеспечении продолжает использоваться оценивания дисперсии на основе вычисления средних квадратов и приравнивании их к математическому ожиданию средних квадратов; это метод, используемый в 7.7.3-7.7.5. Стали доступны другие методы, однако наибольший интерес представляют методы максимального правдоподобия [15] и байесовский анализ [77]. Хотя подробные расчеты не входят в область применения данного документа, некоторые рекомендации приведены ниже для выбора таких методов.

Методы максимального правдоподобия относятся к самым общим и широко используемым методам оценивания составляющей дисперсии. В сфере стандартных образцов рекомендуемый подход максимального правдоподобия для оценивания дисперсий известен как оценивание ограниченного (или иногда называемого ‘остаточного’) максимального правдоподобия (REML). Он дает результаты, практически идентичные результатам анализу дисперсии для сбалансированных планов эксперимента без пропущенных данных, и также хорошо подходит для сложных планов, пропущенных данных и существенного дисбаланса. Отсюда следует, что REML может использоваться взамен методов, основанных на ANOVA, описанных выше, а также в более широком ряде случаев.

Байесовский анализ приобретает популярность по мере того, как становятся доступными усовершенствованные вычислительные методы. Байесовский анализ, однако, зависит от использования априорного распределения вероятностей для оцениваемых параметров, включая параметры дисперсии. Он также обычно требует точной спецификации статистической модели и, в целом, - большего количества расчетов. Хотя байесовские методы в опытных руках дают хорошие результаты, они также могут дать неожиданные и неверные результаты при неправильной спецификации модели или при неправильном выборе априорных вероятностей, особенно для сравнительно небольших наборов данных, обычных для производства стандартных образцов. Из этого следует, что байесовские методы для оценивания составляющей дисперсии при сертификации стандартных образцов следует применять только при участии квалифицированного специалиста по статистике, обладающего опытом в сфере байесовского анализа небольших наборов данных.

## 7.8	Недостаточная повторяемость метода измерений

Не всегда возможно провести исследование однородности с использованием метода измерений с достаточной повторяемостью (т.е. такого, который отвечает требованиям 7.5). В этом случае можно использовать альтернативный подход, оценивающий верхнюю границу межэкземплярной составляющей.

Рассмотрение различных подходов для оценивания неопределенности, которая учитывает недостаточную повторяемость метода измерений, приведено в [16] и [78]. Пример применения рекомендаций из [16] приведен в Приложении C, пример C.2.

  - Внутриэкземплярная однородность

    - Оценивание необходимости внутриэкземплярного исследования однородности

Вопрос о внутриэкземплярной однородности возникает в том случае, когда минимальный размер пробы, указанный в инструкциях по применению, меньше размера целого экземпляра СО. Всегда важно убедиться в достаточности указанного размера пробы, и одно только исследование межэкземплярной однородности не дает такую уверенность. В случаях, когда минимальный размер пробы мал и существует высокий риск значительной внутриэкземплярной неоднородности, необходимо провести экспериментальное исследование внутриэкземплярной однородности. К ситуациям, связанным с высоким риском значительной внутриэкземплярной неоднородности, относятся один или более из нижеперечисленных пунктов:

—	минимальный размер пробы значительно меньше, чем размер экземпляра;

—	материал, приготовленный посредством смешения порошков или гранулированных материалов;

—	материал, приготовленный посредством смешения небольшого количества одного компонента в общую матрицу; или

—	материал с ранее известной внутриэкземплярной неоднородностью.

Экспериментальное оценивание может состоять из исследования значительной внутриэкземплярной неоднородности или определения минимального размера пробы.

    - Исследование значительной внутриэкземплярной неоднородности

В исследовании значительной внутриэкземплярной неоднородности используют план эксперимента, аналогичный исследованию межэкземплярной однородности, за исключением того, что исследуемая дисперсия является внутриэкземплярной составляющей. На Рисунке 5 показаны некоторые возможные планы эксперимента для исследования внутриэкземплярной однородности. В самом простом варианте [Рисунок 5 a)], m анализируемых проб в размерном диапазоне предусмотренного минимального размера пробы отбираются из одного и того экземпляра СО, и каждый изготавливается и измеряется nw ≥ 1 раз. В случае, когда нельзя получить достаточное число аликвот из одного экземпляра СО или для получения более репрезентативной информации, можно включить больше экземпляров СО, как правило, с меньшим числом повторных измерений на внутриэкземплярном уровне [Рисунок 5 b)].

Исследование внутриэкземплярной неоднородности должно обеспечить не менее 5 степеней свободы для внутриэкземплярной составляющей. Этого можно достичь, например, путём отбора 6 или более выборочных проб из одного и того же экземпляра [m ≥ 6 на Рисунке 5 a)]; путём отбора 3 выборочных проб из каждого из трех или более экземпляров [α ≥ 3, m = 3 на Рисунке 5 b)]; или путём отбора дублирующих выборочных проб из каждого из пяти или более экземпляров [α ≥ 5, m = 2 на Рисунке 5 b)]. В тех случаях, когда выборочные пробы берутся из нескольких экземпляров, анализ должен включать межэкземплярную составляющую, аналогично включению составляющей серии измерений в сбалансированный план гнездового эксперимента с группировкой, описанному в 7.7.5.

В тех случаях, когда возможно провести повторные анализы для каждой выборочной пробы, можно применить дисперсионный анализ с последующим F-критерием для исследования значительной дисперсии между выборочными пробами. Для одного экземпляра СО с многократно измеренными аликвотами, может быть использован однофакторный ANOVA c выборочной пробой в качестве основания для группировки как описано в B.1; в тех случаях, когда из нескольких экземпляров берутся многочисленные аликвоты, как показано на Рисунке 5 b), подходит двухфакторный ANOVA для планов гнездового эксперимента с группировкой (B.2). В тех случаях, когда может быть сделано только одно наблюдение для каждой выборочной пробы (nw = 1), дисперсию результатов наблюдений (или, для многочисленных экземпляров, внутриэкземплярный член из однофакторного дисперсионного анализа) необходимо сравнить с надежной оценкой повторяемости метода, обычно с использованием F-критерия для значительно более высокой дисперсии результатов по разным выборочным пробам. Для случаев, когда повторяемость хорошо установлена с высокими степенями свободы, такое оценивание может быть проведено путем сравнения наблюдаемой дисперсии с известной дисперсией повторяемости при помощи χ2- критерия [1].

Примечание – Даже в тех случаях, когда возможно выполнить повторные измерения на материале выборочной пробы, не всегда можно выполнить повторное приготовление выборочной пробы как изображено на Рисунке 5 b), особенно когда размер выборочной пробы совпадает с предложенным минимальным размером пробы. Это приводит к плану эксперимента, усредненному между представленными на Рисунке 5 a) и на Рисунке 5 b).

a) Внутриэкземплярное исследование однородности с использованием одного экземпляра СО

b) Внутриэкземплярное исследование однородности с использованием нескольких экземпляров СО

Обозначения

| A | отбор выборочных проб |
| --- | --- |
| B | приготовление |
| C | измерение |
| D | вносит вклад в наблюдаемую межэкземплярную вариацию |
| E | действия, вносящие вклад в наблюдаемую внутриэкземплярной, вариацию между выборочными пробами |
| F | Действия, вносящие вклад в наблюдаемую вариацию внутри выборочных проб |

  - Рисунок 5 — Схематические планы исследования внутриэкземплярной однородности

    - Оценивание минимального размера пробы

      - Экспериментальное определение

Минимальный размер пробы может быть определен экспериментальным путем проведения внутриэкземплярного исследования однородности различных размеров пробы. Поскольку стандартное отклонение однородности внутри экземпляров СО зависит от числа частиц, несущих определенное свойство, предполагается, что наблюдаемое стандартное отклонение будет увеличиваться при уменьшении размера пробы, и при увеличении размера пробы - приближаться к повторяемости метода измерений. Это может служить основой исследования размера пробы, такого, как, например, следующая процедура:

a)	определите экспериментально наблюдаемое стандартное отклонение повторных измерений для разных размеров пробы (масса или объем выборочных проб);

b)	построить зависимость экспериментально наблюдаемого стандартного отклонения от размера пробы;

c)	выберите одну из двух операций

— используйте график для демонстрации отсутствия влияния размера пробы на наблюдаемое стандартное отклонение в рассматриваемом диапазоне, или

— выберите размер пробы, при котором оценённое стандартное отклонение не отличается от стандартного отклонения повторяемости для метода измерений.

Поскольку число степеней свободы мало, важно чтобы диапазон изучаемых размеров проб был достаточным для того, чтобы выявить существенное различие при наличии значительной внутриэкземплярной неоднородности. Поэтому следует включать в такой эксперимент, по мере возможности, отбор проб, охватывающий не менее пяти диапазонов размера (например, от 10 мг до 50 мг).

В тех случаях, когда возможно показать, что дисперсия между выборочными пробами обратно пропорциональна взятой массе, применима теория Ингамеля об отборе проб [17]. В этом случае масса mI, необходимая для достижения определенного относительного стандартного отклонения между выборочными пробами, даётся Формулой (7)

(7)

где KI это константа Ингамеля при отборе проб.

Примечание – Константа Ингамеля при отборе проб — это масса материала, которая приводит к относительному стандартному отклонению между выборочными пробами 0,01 (1 %) и может быть определена из относительного стандартного отклонения между выборочными пробами с другими массами.

      - Другие методы

Минимальный размер пробы быть установлен на основании других данных или из опыта. К другим данным, которые могут способствовать выбору минимального размера пробы, относятся, например:

—	размер пробы, используемый для получения результатов с приемлемой прецизионностью при исследовании стабильности;

—	размер пробы, обеспечивающий приемлемую прецизионность при характеризации проводимой в одной лаборатории;

—	размер пробы от лабораторий, достигших приемлемой прецизионности в процессе межлабораторной характеризации;

—	размер пробы, используемый для исследования однородности.

  - Проверка на достаточную однородность

Определив межэкземплярное и (в случае необходимости) внутриэкземплярное стандартное отклонение, производитель СО должен подтвердить, что вариации внутри экземпляра и между экземплярами достаточно малы для предполагаемого использования материала. Такое подтверждение может включать, например:

a)	сравнение межэкземплярного и/или внутриэкземплярного стандартного отклонения с неопределенностью от характеризации для подтверждения того, что стандартное(ые) отклонение(я) мало(ы) по сравнению с неопределенностью от характеризации (например, sbb < uchar/3);

b)	расчет суммарной неопределенности uCRM сертифицированного значения, с учетом неоднородности, и подтверждение приемлемости неопределенности сертифицированного значения для предполагаемого использования материала;

c)	для стандартных образцов, для которых суммарная неопределенность uCRM не будет рассчитываться, - проверка того, что межэкземплярное стандартное отклонение sbb мало по сравнению с типичным межлабораторным стандартным отклонением воспроизводимости sR в сфере использования. В идеальном случае sbb должен быть меньше sR/3;

d)	подтверждение, например при помощи F критерия статистической незначимости межэкземплярной составляющей при уровне доверия 95 %.

Примечание 1 – Недостаток статистической значимости не доказывает отсутствие неоднородности, но может быть полезным критерием, если не предполагается представление неопределенности со значением свойства и метод, используемый для исследования однородности, является типичным методом применяемым конечным пользователем материала.

Примечание 2 – Метод подтверждения того, что межэкземплярная составляющая незначительно больше, чем заданная верхняя граница, приведен в ISO 13528[10].

## 7.11 Оценивание неопределенности по результатам исследований однородности

Неопределенность сертифицированного значения (см. 10.2) должна включать поправку на любую обнаруженную неоднородность. uhom не должна быть ниже, чем межэкземплярное стандартное отклонение sbb, установленное посредством экспериментального исследования однородности. sbb может быть равно нулю или незначительно мало по сравнению с другими неопределенностями, в таком случае uhom можно опустить при условии, что внутриэкземплярная однородность не важна.

В случае значительной внутриэкземплярной неоднородности при минимальном размере пробы, рекомендуемом в инструкции по применению, неопределенность сертифицированного значения должна быть увеличена путем включения дополнительной поправки uwb, которая не должна быть ниже, чем межэкземплярная составляющая, оцененная путем экспериментальных исследований (см 7.9, и Примечания к B.2 для расчета uwb). Неопределенность uhom, связанная с неоднородностью рассчитывают следующим образом

(8)

Вклад в неопределенность сертифицированного значения uhom можно также увеличить с целью учета недостаточной прецизионности метода измерений, используемого при исследовании однородности, как указано в 7.8.

- Оценивание и мониторинг стабильности

8.1	Преамбула

Стабильность исследуемых свойств является ключевой характеристикой всех СО. Важно, чтобы значение каждого исследуемого свойства на момент применения СО, соответствовало значению, указанному в сертификате или другой документации, прилагаемой к этому СО.

Значение каждого свойства может измениться с течением времени по многим причинам в различной степени и с различной скоростью в зависимости от условий. Особенно важны три совокупности условий: условия при долговременном хранении в помещении производителя СО, условия при транспортировании потребителю и конкретные условия хранения и применения в помещении потребителя.

Форма и скорость изменения могут значительно отличаться для различных материалов. Некоторые из них изменяются незначительно или совсем не изменяются в широком диапазоне условий. Другие быстро изменяются в условиях окружающей среды и требуют хранения при низкой температуре. Форма деградации может быть разной: некоторые материалы изменяются почти линейно в течение длительных периодов времени; другие могут подвергаться автокаталитическому или менее предсказуемому быстрому изменению после периода стабильности. Некоторые материалы могут быстро изменяться в течение первоначального периода после обработки и затем остаются стабильными в течение длительных периодов времени. У некоторых материалов изменения могут влиять на некоторые экземпляры в большей степени, чем на другие, что приводит к изменениям скорее в межэкземплярной однородности, а не к последовательному изменению в значениях всех экземпляров.

Этот очень разнообразный характер изменений в различных условиях трудно спрогнозировать даже после проведения расширенного экспериментального исследования. Поэтому всегда существует определённый риск неожиданного изменения значения одного или нескольких свойств в течение жизни стандартного образца или даже в течение жизни конкретной партии регулярно выпускаемого стандартного образца. Соответственно, ожидается, что производитель СО будет управлять обработкой, хранением, упаковкой материала, условиями транспортирования, мониторингом после сертификации и рекомендациями конечным потребителям для сведения риска неожиданных изменений к разумно возможному минимуму.

Производитель СО должен:

a)	оценить, при необходимости экспериментальным путём, стабильность всех исследуемых свойств стандартного образца в предложенных условиях хранения и выбрать соответственно условия предварительной обработки, упаковки и хранения;

b)	оценить, при необходимости экспериментальным путём, стабильность всех исследуемых свойств стандартного образца в планируемых условиях хранения и выбрать условия транспортировки для поддержания стабильности во время транспортирования;

c)	определить необходимые рекомендации по хранению и применению материала для поддержания его стабильности в помещении потребителя;

d)	выбрать схему мониторинга стабильности материалов при долговременном хранении, позволяющую быстро обнаружить изменение с учётом его возможной скорости;

e)	в случаях невозможности обеспечения стабильности сертифицированного значения – ввести необходимую поправку в установленную неопределённость на возможную вариацию в значении перед применением ССО или при возможности прогнозирования изменения с течением времени – предусмотреть средства корректировки сертифицированного значения и его неопределённости на ожидаемое изменение с течением времени;

f)	в тех случаях, где инструкциями по применению разрешены повторный отбор проб из экземпляра стандартного образца или повторное использование всего стандартного образца – оценить их возможное влияние на стабильность материала и принять соответствующие меры.

В следующих разделах даны руководства по необходимости экспериментального исследования и в общем случае, где требуются экспериментальные исследования - даны руководства по их характеру и проведению. Также даны руководства по необходимости оценивания неопределённостей от возможной нестабильности для тех случаев, где остаётся значительный риск устойчивого изменения с течением времени.

Примечание 1 – Соответствие пунктам a) и f) выше является требованием ISO 17034.

Примечание 2 – Ожидается, что для большинства материалов производители СО выберут сочетание условий предварительной обработки, хранения, транспортирования и схему мониторинга, которая приведёт к обоснованному ожиданию пренебрежимо малого изменения с течением времени.

Примечание 3 – Результаты мониторинга могут служить полезной информацией для будущего управления стабильностью аналогичного или схожего СО.

Примечание 4 – Любые средства корректировки приписанных значений на прогнозируемое изменение с течением времени, для сертифицированных значений дополнительно потребуют оценивания неопределённости, связанной со скорректированным значением.

Примечание 5 – Материал может быть стабильным по отношению к одному свойству, даже если другие свойства могут значительно изменяться с течением времени при измерении.

Примечание 6 – В большинстве статистических обработок данных, характеризующих изменение с течением времени, для оценивания непрерывного изменения используется математическая модель. Однако, хотя модель можно проверить на адекватность в течение всего времени проведения данного исследования, очень широкий диапазон форм возможной будущей деградации препятствует надёжному прогнозу. Также непрактично включать составляющие неопределённости, учитывающие возможные альтернативные модели деградации; большое расхождение в поведении различных моделей сделало бы такие неопределённости нерационально большими. На практике единственно надёжным способом оценивания изменения в течение длительных периодов времени при данной совокупности условий является наблюдение за материалом в течение всего времени, представляющего интерес. По этой причине, какая бы модель не использовалась для оценивания изменений в ходе исследования и прогнозирования будущих изменений, мониторинг стабильности остаётся важным для любого материала, предназначенного для применения в течение длительного времени.

8.2	Оценивание стабильности

8.2.1	Требование к оцениванию стабильности

Стабильность всех СО необходимо оценивать. Оценивание стабильности мажет включать экспериментальное исследование для оценивания оставшейся степени нестабильности для кандидата СО после обработки или для подтверждения стабильности материала. Любые, поддающиеся обнаружению изменения в значениях свойств от долговременной нестабильности или транспортирования должны быть рассмотрены в заявленных значениях свойств, и неопределённость этих оценок изменения должна быть включена в неопределённость сертифицированных значений.

При производстве повторных партий стандартного образца, каждая из которых отдельно не исследуется на стабильность, производитель СО должен дополнительно оценить риск изменений в стабильности от одной партии к следующей и экспериментально проверить стабильность достаточного числа разных партий для гарантии уверенности в стабильности всех партий (см. 8.2.4.2).

8.2.2	Виды (не)стабильности

Два вида (не)стабильности имеют непосредственное отношение к производству стандартных образцов:

—	долговременная стабильность материала (т.е. стабильность материала в течение его срока годности в заданных условиях хранения);

—	стабильность в обоснованно ожидаемых условиях транспортирования («стабильность при транспортировании");

Долговременная стабильность стандартного образца связана с его поведением на полках производителя СО или при хранении потребителем в соответствии с предписанными условиями. Долговременную стабильность материала следует оценивать перед рассылкой материала потребителям.

Стабильность при транспортировании связана с любыми дополнительными влияниями от транспортирования образцов. В некоторых случаях невозможно поддерживать подходящие условия сохранения стабильности СО во время транспортирования, и этом случае следует сделать поправку на некоторую дополнительную неопределённость сертифицированных значений. Производитель СО должен перед рассылкой материала потребителям оценить стабильность каждого исследуемого свойства при обоснованно ожидаемых условиях транспортирования.

Примечание 1 – Стабильность при транспортировании часто называют «кратковременная стабильность».

Примечание 2 – Часто полезно знать, что может случиться с образцом при несоблюдении предписанных условий транспортирования. Это знание позволяет производителю СО дать лучшие рекомендации, а потребителю – получить лучший продукт. Поэтому оценивание стабильности можно выполнять для оценивания нестабильности в более экстремальных условиях, по сравнению с теми, которые ожидаются на основе планируемых условий хранения и транспортирования.

8.2.3	Общие методы оценивания стабильности

Оценивание как долговременной стабильности, так и стабильности при транспортировании должно включать один или более из нижеследующих аспектов:

—	рассмотрение всех физических, химических и биологических свойств материала, которые могут ожидаемо влиять на стабильность, включая конкретные сертифицированные химические и биологические разновидности;

—	анализ опубликованных в литературе данных о стабильности подобных материалов;

—	анализ данных об оценивании и мониторингу стабильности подобных материалов;

—	планирование экспериментов, будь то исследование стабильности в режиме реального времени или ускоренной стабильности; или

—	эксперименты по исследованию различных аспектов хранения, включая целостность контейнеров или методы стабилизации или консервации;

В тех случаях, где применяется стабилизация, производитель СО должен определить метод стабилизации и подтвердить (любым из методов, описанных выше), соответствие применяемого метода стабилизации назначению материала и его эффективность [18].

В процессе оценивания стабильности необходимо учитывать возможные эффекты от повторного использования или повторного отбора пробы (в том числе, например, эффекты от повторного вскрытия контейнера, повторного замораживания или влажности), если это разрешается в установленных условиях применения. В тех случаях, когда нецелесообразно включать эффекты от повторного отбора пробы или повторного использования в оценивание стабильности, инструкции по применению не должны разрешать повторный отбор пробы или повторное использование СО.

Примечание 1 – Упомянутые выше «подобные материалы» могут включать в значительной степени различные материалы от кандидата стандартного образца, имеющие общие некоторые, но не все исследуемые характеристики. Например, одно и то же сертифицированное свойство в различной матрице или растворителе, один и тот же тип матрицы, но различные сертифицированные свойства и т.д.

Примечание 2 – 8.2.4 и 8.9 включают дополнительные положения, относящиеся к повторному отбору пробы или повторному применению.

8.2.4	Необходимость экспериментального исследования стабильности

8.2.4.1	Общие требования к необходимости экспериментального 
исследования стабильности

Для стандартных образцов, по которым у производителя СО немного или нет предварительной информации о стабильности в запланированных условиях хранения или транспортирования или неизвестны эффекты от повторного отбора пробы или повторного использования, необходимо проводить экспериментальное оценивание стабильности.

Экспериментальные исследования необязательны, если производитель СО имеет предварительную информацию о стабильности от максимально подобных материалов, которые хранились в течение продолжительного периода времени в аналогичных запланированных условиях хранения.

В 8.3 – 8.8 даются руководства по форме и проведению экспериментальных исследований стабильности.

Примечание – «Максимально подобные» материалы – это материалы, охарактеризованные на аналогичные свойства, имеющие аналогичный состав матрицы, условия обработки аналогичную или менее эффективную упаковку и т.д.

8.2.4.2	Необходимость экспериментального исследования стабильности при производстве повторных партий

Производитель СО должен, как правило, экспериментально проверять стабильность не менее двух партий в дополнение к партии, выбранной для экспериментальной характеризации стабильности в тех случаях, когда:

—	экспериментальное исследование считается необходимым;

—	планируется выпуск повторных партий исследуемого материала;

—	производитель СО планирует использовать результаты исследования стабильности от одной партии для представления стабильности следующих партий.

Примечание – Проверка может быть простым исследованием для подтверждения аналогичного поведения различных партий или, для последовательных партий, - отсутствия изменений в течение их срока годности, в то время как экспериментальное оценивание стабильности обычно предусматривает расширенное исследование, направленное на определение скорости изменения.

8.3	Классификация исследований стабильности

8.3.1	Общие положения

Подходы к исследованию стабильности могут существенно различаться. Простейший подход состоит в том, чтобы выполнить два независимых измерения в различные моменты времени для того, чтобы сделать выводы о будущей стабильности на основе изменения в течение прошедшего времени. Другие подходы представляют собой многоточечные подходы, позволяющие производителю СО смоделировать поведение стабильности и / или сделать выводы об изменении за более короткие периоды, чем время, прошедшее между первым и последним измерениями в исследовании стабильности.

Исследования стабильности можно классифицировать следующим образом:

—	классические или изохронные исследования в соответствии с условиями измерений,

—	исследования в режиме реального времени и ускоренные исследования в соответствии с использованными условиями и обработкой,

—	исследования стабильности в режиме реального времени и долговременной стабильности в зависимости от того, направлены ли они на оценивание стабильности в условиях транспортирования или долгосрочной стабильности при хранении.

Кроме того, может возникнуть необходимость в изучении конкретных условий, таких как особенности упаковки или влажность, и это может потребовать специальных планов эксперимента.

В следующих разделах даны руководства по различным вариантам планов эксперимента.

8.3.2	Классификация в соответствии с условиями измерений

8.3.2.1	Классические исследования стабильности – Промежуточные условия измерений

При классическом исследовании стабильности отдельные пробы, изготовленные в одно и то же время (т.е. в виде партии), в одинаковых условиях измеряются через определённые промежутки времени (например, одна проба сразу, другая – через три месяца, следующая – через 6 месяцев и т.д.). Этот план эксперимента, при котором измерения выполняются в промежуточных условиях измерений, (иногда называемых условия внутрилабораторной прецизионности) может привести к относительно высокой неопределённости, когда нестабильность измерительной системы вносит значительный вклад в разброс результатов измерений.

8.3.2.2	Изохронные исследования стабильности – Условия 
повторяемости измерений

Изохронные планы эксперимента предусматривают хранение в заданных условиях, позволяющих измерять экземпляры СО, находящиеся в различных условиях деградации, через короткие промежутки времени, в идеальном случае – в условиях повторяемости [19]. Заданные условия – это совокупность условий, при которых обоснованно ожидается, что исследуемые свойства стабильны или может быть выбран исходный уровень. Слово «изохронный» подчёркивает, что измерения выполняются в одно и то же время, а не распределены в течение всего исследования стабильности, как это имеет место при классическом подходе. Ожидается, что использование условий повторяемости приведёт к улучшенной прецизионности измерений в ходе исследования, улучшая, тем самым, статистическую мощность исследования. Как следствие, изохронное исследование стабильности теоретически приводит к меньшей неопределённости, чем классическое, в зависимости от расхождения между повторяемостью и (внутрилабораторной) воспроизводимостью измерений. Преимущество этой модели заключается в возможности определения условий, при которых не происходит ухудшения свойств или хотя бы не с такой скоростью, как при условиях, выбранных для хранения.

Более подробное описание изохронных исследований дано в 8.5.3.

8.3.3	Классификация в соответствии с продолжительностью и условиями исследования стабильности

8.3.3.1	Исследования стабильности в режиме реального времени

При исследовании стабильности в режиме реального времени стабильность материала исследуется в условиях хранения и транспортирования, заданных для этого СО. Это значит, что одна неделя / месяц / год исследования стабильности дают информацию о поведении материала в течение одной недели / месяца / года. Преимущество этого типа исследований заключается в том, что он не требует предположений о влиянии различных условий на стабильность, т.к. условия, установленные для экспериментального исследования такие же, как и условия, заданные для транспортирования или хранения.

8.3.3.2	Ускоренные исследования стабильности

При ускоренных исследованиях многочисленные эксперименты выполняются в более экстремальных условиях, чем условия хранения и транспортирования, заданные для СО, с целью вызвать более быструю деградацию, чем при заданных условиях хранения. Затем определяется скорость деградации в исследуемых условиях, например, с помощью регрессионного анализа в разных экспериментальных условиях. Наиболее частым примером является испытание при нескольких температурах и оценивание деградации с помощью уравнения Аррениуса. Преимущество этого типа исследований заключается в сокращении общего необходимого времени и повышении доверия от использования информации, полученной в результате применения более экстремальных условий воздействия. Основной недостаток состоит в возможности изменения механизма деградации или его стадии определения скорости при различных условиях исследования, в частности, температуры.

Примечание 1 – Исследования в режиме реального времени и ускоренные исследования можно организовать как классические или как изохронные исследования.

Примечание 2 – Проведение ускоренных исследований может повысить доверие к стабильности на более длительное время, чем продолжительность исследования и особенно полезно тогда, когда требуется ранняя доступность материала.

Примечание 3 – Свет, влажность и температура – наиболее распространённые примеры факторов, которые могут ускорить деградацию.

8.3.4	Классификация по цели исследования

8.3.4.1	Исследования стабильности при транспортировании или другие исследования кратковременной стабильности

Стабильность при транспортировании — это свойство материала, относящееся к стабильности в ожидаемых условиях транспортирования. Поэтому поведение материала и его значений свойств исследуются в (как минимум) заданных условиях упаковки и транспортирования. Чем более ограничены условия транспортирования, тем меньше совокупность условий, необходимых для включения в исследование стабильности при транспортировании.

При отсутствии предыдущего опыта в отношении определённого типа материала, исследование стабильности при транспортировании следует проводить для получения информации о подходящих условиях транспортирования. Продолжительность и условия, включённые в исследование стабильности при транспортировании, должны отражать продолжительность и условия, обоснованно ожидаемые при транспортировании экземпляра СО в помещение потребителя. При отсутствии оснований для обратного, эти условия должны включать экстремальные температуры, которые могут обоснованно иметь место во время международного транспортирования продолжительностью, хотя бы равной периоду, предусмотренному для транспортирования СО. Например, если предложенное время транспортирования ограничено тремя неделями, исследование кратковременной стабильности в течение 3-4 недель будет достаточным.

Если имеется опыт исследования стабильности аналогичных материалов, и такой опыт подтверждает необходимость строгого контроля условий транспортирования (например, транспортировка с сухим льдом или в пакетах со льдом), исследование можно ограничить заданными условиями транспортирования.

Другие исследования кратковременной стабильности могут быть необходимы, например, для установления пригодности ожидаемых условий хранения в помещении конечного потребителя. Исследования, проводимые для установления соответствия альтернативного хранения в течение коротких периодов времени в помещении конечного потребителя должны отражать условия, допускаемые условиями применения (см. 8.9). Обычно не требуется рассматривать более жёсткие условия для этой цели.

Примечание – В данном документе предполагается, что условия транспортирования будут, как правило, достаточно строго контролироваться с тем, чтобы транспортирование не оказывало существенного влияния на значения свойств и не требовала увеличения неопределённости сертифицированных значений. Поэтому предполагается, что исследования стабильности транспортирования проводятся прежде всего для проверки на значимое изменение, а не для получения точной количественной оценки изменения.

8.3.4.2	Исследования долговременной стабильности

Исследования долговременной стабильности проводятся для оценивания стабильности в условиях хранения, установленных для срока годности продукта. Исследования долговременной стабильности в режиме реального времени обычно продолжаются 12 месяцев или больше; ускоренные исследования обычно короче, но включают больше экстремальных условий. Срок действия сертификата также подтверждается путём мониторинга стабильности после выпуска. В общем случае, чем меньше данных имеется о значении свойства материала, тем более всесторонними должны быть мониторинг долговременной стабильности и мониторинг после сертификации. В тех случаях, где время до выхода на рынок новых материалов критическое, возможно ограничить исследование долговременной стабильности до 12 месяцев и проводить частый мониторинг для дополнения ограниченных данных, имеющихся до сертификации.

8.3.5	Планы эксперимента для различных условий хранения и 
обработки

Иногда необходимо изучить влияние более одного условия хранения или обработки. Например, может возникнуть необходимость оценить влияние высокой влажности, высокой или низкой температуры, различных методов стабилизации, влияния от воздействия света или разных видов упаковки.

Эксперименты для этой цели могут включать:

—	отдельное исследование каждого возможного влияния на стабильность;

—	многофакторные эксперименты, предназначенные для оценивания влияния нескольких условий хранения и / или упаковки одновременно;

—	исследования «худшего случая», при которых материал подвергается воздействию наиболее экстремальных сочетаний условий на том основании, что стабильность в наиболее экстремальных условиях свидетельствует о стабильности в менее экстремальной совокупности условий.

В тех случаях, где необходимо исследовать различные условия хранения и / или упаковки, предлагается в целях эффективности применять планы факторного эксперимента или дробного факторного эксперимента. В таких экспериментах необходимо предусматривать возможность взаимодействия между различными факторами. Двухфакторные взаимодействия, такие, как совместное воздействие влажности и температуры, часто играют важную роль, и в плане эксперимента необходимо, по возможности, предусматривать их оценивание или исследование.

Примечание 1 – Руководства по планам факторного эксперимента или дробного факторного эксперимента можно нейти в [11], и их применение для исследований стабильности (лекарственных веществ и продукции) описано в [20].

Примечание 2 – При обнаружении какого-либо воздействия в ходе многофакторного эксперимента, важно поверить это воздействие путём дальнейшего исследования.

Примечание 3 – В литературе по планам экспериментов планы дробных факторных экспериментов, позволяющие выполнить оценивание основных воздействий без смещения по двухфакторным взаимодействиям, иногда известны под названием «планы с разрешающей способностью IV». Планы с разрешающей способностью IV позволяют дополнительно выполнить разделение двухфакторных взаимодействий от других двухфакторных взаимодействий.

8.4	Общие требования к эффективным исследованиям стабильности

8.4.1	Обзор требований

Для получения надёжных результатов при исследовании стабильности важно

—	выбрать представительную выборку материала;

—	выбрать подходящую методику измерений с достаточной прецизионностью и избирательностью;

—	выполнить измерения в подходящих условиях, следуя соответствующему плану эксперимента;

—	провести статистический анализ, используя обоснованные статистические методы.

В 8.4.2 и 8.4.4 даны руководства по первым трём их этих позиций. Статистический анализ подробно рассмотрен в 8.5.

8.4.2	Выбор экземпляров СО

Экземпляры для исследования стабильности на изготовленных и упакованных материалах обычно выбираются произвольно из набора упакованных экземпляров.

Предварительные исследования стабильности можно проводить на меньших партиях материала для выбора подходящей упаковки или предварительной обработки. В таких случаях достаточно приготовить экземпляры СО для предварительных исследований и исследовать все или выборку из тех, что приготовлены.

Примечание 1 – Интерпретация исследований стабильности обычно менее зависима от произвольного выбора экземпляров, чем исследование однородности или приписывание значений; полезная предварительная информация о стабильности может быть получена от простых стратегий выборочного контроля, таких как систематический выборочный контроль. Однако, следует избегать таких схем выборочного контроля, которые могут привести к непредставительной информации о стабильности. Например, выбор экземпляров из внешних участков большого набора экземпляров СО таких, как верхняя или боковая части большого контейнера или хранилища СО, может привести к выбору материала подверженного воздействию света или экстремальных изменений температур. Такие экземпляры уже могли подвергнуться некоторым изменениям и начать вести себя непредставительно в дальнейших оцениваниях стабильности, особенно, если материал подвержен быстрым ранним изменениям и демонстрирует последовательную приближённую стабильность.

Примечание 2 – В 7.4.3 даны примеры подходящих схем отбора экземпляров СО для исследования.

8.4.3	Подходящая (ие) методика (и) измерений для исследований стабильности

Независимо от плана исследования, его результат только тогда рассматривается как значимый, если стандартное отклонение результатов измерений за время исследования, возможно, вместе с межэкземплярной однородностью, достаточно небольшое.

Для изохронных исследований (см. 8.3.2.2 и 8.5.3) или других планов эксперимента, которые основаны преимущественно на хорошей повторяемости, методику (и) измерений следует выбирать преимущественно за хорошую повторяемость. Для таких исследований, на которые могут повлиять вариации между сериями измерений, как, например, простой классический план эксперимента при одном условии хранения, методики измерений следует выбирать преимущественно за хорошую промежуточную прецизионность.

8.4.4	Подходящий план эксперимента

В 8.3 дано описание ряда планов экспериментального исследования стабильности. Можно использовать альтернативные планы экспериментов при возможности продемонстрировать их эффективность.

Степень повторения, необходимая в исследовании стабильности и продолжительность исследования зависят от ряда факторов. В частности, неопределённости в прогнозируемой деградации зависят как от продолжительности исследования, так и от количества повторных экспериментов. При определении количества повторных экспериментов, количества различных времен воздействия на образец, количества и диапазона различных совокупностей условий воздействия необходимо учитывать следующие факторы:

—	прецизионность методики измерений, выбранной для исследования; очень прецизионные методики измерений требуют меньших повторений;

—	необходимость допуска возможности ошибок в отдельных наблюдениях или экземплярах СО. Наличие, как минимум, двух экземпляров СО для каждой комбинации времени и температуры (или других условий) обеспечивает дублирование и позволяет избежать пропущенных совокупностей условий;

—	планирование срока годности и периодичности мониторинга для материала. Длительные интервалы мониторинга требуют либо продолжительных исследований стабильности, либо высокого уровня повторения для получения надёжных прогнозов деградации;

—	необходимость проверки линейности (или другой) модели. Для проведения какой-либо проверки линейности необходимы, как минимум, три периода наблюдения для изохронного исследования; для неизохронных исследований, где могут быть важны влияния серии измерений, требуются, как минимум, четыре момента времени с повторением;

—	необходимость наблюдения за материалом в предложенных условиях хранения. Исследования должны включать (но, не ограничиваясь) подвергание материала воздействию предложенных условий хранения;

—	необходимость изучения взаимодействия между факторами, влияющими на стабильность.

Для материалов, о которых имеется немного предварительной информации, число использованных экземпляров и повторных экспериментов в дополнение к факторам, рассмотренным выше, должно быть достаточным для получения небольших неопределённостей для прогнозируемой деградации.

В тех случаях, где имеющиеся методики измерений не обладают достаточной прецизионностью для надёжного определения стабильности, следует включать дополнительные повторные эксперименты в каждой комбинации момента времени и условий и / или дополнительных моменты времени. Предпочтительный характер повторного эксперимента зависит от основных источников вариации, как указано ниже:

—	в тех случаях, когда повторяемость измерений является основным источником вариаций, следует увеличить количество повторяемых измерений в каждом экземпляре и/или количество экземпляров, исследуемых в каждой комбинации моментов времени и других условий;

—	в тех случаях, где неоднородность СО (представленная межэкземплярным стандартным отклонением sbb) является важным источником вариации, число экземпляров, исследуемых при каждой комбинации «время / условие» должно быть увеличено;

—	в тех случаях, где вариация измерений с течением времени в классическом исследовании стабильности является важной, количество моментов времени должно быть увеличено.

Примечание 1 – В тех случаях, где межэкземплярная неоднородность происходит из известного тренда, важно подвергать экземпляры СО обработке в течение определенного времени и при определённой температуре для того, чтобы избежать смещения. Это обычно достигается путём произвольного распределения экземпляров СО для обработки.

Примечание 2 – Время воздействия на экземпляры СО необязательно распределять равномерно.

Примечание 3 – В рамках Международной конференции по гармонизации (ICH) описаны некоторые эффективные планы экспериментов для исследования различных факторов, влияющих на стабильность [20].

8.5	Оценивание результатов исследования стабильности

8.5.1	Общие положения по обработке данных исследования 
стабильности

При обработке данных исследования стабильности необходимо принимать во внимание цель, использованный план эксперимента конкретного исследования и источники изменений, которые могут повлиять на результаты.

Цель большинства основных исследований стабильности состоит в проверке на возможность возникновения какого-либо существенного изменения с течением времени при хранении, или в оценивании скорости изменения значений свойств с течением времени. В исследованиях, проводимых с целью изучения влияния одного или нескольких условий хранения (8.3.5 выше), анализ данных обычно предназначен для проверки значимости влияний. Некоторые планы экспериментов включают элементы двух этих целей.

Используемый план эксперимента будет влиять на выбор вариантов анализа данных. План эксперимента, ограниченный двумя наборами условий, например, двумя крайними моментами времени – может (при условии повторения при каждой точке) оцениваться с использованием либо теста на значимость изменений между двумя группами, либо с помощью регрессионного анализа, и в этом простом случае эти две процедуры эквивалентны. План эксперимента, рассматривающий значение свойства с течением времени при одной совокупности условий хранения, обычно оценивается с использованием моделирования (например, линейной регрессии, 8.5.2.3) для установления скоростей изменения или анализа дисперсии для исследования на значительные расхождения с течением времени, но не может оцениваться с помощью простого двухгруппового критерия. Ускоренное исследование, рассматривающее материал с течением времени при нескольких условиях хранения, может потребовать обработки с использованием более общего модели, позволяющей оценивать различные скорости изменения при различных условиях (например, температурной зависимости скоростей деградации).

Источники случайной вариации, влияющие на результат, также влияют на анализ данных. Для наиболее простого плана эксперимента, в котором присутствует только один источник случайной вариации, обычно простой регрессии, описанной в 8.5.2, достаточно. Для исследований, включающих измерения, выполненные в разное время и в которых измерительная система может показывать вариации между сериями измерений в дополнение к вариациям внутри серии, анализ данных должен предусматривать возможность учёта дополнительного (ых) источника (ов) случайной вариации. Анализ данных для таких случаев рассмотрен в 8.5.5.

В следующих подразделах описан анализ данных исследования стабильности. В 8.5.2 описано применение линейной регрессии для наиболее простого случая и даны руководства для более сложных случаев, включая изохронные исследования с использованием одного условия хранения и одного заданного условия, ускоренные условия и условия с более сложной структурой погрешностей.

Примечание – При оценивании неопределённости для сертифицированных стандартных образцов можно также использовать результаты исследования стабильности.

8.5.2	Основное исследование стабильности: несколько моментов 
времени при одном условии хранения

8.5.2.1	Целесообразность применения

Этот подраздел применим к ситуации, где одно или несколько измерений выполняются в каждый из нескольких моментов времени и случайные погрешности каждого измерения независимы и имеют одни и те же стандартные отклонение и распределение (то есть погрешности независимы и одинаково распределены).

Примечание 1 – Допущение о независимости недействительно, когда измерения выполняются в разное время и стандартное отклонение промежуточной прецизионности измерительной системы превышает стандартное отклонение повторяемости. См.8.5.2.5 для дополнительной информации.

Примечание 2 – Если прецизионность существенно изменяется от одного времени выполнения измерений до другого, то допущение об одинаковом распределении недействительно и этот раздел неприменим. Изменения в прецизионности можно обнаружить, применяя, например, критерии однородности дисперсии или проверку графиков остатков. См.8.5.2.5 для дополнительной информации.

8.5.2.2	Процедура

Для основного случая с использованием простой линейной регрессии процедура следующая:

—	подберите предварительную модель и проверьте подбор и остатки модели, проверяя любые сделанные допущения (см. 8.5.2.4 и 8.5.2.5 для дополнительных сведений);

—	если допущения применимы, запишите параметры модели (обычно угол наклона прямой и отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат) и их неопределённости и проверьте статистическую значимость обнаруженного тренда (см. 8.5.2.6).

Подробные расчёты для простой линейной регрессии приведены в В.3 и, как правило, представлены во всех пакетах программ общего назначения для статистической обработки данных и в большинстве коммерческих приложений для работы с электронными таблицами.

Примечание – В большинстве случаев все программное обеспечение для линейной регрессии, включая коммерческие приложения для работы с электронными таблицами, выполняет эти расчёты автоматически. Программное обеспечение, включая созданное производителем СО для этой цели, должно быть проверено перед применением.

8.5.2.3	Выбор модели

Для оценивания стабильности, когда неизвестен основной кинетический механизм и ожидается, что изменения будут незначительными, подходящей моделью является линейная аппроксимация. Простая линейная взаимосвязь описана в В.3.

В тех случаях, когда причиной нестабильности является установленный нелинейный механизм, соответствующая модель деградации будет предпочтительнее (эмпирической) линейной модели. Для других моделей математика намного сложнее, чем прямая линия, но оценивание проводится аналогично.

Пример – СО, содержащий радиоактивный изотоп, является примером свойства с установленным кинетическим механизмом, в данном случае – радиоактивным распадом, который можно прогнозировать с помощью установленной, но нелинейной модели.

8.5.2.4	Подбор модели

Параметры регрессии можно рассчитать, используя процедуры, описанные в В.3 или подходящее программное обеспечение. Расчёты дают оценки b0 и b1 соответственно истинного отрезка, отсекаемого прямой на оси ординат и наклона прямой β0 и β1, вместе с соответствующими стандартными погрешностями s(b0) и s(b1), которые можно использовать в последующих статистических исследованиях и оценивании неопределённости.

8.5.2.5	Рассмотрение и проверка допущений

Результаты регрессионного анализа должны быть рассмотрены и допущения проверены, как указано в В.3.3.

В исследованиях стабильности стандартного образца особенно важно выполнить проверку на наличие неприемлемой модели деградации. В случае простой линейной модели наличие нелинейности поэтому имеет определяющее значение.

При обнаружении серьёзного отклонения от допущений, анализ данных следует прекратить, и любые аномалии должны быть устранены или принят альтернативный метод обработки данных.

Ниже перечислены некоторые общие проблемы и варианты действий:

—	Выбросы значений данных должны быть рассмотрены и, по возможности, удалены. Выбросы значений данных неблагоприятно влияют и на подбор моделей и на испытания на значимость. Если выбросы значений данных связаны со сбоями измерительной системы, они должны быть скорректированы или удалены. Однако, выбросы могут также возникать вследствие неправильного выбора модели деградации или экземпляров СО, деградировавших в индивидуальном порядке; соответственно следует принять необходимые меры по рассмотрению возможных причин перед удалением каких-либо результатов наблюдений. Отдельные резко отклоняющиеся результаты наблюдений среди повторных измерений на одном экземпляре СО при исследовании стабильности, вероятно, указывают на сбой в измерении, если уже доказано, что материал однородный.

—	При наличии значительной межэкземплярной неоднородности (по сравнению с установленной прецизионностью измерений) необходимо учесть этот факт в статистическом оценивании; в частности, значимость может быть завышена, если не учтена межэкземплярная неоднородность.

—	Наличие вариации между сериями измерений в измерительной системе следует рассматривать, используя альтернативный метод обработки данных (см.8.5.5).

—	Наличие кривизны можно рассматривать, используя другой метод или (т.к. видимое изменение подразумевает нестабильность) или следует сделать вывод о недостаточной стабильности материала для его назначения.

8.5.2.6	Исследования на значимую нестабильность

Для простого случая, рассмотренного выше, обычным критерием нестабильности является t-критерий Стьюдента для наклона, значительно отличающегося от нуля, см. В.3.4.

Если тренд статистически значимый, полезно также установить, является ли он технически значимым; то есть, достаточен ли он для того, чтобы потребовать увеличения неопределённости сертифицированного значения или сделать невозможным проведение сертификации. Тренды должны рассматриваться как статистически значимые, если прогнозируемая деградация в течение предполагаемого срока годности материала значима по сравнению со стандартной неопределённостью исследуемого значения свойства.

Если применяется технически значимый тренд, применимы положения, представленные в 8.6.

8.5.3	Изохронные планы эксперимента

8.5.3.1	Простое изохронное исследование при одном условии хранения и одном заданном условии

В изохронном плане эксперимента комплект экземпляров СО подвергается воздействию предложенных условий хранения в течение определённого времени и затем переносится в заданные условия после запланированного времени воздействия для каждого экземпляра. После завершения воздействия на все экземпляры в течение назначенного времени, проводят измерения во всем комплекте экземпляров. Эта процедура графически изображена на Рисунке 6.

Как правило, запланированное хранение производится при температуре окружающей среды или около температуры окружающей среды (например, 4 °С), а заданные условия предусматривают намного более низкую температуру, при которой деградация считается крайне маловероятной.

В связи с тем, что исследование предполагает только одно условие воздействия, анализ данных проводится в соответствии с процедурой основного исследования стабильности, описанной в 8.5.2, с использованием времени, в течение которого каждый экземпляр подвергается запланированным условиям хранения в качестве временной оси для анализа.

Примечание – В изохронном исследовании также возможно переносить материал из заданных условий в запланированные условия воздействия для достижения желаемого времени воздействия.

Изохронное исследование: нет эталонных единиц

Обозначения

P	запланированные условия хранения

R	заданные условия

Примечание – На Рисунке представлена графическая иллюстрация изохронного исследования, включающая результаты наблюдений после воздействия в течение увеличивающихся периодов времени A, B, C и D, равномерно распределённых в процессе предполагаемого периода исследования. Определённое количество экземпляров СО (в данном случае 8) подготовлено для исследования. В течение времени А (которое может быть номинальным нулевым временем воздействия) комплект экземпляров СО переносится в заданные условия. Равное число экземпляров СО переносится в заданные условия в каждый последующий момент времени. В результате после того, как все экземпляры СО были подвергнуты воздействию в течение желаемого времени, все они переносятся на хранение в заданных условиях и затем одновременно изымаются и измеряются. При этом нет необходимости выполнять измерения в заданных условиях при условии, что они проводятся в течение короткого периода времени.

Рисунок 6 – иллюстрация изохронного исследования

8.5.3.2	Преимущества и недостатки изохронных исследований 
стабильности

Изохронные исследования, включая простую процедуру, описанную в 8.5.3.1, имеют следующие преимущества.

—	Все измерения выполняются в течение короткого промежутка времени, обычно в условиях повторяемости за одну серию. Это обеспечивает лучшую на данный момент прецизионность исследования и исключает возможность ошибочного принятия долговременного дрейфа за нестабильность.

—	Завершение всех измерений за одну серию уменьшает расходы и упрощает планирование лабораторных ресурсов.

Недостатки включают следующее:

—	Отсрочка измерений до конца исследований означает, что нестабильность не определяется до завершения исследований.

—	Простая интерпретация результатов в основном плане эксперимента, описанного в 8.5.3.1, зависит от минимального изменения в нормальных условиях. Если материал непрерывно изменяется в заданных условиях (например, из-за развивающихся эффектов замораживания), это может быть либо ошибочно принято за изменение в запланированных условиях хранения, либо привести к неправильному заключению о стабильности материала. Поэтому для достоверной интерпретации могут потребоваться дополнительные доказательства.

—	План исследования предполагает отсутствие негативных эффектов при переносе в заданные условия или изымании из заданных условий. Если материал изменяется при переносе между условиями, результаты могут значительно различаться или их интерпретация затруднительна.

—	Не все материалы могут помещаться в условия, являющиеся более эффективными для предотвращения деградации, чем планируемые условия хранения. Некоторые из них не могут быть охлаждены до низких температур; другие могут потребовать хранения при возможно низкой температуре.

—	Не на все механизмы деградации могут повлиять изменившиеся условия, с том числе температура.

Основной план эксперимента, описанный в 8.5.3.1, имеет дополнительный недостаток в том, что он предусматривает только одно условие хранения.

Примечание – Перечисленные выше недостатки можно уменьшить за счёт расширения плана эксперимента, как описано в 8.5.3.3.

8.5.3.3	Расширение основного изохронного плана эксперимента

Некоторые из недостатков, перечисленных в 8.5.3.2, можно уменьшить за счёт расширения основного изохронного плана эксперимента.

Расширение предусматривает нижеследующее:

a)	Проведение двух исследований с различной продолжительностью может, при необходимости, дать более ранние результаты.

b)	Включение различных альтернативных условий воздействия, в том числе «ускоряющих» условий. Это может обеспечить возможность оценивания стабильности при совокупности условий и дополнительно провести изохронные измерения для ускоренного исследования стабильности. Кроме того, включение в исследование дополнительных экземпляров СО для хранения в промежуточных условиях (то есть, между заданными и планируемыми условиями хранения) обеспечивает определённую защиту от неправильной интерпретации неожиданных изменений в заданных условиях.

c)	Измерение с использованием рандомизированных блочных планов эксперимента. Там, где очень много результатов наблюдений для одной серии измерений, эти измерения можно выполнить, используя рандомизированный блочный план эксперимента. В этом случае эффект от каждого воздействия наблюдается меньшее число раз в каждой из нескольких серий измерений. Это предполагает испытание изменений, связанных со стабильностью относительно стандартного отклонения повторяемости за счёт небольшой потери в степенях свободы. Это аналогично применению рандомизированных блочных планов эксперимента в исследованиях однородности (см. 7.6.3).

Анализ данных в расширенных планах эксперимента, рассмотренных в b) и с), более сложный, чем простая линейная регрессия. Для обработки результатов высокотемпературного изохронного исследования применимы положения 8.4.4. Для рандомизированных блочных планов эксперимента используемые процедуры аналогичны процедурам, описанным в 7.6.3 и обычно требуют статистического программного обеспечения; однако, простое среднее значение наблюдений от каждого оценивания результатов по всей серии измерений позволяет проведение упрощённого оценивания как указано выше.

8.5.4	Ускоренные исследования стабильности при различных условиях воздействия

8.5.4.1	Описание ускоренных исследований

Этот вид исследований ускоряет возникновение эффектов деградации от возможных влияющих факторов в результате помещения объектов в более экстремальные условия, укорачивая, таким образом, время, в течение которого происходит наблюдаемое изменение [21],[22] и / или увеличивая наблюдаемую деградацию.

Факторы, которые могут ускорить деградацию, включают в том числе:

—	стресс-факторы под воздействием окружающей среды такие как, температура, влажность, излучение (обычно световое, особенно ультрафиолетовое), окисляющие агенты (например, воздух), свойства контейнеров для хранения (загрязнённые контактные поверхности, свойства клейких контактных поверхностей, утечка);

—	факторы, связанные с пробами, такие как, реактивные матричные компоненты, особенно для СО с природными матрицами.

В связи с тем, что температура играет основную роль, по крайней мере, в большинстве из известных процессов деградации, включая химические реакции, диффузию, испарение или адсорбцию, в ускоренных исследованиях обычно следует проводить испытание на стресс-фактор температуры. Исследуемый диапазон температур должен включать, как минимум, такой диапазон, которому материал может реально подвергнуться в планируемых условиях хранения и транспортирования.

Стресс-факторы, помимо температуры, особенно влажность и излучение, должны указываться в ускоренных исследованиях стабильности в тех случаях, когда отсутствует доказательство о возможности ими пренебречь.

Следующие абзацы этого подраздела ограничены рассмотрением стресс-фактора температура, хотя общий подход можно также применить к любому другому непрерывному стресс-фактору.

Примечание – Если в процессе ускоренного исследования не наблюдается изменения, тогда подбор модели достоверного прогнозирования невозможен. Поэтому он полезен для последующего математического моделирования и прогнозирования изменения, если условия, включённые в ускоренное исследование, можно выбрать таким образом, что изменение, поддающееся оцениванию, наблюдаются хотя бы при крайних температурах.

Для фармацевтической продукции температура и влажность и в особых случаях – излучение могут иметь влияние на стабильность материала. В рекомендациях Международной конференции по гармонизации (ICH) описаны ускоренные исследования деградации, в которых испытуемый материал подвергался действию определённых комбинаций этих факторов [20].

Пример – Пример возможной схемы проведения исследования ускоренного старения приведён в Таблице 1. В зависимости от ожидаемого поведения и скорости деградации эта схема может включать больше или меньше стрессовых моментов времени и температуры, и диапазоны могут варьироваться в соответствии от вида исследуемой измеряемой величины.

Таблица 1 – Пример ускоренного старения: Температуры и время воздействия

| Температура (°С) | 4 | 20 | 40 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время воздействия (месяцы) | 1,3,.6,12 (24) | 1,3,.6,12 (24) | 1,3,6 | 0,5, 1 |
| Примечание – Время воздействия в скобках показывает время отбора проб для первого мониторинга после сертификации (см. 8.10) |  |  |  |  |

8.5.4.2	Математические модели для оценивания ускоренных исследований стабильности

Эта временная зависимость g(t) от деградации исследуемого аналита под воздействием температуры наиболее часто моделируется с использованием основных допущений о пропорциональности между скоростью изменения аналита с течением времени (dx/dt) и общим количеством аналита в пробе. Коэффициентом пропорциональности является скорость реакции, зависящей от температуры keff(T). Так, из уравнения (9)

(9)

где x - значение исследуемой измеряемой величины, получаем экспоненциальную зависимость от времени. Хотя это допущение не является универсально применимым, оно характеризует очень большое число процессов деградации. Простое линейное моделирование, следующее этому допущению, поэтому должно относиться скорее к ln[x(t)], а не к самому значению x(t), и регрессии, как указано ниже, должны осуществляться в логарифмически линейном пространстве или должен использоваться подбор нелинейной кривой в соответствии с выбранной моделью.

При данной температуре эффективная скорость реакции псевдопервого порядка keff(T) может возникнуть из более, чем одного параллельного процесса деградации, каждый с различной зависимостью от температуры. Процессы деградации от воздействия температуры часто следуют модели Аррениуса, биологические / микробные процессы могут следовать модели О’Нила и изменения под воздействием диффузии могут следовать закону Фика. При наличии предварительной информации о возможных процессах деградации, кинетика динамической реакции может служить основой для описания зависимости скоростей реакции от уровня экспериментальных факторов. Эмпирические модели (без физико-химического обоснования) приемлемы в тех случаях, когда большее число отдельных процессов перекрывается и может (по крайней мере частично) компенсировать.

Затем, соответствующим образом выбранная модель подвергается регрессии по всему набору данных (в отношении всех уровней стресса), полученных при исследовании стабильности, давая для любого уровня стресса оценку параметров модели.

Затем эти оценки позволяют производителю СО:

—	оценить окончательную дату истечения срока годности материалов с обнаруженной нестабильностью (в условиях хранения в помещении производителя СО);

—	оценить неопределённость стабильности материалов;

—	оценить максимально допустимый интервал повторного испытания для представляющихся стабильными материалов (мониторинг после сертификации);

—	установить максимально допустимые нагрузки (температура и время) в течение доставки материала заказчику.

В соответствии с 8.4.3 и подходящим планом исследования (8.4.4), в тех случаях, когда не обнаружена деградация на всех уровнях нагрузки в ускоренном исследовании, при котором наивысшая температура составляет не менее 20°С выше запланированной температуры хранения, скорость деградации в запланированных условиях хранения может считаться пренебрежимо малой при условии подтверждения соответствующими мероприятиями контроля (см. 8.10).

Экстраполяция вне области исследуемых условий хранения (например, прогнозирование скоростей деградации при - 20°С из эксперимента, предусматривающего температуры только выше 0°С) может быть недостоверной и не рекомендуется.

Примечание – Процессы, лежащие в основе деградации/ухудшения свойств материала, могут быть сложными и могут потребовать различных моделей. Во многих случаях сложные зависимости в виде x(t) = F(T,t) могут быть для целей исследования стабильности разложены на отношение в виде

x(t) = F(T,t) = f(T) g(t)

Пример – На Рисунке 7 показана экспериментально полученная зависимость для общего содержания нефтяных углеводородов (ТРН) в природном ССО.

Рисунок 7 – Результаты ускоренного исследования стабильности

Примечание 1 – На Рисунке изображён график Аррениуса для СО, сертифицированного на общее содержание нефтяных углеводородов (ТРН) в почве. На Рисунке показана зависимость эффективной скорости деградации keff(T) (чёрные кружки •) от обратной температуры и интервал доверия 95% для линии. Следует отметить, что конечная точка (незаштрихованный кружок ○) была исключена из регрессии по техническим причинам; линия регрессии при этом расширена, чтобы показать прогнозируемое изменение при этой температуре и лучше проиллюстрировать пределы доверия. Подобранное отношение подходит для более высоких температур, представленных первыми четырьмя точками.

Примечание 2 – Другие практические примеры даны и подробно описаны в [23] и [24].

8.5.5	Дополнительные источники случайных изменений в 
исследованиях стабильности

Часто может иметь место более одного случайного эффекта; например, если многочисленные экземпляры СО исследуются в двух параллельных анализах в каждый момент времени, присутствуют (в принципе) межэкземплярная составляющая и составляющая остаточной погрешности. Требуется специальная обработка, в идеальном случае с использованием статистического программного обеспечения, для полного учёта такой структуры погрешности. Наиболее распространённым подходом является моделирование смешанных эффектов с использованием методов наибольшего правдоподобия, что позволяет учитывать различные случайные эффекты и рассчитывать дисперсии для случайных эффектов и необходимые стандартные погрешности для фиксированных эффектов (наклон и длина отрезка, отсекаемого на оси), соответственно [25],[26]. Однако, простая обработка, при которой число повторных измерений на экземпляр СО идентично, заключается в усреднении результатов многочисленных повторных измерений для получения одного значения на экземпляр СО, это может рассматриваться как статистическая модель с одной составляющей остаточной погрешности. Недостаток состоит в том, что эта модель уменьшает кажущееся число степеней свободы и, следовательно, может увеличить неопределённость, связанную с коэффициентами регрессии.

8.6	Действия при нахождении значимого тренда

Если наблюдается технически значимый тренд (см. 8.5.2.6), следует принять один из нижеперечисленных подходов:

a)	значение свойства, для которого наблюдалась деградация, не сертифицировано;

b)	срок действия сертифицированного значения уменьшен на основе прогнозирования модели, чтобы убедиться в том, что изменение в значении не является технически значимым;

c)	ожидаемая степень деградации в течение запланированного срока действия оценена, преобразована в стандартную неопределённость и включена, вместе с неопределённостью ожидаемой деградации, в неопределённость приписанного значения;

d)	сертифицированное значение и его неопределённость указаны как функция времени, отражающая оценённый тренд и его неопределённость;

e)	сочетание двух или более b), c) и d).

Примечание 1 – Подход с) выше эквивалентен включению нескорректированного смещения в неопределённость измерений.

Примечание 2 – Подход d) выше требует хорошо обоснованной модели.

Примечание 3 – В 8.7.4 даны дополнительные сведения об оценивании неопределённостей при наличии значимого тренда.

Пример 1 – ССО сертифицирован на молярную концентрацию 242Pu в растворе. Эта концентрация уменьшается с течением времени благодаря установленному радиоактивному распаду изотопа. В сертификате указано, что значение действительно в течение одного конкретного дня (дня, в который были сделаны измерения), а также указаны ежегодные потери изотопа (0,000 22 % в год) с периодом полураспада и неопределённость периода полураспада для возможности расчёта точного значения на дату использования и неопределённости значения в это время.

Пример 2 – Установлено, что СО для количественной микробиологии теряет в среднем 0,05 лог кое (колониеобразующих единиц) в месяц с неопределённостью этих потерь 0,01 лог кое в месяц (как стандартной неопределённостью), и эти потери считаются важными по сравнению с неопределённостью значения свойства. Исходное значение – это значение, полученное во время характеризации. Для учёта потери при хранении, в сертификаты включается значение, скорректированное на любой промежуток времени, прошедший после характеризации, и неопределённость корректировки включается в заявленную неопределённость значения свойства (см. 8.7.4).

8.7	Оценивание неопределённости от исследований стабильности

8.7.1	Общие положения по оцениванию неопределённости от 
исследований стабильности

В тех случаях, где есть веские технические основания считать, что возможное изменение в течение срока действия сертификата пренебрежимо мало по сравнению с сертифицированной неопределённостью (например, менее, чем uCRM / 3) и это подтверждено опытом и наблюдениями, тогда составляющая неопределённости от долговременной стабильности может быть принята равной нулю или исключена из неопределённости сертифицированного значения.

В других случаях, где анализ результатов исследования стабильности демонстрирует установленные скорости изменения, обычно полученные как коэффициенты или из коэффициентов подобранной модели, становится возможным спрогнозировать потенциальное будущее изменение, на основе этой модели. Такие прогнозы могут дать информацию о выборе режима мониторинга. Кроме того, становится возможным производить оценивание неопределённости, связанной с прогнозируемыми изменениями в сертифицированных значениях с течением времени. При недостаточности предварительной информации о поведении материала за расширенные периоды времени (т.е., превышающие продолжительность исследования стабильности) и производитель СО выбирает вариант сравнительно нечастого мониторинга (например, ежегодно или реже), целесообразно производить оценивание этих неопределённостей и для сертифицированных стандартных образцов – включать их в неопределённость сертифицированного (ых) значения (ий).

В этом разделе (8.7) дано основное руководство по источникам неопределённости, которые необходимо рассматривать в этих случаях, а также по общим процедурам оценивания неопределённости, связанной с возможным изменением с течением времени.

Примечание 1 – Деградация матрицы может повлиять на измеренные значения, полученные с помощью некоторых методик измерений даже в тех случаях, где (истинное) значение свойства остаётся стабильным.

Примечание 2 – При допущении о стабильности, основанном на веских технических причинах, подтверждённых опытом и наблюдениями, необходимо рассмотреть размер возможных изменений относительно размера неопределённости, требующейся для назначения материала.

8.7.2	Источники неопределённости в прогнозируемом изменении с 
течением времени

Исследование стабильности включает следующие источники вариации:

a)	повторяемость измерений;

b)	изменчивость измерительной системы между сериями измерений;

c)	межэкземлярная неопределённость СО (при характеризации партии).

Все источники вариации в измерении (а – с, выше) вносят вклад в неопределённость при прогнозировании, за исключением изохронных планов эксперимента, где вариация между сериями измерений присутствует только при необходимости многочисленных серий измерений. В тех случаях, когда эти источники вариации присутствуют и вносят вклад в вариацию результатов измерений в процессе исследования, стандартные погрешности в установленных коэффициентах модели, при её правильном подборе, будут надлежащим образом учитывать эти неопределённости.

Неопределённости, относящиеся к случайной изменчивости при исследовании, должны быть включены в любое оценивание неопределённости, относящееся к прогнозируемому изменению с течением времени.

В тех случаях, где в прогнозируемом изменении использовано несколько коэффициентов модели, оценённая неопределённость должна учитывать полную ковариационную матрицу для использованных коэффициентов, так как погрешности в коэффициентах модели часто высоко коррелированы.

Кроме того, присутствуют систематические эффекты, в том числе:

—	неопределённости в коэффициентах модели, происходящие от измерения или от измерения отклика;

—	неопределённость, происходящая от выбора модели, например, допущения о линейной деградации, а не об экспоненциальном изменении или (более строго) вместо автокаталитической модели.

Вклады, связанные с систематическими влияниями на измерения времени и отклика обычно намного меньше, чем вклады, происходящие от случайной вариации. Обычно не принято включать эти вклады в оценивание неопределённостей прогнозирования, используемые исключительно для оценивания неопределённости, хотя это целесообразно при оценивании поправки, подлежащей включению в сертификат или в инструкции по применению.

Модель, используемая для экстраполяции от условий ускоренного исследования к эффектам в реальном времени в установленных условиях хранения, должны быть достоверна, и неопределённость этой модели должна быть рассмотрена. Неопределённости, связанные с выбором основополагающей модели, обычно не включаются в оценивание неопределённостей прогнозирования. Вместо этого могут быть подобраны модели-кандидаты и их прогнозирование использовано для выбора режима мониторинга.

Примечание – В 8.5.5 рассмотрена обработка различных источников вариации в исследованиях стабильности.

8.7.3	Оценивание неопределённостей стабильности при отсутствии 
значимых трендов

В тех случаях, где имеется техническое обоснование стабильности (см. 8.7.1), можно предположить, что материал стабильный и неопределённость, связанная со стабильностью, может быть принята равной нулю вместе с принятием режима мониторинга, который сможет быстро обнаружить неожиданное изменение, в идеальном случае – до того, как оно неблагоприятно повлияет на использование материала. Выбор первоначальной точки мониторинга и его последующей периодичности рассмотрены в 8.10.

В тех случаях, где отсутствует техническое обоснование стабильности, подтверждённое опытом, и производитель СО выбирает мониторинг с большими интервалами, неопределённость, связанная с возможной нестабильностью, должна быть оценена и включена в неопределённость сертифицированного значения. Неопределённость, связанная с возможной нестабильностью, тогда должна быть основана на неопределённости, связанной с прогнозированием изменения в значении за время, прошедшее до первой точки мониторинга плюс время до окончания срока действия сертификата, выданного до этого времени. В прогнозировании должна использоваться модель, подобранная для имеющихся данных о стабильности, и неопределённость должна надлежащим образом учитывать все возможные источники случайной вариации (см. 8.7.2).

Для простой линейной модели, применимой к классическому исследованию стабильности по нескольким моментам времени, неопределённость ults, связанная с прогнозируемым изменением, можно выразить в виде

ults = s(b1) (tm1 + tcert)					(10)

где s(b1) – стандартная погрешность оценённого угла наклона, рассчитанного как в В.3, tm1 – промежуток времени между приписыванием значения и первоначальной точкой мониторинга и tcert – срок действия сертификата, выданного в течение этого времени.

Некоторые производители СО не указывают срок действия конкретно для каждого выдаваемого сертификата, предпочитая устанавливать срок действия на основе планируемого срока годности материала. В таких случаях член (tm1 + tcert) в Формуле (10) может устанавливаться для планируемого срока годности (то есть, tcert) или, по усмотрению производителя СО, - для второй запланированной точки мониторинга, в расчёте на немедленное информирование потребителей о любом изменении, обнаруженном после первоначальной точки мониторинга.

Примечание – Обоснование Формулы (10) дано в [18].

8.7.4	Оценивание неопределённостей стабильности в случае известного значимого тренда

В тех случаях, где присутствует статистически значимый или технически значимый тренд, производитель СО может, следуя 8.6, указать зависящее от времени сертифицированное значение или независящее от времени сертифицированное значение и увеличить неопределённость прогнозирования. В этом разделе дана дополнительная информация по оцениванию неопределённости в этих двух случаях.

При указании зависящего от времени значения, функция сертифицированного значения должна отражать наилучшую оценку тренда, и функция неопределённости должна отражать неопределённость тренда (или, если это целесообразно, - поправку) с учётом источников неопределённости, указанных в 8.7.2.

Если сертифицированное значение указывается независимо от времени, производитель СО должен увеличить неопределённость предсказания для учёта ожидаемого изменения. Выбирается срок годности (обычно (tm1 + tcert) в соответствии 8.7.3) и оценивается степень деградации за это время. Эти данные преобразуются в стандартную неопределённость (например, с использованием прямоугольного распределения, если наблюдается линейный тренд) и эта неопределённость объединяется (с использованием правил распределения погрешностей) с неопределённостью прогнозируемого измерения.

Примечание – Полученная неопределённость для зависящего от времени сертифицированного значения может быть применима только к одной стороне интервала, в связи с тем, что деградация имеет тенденцию распространяться только в одном направлении, что приводит к ассиметричным неопределённостям.

8.8	Определение времени хранения («времени жизни») по 
исследованиям стабильности

В тех случаях, когда возможно установить приемлемый уровень изменения от недостатка стабильности для сертифицированного значения, возможно определить время хранения, в течение которого ожидается, что это значение останется приемлемым для использования. Основные принципы изложены в В.4.

Примечание – Приемлемый уровень может быть установлен, например, из установленного предела.

8.9	Инструкции по применению, относящиеся к менеджменту 
стабильности

Инструкции по применению материала должны включать подробную информацию о том, как этот материал должен храниться потребителем для того, чтобы ухудшение его свойств не выходило за пределы установленной неопределённости в течение срока его годности. Эта информация должна включать рекомендации по условиям хранения до и (особенно, если материал может использоваться более одного раза) после вскрытия. Любые необходимые ограничения, касающиеся времени использования после вскрытия экземпляра СО должны быть также включены. Инструкции по применению могут включать инструкции по проверке целостности стандартного образца перед первым применением; такая проверка, например, может быть основана на проверке герметичности упаковки или оборудования для регистрации температуры, включённого в упаковку.

В тех случаях, где разрешён повторный отбор проб, инструкции по применению должны включать меры предосторожности по предотвращению загрязнения и хранению вскрытых экземпляров СО, необходимые для подтверждения соответствия оставшегося материала его назначению и для ССО – подтверждения, что установленная неопределённость не изменилась. Если повторный отбор проб может повлиять на значение свойства, например, вследствие испарения или повторного размораживания, это следует указать в сертификате.

Примечание – Инструктирование конечного потребителя о необходимости хранения стандартных образцов в защищённом от света месте, вдали от источников тепла и в сухих условиях – хорошая практика. Такие инструкции также минимизируют совокупность условий, требующих проведения экспериментальных исследований для проверки необходимых условий хранения.

8.10	Мониторинг стабильности

8.10.1	Требования к мониторингу

Проведение мониторинга следует планировать на срок годности СО. Как отмечено в 8.1, поведение данного СО в течение его срока годности трудно достоверно прогнозировать на основе типичных исследований стабильности. В связи с тем, что поведение СО трудно прогнозировать, как правило, необходимо проводить мониторинг стабильности материала. Соответственно мониторинг материала после выпуска является важной частью общего менеджмента стабильности стандартных образцов с длительным сроком применения.

Если опыт исследования стабильности от предыдущего производства партий СО можно использовать для информирования о требованиях к стабильности для будущих партий, включая срок хранения, скорость деградации или неопределённость от долговременного хранения, важно иметь доказательства для подтверждения требований к стабильности. В этих случаях испытания во время мониторинга должны включать измерения, выполненные по истечении срока годности предыдущих партий.

Мониторинг, однако, не всегда важен. Некоторые материалы сертифицируют для применения с очень коротким временем жизни и ранним истечением срока годности, с замещающими материалами при практически непрерывном производстве. Срок годности таких материалов истекает до любой целесообразной точки мониторинга. Поэтому производитель СО должен оценить необходимость проведения мониторинга после выпуска СО. При проведении такого оценивания необходимо рассмотреть:

—	продолжительность и результаты исследования стабильности;

—	опыт по исследованию стабильности соответствующих материалов (или предыдущих партий практически идентичного материала);

—	ожидаемые сроки реализации или наличия материала;

—	необходимость внесения поправки на изменение в любое указание неопределённости для исследуемых свойств;

—	силу других доказательств, например, из литературных исследований для допущения, что значение (я) свойства останется (утся) стабильным (и).

Мониторинг не является необходимым в тех случаях, когда ожидаемое время жизни СО короткое по сравнению с известной скоростью деградации таких же или аналогичных материалов. В большинстве других случаев некоторый мониторинг обычно считается необходимым и должен проводиться хотя бы один раз в течение срока годности материала для подтверждения стабильности.

8.10.2	Выбор первоначальной точки мониторинга и интервала (ов) 
мониторинга

8.10.2.1	Актуальность предварительной информации

В тех случаях, когда мониторинг признан необходимым, производитель СО должен установить необходимые первоначальную точку мониторинга и интервалы дальнейшего мониторинга. Оба варианта в значительной степени зависят от наличия (или иным способом доступной) информации, приобретённой за продолжительные периоды времени на практически аналогичных материалах.

8.10.2.2	Планы мониторинга при наличии достаточного объёма 
предварительной информации

При наличии необходимой достоверной информации от исследований стабильности и / или мониторинга аналогичных материалов, охватывающей период времени, аналогичный (или продолжительнее) сроку годности исследуемого материала, производитель СО может установить первоначальную точку и интервалы мониторинга, которые

—	аналогичны точке и интервалам мониторинга, успешно использованным на родственных материалах или

—	основаны на установленном изменении в течение определённого времени для предыдущих материалов.

В последнем случае интервалы следует устанавливать таким образом, чтобы обоснованное изменение между точками мониторинга, основанными на предыдущей информации, составляло не более одной трети неопределённости сертифицированного значения.

При оценивании возможного изменения необходимо учитывать неопределённость любого экспериментального оценивания, например, путём выбора более коротких интервалов, когда неопределённость большая. Необходимую предварительную информацию из опубликованной литературы, опыт и другие источники можно также учитывать при оценивании возможного измерения в течение времени для выбора интервала мониторинга.

8.10.2.3	Планы мониторинга при отсутствии достаточного объёма 
предварительной информации

8.10.2.3.1	Общие положения по мониторингу при отсутствии 
достаточного объёма предварительной информации

При отсутствии достаточной информации от исследований стабильности и / или мониторингу аналогичных материалов и особенно, когда аналогичного материала не было в течение срока, превышающего продолжительность исследований стабильности, проводимых на исследуемом (ых) материале (ах), производитель СО должен установить первоначальные точки мониторинга на основе результатов исследования стабильности для исследуемых материалов, а также план для сравнительно частого мониторинга хотя бы для первых трёх точек мониторинга.

Существуют две основные стратегии для выбора первоначальных точек мониторинга при отсутствии достаточного объёма данных об аналогичных материалах:

а)	прогнозирование возможного изменения и установление первоначальных точек мониторинга до того, как какое-либо изменение неблагоприятно повлияет на конечное использование материала;

b)	использование простого кратного продолжительности исследования стабильности.

В 8.10.2.3.2 и 8.10.2.3.3 даны дополнительные сведения по этим стратегиям.

В обоих случаях а) и b) интервалы между последующими точками мониторинга (т.е., после первых трёх точек) должны устанавливаться после рассмотрения результатов измерений на первых трёх точках мониторинга.

Примечание – Стратегия b) не подходит, если время исследования долговременной стабильности, tlts, продолжительнее срока годности материала.

8.10.2.3.2	Использование прогнозируемого изменения для установления первоначальной точки мониторинга

Для использования прогнозируемого изменения для установления первоначальной точки мониторинга и интервала [стратегия а) в 8.10.2.3.1], необходим заданный допуск для сертифицированного (ых) значения (ий). Эта процедура в принципе проста. Во-первых, устанавливается двусторонний интервал доверия для изменения в сертифицированном значении для серии периодов времени после приписывания значения. Во-вторых, определяется самая ранняя точка, на которой один из этих пределов пересекает предел заданного допуска, либо графически, либо в цифровом выражении. Эта точка или удобное ранее время принимаются за первую точку мониторинга. Более подробные сведения даны в В.4

Примечание – Заданный допуск для стандартного образца может быть основан на соображениях по его назначению. Для ССО такой интервал обычно основан на расширенной неопределённости. Например, выбор допуска, равного одной трети расширенной неопределённости, даёт небольшой риск выхода сертифицированного значения за рамки расширенной неопределённости до первой точки мониторинга.

8.10.2.3.3	Использование простого кратного продолжительности 
исследования стабильности

Эта стратегия [стратегия b) в 8.10.2.3.1] проста, но может привести к необходимости более коротких интервалов, чем стратегия а). Она основана на кратных продолжительности исследования долговременной стабильности, tlts. Используемое кратное должно быть выбрано для ограничения риска возникновения изменения, которое может повлиять на конечное использование до первой точки мониторинга.

Пример – Ниже приведён пример применения стратегии b).

—	выберите первую точку мониторинга позднее даты приписывания значения плюс tlts и дату окончания исследования долговременной стабильности плюс tlts.

—	установите две последующие точки мониторинга через интервалы, равные 2 tlts от первой.

8.10.3		Экспериментальные подходы и оценивание мониторинга 
стабильности

8.10.3.1	Классический план мониторинга

Мониторинг часто проводится с использованием классического плана. Этот план предусматривает измерение экземпляров СО при нормальном хранении в планируемых моментах времени. Оценивание результатов включает сравнение каждого (среднего) результата мониторинга с сертифицированным значением и, по прошествии определённого времени, - проверку на любой значимый тренд в наблюдаемом значении.

Преимущество классического плана в его простоте; основной недостаток состоит в том, что на его результаты могут неблагоприятно повлиять долговременные вариации в процессе измерения.

8.10.3.2	Оценивание результатов мониторинга стабильности

Основное оценивание отдельного эксперимента в мониторинге исследования стабильности применительно к ССО основано на сравнении нового измеренного значения с сертифицированным значением. Этот подход требует стандартных неопределённостей umon и uCRM, связанных с xmon и xCRM, соответственно и соответствующий коэффициент охвата k на уровне доверия, равном приблизительно 95 %. При использовании этого метода, если не выполняется условие

(11)

тогда можно сделать вывод о том, что имеется доказательство нестабильности.

При наличии результатов предыдущего мониторинга на том же самом значении в дополнение к сертифицированному значению, необходимо провести проверку на наличие тренда в значениях. Проверка на наличие тренда в значениях по двум или более точкам мониторинга (в дополнение к сертифицированному значению) может быть выполнена с использованием простой линейной регрессии. Можно применить весовые коэффициенты, если неопределённости в различных точках значительно отличаются. Если градиент значимый на уровне доверия 95 %, следует сделать вывод о том, что имеется доказательство тренда в значениях.

Если не удовлетворяется критерий в Формуле (11) или имеется свидетельство тренда, это указывает на значительную деградацию материала и необходимо предпринять определённые действия. Различные варианты действий могут включать:

—	проведение подтверждающих исследований (с временной приостановкой или без распространения СО);

—	прекращение распространения и изъятие материала;

—	повторную сертификацию материала.

После проведения проверки новые данные мониторинга можно добавить к полученным данным о стабильности материала для пересмотра новых точек мониторинга или изменения срока годности, установленного для сертифицированного значения.

Примечание – Соответствие критерию в Формуле (11) не может в отдельности быть принято за положительное доказательство стабильности, особенно будущей стабильности или свидетельство того, что никаких изменений вообще не произошло. Можно только сделать вывод о том, что изменение, если таковое имело место, не было достаточно большим для возможности его обнаружения с учётом имеющейся неопределённости.

8.10.3.3	Изохронный мониторинг стабильности

Важной альтернативой классическому мониторингу является использование изохронного плана эксперимента для проведения полунепрерывного исследования стабильности. Он предполагает хранение некоторых экземпляров материала в заданных условиях, при которых ожидается, что материал будет максимально стабильным, как правило, при очень низких температурах. В каждой точке мониторинга экземпляры, которые хранились в обычных условиях, измеряются вместе с экземплярами из заданных условий в (в идеальном случае) условиях повторяемости измерений. Обработка данных должна включать одно или более из следующих действий:

—	исследование на значимое изменение по сравнению с экземплярами, которые хранились в заданных условиях;

—	контроль и анализ трендов в расхождениях или в соотношении в значении между пробами в нормальных условиях и пробами, которые хранились в заданных условиях;

—	моделирование, предусматривающее вариацию от серии к серии в процессе измерений.

Примечание – В [18] предложена альтернативная схема, в соответствии с которой новые экземпляры СО помещаются в заданную температуру в каждой точке мониторинга. Это избавляет от необходимости хранения большого запаса СО при заданной температуре для соответствия возможным будущим требованиям к мониторингу за счёт более сложного анализа данных.

9	Характеризация материала

9.1	Преамбула

Руководства в данном разделе предназначены главным образом для измерений, проводимых для приписывания сертифицированных значений свойств материала (ychar). Исследования по определению несертифицированных значений свойств (как бы они ни назывались), могут также следовать принципам, представленным в данном разделе, но в общем потребуют меньше усилий, особенно в отношении оценивания неопределенностей измерений и установления метрологической прослеживаемости (см 9.11).

Важно отметить, что сертифицированное значение свойства должно представлять собой точную оценку истинного значения, и не только среднего значения совокупности. Сертифицированное значение может совпадать для многих отдельных экземпляров (обработке партии), или отдельное значение может быть приписано каждому экземпляру в тех случаях, когда производится ряд отдельных изделий.

Для сертифицированных значений необходимо определить неопределенность характеризации (uchar). ISO 17034 требует, чтобы производитель СО предоставлял доказательство метрологической прослеживаемости сертифицированного значения к установленной основе для сравнения. Это означает, что независимо от выбранного подхода, метрологическая прослеживаемость сертифицированных значений должна быть четко установлена Прослеживаемость может быть достигнута только в том случае, если объединяемые значения демонстрируют достоверные оценки значения измеряемой величины (согласно определению) в рамках заявленной неопределенности и результаты прослеживаются к одной и той же метрологической основе для сравнения. В идеальном случае, Международная система единиц (СИ) является предпочтительной основой для сравнения, но могут быть использованы и другие основы. Метрологическая прослеживаемость также применима к операционно определяемым величинам; остается важность обеспечения прослеживаемости к установленным метрологическим основам для сравнения путём соответствующей калибровки.

Примечание – В 9.2 даны руководства по установлению метрологической прослеживаемости для характеризации стандартных образцов.

Характеризацию можно осуществить при помощи одного или нескольких методов в одной или нескольких лабораториях [27]. В ISO 17034 представлены несколько основных подходов к характеризации:

—	использование одной референтной методики измерений (согласно определению в ISO/IEC Guide 99) в одной лаборатории;

—	характеризация не определяемой операционно измеряемой величины, при помощи двух или более методов с демонстрируемой точностью в одной или нескольких компетентных лабораториях;

—	характеризация операционно определяемой измеряемой величины при помощи сети компетентных лабораторий;

—	перенос значений от стандартного образца к аналогичному кандидату стандартного образца, произведенному с использованием одной методики измерений, выполненной одной лабораторией;

—	характеризации на основе массы и объема ингредиентов, используемых для приготовления стандартного образца.

В данном разделе приведены руководства по этим основным принципам, а также проведению совместных исследований, характеризации чистоты и характеризации путем прямого сравнения с аналогичным ССО. Поскольку современная наука не даёт подробных руководств по характеризации качественных (номинальных) свойств (например идентичность веществ), некоторые общие принципы также приведены в данном разделе.

9.2	Установление метрологической прослеживаемости

9.2.1	Принцип

Метрологическая прослеживаемость является характеристикой результата измерений. На практике, прослеживаемость результата измерений значения свойства состоит из двух частей, а именно, четкой идентичности измеряемой величины и прослеживаемости значений свойства этой измеряемой величины к установленным основам для сравнения. Поэтому, установление прослеживаемости включает как доказательство идентичности измеренного свойства, так и сравнение результатов с соответствующей основой для сравнения. Сравнение осуществляется путём обеспечения надлежащей валидации методов измерений, надлежащей калибровки измерительного оборудования, и достаточного контроля условий измерений (таких, как приготовление материала для исследования, условия окружающей среды, и т.д.) с целью получения достоверного результата. Производитель СО может обеспечить это рядом способов, включая валидацию методов и калибровку оборудования под своим контролем, или подтверждение прослеживаемости путём использования материалов с известным значением. Далее приведены дальнейшие рекомендации по этим принципам.

Примечание – Дальнейшее руководство по метрологической прослеживаемости для химических измерений дано в [28], [79] и [80].

9.2.2	Метрологические основы для сравнения

Прослеживаемость результатов измерений обычно обеспечивается путём соответствующего точного определения всех входных величин по соответствующим эталонов и/или сертифицированных стандартных образцов. Значения величин могут прослеживаться к

—	общепризнанной системе единиц (например, к СИ);

—	эталонам, включая ССО.

В большинстве случаев лаборатории используют эталоны, которые передают значения, прослеживаемые к основе для сравнения более высокого уровня (напр. СИ). Это необходимо выполнять при наличии возможности. Значения, полученные путем калибровки при помощи такого эталона, прослеживаемы к этой основе для сравнения через эталон, при условии, что все остальные показатели были должным образом откалиброваны.

Примечание 1 – Типичные средства измерений, подлежащие калибровке. включают в себя весы, термометры, динамометрические гаечные ключи, волюметрические приборы, штангенциркули и секундомеры.

Примечание 2 – Во многих случаях, эталоны, включая ССО, используются в качестве калибровочных эталонов для методик измерений. К примерам относятся рабочие эталоны (прослеживаемые к первичным эталонам) или условные шкалы такие, как pH, для которой согласованной первичной реализацией является ячейка Харнеда и для которой в рутинной калибровке применяются буферные растворы. Значения, полученные путем калибровки с использованием этого эталона, прослеживаемы к этой основе для сравнения более высокого уровня через значения эталона, при условии, что все остальные показатели были должным образом откалиброваны.

Примечание 3 – Если сертифицированное значение ССО, используемого для калибровки само прослеживается к основе для сравнения более высокого уровня (напр. СИ), тогда новый ССО будет прослеживаем к этой основе для сравнения более высокого уровня путём калибровки с использованием ССО, если все остальные входные факторы были точно определены.

Примечание 4 – Значимость входных величин обычно оценивается относительно суммарной стандартной неопределенности результата измерений. По общему правилу вклад неопределенности одной входной величины считается значимой, только если она оставляет более трети суммарной стандартной определенности.

9.2.3	Типы измеряемых величин

Измеряемое свойство может быть:

—	определено без привязки к конкретному методу измерений. Это относится к основным физическим свойствам (длина, масса) и концентрациям четко определённых веществ, что может быть напрямую связано с количеством вещества (моль). В этом случае, измеряемая величина значима без привязки к конкретному методу измерений.

—	определено операционно. В этом случае, измеряемая величина определяется привязкой к документированному и общепризнанному методу измерений, и можно сравнивать только результаты, полученные при помощи этого метода;

Независимо от того, определяется ли измеряемая величина операционно, установление прослеживаемости требует одного и того же действия; любая величина, которая оказывает существенное влияние на результат измерений должна подвергаться точному определению или находиться под надлежащим контролем, обычно путём использования откалиброванных средств измерений [81].

Пример 1 – Необходимо сертифицировать концентрацию Cd в пробе. Выбраны два валидированных метода на основании кислотного гидролиза с последующими ICP-МS (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой) и нейтронно-активационным анализом. Измерения калибруют при помощи сертифицированных растворов кадмия. Результаты от двух существенно отличающихся принципов измерений согласуются в пределах их неопределенностей. Вместе с результатами валидации и подтверждением калибровки это обеспечивает уверенность в том, что смещение для обоих методов мало по сравнению с неопределенностью, что указывает на то, что измеряемая величина не определена операционно и что сертифицированное значение прослеживается к заданной основе для сравнения.

Пример 2 – Массовая доля сырой клетчатки в соответствии с ISO 6865[29] определяется в ходе межлабораторного эксперимента, в котором все участники используют ISO 6865. Все условия измерений (температуры, объемы, масса, и т.д.) были точно определены. Измеряемая величина определяется операционно (ISO 6865), и результаты прослеживаемы к СИ.

Пример 3 – Массовая доля сырой клетчатки была определена методом спектроскопии в ближней инфракрасной области (NIR). Средство измерений было откалибровано с использованием результатов измерений, полученных в соответствии с ISO 6865. Измеряемая величина определяется операционно (массовая доля сырой клетчатки, определённая методом NIR) и значения величин прослеживаемы к результатам, приведённым в ISO 6865.

Примечание – Результаты процедуры NIR обычно имеют бóльшую неопределенность, чем определяющая процедура, потому что неопределенность должна включать неопределенности значений калибровки и дополнительные неопределенности, возникающие от использования NIR, включая учет возможного смещения процедуры в отношении конкретного материала.

9.2.4	Влияние приготовления пробы или предварительной обработки

Для многих матричных стандартных образцов ситуация сложная. Хотя инструментальное определение значения свойства можно сделать прослеживаемым к соответствующим экземплярам путем калибровки используемого измерительного оборудования, такие этапы предварительной обработки как экстракция, предварительное кондиционирование или преобразование пробы из одного физического или химического состояния в другое не могут быть легко откалиброваны. Такие виды обработки можно сравнить только с референтной методикой (если имеется) или между собой. Это в некоторой степени осложняет четкое определение измеряемой величины. В общем случае, существует три возможности:

a)	Для некоторых видов обработки были определены референтные методики измерений, которые могут быть использованы при характеризации для получения сертифицированного значения, определяемого привязкой к референтной методике измерений. Это дает операционно определяемую величину.

b)	Второй возможностью является использование двух или более независимых методик для оценивания смещения, вызванного методикой. Если результаты от независимых методик согласуются с их неопределенностями, производитель СО может сделать заключение, что полученные значения не подвергаются существенному влиянию со стороны отдельных методик и, следовательно, измеряемая величина не определена операционно.

c)	В других случаях, возможно только сравнение между различными лабораториями использующими одну и ту же методику. В этом случае невозможно продемонстрировать отсутствие смещения, вызванного методом исследования; таким образом, результат является операционно определяемой измеряемой величиной.

Пример – Массовая доля Cd в почве определялась в нескольких лабораториях, все из которых использовали экстракцию в смеси азотной и соляной кислот и последующее количественное определение методом ICP-MS. Измеряемая величина является операционно определяемой, как “полученная путем экстракции в смеси азотной и соляной кислот и последующего количественного выражения методом ICP-MS”.

Определение свойства, указываемое в документации, предоставляемой потребителям, должно отражать выбранный подход к характеризации.

9.2.5	Верификация прослеживаемости

Во многих случаях затруднительно продемонстрировать надлежащую калибровку всего оборудования. Такие ситуации могут возникнуть в связи с неизвестными влияющими факторами, но возникают чаще в процессе характеризации с участием многих лабораторий, когда получение сертификата о калибровке для каждой используемой единицы оборудования непрактично. В этих случаях адекватность мер, принятых для обеспечения соответствующей калибровки оборудования и прослеживаемости результатов, должна быть верифицирована, например, с помощью специально разработанных и подготовленных контрольных образцов (например, образец, используемый в иных случаях для калибровки) и ССО. Согласованность результатов на образцах для контроля качества может быть использована как демонстрация достаточной калибровки всех значимых входных факторов.

Примечание – Доказательство соответствия ISO/IEC 17025, включая доказательства от оценивания третьей стороной, могут быть приняты как дополнительное доказательство прослеживаемости результатов, представленными разными измерительными лабораториями.

9.3	Характеризация с использованием одной референтной методики 
измерений (согласно определению в ISO/IEC Guide 99) в одной лаборатории

9.3.1	Характеризация с использованием референтной методики 
измерений без непосредственного сличения с ССО того же типа

9.3.1.1	Концепция

При этом подходе значение приписывается одной лабораторией с использованием только одной методики измерений без непосредственного сличения с аналогичным ССО. Такое ограничение числа методик и лабораторий значительно ограничивает возможность обнаружения непредвиденных влияний. Поэтому, этот подход требует наличия методики измерений, которая достаточно хорошо изучена, что позволяет исключить неизвестные влияния.

Примечание – Под ССО одно типа понимаются ССО, которые совпадают с ССО подлежащим характеризации по всем характеристикам, которые могут повлиять на результат измерений (матрица, измеренное свойство, значение величины измеренного свойства, и т.д.).

Результаты и их неопределенность далее используются для определения приписанного значения.

9.3.1.2	Требования к методике измерений

Методика измерений, применяемая в рамках данного подхода, должна удовлетворять следующим требованиям:

—	методика достаточно хорошо изучена, то есть, все этапы имеют надежное теоретическое обоснование, так что систематическая погрешность пренебрежимо мала относительно назначения;

—	методика полностью описана с помощью уравнения измерений, содержащего все значимые влияющие факторы, связывающие измеряемую величину с фактически измеренными свойствами, все из которых могут быть выражены в единицах СИ;

—	уравнение измерений не содержит факторов, определенных эмпирическим путем, которые оказывают значительное влияние на результат измерений (например, скорость восстановления);

—	отсутствует значительное влияние на измеряемую величину по любому из влияющих факторов, содержащихся в уравнении;

—	известно, что константы, содержащиеся в уравнении, обладают низкой неопределенностью, которая может быть выражена в единицах СИ;

—	реалистичный бюджет неопределенности может быть записан в единицах СИ, на основе отдельных количественных определений влияющих факторов, содержащихся в уравнении;

—	неопределенность измерений результатов, полученных при помощи методики измерений, достаточно мала для назначения СО.

Выполнение вышеупомянутых требований должно быть продемонстрировано, например, путём оценивания третьей стороной, соответствующего валидационного исследования и оценивания неопределенности измерений в соответствии с ISO/IEC 17025, верификации результатов путём сравнения с другими лабораториями, проверок квалификации, и т.д.

Приписанное значение является результатом, полученным при помощи референтной методики измерений. Стандартная неопределенность результата выражена как uchar.

Наряду с измерениями с использованием референтной методики измерений, настоятельно рекомендуется осуществлять подтверждающие измерения с использованием независимой методики измерений для подтверждения отсутствия грубых погрешностей. Хотя подтверждение при помощи независимой методики измерений не строго необходимо, тем не менее, крайне желательно обеспечить дополнительную уверенность в результатах даже если результаты подтверждающих измерений обладают более высокой неопределенностью, чем полученные при помощи референтной методики измерений. Подтверждающая методика может быть использована для демонстрации применимости материала к другим методикам измерений помимо референтной методики измерений, используемой для характеризации.

Нет необходимости объединять результаты потенциальных подтверждающих измерений с результатами референтной методики измерений, так как их неопределенность обычно намного выше. Вместо этого, результаты от разных методик исследуются для определения согласованности результатов от независимой методики с результатами референтной методики. Если да, то нет никаких доказательств смещения, вызываемого методом. Если нет, то причина (либо смещение, вызванное подтверждающей методикой, либо непредвиденное влияние, вызванное референтной методикой) должна быть установлена и результат исправлен, при необходимости.

9.3.2	Характеризация путем переноса значения от стандартного образца кандидату стандартного образца с использованием одного метода, 
проведённая одной лабораторией

9.3.2.1	Принцип

При этом подходе значения приписываются “вторичному ССО” путем прямого сравнения результатов от кандидата ССО с результатами от уже охарактеризованного аналогичного ССО (“первичного ССО”). К примерам таких материалов относятся растворы следовых элементов, измеренные по сертифицированным растворам, материалы, измеренные по фармакопейным стандартам или эталоны единицы поглощения, измеренные по сертифицированным эталонам единицы поглощения.

Примечание 1 – Каждое измерение кандидата ССО, которое требует калибровки фактически сравнивает его с другим ССО (калибратором). Этот раздел полностью посвящен случаю, при котором два ССО настолько близко соответствуют друг другу, что непосредственное сличение в одной лаборатории с использованием одного метода может быть достаточно для приписывания сертифицированного значения. Использование ССО другого вида (напр., чистого раствора для калибровки средств измерений на матричном материале) относится к одному из других подходов к характеризации.

Для этого подхода, вторичный ССО должен быть достаточно близко соответствовать первичному ССО для того, чтобы можно было пренебречь смещением, характерным для данного материала, в пределах заявленной неопределенности, от первичного ССО по всем характеристикам, которые оказывают значительное влияние на результат измерений. В связи с этим, необходимо рассмотреть следующие моменты.

a)	Первичные и вторичные ССО состоят из одной и той же матрицы. Небольшие различия, позволяющие установить калибровочные кривые, допустимы, при условии, что основные характеристики материала остаются неизменными. Первичные и вторичные ССО представляют такую же аналитическую проблему для используемого метода.

Пример 1 – Можно охарактеризовать раствор Cd в HNO3 по сертифицированному раствору Cd в HNO3, так как матрица (разбавленный HNO3) обоих ССО одинакова. Невозможно охарактеризовать Cd в граните как вторичный ССО по раствору Cd в HNO3, так как матрицы отличаются. Для многих методов, этап гидролиза также привносит дополнительную аналитическую проблему.

Пример 2 – В случае, если хроматограммы вторичных ССО показывают коэлюцию с исследуемым аналитом, невозможно охарактеризовать их как вторичные ССО. Если первичные и вторичные ССО отличаются в сложности (например, многокомпонентные вторичные ССО, охарактеризованные по серии несмешанных однокомпонентных первичных ССО), производитель СО должен продемонстрировать, что это дополнительная сложность не влияет на результат.

b)	Если измеряемая величина не определяется операционно, матрица имеет такой вид что, для данного измерения методика измерений может считаться полностью изученной.

Пример 3 – Хроматографическое определение раствора достаточно хорошо изучено, так как не возникает коэлюций или матричных эффектов. Определение бензо[a]пирена в почве (или в почвенном экстракте не полностью изучено, так как многочисленные факторы может оказать влияние на эффективность экстракции и может иметь место большое число коэлюций.

c)	Различия в уровне величины измеряемого свойства не приводят к значительному смещению между результатами измерений первичного и вторичного ССО.

Примечание 2 – Для химических измерений, эти условия, в сущности, сокращают производство вторичных ССО до чистых веществ, растворов/слабых растворов чистых веществ или свойств, определяемых методикой.

Методика измерений, используемая для характеризации, должна отвечать всем критериям прослеживаемости, установленным в ISO 17034 и рассматривать измеряемую величину, для которой охарактеризован первичный ССО.

Производитель СО должен продемонстрировать правильность переноса значения и неопределенности от первичного к вторичному ССО.

9.3.2.2 Приписанное значение uchar

Приписанное значение вычисляется путем прямого сравнения результатов, полученных от первичных и вторичных ССО. К надежным методам относятся брекетинг, многоточечные калибровочные кривые с первичным ССО, одноточечная калибровка с первичным ССО с близко соответствующим сертифицированным значением и добавление измеренного различия к сертифицированному значению.

uchar состоит из неопределенности сертифицированного значения первичного ССО, неопределенности калибровки в соответствии с выбранной моделью калибровки (включающей вклад от избирательности метода) и влияния повторяемости на результаты от вторичного ССО.

9.3.2.3 Прослеживаемость

Сертифицированные значения вторичного ССО прослеживаемы, через первичный ССО, к тем же основам для сравнения, что и значения первичного ССО.

Пример – Раствор Cd в HNO3 (вторичный ССО) охарактеризован по сертифицированному раствору Cd в HNO3 (первичный ССО). Сертифицированные значения первичного ССО прослеживаемы к единицам СИ. Таким образом, сертифицированное значение вторичного ССО также прослеживаемо к единицам СИ.

9.3.3 Выбор экземпляров СО для проведения характеризации в одной лаборатории

Производитель СО должен использовать схему измерений (количество экземпляров СО, число результатов повторных измерений, и т.д.) которая способна получить предполагаемую неопределенность для каждого сертифицированного значения.

9.3.4 Методы подбора состава

Этот подход обычно применяется для производства калибровочных растворов из чистых веществ, а также для газовых смесей, производство которых описано в отдельном стандарте [30]. Этот подход иногда также используется для производства матричных материалов.

Значение измеряемой величины и ее неопределенностей, для всех материалов, подлежащих смешиванию, должны быть известны для расчёта сертифицированного значения и неопределённости. Во многих случаях, это эквивалентно определению чистоты исследуемого материла (см. 9.6) и подтверждению отсутствия исследуемого материала в материале, к которому его добавляют (например, растворитель или «холостой» матричный материал).

Важно предотвращать изменения в составе между приобретением материала и его смешиванием; например, потеря или поглощение влаги должны быть исключены, в тех случаях, где это необходимо.

Если необходимо приготовить весовые смеси нескольких материалов, все из которых содержат исследуемую измеряемую величину, каждый из материалов подлежит характеризации с использованием одного из подходов, описанных в данном разделе.

Волюметрическое производство следует аналогичным принципам при расчете приписанного значения и неопределенности, но влечет за собой дополнительную необходимость уделять особое внимание не суммируемым объемам при смешивании жидкостей (например, объемы смеси этанола и воды — это не простая сумма смешанных этанола и воды) и другим факторам, влияющим на измеряемый объем, особенности температуре.

В случае чисто гравиметрического производства для сертификации массовой доли приписанное значение ychar рассчитывается из масс mi отдельных составляющих и их массовой доли wi каждого материала по Формуле (12)

(12)

Для той же методики, неопределенность uchar включает все неопределенности от этапов взвешивания, а также неопределенности отдельных массовых долей. Для самого обычного случая смешивания двух веществ uchar можно рассчитать по: Формуле

(13)

Примечание 1 – Формула (13) не включает ковариационные члены для коррелированных погрешностей при взвешивании или определении wi. Влияние положительной корреляции приведет к увеличению суммарной неопределенности.

Хотя результат производства в принципе достаточен для приписывания значения, настоятельно рекомендуется проверить результат гравиметрического производства путем измерения для обнаружения каких-либо ошибок на этапах обработки материала.

Примечание 2 – Всестороннее рассмотрение вопроса использования гравиметрии в анализе газов можно найти в литературе (см., например, [31] и [32]).

9.4 Характеризация не определяемой операционно измеряемой 
величины, с использованием двух или более методов с демонстрируемой точностью в одной или нескольких компетентных лабораториях

9.4.1 Концепция

9.4.1.1	Для многих измеряемых величин нет референтных методик измерений, обеспечивающих получение точных результатов на приемлемом уровне неопределенности. В этих случаях необходимо найти другие средства улучшения надежности приписанного значения. В подходе, описанном в данном разделе, используется ряд наборов данных, полученных с использованием различных методик измерений и/или в разных лабораториях с целью

a)	демонстрации отсутствия значительного смещения в методиках измерений путём демонстрации получения одних и тех же результатов от независимых методик измерений;

b)	демонстрации отсутствия значительного смещения в каждой лаборатории за счет согласованности результатов;

c)	повышения надежности приписанного значения путем усреднения результатов, таким образом сокращая влияние повторяемости и рандомизации и сокращая влияние вариации между лабораториями и методами.

9.4.1.2	Концепция определения независимых от метода значений свойств СО, основанных на согласованности между разными методиками измерений, потенциально выполняемыми в разных лабораториях, основана, по меньшей мере, на двух предположениях:

a)	Имеется совокупность методик и/или лабораторий, способных определить характеристики СО и обеспечить приемлемо точные результаты.

b)	Для большинства подходов к оценке данных допускается, что различия между отдельными результатами, как в рамках, так и между методиками измерений/лабораториями, случайны по своей природе независимо от причин (например, вариации в методиках измерений, персонале или оборудовании, и т.д.).

9.4.1.3	Для обеспечения надежности этого подхода все результаты всех методик измерений и/или участвующих лабораторий должны определять одну и ту же измеряемую величину, и результаты должны быть прослеживаемы (см. 9.2.2) к одной и той же системе единиц. Это требует тщательного выбора калибровочных эталонов и тщательного исследования используемых методов. В 9.4.2 описан выбор калибровочных эталонов.

Примечание 1 – Даже на современном уровне развития различия в характеристиках эффективности методик измерений, как и различия в величине неопределенности могут иметь место между лабораториями

Примечание 2 – Межлабораторные сличения могут проводиться с разными целями, как, например валидация метода, проверка квалификации и характеризация стандартных образцов. Цель исследования имеет немаловажное влияние на подготовку и оценивание различных исследований. Таким образом, важно учитывать цель характеризации и не смешивать с ее другими задачами, даже если в техническом плане она объединена с, например, проверкой квалификации (см A.3).

9.4.1.4	Межлабораторная характеризация с использованием нескольких методов частично основывается на усреднении различных источников смещений для уменьшения неопределенности. Эффективное усреднение основывается на представительной выборке для различных эффектов. Это оказывает важное влияние на выбор участников и методик измерений:

—	При наличии возможности, необходимо выбирать методики измерений таким образом, чтобы обеспечить хорошую представительность различных принципов измерений.

—	Выбор участников должен представлять компетентные лаборатории.

Выбор методов рассмотрен в A.1.1. Представительный выбор участников в A.1.3.

9.4.2 План исследования

В исследование с использованием нескольких методов следует включать не менее двух существенно отличающихся принципа измерений. При межлабораторных исследованиях с большим числом участников и свободным выбором методик измерений необходимо стремиться к хорошей представительности методик измерений, подходящих для определения конкретных характеристик.

Необходимо рассмотреть вопрос выбора калибровочного эталона, то есть определить, должен ли каждый участник использовать эталон по своему выбору или всем участникам будет предоставлен один общий калибрант. Чистота используемых калибрантов также требует внимательного рассмотрения.

Лаборатории должны отбираться на основе продемонстрированной ими компетентности. Таким образом, участвующие лаборатории должны представить доказательство компетентности относительно рассматриваемой измеряемой величины независимо от измерений на кандидате ССО, в идеальном случае до начала исследования. Поэтому нельзя использовать данные по кандидату ССО из одного и того же исследования как демонстрацию компетентности и для приписывания значения ССО (например, использование согласованного значения результатов проверки компетентности лаборатории для приписывания значения ССО) (см. также A.3).

Производитель СО должен установить задокументированное минимальное число технически обоснованных результатов, для которых будет рассматриваться приписывание значений. Число наборов данных должно быть достаточно большим для обеспечения целевой неопределенности в рассчитанном значении после учета возможности представления данных об отказе, исключения результатов по техническим причинам и предполагаемой статистической оценки.

Примечание 1 – Число участвующих лабораторий менее важно, чем число независимых наборов данных. Одна лаборатория может предоставить несколько наборов данных, все из которых получены при помощи независимых методик, калибрантов и/или приборов.

Организатор должен предпринимать адекватные меры по контролю качества для подтверждения качества полученных результатов.

Производитель должен указать форму отчетности. Эта форма должна включать:

— инструкции по представлению отдельных результатов наблюдениях, средних значениях, или и того и другого;

— единицы измерений необходимые для количественных результатов;

— число значащих цифр необходимых для количественных результатов;

— при необходимости, форму требуемой неопределенности измерений;

— природу и форму дополнительной информации, требуемую производителем СО (например, используемые методики измерений и эталоны, даты и время измерения, последовательность серий, и т.д.)

Отчетность может состоять из отдельных результатов для каждого повторного измерения с неопределенностью или без нее или одного результата с установленной неопределенностью, что приводит к пересмотру и оценке некоторых подходов (см. Приложение A).

Форма отчетности может также включать предварительно заданную форму отчета для участников. Отчеты должны содержать достаточные данные для проверки технической достоверности результатов, включая информацию о прослеживаемости.

Примечание 2 – После представления отчетов в форме электронной таблицы, случайные изменения можно часто предотвратить путём использования функции 'блокировки' или ‘защиты’, предусмотренные программным обеспечением электронной таблицы.

Организатор должен предоставить достаточный объём руководства для участвующих лабораторий и/или специалистов для обеспечения беспрепятственного выполнения работы. Для успешного проведения межлабораторного исследования у него должна быть четко определенная задача, оно должно быть эффективно спланировано и рационально организовано с четкими, конкретными рекомендациями, которым все участники могут полностью следовать. Участие в качестве специалиста или лаборатории в такой программе предполагает согласие следовать этим руководствам.

Примечание 3 – Дополнительные рекомендации по организации исследований с несколькими методами в одной или более лабораториях приведены в Приложении A.

9.4.3	Оценивание

9.4.3.1 Техническое и статистическое оценивание

Наборы данных должны быть проверены визуально и графически. Данные, представленные каждой лабораторией, должны быть проверены на предмет их полноты, и любая наблюдаемая аномалия должна быть тщательно изучена на наличие возможных незначительных (ошибка переноса, опечатка и т.д.) и значительных причин (выпадающий результат, сбой оборудования, и т.д.). При подозрении на ошибки при записи данных, необходимо связаться с соответствующей лабораторией для запроса информации о представленных значениях, но ожидаемое значение не должны сообщаться на данном этапе. В случае если подтверждаются погрешности или сбои, соответствующие результаты должны быть исправлены или отклонены.

Необходимо проверить все результаты на наличие технических ошибок, на основе информации о методиках измерений, предоставленных участниками исследования. Техническое оценивание должно привести к набору технически обоснованных данных, то есть данных, которые по отдельности рассматривались бы как несмещенная оценка истинного значения.

Примечание 1 – Термин «технические погрешности» относятся к результатам измерений, которые могут быть исключены из набора данных, на основе научных доказательств. Этот термин не относится к данным измерений, резко выпадающим из совокупности данных на основе чисто статистических соображений.

Примечание 2 – Включение материалов для контроля качества с известными значениями в такие исследования было признано полезным для выявления технических проблем.

Банк технически принятых наборов данных должен быть оценен статистически с должным рассмотрением доказательств различий между группами (особенно различий между методами и лабораториями), базового распределения значений, присутствию кластеров результатов и потенциальных выбросов. Необходимо выбрать соответствующие статистические методы для совокупностей данных и параметров, подлежащих сертификации.

В случае если производитель требует представления неопределенности измерений, технический и статистический анализ должен также учитывать обоснованность представленной информации о неопределенности. В выводах должны надлежащим образом учитываться представленные неопределенности измерений.

9.4.3.2 Приписанное значение и неопределенность

Для приписывания значений необходимо использовать соответствующие статистические методы. Используемый метод должен подходить для определенного набора данных.

Примечание – Обоснование статистических методов может включать доказательство наличия надёжной теоретической основы (обычно со ссылкой на соответствующую литературу), известное действие при ожидаемых условиях применения и предположения или условия, достаточная применимость к данным для поставленной цели которых может быть продемонстрирована.

Инструкции по использованию двух широко используемых методов, среднего и взвешенного среднего значений приведены в A.2.4.

Неопределенность от характеризации можно оценить либо путём использования указания неопределенности, представленного лабораторией, или из представленных данных, игнорируя указания неопределенности, представленные лабораторией или при помощи их комбинации. Дополнительная информация приведена в A.2.5.

9.4.4	Исследования в рамках одной лаборатории с использованием нескольких методов

В некоторых случаях, организации вложили исключительные усилия в разработку метода, так что метрологический контроль методик измерений приближается к контролю референтных методик измерений. В таких случаях, наборы данных, полученные только от некоторых из этих методик измерений, при условии, что их принципы измерений достаточно отличаются, могут быть достаточны для характеризации. В этих условиях:

a)	у RMP вероятно будет доступ ко всем данным по обеспечению качества и валидации, которые следует принять во внимание для технического оценивания;

b)	число наборов данных мало. Таким образом, больше внимания должно уделяться оценке и надлежащей обработке неопределенностей измерений. Анализ должен основываться на оценке и использовании неопределенностей измерений, связанных с каждой методикой измерений.

В тех случаях, когда результаты согласуются с заявленными неопределенностями, можно использовать средневзвешенные значения (A.2.4.) и соответствующую неопределенность. В тех случаях, когда очевидно обоснованные результаты не согласуются в рамках заявленной неопределенности, следует проверить, действительно ли метрологический контроль методик измерений достаточен для этого подхода. Если это подтверждается, необходимо учесть влияние чрезмерной дисперсии результатов в неопределенности сертифицированного значения.

Примечание – К подходам, в которых делают поправку на чрезмерную дисперсию результатов, относятся подходы Манделя и Пауле,[38] Вангеля и Рухкина, Бирге и других. Более подробная информация приведена в [34].

9.5 Характеризация операционно определяемой измеряемой величины с участием сети компетентных лабораторий

9.5.1 Концепция

Этот подход применим к производству СО, сертифицированных на операционно определяемые измеряемые величины. Поскольку в этом случае методика измерений определяет измеряемую величину, демонстрация отсутствия лабораторного смещения часто возможна только путём комбинирования данных от нескольких лабораторий. Кроме того, определяющая методика часто является относительно неточной и единственным практичным способом получения небольшой неопределенности является выведение среднего значения многих результатов от разных лабораторий.

Этот подход во многом аналогичен подходу, описанному в 9.4, за исключением того, что все лаборатории применяют одну и ту же методику измерений.

Считается, что есть ряд лабораторий, которые могут проводить соответствующие измерения на одинаково хорошем уровне. Этот подход стремиться к рандомизации всех факторов влияния в рамках, установленных методикой измерений.

9.5.2	Подготовка исследования

Необходимо выбрать хорошо описанную методику измерений. Это должен быть опубликованный стандартный метод, в идеальном случае, методика, согласованная на международном уровне (например, ISO, ASTM, AOAC, IFCC, и т.д.). Участники должны быть проинструктированы о необходимости точно следовать методике, допуская только те вариации, которые разрешены в рамках этой методики.

Примечание 1 – Любые изменения такой методики, согласованные всеми участниками (например, более строгие требования для некоторых параметров) в целом приводят к изменённой методике и идентичность измеряемой величины затем определяется в соответствии с измененной методикой.

Примечание 2 – Предварительные исследования могут показать непредусмотренные отклонения от стандартной методики, которые могут быть скорректированы, перед проведением характеризации с целью обеспечения соблюдения стандартной методики.

Примечание 3 – Образцы для контроля качества также могут быть использованы в этом случае для демонстрации того, что конкретный прибор соответствует всем требованиям.

9.5.3 Оценивание

В случае операционно определяемых измеряемых величин, определяющая методика, (по определению), является несмещенной, и при оценивании неопределенности необходимо учитывать только лишь возможное лабораторное смещение и внутрилабораторные влияния.

Подходы, описанные в A.2, применимы к оцениванию результатов.

9.6	Чистота

9.6.1	Общие положения

Чистые вещества представляют собой первичный эталон и главный источник метрологической прослеживаемости более высокого порядка для большинства цепей прослеживаемости в химии, термометрии и калориметрии в целом и для сертификации растворов стандартных образцов состава и матричных стандартных образцов, в частности. Прилагательное «чистый» относится к идеализированной ситуации: ни одно вещество не является чистым на 100 %, всегда будут присутствовать примеси на определённом уровне. Соответствующая сертификация веществ на чистоту, таким образом, является фундаментальным элементом прослеживаемости в химических измерениях.

Чистые вещества по праву являются важным классом ССО. Лаборатории используют их либо для распространения прослеживаемости более высокого порядка к калибровочным эталонам, используемым в методиках измерений, или для сертификации и производства других ССО, таких как растворы или газовые смеси.

Чистота веществ может быть определена либо напрямую (путём измерения исследуемого количества вещества), либо косвенно, путём вычитания массовых или молярных долей всех примесей из 100 %.

При характеризации чистоты материала, необходимо дополнительно подтвердить идентичность материала.

9.6.2	Прямое определение чистоты

В некоторых случаях, массовая или молярная доля рассматриваемого вещества может быть определена напрямую. Подходящие методы могут включать кулонометрию, титриметрию и калориметрию (понижение температуры замерзания). В случае органических аналитов метод количественного ядерно-магнитного резонанса (NMR) для прямой сертификации чистоты стандартных образцов находит всё большее применение [39], [40].

Методы требующие калибровки с использованием исследуемого вещества (например, высокоэффективная жидкостная хроматография (HPLC), газовая хроматография (GC), масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) или атомно-адсорбционная спектрометрия (ААS) , и т.д.) могут в принципе использоваться для приписывания чистоты, но они относятся к вторичным методикам измерений. Поскольку для них требуется эталон известной чистоты, применение таких методов для прямого определения чистоты часто ограничено приписыванием значений рабочим эталонам.

Чистота, установленная использованной методикой, принимается в качестве приписанного значения и неопределенность от определения чистоты принимается как uchar.

Настоятельно рекомендуется подтверждение этих значений независимыми измерениями.

9.6.3	Непрямое определение чистоты

Чистота может быть определена по разности, при помощи ряда ортогональных аналитических методов способных выявить и определить значения всех основных классов примесей в материале, как описано далее:

a)	исследуется соответствующий диапазон возможных примесей, к которым часто относятся остаточные органические растворители, вода, неорганические и органические примеси. Виды примесей, подлежащих исследованию, часто определяются процессом производства данного вещества;

b)	размер каждой из возможных примесей определяется в веществе, подлежащем сертификации;

c)	чистота основного компонента вычисляется по разности.

Измерения, необходимые для определения примесей, могут представлять сложность, так как большинство примесей окажется близко к пределам чувствительности и/или определения или их может быть сложно разделить, если структура примесей тесно связана со структурой основного компонента. Более того, различные методы измерений могут давать результаты в несовместимых единицах (массовые доли для летучих веществ; молярные доли для суммарного содержания примесей, определяемых при помощи калориметрии), что делает объединение таких результатов в строгом метрологическом смысле невозможным, в случае если структуры примесей неизвестны. Количественное выражение каждой примеси относительно конкретных калибрантов является идеальным вариантом, но может оказаться непрактичным или невозможным при отсутствии достаточного количества ресурсов или соответствующих стандартных образцов. В этом случае, необходимо сделать соответствующую поправку на коэффициенты чувствительности/отклика отдельных примесей [41].

Примечание – Согласованное трёхстороннее руководство Q3A Международной конференции по гармонизации (ICH) «Примеси в новых фармацевтических веществах» [42] требует идентификации примесей, составляющих более 0,05% (в зависимости от ежедневного потребления вещества).

Хотя при количественной оценке отдельных примесей могут быть получены высокие относительные неопределенности, при условии, что абсолютный уровень невелик, вклад в неопределенность конечного значения для основного компонента обычно невелик. Модель сертифицированного значения ychar количества вещества или массовой доли основного компонента y как функции от k, примесей с количеством вещества или массовыми долями wi рассчитывается по Формуле (14):

(14)

При условии, что измерения массовых долей примесей независимы друг от друга (что часто имеет место), суммарная стандартная неопределенность, связанная с количеством вещества или массовой долей основного компонента, имеет вид

(15)

где u(wi) – стандартная неопределённость wi . Часто некоторое количество примесей долей вещества или массовых долей wi равно нулю, что связано или с действительным отсутствием примесей или с тем, что их уровень ниже предела обнаружения метода измерений. В тех случаях, когда значение примеси ниже предела обнаружения, это значение иногда приравнивается к нулю и в других случаях приписывается другое значение, часто связанное с пределом обнаружения со сопровождающей его неопределенностью.

Оценивание неопределенностей также может быть осложнено за счет приближения к физическим пределам (количество вещества и массовые доли определяются только в пределах от 0 до 1), что может создать дополнительные проблемы, включая оценки для некоторых классов примесей, включающие условно отрицательные значения (смотри также [51]).

9.7	Идентичность

9.7.1	Материалы, сертифицированные на основе происхождения

Стандартный образец может быть охарактеризован на основе знания источника материала, то есть, происхождения материала.

Для обоснования характеризации, основанной на происхождении производитель СО должен получить документальное и другие виды подтверждения происхождения материала, демонстрирующие неразрывную цепочку доказательств от источника до конечной упаковки. Необходимо вести документацию на протяжении времени жизни материала.

Производители СО должны иметь действующие процедуры при обращении с материалом (включая отбор проб, гомогенизацию, упаковку, хранение, и т.д.), обеспечивающие предотвращение загрязнения материала другими материалами и не изменяли реакцию типичных методов испытаний, для которых предназначен материал.

При наличии возможности, производители СО должны предпринимать экспериментальную проверку (включая измерение, экспертную проверку или проверку качества, при необходимости) для подтверждения идентичности, приписанной на основе происхождения.

Пример – ДНК полученная из бактериальной культуры, выращенной из 1 бактерии, которая в свою очередь была получена из банка референтных штаммов [43], может быть сертифицирована на основании происхождения, при условии проведения подтверждающих проверок на предмет загрязнения.

9.7.2 Материалы, сертифицированные на идентичность на основе 
измерений

9.7.2.1 Общие положения

При характеризации идентичности вещества на основе измерений, необходимо учитывать несколько аспектов.

a)	Идентичность обычно на является результатом измерений, это заключение, сделанное на основе результатов измерений от одного или нескольких методов. Например, химические сдвиги и площадь пиков в ЯМР-спектре, или комбинация из цвета, температуры плавления, молярной массы, и т.д., могут дать информацию для приписывания идентичности. Если неопределенности измерений могут быть приписаны отдельным результатам измерений, объединение их для получения какого-либо численного обозначения неопределенности идентичности (например, вероятность правильности, приписанной идентичности) не однозначно.

Пример 1 – Идентификация с использованием секвенирования ДНК показывает различие между неопределенностями идентичности и неопределенностями, связанными с результатами измерений. Последовательность ДНК — это результат эксперимента по определению последовательности ДНК, и вероятность пары оснований или других погрешностей при секвенировании, как и присутствие мутационных различий между различными молекулами ДНК в принципе могут быть оценены. Однако идентичность биологических видов часто можно установить со значительной достоверностью при относительно низком проценте гомологии со стандартной последовательностью. Таким образом, отдельные ошибки при секвентировании могут не повлиять существенно на приписывание идентичности.

b)	ССО, сертифицированный на идентичность, на практике полезен только в том случае, если вероятность погрешности, по заключению, пренебрежимо мала.

c)	Незначительная неоднородность и нестабильность материала не обязательно изменяет заключение об идентичности. Основополагающий принцип оценивания однородности и стабильности — это пригодность материала, то есть все ли еще он дает возможность однозначной идентификации.

d)	Различные вещества могут иметь одинаковые свойства для идентификации выбранных методов. Таким образом, информация об источнике сырья и этапах обработки материала, подлежащего характеризации важна для сертификации идентичности

e)	Как и с любым другим материалом, при планировании проекта должно быть установлено четкое определение необходимости в информации об идентичности на основе назначения этого материала.

Пример 2 – В случае ДНК, назначение может потребовать только указание идентичности вида, полной последовательности, или дополнительную информацию о степени метилирования.

Примечание – Природа/сущность иногда определяется с помощью экспертного оценивания (напр., в случае асбестовых волокон или видов микробов). Однако, это оценивание обычно основано на наблюдениях и сравнении со спецификациями. Экспертное оценивание, основанное на наблюдениях, входит в область применения этого раздела.

9.7.2.2	Спецификация

Испытание на идентичность материала включает сравнение набора результатов измерений по этому материалу со спецификациями (например, диапазон температур плавления; процент гомологии со стандартной последовательностью ДНК) для этих результатов измерений.

Пример – Органический полимерный материал может быть идентифицирован на основе сравнения с исходным инфракрасным (ИК) спектром при помощи следующих критериев:

—	все пиковые частоты в исходном спектре согласованы в пределах 3 см−1;

—	относительные интенсивности пиков соответствуют исходному спектру в рамках 5 % поглощения;

—	в исходном спектре присутствуют все пики;

—	все пики в спектре кандидата СО присутствуют в исходном спектре.

Источники спецификаций могут включать сборники, признанные на международном уровне (например, фармакопейные такие, как [44] и другие сборники справочных данных (например, [45])). Такая информация может меняться вне контроля производителя СО. Поэтому производители СО должны четко указывать спецификации, используемые для приписывания идентичности, либо в виде набора значений, либо в виде жесткой ссылки в сертификате на внешние спецификации.

При составлении спецификаций, производители СО должны сравнить различные литературные данные, установить диапазон представленных значений, установить и задокументировать спецификации для каждой измеряемой величины, отражающие диапазон и достоверность используемой информации. Необходимо отдавать предпочтение справочным данным, которые прошли независимую экспертную оценку.

9.7.2.3	Характеризация идентификации с использованием комбинации методов

Этот подход особенно удобен для определенных химических веществ с малой и средней молекулярной массой.

Необходимо выбрать ряд методов, которые исследуют различные свойства кандидата стандартного образца. К часто используемым методам относятся, например, определение температуры плавления, молярной массы, УФ (UV), ИК (IR), ЯМР (NMR) и масс-спектров. Вместе с информацией о сырье и этапах его обработки и отборе проб и транспортировке к производителю СО, набора методов должно быть достаточно для установления идентичности материала без всякого сомнения. Если существуют подробные опубликованные спецификации (напр. фармакопейные критерии для идентификации), выбор методов может быть ограничен перечнем, приведенным в спецификациях.

Примечание 1 – Природа и число методов, необходимых для установления идентичности, варьируется в зависимости от числа потенциально аналогичных продуктов (например, больше органических, чем неорганических веществ) и информации об их происхождении и этапах обработки.

Все используемые методы измерений и испытаний должны быть соответствующим образом валидированы, и результаты должны отвечать требованиям в отношении прослеживаемости, изложенным в 9.2. Необходимо изучить соответствующие контрольные материалы, при наличии таковых, вместе с СО во время характеризации.

Результаты каждого из проведенных испытаний и измерений следует сравнить со спецификацией для предлагаемого вещества. Необходимо следовать процедурам, установленным для таких сравнений, если таковые имеются. При отсутствии таких установленных процедур, результаты измерений не должны отличаться от любых других заданных значений при учете суммарной неопределенности измерений и заданного значения.

Если результаты согласуются со спецификацией, идентичность устанавливается с пренебрежимо малой неопределенностью.

Примечание 2 – Суждение о том достаточно ли собранной информации об измерениях и её источниках для установления идентичности, вне всякого сомнения, в некоторой степени субъективно. Таким образом, производителям СО настоятельно рекомендуется создать систему независимого экспертного оценивания.

9.8	Наличие / отсутствие

«Наличие / отсутствие» является примером количественного измерения, которое оценивается в качественном плане. Результаты выше заданного порога, относят к «наличию»; результаты ниже — к «отсутствию».

Примечание 1 – Многие измерения оцениваются как «наличие/отсутствие», но никогда не выражены в количественной форме. Однако, даже для этих методов существует предел того, какая ответная реакция должна указывать на «наличие». Существование такого предела указывает на количественную природу измерения несмотря на качественную оценку.

Количественное оценивание измерений является одним из решений данной проблемы. Хотя неопределенность измерений часто является высокой (что является причиной, по которой требуется количественное оценивание), преимуществом данного подхода является его концептуальная простота. Самый простой случай это характеризация материала на отсутствие вещества, для которого существуют количественные методы (например, загрязнитель в продукте питания). В этом случае все измерения материала должны дать результаты ниже критического значения для объявления присутствующего вещества и сертифицированное значение устанавливается как «<Ld», где Ld является пределом обнаружения. Если результаты представлены не в количественной форме, все измерения должны дать результат «отсутствие» для сертификации материал на отсутствие определенного вещества и референтное значение в этом случае указывается как «отсутствие». Также должен быть указан предел обнаружения методики измерений.

Примечание 2 – Термин «Предел обнаружения» используется в соответствии с его определением IUPAC как «наименьшая величина, которая может быть обнаружена с достаточной степенью уверенности для данного метода анализа» [46]. Это относится к (истинной) концентрации в тех случаях, когда обоснованно возможно обнаружить вещество, если оно присутствует случае и соответствует CCβ (по решению Европейской Комиссии 2002/657EC [47]) и к «минимальному обнаружимому значению приведённой переменной состояния» (в соответствии с определением в ISO 11843-1 [48]). Для данной методики этот предел зависит от числа повторных измерений.

Для ССО представление неопределенности должно включать уровень доверия к любому верхнему пределу, указанному для концентрации.

Если при использовании нескольких методик измерений все результаты согласуются, предел обнаружения самых чувствительных методик измерений может быть использоваться как сертифицированное значение.

Пример – Три различных методики измерений дают результаты представленные в виде < 2 мг/кг; < 5 мг/кг и < 4 мг/кг. Поскольку все результаты согласуются, сертифицированное значение устанавливается в виде < 2 мг/кг. Например, см [49].

Примечание 3 – Использование различных методов и/или лабораторий может помочь избежать неправильного толкования потерь в процессе аналитической процедуры, как «отсутствие». Кроме того, включение информации об обработке материала может быть использовано в качестве поддержки утверждения об отсутствии определенного вещества.

Примечание 4 – Может возникнуть необходимость в объявлении вещества как присутствующего, если результат находиться выше критического значения, даже если он ниже предела количественного определения. Дополнительные рекомендации приведены в ISO 11843-1[48].

9.9 Порядковые величины

Некоторые свойства выражаются на порядковой шкале, которая обычно располагает элементы в упорядоченные классы. Примером служит шкала твёрдости по Моосу или шкала раздражения кожи, классифицированная как «нет отклика / умеренное покраснение / сильное раздражение / тяжёлая реакция». Эти шкалы часто определяются с привязкой к определенному методу классификации. Единственным возможным подходом к характеризации в этом случае является характеризация несколькими лабораториями, использующими один и тот же метод.

Во многих случаях СО будет полезен, только если его однозначно определяют в один класс. Для достижения этого, все участвующие лаборатории на основании технически принятых измерений должны отнести материал к одному и тому же классу.

Если некоторые результаты отклоняются, и отклонение не может быть объяснено технической ошибкой, они не могут быть надёжно отнесены ни к одному классу. Однако, может быть целесообразно указать медиану и / или моду технически достоверных результатов как информационное значение.

9.10	Качественные свойства

Материалы могут быть охарактеризованы на качественные свойства, такие как цвет, запах или форма [82]. В некоторых случаях эти свойства могут быть определены количественно и на практике часто применяются в этой количественной форме. Примеры включают параметры формы частиц или цвета в соответствии с системой Хантера [50]. Это преобразует проблему до характеризации измеряемой величины, определяемой методом, как описано выше. Особенно в отношении цвета, также может быть рассмотрена характеризация спектра поглощения/отражения.

9.11	Характеризация несертифицированных значений

В соответствии с определением “стандартного образца” и “сертифицированного стандартного образца”, только сертифицированные значения должны сопровождаться неопределенностью измерений и утверждением о метрологической прослеживаемости. Помимо сертифицированных значений, могут быть приписаны несертифицированные значения (называемый, например, “справочное значение”, “информационное значение”, “информативное значение”, и т.д.), которые, однако, не может быть использовано в качестве основы для сравнения в метрологической цепи прослеживаемости.

В связи с отсутствием требования к неопределенности и прослеживаемости (т.е. нет требования к сопоставимости) таких значений, может быть использован более широкий круг подходов для приписывания значений, включая использование литературных данных о типичных свойствах, или косвенные данные от отдельных лабораторий, или обобщенные данные от нескольких лабораторий. Чем ближе подход к характеризации совпадает с соответствующим подходом для сертифицированных значений, тем более достоверным будет это приписанное несертифицированное значение.

Рекомендуется предоставлять информацию о происхождении несертифицированного значения, и указывать причину, почему оно не сертифицировано, чтобы потребителям смогли оценить его пригодность. Хотя утверждение о прослеживаемости и представление неопределенности не обязательны, они повышают пользу этих значений.

10	Оценивание неопределенности измерений

10.1	Основа для оценивания неопределенности значения свойства ССО

Основные принципы оценивания неопределенности сертифицированного значения в данном документе являются общими принципами, установленными в GUM [4]. В GUM дается процедура объединения различных вкладов в неопределенность, каждый из которых выражен в виде стандартной неопределенностей. Краткое изложение этой процедуры приведено в Приложении D.

Эта подробная методика подходит в случае, если может быть прописана полная модель измерений и все источники неопределенности связаны с влияющими величинами в этой модели. Однако во многих случаях производства СО некоторые или все основные неопределенности не связаны с измеряемыми входными величинами, и подходит упрощенная модель, подобная приведенной в 10.2.

10.2 Основная модель для характеризации партии

На значение сертифицированного свойства отдельного экземпляра СО после доставки потребителю, в принципе, могут повлиять процесс характеризации, реальная вариация между отдельными экземплярами (неоднородность), изменения с течением времени и изменения в процессе транспортирования и последующего хранения. Модель, используемая для оценивания неопределенности, связанной с сертифицированным значением, должна предусматривать все эти влияния в тех случаях, если они важны. Простая удобная модель для этой цели выглядит следующим образом:

,	(16)

Где:

|  | xCRM | обозначает значение свойства; |
| --- | --- | --- |
|  | ychar | обозначает значение свойства, полученного от характеризации партии или характеризации одного изделия (артефакта), значение свойства, полученного для этого артефакта; |
|  | δhom | обозначает член погрешности от неоднородности, которая включает межэкземплярную вариацию вместе с необходимой поправкой на внутриэкземплярную неоднородность; |
|  | δlts | обозначает член погрешности, отражающей влияние стабильности в условиях хранения. |

Обычно любые исследования однородности и стабильности спланированы таким образом, что значения этих членов погрешности можно считать равными нулю, но их неопределенности могут быть не равны нулю.

Формула (16) дает простую дополнительную «модель измерений», к которой легко применимы все принципы GUM. Полагая независимость переменных, неопределенность, связанная со значением свойства ССО, может быть выражена в виде

(17)

используя закон распространения неопределенности из GUM [4].

Оценивание этих составляющих неопределенности описано в данном документе в 7.11 (для uhom) и 8.7 (ults). Дополнительные рекомендации по оцениванию неопределенности uchar, возникающей от характеризации значения свойства, приведены в Разделе 9 (характеризация).

Примечание 1– В некоторых случаях, желательно включать дополнительные члены в Формулы (16) и (17). Например, в случае если транспортировка не может быть достаточно хорошо проконтролирована для обеспечения незначительности изменений, дополнительный эффект δtrn и связанная с ним неопределенность utrn могут быть добавлены к данной модели.

Примечание 2 – Суммарная стандартная неопределенность, связанная со значением свойства ССО, может иметь отношение к сроку годности материала (см. 8.6).

Примечание 3 – Иногда значение свойства является функцией времени, как, например, для стандартных образцов, сертифицированных на радиоактивные изотопы. В этих случаях ISO 17034 требует введения необходимой поправки в установленную неопределённость на возможное изменение в этом значении перед применением или, в тех случаях, когда изменение с течением времени можно спрогнозировать, - использовать средство корректировки сертифицированного значения и его неопределённости на ожидаемое изменение с течением времени.

10.3	Источники неопределенности

Характеризация неопределенности uchar должна учитывать все релевантные источники неопределенности, встречающиеся в методиках измерений, используемых для характеризации. И в GUM [4] и в [51] приведены наиболее часто встречающиеся источники неопределенности. Часто, методики измерений были уже оценены на предмет неопределенности измерений, и результаты этого оценивания можно применить для оценивания неопределенности значения свойства ССО.

Часто, модели неопределенности методик измерений содержат в себе сгруппированные компоненты, т.е. составляющие неопределенности, которые зависят от нескольких других составляющих. Такие сгруппированные компоненты могут привести к ковариациям (см. 10.1), даже если они не проявятся во время применения метода измерений для рутинного измерения. Оценивание ковариаций и корреляций очень важна для получения правильной оценки суммарной стандартной неопределенности, связанной со значением свойства ССО. Чтобы облегчить процесс обнаружения ковариации, рекомендуется документировать, какие составляющие неопределенности содержатся в сгруппированных компонентах неопределенности. Данная документация позволяет относительно быстро провести идентификацию возможных источников ковариаций и корреляций. В GUM (ISO/IEC Guide 98-3:2008, Приложение F [4]), включены некоторые дальнейшие рекомендации по оцениванию результирующих ковариаций.

Любое изменение в конкретной методике измерений должно сопровождаться анализом модели неопределенности.

10.4	Интервалы и коэффициент охвата

После расчета стандартной неопределенности uCRM по Формуле (17), как правило, необходимо вычислить расширенную неопределенность UCRM для получения интервала xCRM ± UCRM, включая большую долю значений, которые было бы логично отнести к сертфицируемым свойствам. Расширенная неопределенность рассчитывается по Формуле (18):

UCRM = kuCRM	(18)

где k - коэффициент охвата.

Коэффициент охвата определяется на основе предполагаемой функции распределения и требуемой вероятности охвата. Во многих случаях можно предположить, что распределение является приблизительно нормальным и требуемый уровень доверия равен 95%, что приводит к коэффициенту охвата k = 2.

Если эффективные степени свободы, связанные с uCRM низкие (меньше 10), то следует использовать распределение Стьюдента, а не приписывать коэффициент охвата, равный 2.

В случаях, когда предполагаемое распределение значения свойства считается несимметричным, как, например, в случае результата подсчета, следующего распределению Пуассона, необходимо указывать доверительный интервал (конкретной вероятности, т.е. 95%), а не расширенную неопределенность и коэффициент охвата.

Примечание – Интервалы охвата для несимметричных распределений обычно будут несимметричны.

# Приложение А
(информативное)

Планирование и оценивание исследований по характеризации независимой от метода измеряемой величины с использованием двух или более методов демонстрируемой точности в одной или нескольких компетентных лабораториях

# А.1	План исследования

А.1.1 Выбор методик измерений

При выборе методик измерений необходимо учитывать, в том числе, вариацию следующих аспектов:

—	приготовление пробы, например, этапы дробления / измельчения, экстракции или очистки;

—	введение и /или разделение пробы, например, используя ЖХ (LC) или ГХ (GC);

—	принципы количественного выражения, например, молекулярное или атомное поглощение, масс-спектрометрия, ионизация в пламени, флуоресценция, и т.д.;

—	методы калибровки, если только один подход не обладает очевидными преимуществами, в связи с его метрологической точностью или достижением более низких неопределенностей измерений.

Во многих случаях, вариация всех аспектов невозможна. В этих случаях, необходимо стремиться к максимально возможной вариации. Например, если газовая хроматография единственный доступный метод разделения, необходимо, по крайней мере, стремиться включить в исследование различные методы ввода проб, разные колонки, температурные режимы и количественное определение с использованием разных детекторов.

Производитель СО должен потребовать проведения валидации всех методов, используемых в исследовании, и адекватного оценивания неопределенности измерений.

Для предоставления лабораториям права свободного выбора методов, обеспечивая при этом необходимую вариацию, производитель СО должен получить информацию о методах измерений, применяемых участниками до начала исследования для получения необходимого диапазона методов. При необходимости необходимо провести целенаправленный поиск лабораторий, предлагающих определенные методы во избежание результатов, полученных только одним методом [83].

# А.1.2 Выбор калибровочных эталонов

Важно решить, должны ли все лаборатории использовать один и тот же калибратор или у лабораторий должен быть свободный выбор калибраторов. Использование одного калибратора снижает вариацию, вызванную различными калибраторами от различных поставщиков. С другой стороны, любое смещение в этом одном калибраторе приведет к такому же смещению в сертифицированных значениях. Поэтому при использовании одного калибратора необходима очень тщательная характеризация этого калибратора, требующая во многих случаях независимого подтверждения чистоты или состава. Предоставление лабораториям свободы выбора калибратора проще в материально-техническом отношении, не требует испытаний на предмет независимого подтверждения и позволяет лабораториям применять их методы в неизменном виде, но означает необходимость включения в исследование какого-либо способа проверки соответствия калибровки. В качестве общих руководящих принципов:

—	для хорошо обоснованных измерений, в тех случаях, когда практика показывает, что качество доступных калибровочных эталонов достаточно, предоставление лабораториям свободного выбора эталонов, как правило, предпочтительнее;

—	в тех случаях, когда качество эталонов на рынке вызывает сомнения, усилия, направленные на характеризацию используемого эталона, часто оправданы.

В некоторых случаях, разные производители серийно выпускаемых эталонов получают чистый материал от одной и той же кампании. Таким образом, целесообразно установить отличаются ли исходные источники.

# A.1.3 Выбор лабораторий

Лаборатории необходимо выбирать, основываясь на продемонстрированной ими компетенции. К соответствующим доказательствам демонстрации компетенции может относиться следующее:

—	результаты проверки квалификации;

—	результаты по независимым ССО (возможно, распространяемым как материалы для контроля качества вместе с кандидатом ССО);

—	данные о валидации метода;

—	полный и достоверный бюджет неопределенности;

—	участие ранее в других кампаниях по сертификации СО на одну и ту же измеряемую величину; и

—	оценивание соответствия с ISO/IEC 17025[52] третьей стороной или с другими стандартами в части определения представляющей интерес измеряемой величины.

Показатели работы лабораторий, прошедших внешнюю, оценку могут отличаться так же, как и у других компетентных лабораторий. Поэтому, целесообразно получить информацию о показателях работы лабораторий в дополнение к доказательству проведения оценивания соответствия с ISO/IEC 17025 третьей стороной.

RMP должен обеспечить соответствие измерений, проводимых в каждой лаборатории, с ISO/IEC 17025. В частности, они должны удовлетворять положениям ISO/IEC 17025 в части компетентности сотрудников, калибровки оборудования и утверждения (официальный выпуск для применения [52]) методов и результатов.

В отсутствие независимой оценки необходимо получить информацию об объёме системы качества лаборатории.

Примечание 1 – Потенциальные пробелы в выполнении требований соответствующего стандарта в некоторых случаях могут быть ликвидированы производителем СО (например, производитель СО может поместить в архив первоначальные данные лабораторий, если у них нет системы архивирования).

Примечание 2 – Получение сертификатов о калибровке для каждого средства измерений во многих случаях непрактично. Согласование результатов по образцам для контроля качества может быть использовано как демонстрация достаточной калибровки.

# A.1.4 Число независимых наборов данных

Число участвующих лабораторий менее важно, чем число независимых наборов данных. Одна лаборатория может представить несколько наборов данных, все из которых получены с помощью независимых методов. В оставшейся части обсуждения основное внимание уделяется наборам данных, независимо от того, предоставлен ли каждый набор данных другой лабораторией, некоторые лаборатории предоставляют более одного набора данных или все наборы данных предоставляются одной лабораторией.

Сложно добиться полной независимости результатов, если измерения проводятся в одной лаборатории. Производитель СО должен проводить критический анализ вариации всех важных этапов, описанных в A.1.1, для проверки присутствия достаточного варьирования методов для демонстрации отсутствия смещения для каждого отдельного этапа. В этот анализ входит также проверка того, были ли использованы те же важные химические вещества, оборудование, калибраторы и т.д. для различных методов. Организатор должен также напоминать лабораториям в начале исследования не подвергать данные цензуре, т.е. не исключать/изменять данные от одного метода без предупреждения после перекрестной проверки результатов различных методов.

Производитель СО должен установить документированное минимальное число технически обоснованных результатов, для которых будет рассматриваться приписывание значений. Число наборов данных должно быть достаточно велико для получения приемлемо низкой неопределенности расчетного значения после учета возможности непредставления данных, исключения результатов по техническим причинам и предполагаемой статистической оценки.

В случае межлабораторного исследования с использованием сети испытательных лабораторий, характеризация должна включать пять или более независимых наборов технически пригодных данных.

Примечание – Неопределенность от характеризации, составляющая менее одной трети межлабораторного среднеквадратического отклонения воспроизводимости, требует, как минимум, девять участников, если лаборатории не выбираются за исключительные результаты.

Следующие факторы могут изменить число наборов данных, необходимых для /достижения желаемой неопределенности сертифицированных значений.

—	Требуемая неопределенность: Неопределенность приписанных значений обычно уменьшается с увеличением числа технически пригодных наборов данных, требуя больше наборов данных для более низких неопределенностей.

—	Техническая трудность: Чем менее обоснованным или более сложным в техническом плане является измерение, тем бóльшую вариацию между совокупностями данных можно ожидать.

—	Вероятность технически непригодных результатов: Даже опытные лаборатории могут получить технически непригодные результаты, которые нельзя использовать для сертификации. Такие результаты более вероятны для малознакомых материалов, новых и модифицированных методов измерений, сложных измерений или необычных требований к представлению результатов. Необходимо увеличить число участников или (при проведении исследования в рамках одной лаборатории) независимых измерений в тех случаях, когда риск технических ошибок выше.

—	Соотношение воспроизводимости/повторяемости: Если известно, вариация между наборами данных является основным источником вариации, следует отдавать предпочтение бóльшему числу наборов данных, а не бóльшему количеству повторных измерений для каждого набора данных.

—	Статистическое оценивание: Разные методы обработки данных могут потребовать бóльшего числа наблюдений для обеспечения хорошей численной устойчивости и/или достижения достаточно низкой неопределенности.

—	Валидация результатов по ССО: Результаты стабильно высокого качества, полученные от одного или более схожих ССО, используемых для обеспечения качества в каждой лаборатории, служат для демонстрации пригодности всех наборов данных и для предоставления информации о смещении между лабораториями и методами измерений.

# А.1.5 Число экземпляров и дополнительных определений

Число экземпляров кандидата ССО, отправленных каждому участнику, число повторных определений, выполняемых каждым участником и условия этих определений, определяются как практическими соображениями, так и путём оценивания.

—	Если вариация между отдельными экземплярами СО велика, отдельные измерения по нескольким экземплярам более предпочтительны, чем несколько повторных измерений по одному экземпляру. В случае если загрязнение, повреждение или неоднородность не является проблемой, достаточно отправить один экземпляр.

—	При отсутствии надежных оценок неопределенности участниками, требование проведения измерений в условиях промежуточной прецизионности может служить индикатором надежности результатов участников или проверки надежности оценок неопределенности участниками.

— В случае если каждая лаборатория получает более одного экземпляра, можно провести больше измерений на оставшемся (ихся) экземпляре (ах) в случае повреждения одного экземпляра, что устраняет необходимость в новой поставке.

# А.1.6 Материалы для контроля качества

Было установлено, что включение дополнительных образцов для контроля качества имеет много преимуществ. Результаты по этим образцам могут идентифицировать технические проблемы и способствовать при проведении технического оценивания.

—	СО, в частности СО природных матриц и материалы для контроля качества (КК) могут быть использованы для демонстрации пригодности результата измерения при измерении вместе с неизвестным материалом, подлежащим характеризации.

—	Материалы с добавками, холостые пробы с добавками и т.д. могут быть использованы для проверки отдельных частей методики измерений или помочь в процессе приписывания значений материалу.

—	Матричные материалы холостых проб с добавками, холостые экстракты, и т.д. могут быть использованы для демонстрации того, что метод измерений дает результат, незначительно отличающийся от нуля при отсутствии исследуемой характеристики (как часто имеет место при измерениях состава), или для установления поправки или поправочного коэффициента вместе с неопределенностью поправочного коэффициента.

Примечание – Иногда ССО используемые для контроля качества в рамках межлабораторного исследования поставляются без оригинальной этикетки во избежание идентификации. Однако, так как число надежных ССО ограничено, опытные лаборатории часто опознают материал по внешнему виду и/или значениям.

# А.1.7 Инструкции для участников

Рекомендации для участников должны включать:

a)	четкое описание цели исследования;

b)	инструкции воздерживаться от сравнения результатов с другими участниками, включая доводы предотвращающие сговор (то есть, коллективный обмен информацией);

c)	число исследуемых экземпляров;

d)	число проводимых повторных определений;

e)	любые ограничения или характерные детали используемых методов измерений; например, необходимость в предварительной поправке на сушку и влажность

f)	минимальный размер анализируемой пробы;

g)	требования в отношении качества и прослеживаемости результатов измерений;

h)	график выполнения работ (распределение образцов, достижение результатов);

i)	способ отправки;

j)	инструкции по промежуточному хранению образцов;

k)	конкретные инструкции по обработке образцов, при необходимости;

l)	инструкции по показателям контроля качества для идентификации потенциального смещения;

m)	информация о политике производителя по идентификации лабораторий и использовании данных; например, будут ли лаборатории идентифицированы; будут ли результаты ассоциироваться с конкретной лабораторией; и могут ли результаты использоваться для других целей помимо характеризации.

Примечание 1 – Встреча с участвующими лабораториями/группами (перед распределением проб и выполнением измерений) может помочь всем участникам согласовать все действия, которые должны быть выполнены во время совместного исследования, и обсудить возможные проблемы и/или подводные камни.

В рамках межлабораторного исследования производитель СО должен предпринимать разумные шаги по предотвращению сговора между лабораториями, включая, но не ограничиваясь b) представленным выше.

Примечание 2 – Различная маркировка материалов для каждого участника может усложнить участникам сравнение результатов.

# А.1.8 Отчётность

Использование форм отчета заданного формата может быть полезным, так как такие формы имеют преимущество структурирования отчета (при передаче в электронном виде) и позволяют копировать результаты, что может сократить ошибки при записи данных при обработке результатов производителем СО. К недостаткам форм отчета заданного формата относится то, что они вынуждают лаборатории отступать от своих обычных процедур отчетности, что может привести к ошибкам при записи. Если отчеты представляются в электронном виде, должны быть соблюдены требования ISO 17034 относительно целостности электронных записей, особенно отчетов о результатах испытаний.

Примечание – Если отчеты сдаются в виде электронной таблицы, случайные изменения зачастую можно предотвратить за счет использования функции 'блокировки' или 'защиты', предусмотренные программным обеспечением электронной таблицы.

Лабораториям может быть предложено представить отдельные результаты (не только средние значения по всем пробам), независимо от того, представляется неопределенность или нет, хотя представление среднего значения и расширенной неопределенности и ее коэффициент охвата может быть достаточным.

В тех случаях, когда есть вариант корректировки известного смещения метода, например, эффективность смещения производитель СО должен четко указать необходимо ли корректировать результаты или нет. Производитель СО также может запросить у участников отчеты о контроле смещения (например, из-за добавок) и использовать их для внесения поправок в результаты на обнаруженное смещение. В случаях, когда участник вносит поправки, любая представленная неопределенность должна содержать неопределённость, связанную с поправками.

Участники должны быть проинструктированы относительно того, как представлять результаты, близкие к пределам обнаружения, если есть вероятность получения таких результатов. Результаты, представленные в виде «менее чем», усложняют статистическую оценку. С другой стороны, представление результатов, близких к пределам обнаружения, противоречит процедурам обеспечения качества многих лабораторий. В тех случаях, когда есть вероятность получения результатов, близких к пределам обнаружения, производители СО должны либо запрашивать у лабораторий отчеты о наблюдаемых (включая отрицательные) результатах взамен, или в дополнение к их обычному отчету, либо принять статистические процедуры, допускающие «цензурированные слева» результаты такие, представленные в виде «менее чем» или результаты, ограниченные значениями выше нуля.

В инструкциях для участников должны быть указаны единицы измерений и число значащих цифр для представляемых количественных результатов.

Рекомендуется предоставлять достаточно подробное описание используемой методики измерений, обеспечивающей понимание всех этапов процесса измерений (например, в химическом анализе - растворение/извлечении пробы и разделение исследуемых аналитов, очистка и, количественное определение). Участникам следует дать указание предоставить, по возможности, ссылки на литературные источники.

A.2 Оценивание

# А.2.1 Общие подходы к оцениванию

В ходе проведения оценивания могут возникнуть аномалии, требующие общения с участником, имеющим к этому отношение. Производитель может обратиться к участникам за помощью в исследовании аномалий на любом этапе процесса оценивания. При контакте с участником рекомендуется не уточнять природу аномалии при первом контакте (например, направление отклонения результатов); скорее, сначала участнику необходимо предложить изучить ситуацию и сообщить о любых выявленных ошибках.

Если наборы данных, полученные от более, чем одного метода измерений, предоставляются одной лабораторией, первичная проверка должна рассмотреть наборы данных по отдельности (то есть, как будто их независимо друг от друга представляют разные лаборатории). Производитель СО должен, тем не менее, учитывать все наборы данных, представленных лабораторией при формулировке выводов относительно того, какие из наборов данных оставить при обнаружении аномалий.

# А.2.2 Предварительное рассмотрение

# А.2.2.1	Общие положения

Информация, полученная от каждого участника, должна быть изучена при получении или в возможно короткий срок после получения.

При первоначальном изучении результатов отдельных участников необходимо проверить их на наличие основных ошибок представления результатов или метода измерений, таких как недостающие данные (включая любую запрашиваемую информацию, которая отсутствует); неверное число повторных измерений; несоответствующие условия измерений (например, условия повторяемости в сопоставлении с условиями сходимости); неправильная идентификация объектов исследования (например, из-за случайной неправильной маркировки) и неправильно представленные единицы измерений. Сведения об очевидных ошибках на этом этапе должны быть, по возможности, незамедлительно направлены участнику для проверки и внесения возможных поправок (см.А.2.1).

Неожиданно высокие или низкие результаты или неопределенности также могут быть очевидны при получении и сообщены участнику для проверки на этом этапе.

# А.2.2.2 Техническое оценивание

Дальнейшая техническая экспертиза с целью идентификации потенциальных проблем может включать (но, не ограничиваясь) группировку результатов по методам (метод и принцип измерений, методы предварительной обработки образца, и т.д.) или по используемому методу калибровки. Кроме того, сравнение расширенных неопределенностей с доверительным интервалом среднего значения представленных результатов указывает на то является ли указанная неопределенность реалистичной, так как расширенная неопределенность должна быть, по крайней мере, настолько же велика, как и доверительный интервал.

Техническое оценивание результатов отдельных участников должно, по мере возможности, предусматривать проверку на наличие ошибок в методе таких как: использование несоответствующего метода измерений или предварительной обработки материала; ненадлежащая калибровка; несоответствующие условия проведения измерений (например, условия повторяемости в сопоставлении с условиями сходимости) и неверные единицы измерений. В тех случаях, когда представляется неопределенность измерений, оценивание должно производиться на наличие необычно высокой или низкой неопределенности по сравнению с обычными ожиданиями и, если доступны бюджеты неопределенности, на наличие значимых вкладов в неопределенность или несоответствующих методов оценивания неопределенности.

Технически непригодные результаты должны быть удалены из набора данных или скорректированы путём проведения повторного измерения, если это возможно и/или необходимо.

Примечание 1 – Технически непригодный результат не обязательно является выбросом, как и не каждый выброс обязательно технически непригоден. Результат может попасть в диапазон пригодных результатов, даже когда очевидно, что условия, при которых был получен результат, не были соответствующими. И, наоборот, результат, существенно отклоняющийся от других результатов, может быть единственным технически пригодным результатом в совокупности данных.

Примечание 2 – Соответствующий выбор статистических методов для приписывания значений может дать возможность успешного приписывания значений, даже когда представленные неопределенности проявляют признаки, например, недооценивания. В [34] приведены дальнейшие рекомендации по таким методам.

# А.2.3 Статистическое оценивание

# А.2.3.1 Общие принципы статистического оценивания

Характеризация в рамках совместного исследования или с помощью нескольких методов измерений направлена на рандомизацию смещения между наборами данных. Статистическое оценивание обычно предполагает, что истинное значение измеряемой величины соответствует истинному значению параметра генеральной совокупности, обычно генерального среднего.

Различные методы, предназначенные для оценивания конкретной измеряемой величины – не зависимо от того, определяется измеряемая величина операционно или нет – могут иметь систематическое смещение также, как и смещение свойственное лаборатории по каждому набору данных. Как правило, при оценивании неопределенности измерений необходимо принять во внимание возможность различия между методами.

В тех случаях, когда представляется неопределенность измерений, статистическое оценивание должно производиться на наличие необычно высокой или низкой неопределенности измерений, аномалий неопределенности/положения таких, как результаты, далекие от центральной оценки, по сравнению с их представленной неопределенностью, и любое доказательство неадекватного оценивания неопределенности в целом (например, бóльшая дисперсия, чем предусматривается представленными неопределенностями). Аномалии, связанные с представленными неопределенностями измерений, необходимо, по мере возможности устранить, например, путём направления участникам для проверки и возможной корректировки.

# А.2.3.2 Распределения

Нахождение соответствующих оценок для ожидаемого значения тесно связано с (либо гипотетическим, либо определенным) исходным распределением значений.

Определение плотности распределения вероятностей из набора данных требует значительно больше данных, чем можно получить на практике, в то время как проверка на согласованность с гипотетическим распределением и вычисление параметров исходя из этого (например, среднее значение нормального распределения) возможно с числом наборов данных, обычно доступных при характеризации.

Таким образом, производитель СО должен проверить наличие подтверждения отклонения от гипотетического распределения используя, например, визуальные методы (гистограммы, графики плотности ядра и графики нормального распределения или, в более широком плане – диаграммы «квантиль - квантиль) или статистические проверки на предмет отклонения от конкретных распределений, включая признаки нормальности распределения и определение асимметрии и эксцесса. Приближенно нормальное распределение наборов данных часто наблюдается у результатов значительно выше предела количественного определения; к другим распределениям относятся распределения Пуассона (например, числа микробов) или распределение Вейбулла (например, механическое повреждение керамики). Выбранное распределение должно согласоваться как с представленными данными, так и с теоретическими и историческими знаниями о представляющем интерес измерении. Если имеются существенные различия, не следует приписывать значение до тех пор, пока нее будут указаны причины непредвиденного распределения.

Пример – Теоретические соображения, а также многие межлабораторные сличения указывают на то, что результаты по следовым элементам в почве подчиняются нормальным распределениям (если уровень не близок к пределу количественного определения). Отклонение экспериментальных данных от нормального распределения (например, образование «хвостов») указывает на технические проблемы. Если неизвестно, связана ли проблема с большинством или с хвостами распределения, значение не приписывают.

В некоторых случаях, результаты могут быть преобразованы таким образом, что они становятся почти нормально распределенными. К некоторым часто используемым преобразованиям относятся логарифмическая, квадратичная и экспоненциальная формы. Для таких преобразований требуется техническое обоснование, так как отклонение результатов от предполагаемого распределения может указывать на технические проблемы.

# А.2.3.3 Выбросы

Отклоняющиеся результаты (выбросы) могут иметь место на всех уровнях совместного исследования: единичные наблюдения, наблюдения по подгруппам (например, сгруппированных для упаковки) или результаты от всех методов/лабораторий могут быть наблюдаемы как выбросы. Выбросы могут быть идентифицированы, например, с помощью соответствующих критериев проверки на выбросы для резко отклоняющихся средних значений и дисперсий, графической проверки исходных данных, h и k статистики Манделя [24].

Резко отклоняющиеся результаты наблюдений или средние значения не должны исключаться только на основании статистического критерия проверки на выбросы, но могут быть исключены при наличии технической причины.

Примечание 1 – К техническим причинам относятся ненадлежащая калибровка, несоответствующие методики измерений, использование неподходящих реагентов, невозможность объяснить помехи и отклонение от сертифицированного значения материала для независимого контроля качества и т.д.

Примечание 2 – Критерии проверки на выбросы обычно не принимают в расчёт неопределенности измерений. Набор резко отклоняющихся данных может согласовываться с остальными данными, при учёте соответствующих неопределенностей.

Примечание 3 – Данные с необычно большой неопределенностью, могут быть исключены по техническим причинам, если они согласуются с другими результатами в пределах их неопределенностей, и, если неопределенность настолько велика по сравнению с другими представленными неопределённостями, что это указывает на техническую проблему. Их также можно оставить, так как они согласуются с остальными результатами.

Примечание 4 – Совокупности данных, демонстрирующие резко отклоняющуюся дисперсию, могут указывать на недостаток повторяемости метода или внутрилабораторной прецизионности, что может обосновать отказ от них по техническим причинам.

Примечание 5 – Прецизионность разных методов может отличаться, и может быть важно сохранить наборы данных для относительно неточного метода с целью сохранения представительного набора методов.

Примечание 6 – Особым случаем экстремальной дисперсии является совокупность результатов с нулевой дисперсией. Такая ситуация может возникнуть в тех случаях, когда лаборатории сообщают слишком мало значащих цифр. Это можно предотвратить за счет соответствующих инструкций участникам (А.1.7) или скорректировать, обратившись к участнику. Использование среднего значения или медианы такой группы идентичных данных может быть обосновано в тех случаях, когда воздействия между группами обуславливают использование средних значений группы, и т.д.

# A.2.3.4 Робастная статистика

Робастная статистика обеспечивает большой набор статистических методов, которые в явном виде предусматривают наличие отклоняющихся значений в наборе данных, который в остальном имеет приблизительно нормальное распределение. Как правило, робастные методы приписывают веса, которые уменьшаются с расстоянием до основной части данных. Робастные методы существуют для оценивания среднего значения и стандартного отклонения для простых отмеченных выбросами наборов данных, а также для многих других исследуемых параметров. Робастные методы также существуют для других ситуаций, включая, например, наборы представленных значений с заметно отличающимися неопределенностями, или анализ данных состоящих из многочисленных повторных измерений для каждого набора данных.

Робастное оценивание обеспечивает высокую сопротивляемость влиянию экстремальных отклоняющихся значений. В случае симметричных распределений с медленно убывающим «хвостом» (что включает значительную часть значений, далеких от среднего значения, чем предполагалась исходя из нормального распределения), робастная статистика обычно даёт несмещенные оценки среднего значения с меньшей дисперсией, чем простое среднее арифметическое значение. Этот подход дает несмещенную оценку с меньшей неопределенностью, чем дало бы среднее арифметическое значение в аналогичных обстоятельствах. Для данных с экстремальными выбросами, робастная статистика может быть значительным улучшением по сравнению со средним значением. Краткое описание полезных робастных статистических методов, вместе с условиями их использования в характеризации СО и ссылки на более подробные описания приведены в В.5.

Примечание – Толерантность робастной статистики по отношению к экстремальным значениям дополнительно делает ее полезной для обнаружения выбросов в более крупных наборах данных, содержащих несколько экстремальных значений.

# А.2.3.5 Группировка («кластеризация»)

В ходе статистического оценивания должна проводиться проверка на наличие группировки результатов, например, по методам измерений, калибрантам, реагентам или областям определения, и т.д.

a)	Если различие между средними значениями для разных групп статистически значимо и слишком велико для того, чтобы допустить достаточно небольшую неопределенности для предполагаемого использования материала, ни одно значение свойства не может быть приписано. В случае группировки по реагентам/калибрантам, в ходе технического оценивания следует проверять, все ли из них подходят. В случае группировки по методам измерений, производитель может представить приписанное значение для каждого метода измерений.

b)	При наличии существенных различий и если различие между средними значениями этих групп относительно мало, может быть приписано одно значение. В этом случае необходимо добавить один дополнительный член неопределённости, учитывающий вариацию между группами, к неопределенности от характеризации. Существует несколько подходов к данной проблеме оценивания, описанных в литературе [53], [54].

c)	Если различия между группировками велики и нет корреляции этих кластеров с методами измерений или других технических объяснений этих различий, ни одно значение не может быть приписано. Может возникнуть необходимость в бóльшей совокупности результатов для преодоления относительно плохой согласованности имеющихся методов измерений.

Примечание – Очевидная группировка может возникнуть по другим причинам, включая случай (особенно в небольших наборах данных), локальные различия в применении метода, применение разных калибровочных эталонов, и т.д.

# А.2.4 Приписанное значение (взвешенное/невзвешенное среднее значение)

В тех случаях, когда средние значения наборов данных следуют приблизительно нормальному распределению, и приписывание весовых коэффициентов не производится, невзвешенное среднее арифметическое средних значений p наборов данных yi применяется в качестве приписанного значения ychar.

(A.1)

Среднее значение отдельных результатов может также применятся в качестве приписанного значения в тех случаях, когда различия между средними значениями наборов данных незначительны по сравнению с влиянием дисперсии в каждом наборе данных.

Взвешенное среднее значение обычно вычисляется по общей Формуле (А.2):

(A.2)

Где wi – весовой коэффициент, приписанный каждому среднему значению набора данных (или, в тех случаях, когда представляются значение и неопределенность, - отдельному значению) xi.

Самый простой выбор весового коэффициента wi рассчитывают по Формуле (А.3):

wi = 1/ui2	(A.3)

где ui это - представленная стандартная неопределенность значения xi. Эту схему следует применять только при возможности продемонстрировать надежность представленных неопределенностей и где ясно, что различия между группами могут полностью объяснены представленными неопределенностями. В тех случаях, когда неопределенности не полностью объясняют наблюдаемое распределение значений xi, следует использовать альтернативные схемы. Альтернативные подходы к приписыванию весовых коэффициентов, которые менее подвержены влиянию ненадежного оценивания неопределенности, описаны, например, в [33] и [34]. В тех случаях, когда весовые коэффициенты не могут быть приписаны, простое среднее часто является полезной консервативной альтернативой.

Если результаты не подчиняются нормальному распределению, но могут быть преобразованы в данные с нормальным распределением, то эти данные могут быть оценены исходя из следующих этапов: преобразовать исходные данные; провести вычисления по Формуле (А.1); вычислить приписанное значение и интервал доверия; осуществить обратное преобразование приписанного значения и интервала доверия. Если также требуется стандартная неопределенность, либо обращайтесь к статистическим текстам по распределению дисперсии, либо используйте GUM для ее получения, учитывая, что распределение ошибок первого порядка может не оправдываться для относительных неопределенностей более 15% и могут потребоваться члены более высокого порядка.

Если результаты не следуют нормальному распределению и не могут быть преобразованы в данные с нормальным распределением, необходимо применить статистически обоснованный подход, который согласуется с наблюдаемым распределением.

# А.2.5 Приписанная неопределённость

# А.2.5.1 Применение анализа дисперсии для оценивания непределённости

Дисперсионный анализ (ANOVA) может быть использован как инструмент обработки данных. Использование ANOVA может быть особенно полезным при оценивании таких составляющих неопределенности как межэкземплярная однородность или межлабораторное стандартное отклонение. В противном случае, может быть вычислено среднее средних значений для этих стратегий.

# А.2.5.2 Оценивание, основанное на неопределенности

Теоретически возможно объединить результаты, включая их неопределенности, в единые значение (значение свойства) и суммарную стандартную неопределенность.

К описанным подходам относятся взвешивание результатов по неопределённостям [35], определение подробных выражений для неопределенностей [34], выравнивание методом наименьших квадратов (например, [36]) или разделение неопределенностей на общие и отдельные части [37].

Примечание – Эти подходы теоретически возможны, но часто их затруднительно реализовать на практике и поэтому до настоящего времени они редко использовались.

# А.2.5.3 Оценивание без неопределенностей лабораторий

В тех случаях, когда Формула (А.1) была использована для расчета сертифицированного значения и средние значения наборов данных подчиняются приблизительно нормальному распределению и весовые коэффициенты не приписываются, стандартное отклонение средних значений p наборов данных yi может использоваться как uchar.

(A.4)

где s(y) обозначает стандартное отклонение средних значений p наборов данных.

Если результаты не следуют нормальному распределению и не могут быть преобразованы в нормально распределенные данные, необходимо применить a метрологически и статистически обоснованный подход, согласующийся с наблюдаемым распределением.

Примечание – Формула (А.4) охватывает только межлабораторные составляющие неопределенности. Неопределенность приписанного значения калибранта может быть добавлена, если многие или все наборы данных были получены путем калибровки с одним и тем же материалом, и неопределенность которого значима по сравнению с результатом Формулы (15).

# А.3		Многоцелевое использование совместных исследований

A.3.1	Межлабораторные сличения могут проводиться с различными целями, включая приписывание значений стандартным образцам, оценивание деятельности лабораторий и оценивание рабочих характеристик метода. Как правило, конкретное исследование лучше всего использовать только для одной из этих целей; в противном случае, выбор в пользу одной из задач может поставить под угрозу другую или создать недоразумение для участников относительно цели исследования. Тем не менее, может быть целесообразным рассмотреть объединение исследований по характеризации СО с другими исследованиями с целью экономии расходов, при условии соблюдения должной осторожности для предотвращения основных недостатков и соблюдении определённых условий. В А.3.2 дано описание основных недостатков; в A.3.3 приведены условия для объединения таких исследований с исследованием по характеризации СО.

A.3.2	К потенциальным несоответствиям или расхождениям при объединении исследований по проверке квалификации лабораторий или исследований рабочих характеристик метода с характеризацией, относится следующее:

a)	Целью проверок квалификации является оценивание компетентности лаборатории, в то время как участие в характеризации ограничивается лабораториями, продемонстрировавшими свою компетентность. Поэтому, объединение проверки квалификации с характеризацией может принять сам факт продемонстрированной компетентности за цель характеризации, что должно оцениваться как часть проверки квалификации.

b)	Требования к проверке квалификации обычно не предусматривают большого числа повторных измерений и редко допускают проведение равного числа повторных измерений всеми участниками.

c)	Результаты проверки квалификации обычно считаются конфиденциальными, и допуск к сведениям об экспериментальных методах не может быть гарантирован.

d)	Участники часто платят за участие в проверке квалификации и причины участия могут иметь иногда коммерческий характер. Поэтому, участники часто не склонны придерживаться подробного плана исследований, требований к прослеживаемости и обеспечению качества, калибровке, представлению неопределенностей, и т.д., обязательных при характеризации.

e)	Результаты проверки квалификации могут использоваться для демонстрации компетентности потенциальным клиентам, органам по аккредитации и т.д. Поэтому участники могут быть менее склонны свободно обсуждать и признавать технические проблемы, что необходимо при характеризации для технического оценивания результатов.

f)	В рамках проверок квалификации обычно оценивается деятельность лаборатории в сравнении с другими лабораториями или с критерием, установленным внешней стороной, в то время как целью характеризации является получение точной оценки истинного значения и его неопределенности. Это приводит к использованию различных подходов к оцениванию, особенно при работе с экстремальными значениями/выбросами.

g)	Проверки квалификации обычно открыты для любой лаборатории, желающей принять участие. Поэтому, производители СО часто не имеют возможности контролировать методы, применяемые участниками, что может привести к получению результатов только от одного метода, даже если существуют другие методы.

h)	В то время как обратная связь по результатам с целью проверки аномалий не может быть установлена до того, как завершиться проверка квалификации, эта информация необходима для отслеживания очевидных аномалий результатов характеризации.

i)	Оценивание проверки квалификации также в значительной степени ориентировано на статистику, в то время как в рамках характеризации упор делается на техническое оценивание.

j)	При исследование рабочих характеристик метода оценивают рабочие характеристики метода сразу после разработки, поэтому имеется очень мало предварительной информации о типичных характеристиках метода.

k)	Исследования характеристик метода обычно применяются только к одному методу измерений и следовательно не подходят для приписывания значений независимым от метода измеряемым значениям.

A.3.3	В связи с этими возможными противоречиями, в тех случаях, когда стандартный образец подлежит сертификации с использованием данных, полученных от участников проверки квалификации лаборатории, RMP должен:

a)	решить до начала исследования какой поднабор данных из конкретных лабораторий будет использован для приписывания значения;

b)	продемонстрировать компетентность этих лабораторий независимо от этого исследования, например, исходя из результатов их деятельности в предыдущих циклов программы или другими способами;

c)	организовать исследования для этих выбранных лабораторий в соответствии с критериями описанными в А.1.3;

d)	оценить результаты этих лабораторий в соответствии с критериями установленными в А.2;

e)	уведомить предполагаемых участников о том, что результаты могут быть использованы в рамках сертификации и получить разрешение на доступ к техническим сведениям.

- Приложение В
(информативное)

Статистические подходы

В.1	Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA)

Рассмотрим случай, когда имеется α групп и каждая из них содержит ni членов. В идеальном случае, число членов в этих группах должно быть равным, но на практике это не всегда имеет место; некоторые данные могут «отсутствовать» по целому ряду причин. С учётом этих отсутствующих данных [55],[56] составлены выражения и рекомендованы для обработки неполных наборов данных, однако, чем менее полным становится набор данных, тем хуже качество оценивания.

Однофакторный ANOVA, применяемый к исследованиям стандартных образцов, обычно основан на статистической модели

(В.1)

где

xij	наблюдение j в группе i;

µ	истинное среднее значение совокупности возможных результатов (из которой, как предполагается, происходят наблюдаемые результаты;

δi	(истинное) отклонение среднего группы i от µ;

εij	случайная погрешность наблюдения j в группе i.

Предполагается, что δi происходит из совокупности (как правило, нормально распределённой) с нулевым средним и средним отклонением σbetween и εij происходит из совокупности (снова, как правило, нормально распределённой) с нулевым средним и стандартным отклонением σwithin. При этом, истинное стандартное отклонение для каждой группы предполагается одинаковым для всех групп. В этих двух стандартных отклонениях учитывается разброс результатов наблюдений; цель ANOVA, применительно к данному случаю, - оценить эти два стандартных отклонения.

Разброс данных можно выразить через суммы квадрата отклонений, известные также как «суммы квадратов». Эти суммы квадратов выражают разброс на разных иерархических уровнях в дисперсионном анализе [55]. Так называемые средние квадраты внутри групп и между группами Mwithin и Mbetween, соответственно, полученные из электронных таблиц или статистического программного обеспечения, можно преобразовать в дисперсии следующим образом:

(В.2)

(В.3)

где

(В.4)

и sbetween и swithin - оценки σbetween и σwithin соответственно.

Если нет отсутствующих данных в исследовании, в котором планировалось иметь n наблюдений на группу, n0 становится равным n.

В случаях необходимости среднее по совокупности  можно также оценить по Формуле

(В.5)

При отсутствии каких-либо влияний между группами, ожидается, что s between равно (близко) нулю. Если, в силу причин, связанных с экспериментом, для  получено отрицательное значение, тогда оно должно быть установлено на нуль.

Примечание – Если первоначальная оценка отрицательная, sbetween = 0 и swithin = s(x), где s(x) – стандартное отклонение всех наблюдений xij от оценивания максимального правдоподобия двух параметров (идентичных ограниченному оцениванию максимального правдоподобия). Это также статистически обоснованная процедура.

В.2	Двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для планов гнездового эксперимента с группировкой

Эта модель применяется при использовании результатов совместного исследования для подтверждения однородности материала, а также – для его характеризации, и тех случаях, когда повторяемость постоянная во всех группах. Схема этого эксперимента проиллюстрирована на Рисунке В.1 для конкретного случая межлабораторного исследования. Если измерительная кампания состоит из различных методик измерений, план кампании, в сущности, один и тот же.

Результаты можно выразить в виде Формулы модели (В.6)

(В.6)

где

xijk - k-тый результат экземпляра образца j, представленный методом/лабораторией i;

µ - истинное среднее значение совокупности возможных результатов (из которого, как предполагается, получают наблюдаемые результаты xijk)

Ai – погрешность метода / лаборатории i;

Bij – погрешность j-той пробы внутри метода / лаборатории i;

εijk – случайная погрешность наблюдения k в группе ij.

Предполагается, что Ai возникает из совокупности со средним значением 0 и стандартным отклонением σL, Bij – из совокупности со средним значением 0 и стандартным отклонением σbb и εijk – из совокупности с нулевым средним значением и стандартным отклонением σr. Как и ранее, предполагается, что остаточный член погрешности измерений имеет одну и ту же дисперсию, не только внутри каждого экземпляра СО, но также внутри каждой лаборатории. Также обычно предполагается, что совокупности имеют нормальное распределение. Определяемыми параметрами являются соответствующие оценённые межлабораторное стандартное отклонение sL, межэкземплярное стандартное отклонение sbb и стандартное отклонение повторяемости sr. Формула (В.7) показывает, как они связаны с остаточными членами:

sL =

sbb = 												(В.7)

sr =

Для межэкземплярной однородности (sbb) справедливы те же самые соображения относительно неспособности обнаружить неоднородность партии, что и для самого исследования однородности (см. 7.8).

Все эти параметры можно оценить одновременно методом дисперсионного анализа (ANOVA) [55], если имеется достаточное число результатов повторных измерений (одинаковое число повторных определений по каждому экземпляру и одно и то же число экземпляров на метод/лабораторию) после исключения любых технически и статистически необоснованных результатов. Если это требование ANOVA невозможно выполнить из-за числа необоснованных и/или отсутствующих результатов, значимость межэкземплярной дисперсии можно определить другими средствами (см. Раздел 7).

Теоретические детали и дополнительные методы для сбалансированного и несбалансированного ANOVA приведены в стандартных руководствах (см., например, [15] [57], [58] и [59]). Обсуждение ANOVA в контексте сертификации стандартных образцов приведено в литературе (см., например, [16], [55], [60] и [61]).

Условные обозначения

А	межлабораторная вариация

В 	межэкземплярная вариация (большие контейнеры обозначают экземпляры СО)

W	повторяемость измерений (маленькие контейнеры обозначают отдельные выборки)

Рисунок В.1 – Схема проведения совместных исследований одновременно с исследованием однородности партии [характеризация СО (2-факторный план эксперимента)]

Ниже приведены Формулы расчёта sL, sbb и sr (см. [13], [16], [62]. Среднее по совокупности  рассчитывается по Формуле

(В.8)

где

p - число лабораторий;

bi – число экземпляров, используемых методом/лабораторией i;

nij – число повторных измерений на экземпляр ij.

sL, sbb и sr рассчитываются следующим образом:

(В.9)

(В.10)

(В.11)

где

и

Средние квадраты (M) можно также получить, используя опубликованные методы (например, [16] и [62]) или подходящий пакет статистического программного обеспечения. В приведенных выражениях учитываются отсутствующие и / или удаленные (недействительные) данные. Для полного набора данных можно использовать более простые формулы, приведённые в ISO 5725-3[14].

В соответствии с вышеприведёнными расчётами, sbb, может использоваться для оценивания неопределённости, связанной с неоднородностью, тем же способом, как и в Разделе 7.

При использовании в межлабораторном контексте важно проверять допущение о постоянной дисперсии внутри группы. Это допущение может быть проверено с помощью статистических критериев, таких, как критерии Бартлетта или Левена[57], [62]

Примечание – Эта же модель может применяться для обработки данных исследования внутриэкземплярной однородности, как показано на Рисунке 5 b) путём замены ссылок на лабораторию с экземпляром СО и ссылок на экземпляр СО выше ссылками на внутриэкземплярный аликвот. В исследовании внутриэкземплярной однородности (Формула В.11) оценивает межэкземплярный член sbb. (Формула В.10) оценивает внутриэкземплярный член swb (который может использоваться как составляющая uwb неопределённости сертифицированного значения) и (Формула В.9) оценивает стандартное отклонение повторяемости измерений.

В.3	Линейная регрессия (одномерная линейная модель)

В.3.1	Базовая модель

Линейная регрессия применяется в исследованиях стандартного образца для определения простых скоростей изменения и определения их статистической значимости. В этом разделе описан простейший случай.

Простая линейная модель [56] может быть выражена как в Формуле (Ф.12)

(В.12)

где β0 и β1 - сдвиг (отрезок, отсекаемый на координатной оси) и наклон соответственно и ε обозначает составляющую случайной погрешности, которая обычно предполагается нормально распределённой со средним значением, равным нулю.

Зная набор из n парных наблюдений зависимости Y от X, для каждого наблюдения (xi, yi) можно вывести отношение

(В.13)

Пример – Для основного исследования стабильности xi, соответствует наблюдаемому времени и yi- соответствующему наблюдаемому значению исследуемого свойства.

В.3.2	Подбор модели

Параметры регрессии можно рассчитать из следующих выражений:

(В.14)

(В.15)

где b0 и b1 – оценённый сдвиг (отрезок прямой, отсекаемый на оси ординат) и угол наклона, соответственно, и и - средние соответствующих наблюдений.

Стандартные погрешности s(b1) и s(b0) в b1 и b0 можно рассчитать по Формуле:

(В.16)

где

(В.17)

и

(В.18)

В.3.3	Рассмотрение и проверка допущений

Типичное рассмотрение предварительно подобранной модели включает:

—	расчёт остатков [ri = yi – (b0 + b1x1)], и построение графика зависимости от времени с последующей проверкой на кривизну, эффекты между сериями измерений, значительные расхождения в разбросе результатов от одного момента времени до другого или резко отклоняющиеся значения;

—	построение (или «Q-Q») графика нормального распределения остатков и контроль на наличие ненормальности;

—	при необходимости, - испытания на значимые расхождения в разбросе результатов, значимые расхождения в остатках между группами или на нелинейность.

В.3.4	Испытание на статистически значимое изменение

Для описанного выше простого случая после подтверждения основных допущений о регрессии, обычное испытание на статистически значимый градиент выполняется с применением t-критерия Стьюдента для наклона, значительно отличающегося от нуля. Это испытание выполняется путём расчёта t-статистики по Формуле (В.19)

(В.19)

и сравнения её с двусторонним критическим значением t-критерия Стьюдента для n – 2 степеней свободы на уровне доверия 95 %. Если рассчитанный критерий значимости превышает критическое значение, наклон считается значимо отличным от нуля на уровне доверия 95%.

В.3.5	Интервал доверия для линии регрессии

Подобранные значения b0 и b1 можно использовать для получения оценки значения отклика для конкретного значения по Формуле

(В.20)

Иногда полезно получать интервал доверия для прогнозируемого значения . Двусторонний интервал доверия на уровне доверия 95 % рассчитывается по Формуле

(В.21)

где t95,n-2 – двустороннее критическое значение t-критерия Стьюдента с n – 2 степенями свободы. Интервалы доверия для различных уровней доверия можно получить аналогичным образом используя соответствующее критическое значение для t-критерия Стьюдента.

Примечание – Этот интервал не является интервалом прогнозирования для отдельных значений yi.

В.4	Прогнозирование срока хранения или выбор первоначальной точки мониторинга на основе результатов исследования стабильности

В.4.1	Принцип

В тех случаях, когда установлен приемлемый диапазон, представленный верхним и / или нижним заданными пределами, для изменения в значении свойства в течение времени при хранении, может быть полезным оценивание срока годности при хранении (или «срока хранения») стандартного образца или установление первой точки мониторинга, с использованием результатов исследования стабильности.

Принцип состоит в том, чтобы оценить интервал доверия 95 % для будущих значений с учётом установленной скорости деградации, и выбрать наиболее короткое время, за которое пределы доверия (верхний или нижний) пересекутся с заданным пределом. Этот принцип схематически проиллюстрирован на Рисунке В.2.

Для ССО, любой приемлемый диапазон, выбранный для сертифицированного значения, должен быть меньше расширенной неопределённости, в идеальном случае – меньше, чем UCRM /3. Для других стандартных образцов любое приемлемое изменение должно быть достаточно небольшим для предотвращения неблагоприятного влияния на назначение стандартного образца.

В.4.2	Прогнозирование срока хранения при линейном тренде

Пусть верхний и нижний пределы приемлемого диапазона значений для свойства СО будут Lupr и Llwr соответственно. Интервал доверия около прогнозируемого будущего значения СО, когда деградация следует простой линейной форме, рассчитывается по Формулам (В.20) и (В.21), где х – время от начала исследования стабильности. Необходимый срок хранения устанавливается путём применения Формулы (В.21) к каждому из заданных пределов и нахождения для наиболее короткого положительного срока хранения tshelf. То есть, tshelf выбрано в соответствии с Формулой (В.22):

(В.22)

где ts,upr и  ts,lwr - наименьшие положительные решения для

(В.23)

(В.24)

Примечание 1 – Формулы (В.23) и (В.24) имеют в сумме до четырёх действительных решений. При отсутствии положительного решения для одной из этих формул – например, для статистически значимой деградации, при которой оба положительных решения происходят из Формулы (В.24) – отрицательные решения не учитываются.

Примечание 2 – Формулы (В.23) и (В.24) можно решить алгебраически или методом итерации.

Примечание 3 – Если заданные пределы находятся слишком близко к друг другу [особенно, если какой-либо предел находится внутри интервала, данного Формулой (В.21)], то невозможно найти действительное решение.

Условные обозначения

Х	время

Y	значение (произвольные единицы измерений)

Примечание – Крестики показывают точки на графике для исследований стабильности, начиная от нуля оси времени. Сплошные горизонтальные линии показывают верхние и нижние заданные пределы. Прямая пунктирная линия является линией наименьших квадратов, построенной с использованием процедуры В.3. Кривые пунктирные линии являются верхним и нижним интервалами доверия 90 % для линии, рассчитанной по Формуле (В.21). Сплошная вертикальная линия находится на tshelf (см. Формулу В.22).

Рисунок В.2 – Принцип расчёта срока хранения на основе исследования стабильности

В.4.3	Прогнозирование срока хранения для других моделей деградации

Для различных моделей деградации, срок хранения можно прогнозировать, следуя тем же общим принципам, которые описаны в В.4.2, с расчётом интервалов доверия и соответственно Формул (В.23) и (В.24), скорректированных с учётом конкретной модели деградации.

В.4.4	Выбор первоначальной точки мониторинга

Тот же принцип можно применять для выбора первоначальной точки мониторинга для мониторинга стабильности после сертификации; выбирается приемлемое изменение в значении свойства и значение tshelf, рассчитанное как указано выше, тогда обозначает время, прошедшее с начала исследования стабильности, когда мониторинг должен проводиться впервые.

В.5	Робастная статистика

В.5.1	Робастное оценивание для межлабораторных исследований

Основные способы робастного оценивания, подходящие для межлабораторных исследований, приведены в Таблице В.1, вместе с литературными источниками и некоторыми ключевыми показателями эффективности. Робастное оценивание следует применять при соблюдении следующих условий:

a)	Данные каждой лаборатории должны быть представлены одним значением (которое может быть средним, медианой или другой оценкой.

b)	Информация и результаты от лабораторий должны быть исследованы на наличие технических ошибок, и результаты, признанные технически необоснованными, должны удаляться из набора данных перед применением робастных методов;

c)	Обычно не должно быть менее 10 точек данных после того, как какие-либо результаты были удалены по техническим причинам

d)	Большинство значений в наборе данных (обычно центральный участок) должны быть приблизительно нормально распределены или, как минимум, симметрично распределены (после преобразования, если потребуется);

e)	Не должно быть значительной группировки по методу измерений, территориальному происхождению и т.д.

f)	Пропорция резко отклоняющихся значений в наборе данных не должна превышать половину точки срыва в используемом оценивании.

Способы робастного оценивания, приведённые в Таблице В.1, не составляют исчерпывающий список; Алгоритм А и оценка Хампеля могут быть скорректированы, путём изменения корректировочных параметров, и существует широкий диапазон альтернативных алгоритмов. Можно использовать варианты приведённых алгоритмов и другое робастное оценивание, если они демонстрируют аналогичные или лучшие характеристики, чем оценивание, указанное в Таблице В.1. Характеристики другого оценивания можно оценить по теоретической точке срыва, относительной эффективности и любым другим дополнительным свойствам (таким, как устойчивость к асимметрии или характеристики по меньшим наборам данных), которые могут подходить для применения.

Количество данных, упомянутых в с) выше, может быть меньше 10, если производитель СО может продемонстрировать адекватные характеристики выбранного оценивания по типичным наборам данных для рассматриваемого применения.

Примечание 1 – Верхний предел на на доле экстремальных значений намерено устанавливается значительно ниже порогового значения оценивания для предотвращения неблагоприятного влияния увеличивающейся доли выбросов и потому, при превышении этой доли целесообразно рассмотреть вопрос об отказе от проведения сертификации из-за недостатка согласованности между лабораториями.

Примечание 2 – В способах оценивания, приведённых в Таблице В.1, не используются представленные неопределённости или информация о внутрилабораторной прецизионности. Они и простое среднее арифметическое поэтому наиболее подходят, в тех случаях, когда неопределённости, связанные с лабораторными средними значениями, либо недоступны, либо ненадёжны.

Примечание 3 – Большинство робастных оценок можно скорректировать на увеличенную устойчивость к выбросам за счёт уменьшенной относительной эффективности путём изменения корректирующих параметров. Наилучшее равновесие между эффективностью (влияющей на неопределённость) и устойчивостью к выбросам зависит от распределения данных, включая выбросы. Корректирующие параметры, обеспечивающие относительную эффективность между 0,80 и 0,95 для нормального распределения, типичны.

Таблица В.1 – Некоторые способы робастного оценивания и их свойства

| Робастный метод | Оценённый параметр совокупности (Примечание 1) | Относительная эффективность eR (Примечание 2, Примечание 3) | Точка срыва (Примечание 4 Примечание 5) | Ссылочный документ (Примечание 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выборочное среднее | Среднее | 1,0 | 0 % |  |
| Медиана | Среднее | 0,67 | 50 % |  |
| Алгоритм А | Среднее и стандартное отклонение | 0,97a,b, 0,73c | 25 % | ISO 5725-5, ISO 13528 |
| Хампель (с Qn или шкалой MADe) | Среднее | 0,96d | 50 % | ISO 13528 |
| Выборочное стандартное отклонение | Стандартное отклонение | 1,0 | 0 % |  |
| Нормализованный интерквантильный размах (nIQR) | Стандартное отклонение | 0,37 | 25 % | ISO 13528 |
| Взвешенное абсолютное отклонение медианы (MADe) | Стандартное отклонение | 0,37 | 50 % | ISO 13528 |
| Qn | Стандартное отклонение | 0,81 | 50 % | ISO 13528 |
| Примечание 1 – Строго говоря, указанная здесь совокупность является исходным нормальным распределением, которое, как предполагается, загрязнено выбросами. Примечание 2 – Относительная эффективность является показателем изменчивости оценивания, при его применении к нормально распределённым данным. Это дисперсия оценивания, делённая на дисперсию среднего арифметического или (для оценивания стандартного отклонения) на выборочное стандартное отклонение тех же данных. Высокая эффективность лучше. Приведённые здесь эффективности – это эффективность большой выборки; для указанных здесь способов оценивания, относительная эффективность (по сравнению со средним или стандартным отклонением) незначительно улучшается для небольших наборов данных. Примечание 3 – Если робастное оценивание не так эффективно как среднее для нормально распределённых данных (относительная эффективность < 1,0), то для других распределений с более тяжёлыми хвостами или выбросами, робастное оценивание быстро улучшает среднее арифметическое; то же самое справедливо для выборочного стандартного отклонения и соответствующих робастного оценивания стандартного отклонения. Примечание 4 – Пороговое значение является показателем устойчивости оценивания к доле предельных выбросов. Чем выше, тем лучше Примечание 5 – Определение порогового значения, используемое здесь - доле большого нормально распределённого набора данных, который можно переместить к +бесконечности без перемещения оценки к бесконечности. Например, если всего около 50 % набора данных замещается +бесконечностью, медиана останется в рамках оставшихся конечных данных. Примечание 6 – Приведены ссылки на Стандарты ISO, в число которых не входят стандарты на среднее, медиану и выборочное стандартное отклонение, которые хорошо известны. Примечание 7 – Информация о характеристиках в этой Таблице приведена из ISO.[10] a Для корректирующего параметра 1,5, как в Алгоритме А ISO 5725-5 и ISO 13528. b Эффективность для Алгоритма А оценивания среднего с корректирующим параметром k = 1,5 как в ISO 5725-3. c Эффективность для Алгоритма А оценивания стандартного отклонения с корректирующим параметром k = 1,5. d Эффективность для Алгоритма Хампеля с корректирующими параметрами k = 1,5, b = 3,0, c = 4,0 как в ISO 13528. |  |  |  |  |

В.5.2	Оценивание неопределённостей робастного оценивания

Неопределённость любого оценивания, основанного на оценивании параметра положения, полученном непосредственно по межлабораторным данным, частично зависит от применённого способа оценивания и частично – от распределения, из которого получены данные. Для нормально распределённых данных, статистическая неопределённость, связанная с робастным оцениванием, выражается в виде

(B.25)

В робастном оценивании, однако, редко применяются нормально распределённые данные; в нём используются данные, включающие более высокую долю значений далеко от (истинного) среднего и могущие включать очень резко отклоняющиеся результаты. При этих обстоятельствах неопределённость всегда выше, чем выраженная Формулой (В.25). Тогда соответствующая неопределённость сильно зависит от распределения. Наиболее распространённый метод приписывания неопределённостей оценкам ненормально распределённых данных - метод моделирования или повторного образования выборки. При отсутствии неопределённостей, основанных на исследовании с помощью моделирования или повторных выборках из конкретного набора данных, неопределённость характеризации для робастного оценивания должна быть не менее

(B.26)

Показатель 1,253 в Формуле (В.26) основан на стандартном отклонении медианы или на эффективности медианы как оценке среднего в большом наборе результатов, полученных из нормального распределения .Хотя эффективность более сложных робастных методов может быть намного выше, чем эффективность медианы, этот показатель рекомендуется как консервативное (высокая) оценивание для обеспечения незначительной ненормальности.

# Приложение С
(информативное)

Примеры

# С.1	Исследование однородности

Было выполнено исследование межэкземплярной однородности в рамках проекта приготовления сертифицированного стандартного образца хрома в почве. В Таблице С.1 приведены данные об исследовании однородности.

# Таблица C.1 — Данные измерений в рамках исследования межэкземплярной однородности хрома в почве

| Экземпляр № | Результат № 1 | Результат № 2 | Результат № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121,30 | 128,74 | 119,91 |
| 2 | 120,87 | 121,32 | 119,24 |
| 3 | 122,44 | 122,96 | 123,45 |
| 4 | 117,60 | 119,66 | 118,96 |
| 5 | 110,65 | 112,34 | 110,29 |
| 6 | 117,29 | 120,79 | 121,42 |
| 7 | 115,27 | 121,45 | 117,48 |
| 8 | 118,96 | 123,78 | 123,29 |
| 9 | 118,67 | 116,67 | 114,58 |
| 10 | 126,24 | 123,51 | 126,20 |
| 11 | 128,65 | 122,02 | 121,93 |
| 12 | 126,84 | 124,72 | 123,14 |
| 13 | 122,61 | 128,48 | 126,20 |
| 14 | 118,95 | 123,82 | 118,11 |
| 15 | 118,74 | 118,23 | 117,38 |
| 16 | 119,74 | 121,78 | 121,01 |
| 17 | 121,21 | 123,28 | 116,38 |
| 18 | 129,30 | 124,10 | 122,02 |
| 19 | 136,81 | 129,80 | 128,47 |
| 20 | 127,81 | 117,66 | 122,90 |
| Примечание – Все результаты указаны в миллиграммах на килограмм. |  |  |  |

Таблица ANOVA, приведенная в Таблице С.2, может быть рассчитана исходя из данных Таблицы С.1 с использованием, например, программное обеспечение для работы с электронными таблицами.

# Таблица C.2 — Таблица ANOVA для исследования межэкземплярной однородности хрома в почве

| Источник вариации | Сумма квадратов | Степени свободы | Средний квадрат величины M |
| --- | --- | --- | --- |
| Между экземплярами | 1 037,1 | 19 | 54,59 |
| Внутри экземпляра | 330,5 | 40 | 8,26 |
| Итог | 1 367,6 | 59 |  |

Дисперсия между группами (межэкземплярная дисперсия в рамках исследования однородности) оценивается при помощи Формулы (С.1):

mg2 kg−2	(C.1)

Межэкземплярное стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень этой дисперсии (Формула (С.2)):

mg kg−1	(C.2)

Стандартное отклонение повторяемости может быть рассчитано из Mwithin как в Формуле (С.3)

mg kg−1	(C.3)

# С.2		Межэкземплярная однородность с учетом ограниченной повторяемости метода испытания

Пример взят из [63], сертификация каталитической концентрации гамма-глутамилтрансферазы в ткани свиной почки. Ткань свиной почки была растворена при помощи хлорида натрия и гомогенизирована. После неоднократного осаждения, продукт был очищен хроматографическим методом на колонке DEAE Trisacryl column и хроматографическим методом на колонке с гидроксиапатитом. Альбумин бычьей сыворотки c массовой концентрации 60 г/л был выбран в качестве матрицы, так как его добавление не изменяло каталитические свойства частично очищенного энзима. Процедура фасовки была проверена взвешиванием 101 ампул, отобранных через одинаковые интервалы времени. В процессе фасовки не было обнаружено тренда. На последнем этапе материал был лиофилизирован.

Материал был проверен на наличие загрязняющих энзимов, чистоту, содержание воды и остаточного кислорода, и был признан подходящим для статуса ССО.

Для количественного определения межэкземплярной вариации данные для оценивания однородности были взяты из проведённого ранее исследования по сертификации, включающего 20 ампул, каждая из которых была измерена 6 раз. Был проведен ANOVA на базе данных, сгруппированных по ампулам. Были рассчитаны внутриэкземплярное стандартное отклонение (sr) и межэкземплярное стандартное отклонение (sbb). Результаты дисперсионного анализа, включая средние квадраты и оценивание стандартных отклонений на различных уровнях, представлены в Таблице С.3

# Таблица C.3 — Результаты по каталитической концентрации гамма-глутамилтрансфераза в ткани почки свиньи (относительные значения представлены в круглых скобках)

| Среднее значение | 67,78 IU/l |
| --- | --- |
| Mbetween | 1,76 IU2/l2 |
| Mwithin | 1,63 IU2/l2 |
| sr | 1,28 IU/l (1,88 %) |
| sbb | 0,147 IU/l (0,22 %) |
| u′bb | 0,196 IU/l (0,29 %) |

Межэкземплярное стандартное отклонение вычисляется по Формуле (С.4)

(C.4)

Что дает оценку sbb равную 0,147 IU/l, эквивалентную относительному значению 0,22 %. В этом случае, стандартное отклонение внутри группы имеет 100 степеней свободы. Стандартное отклонение повторяемости может быть рассчитано из Mwithin (Формула С.5)

(C.5)

Это значение было признано слишком большим для обеспечения убедительного доказательства, того, что неоднородность всего лишь 0,22 % относительных. Соответственно производитель СО предпочёл использовать более консервативное значение неопределенности, связанной с неоднородностью, обозначаемое u'bb, на основании рекомендации [64] как в Формуле (С.6)

(C.6)

(Это выражение может быть оценено как стандартная неопределенность внутриэкземплярного стандартного отклонения). В [16] рекомендуется использовать бóльшее значение из sbb и u’bb рассчитанных, как указано выше; соответственно, значение 0,196 IU/l было использовано в качестве неопределенности, связанной с межэкземплярной вариацией.

# С.3	Оценивание однородности с использованием рандомизированного блочного плана

# С.3.1 История и общие сведения

Исследование межэкземплярной однородности было выполнено в рамках проекта изготовления стандартного образца, сертифицированного на содержание анионов в речной воде. В данном примере использованы данные по сульфату. Исследование было проведено как рандомизированный блочный план, в рамках которого 15 экземпляров СО были измерены однократно в каждой из трех различных серий измерений. Каждая серия была рандомизирована отдельно, чтобы экземпляры были представлены в разном порядке в каждой серии. Данные по сульфату, упорядоченные по номеру экземпляра СО, приведены в Таблице С.4

# Таблица C.4 — Данные по однородности для сульфата (mg l−1)

| Экземпляр | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 79,737 | 79,036 | 80,196 |
| 127 | 80,177 | 78,367 | 80,005 |
| 199 | 79,950 | 78,555 | 80,040 |
| 248 | 78,970 | 79,070 | 79,299 |
| 309 | 79,164 | 78,865 | 79,567 |
| 375 | 79,315 | 77,810 | 80,250 |
| 439 | 79,720 | 79,142 | 80,424 |
| 482 | 80,102 | 78,217 | 80,342 |
| 571 | 80,457 | 78,569 | 80,022 |
| 662 | 80,105 | 78,280 | 80,770 |
| 689 | 80,550 | 79,333 | 80,530 |
| 775* | 79,215 | 78,442 | 77,919 |
| 841 | 79,96 | 78,947 | 80,313 |
| 911 | 79,637 | 79,574 | 80,107 |
| 973 | 79,710 | 78,614 | 80,385 |
| Порядок серий, который был рандомизирован, не показан. *Экземпляр 775 демонстрирует резко отклоняющееся значение и был исключен: см текст. |  |  |  |

Графическое представление всех данных в Таблице C.4 (Рисунок C.1) демонстрирует явное влияние серии, вместе с одним резко отклоняющимся значением (связанным с экземпляром 775) в серии 3. Выброс был приписан плохой форме хроматографического пика. К вариантам исключения выбросов относится исключение отдельных значений или исключение экземпляра СО, подверженного воздействию. В этом случае, для сохранения сбалансированного плана и упрощения анализа данных, все три повторных измерения этого экземпляра были исключены, и оставлены технически пригодные данные по 14 экземплярам.

# С 3.2 Оценивание

Двухфакторный (также часто называемый “двусторонним”) дисперсионный анализ (ANOVA), без повторных измерений был проведен на базе данных, представленных в Таблице С.5. Таблица с результатами ANOVA приведена как Таблица С.5, с подтверждением значительного влияния серии.

Таблица C.5 — Таблица двухфакторного ANOVA для данных по сульфату

|  | Dfa | Sum Sqb | Mean Sqc | F valued | Pr(>F)e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экземпляр | 13 | 3,065 1 | 0,2358 | 1,3476 | 0,249 6 |
| Серия | 2 | 15,409 3 | 7,704 6 | 44,036 4 | 4,48e-09 |
| Остатки | 26 | 4,549 0 | 0,175 0 |  |  |
| a Степени свободы. b Сумма квадратов. c Средний квадрат. d F-критерий Фишера (средний квадрат, деленный на средний квадрат разности). e p-значение (вероятность превышения наблюдаемого значения F-критерия Фишера при основной гипотезе дисперсии с нулевым влиянием). |  |  |  |  |  |

Обозначение

| X | номер экземпляра |
| --- | --- |
| y | сульфат как (мг/л) |

Примечание – Вертикальные пунктирные линии определяют границы отдельных серий (От серии 1 к Серии 3 на Рисунке). Номера экземпляров от 1 до 15 в данном графическом обозначении соотносятся с номерами 15 экземпляров в Таблице С.4 в порядке номеров экземпляров.

# Рисунок C.1 — Наблюдения по сульфату в кандидате стандартного образца

Внутриэкземплярная и межэкземплярная дисперсии  и  оцениваются по формулам (С.7) и (С.8) как указано в 7.7.4:

(C.7)

где Mw обозначает внутриэкземплярный средний квадрат, задающий sw = 0,418 3 mg l−1 и

(C.8)

где MA обозначает межэкземплярный средний квадрат и n0 - число наблюдений на экземпляр (идентичное числу серий в простом рандомизированном блочном плане). Это дает sbb = 0,142 4 mg l−1.

Примечание 1 – Для сравнения, однофакторный дисперсионный анализ применительно к тем же данным, сгруппированным только по экземплярам, дает тот же межэкземплярный средний квадрат (0,235 8), но значительно завышенный средний квадрат разности 0,712 8. Это ошибочно приведет к нулевой оценке межэкземплярной дисперсии , что занизит оценку неопределенности, связанную с однородностью или, если поправки на однородность были основаны на внутриэкземплярном члене, - к значительному завышению этой оценки

Примечание 2 – Описанный здесь рандомизированный блочный план эксперимента, в котором каждый экземпляр СО появляется в каждой серии измерений, является примером факторного полного или «перекрестного» плана эксперимента. Двухфакторный дисперсионный анализ для перекрестных планов эксперимента отличается от двухфакторного ANOVA для вложенных планов описанного в B.2.

# С4	Оценивание однородности: простой план эксперимента с поправкой на линейный тренд

# С.4.1 История и общие сведения

Исследование межэкземплярной однородности выполнялось в рамках проекта по изготовлению сертифицированного стандартного образца конгенеров виски. 35 экземпляров СО были дважды измерены для исследования однородности в одной серии измерений методом газовой хроматографии, при этом, повторные измерения проводились в произвольном порядке. В Таблице С.10 приведены данные исследования однородности и остатки для линейного приближения к данным (см. ниже). В Таблице номер экземпляра соответствует порядку заполнения, тогда, как Позиция относиться к последовательности выполнения измерений в рамках серии.

Согласно 7.7.1 данные были нанесены на график в порядке экземпляров СО и серии измерений. Графическое изображение в порядке серии измерений приведено на Рисунке C.2. Видна умеренная тенденция к повышению, объяснимая дрейфом показаний прибора; сплошная линия демонстрирует прямую линию наименьших квадратов, согласованных с данными. Результаты регрессии представлены в Таблице С.6; они демонстрируют очень значимое влияние Позиции (наклон линии), на что указывает низкое p-значение (“Pr(>|t|)” в Таблице).

# Таблица C.6 — Регрессионная статистика по метанолу относительно порядкового номера в серии

|  | Оценкаa | Стандартная погрешностьb | Значение t b | Pr(>¦t¦)c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрезок прямой | 5,333 7 | 0,049 8 | 107,15 | < 2e-16 |
| Позиция | 0,004 0 | 0,001 1 | 3,69 | 0,000 45 |
| a Коэффициенты и стандартные погрешности («Стд. погрешность») приведены до четырех десятичных знаков. b t-статистика (оценка деленная на стандартную погрешность. c p-значение (вероятность превышения наблюдаемого значения t-статистики при основной гипотезе нулевого градиента). |  |  |  |  |

Тренд не настолько сильный, чтобы требовать отказа от серии измерений и выполнения повторного анализа, и визуальная проверка графика дает основание предполагать, что линейное приближение обеспечивает достаточно точную аппроксимацию. Таким образом, статистическая обработка используется для исключения негативного влияния тренда. Проиллюстрированы два варианта; поправки с последующим классическим дисперсионным анализом, и (только для сравнения результатов) результаты моделирования смешанных эффектов, которые одновременно объединяют тренд и влияние экземпляра.

Обозначения

| X - | порядковый номер серии |
| --- | --- |
| Y - | метанол (мг/100мл) |

Примечание – Сплошная линия — это линейное приближение к данным. "Порядковый номер серии" соответствует "Положению" в Таблице С.10.

# Рисунок C.2— Результаты по метанолу в кандидате СО виски, представленных на графике в порядке выполнения измерений

# С.4.2 Метод 1: Поправка на тренд с последующим классическим ANOVA

На начальном этапе линейный тренд вычитается из данных. Результаты представлены в виде Остатка в Таблице 10

Примечание – Остатки соответствуют вычитанию как свободного члена, так и члена положения в линейной модели. Так как последующий дисперсионный анализ допускает суммируемость эффектов экземпляров и случайной погрешности, было бы в равной степени обосновано исключить член положения и оставить данные по свободному члену без изменений.

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) затем применяется к остаткам, при этом, Экземпляр является фактором группировки. Первоначальная таблица ANOVA по данным с поправкой на тренд представлена в Таблице С.7.

# Таблица C.7 — первоначальный ANOVA применительно к остаточным погрешностям однородности виски

|  | Ссa | Сум Квb | Средний Квc | F значениеd | Pr(>F)e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межэкземплярный | 34 | 1,764 6 | 0,051 90 | 1,714 6 | 0,058 65 |
| Внутриэкземплярный | 35 | 1,059 5 | 0,030 27 |  |  |
| a Степени свободы. b Сумма квадратов. c Средний квадрат. d F-критерий Фишера (средний квадрат, деленный на средний квадрат разности). e p-значение (вероятность превышения наблюдаемого значения F-критерия при основной гипотезе дисперсии с нулевым эффектом). |  |  |  |  |  |

Поскольку остатки в Таблице С.10 возникают из линейной модели с градиентом (Позиция) и свободными членами, однако, таблица ANOVA, приведенная в таблице С.7, не совсем корректна, так как ANOVA предполагает, что только вычитается только истинное среднее. Поэтому делается небольшая поправка за счет:

a) вычитания дополнительной степени свободы из внутриэкземплярных степеней свободы в таблице ANOVA для учета градиентного члена и

b) и пересчета среднего квадрата разности путём деления соответствующей суммы квадратов на скорректированное число степеней свободы. Получившаяся в результате скорректированная таблица ANOVA приведена (с соответствующими вычислениями) как Таблица С.8.

Хотя поправка на внутриэкземплярный средний квадрат мала, межэкземплярный член использует различие между средними квадратами, и поправка иногда может быть велика по сравнению с требуемым различием.

Если для внесения поправки на тренд используется более сложная модель, поправка на внутриэкземплярные степени свободы должна учитывать число параметров используемой модели. Как правило, если в модели имеется q параметров, q−1 вычитается из степеней свободы внутри группы.

# Таблица C.8 — Таблица ANOVA, скорректированная на степени свободы линейной модели

|  | Ссa | Сум Квb | Средний Квc | F значениеd | Pr(>F)e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межэкземплярный | 34 | 1,764 6 | 0,051 90 | 1,714 6 | 0,058 65 |
| Внутриэкземплярный | (35–1) = 34 | 1,059 5 | 1,059 5/34 = 0,031 16 |  |  |
| a Степени свободы. b Сумма квадратов. c Средний квадрат. d F-критерий Фишера (средний квадрат, деленный на средний квадрат разности). e p-значение (вероятность превышения наблюдаемого значения F-критерия при основной гипотезе дисперсии с нулевым эффектом |  |  |  |  |  |

Определение внутри- и межэкземплярных стандартных отклонений sbb и sw теперь выполняется как в 7.7.3:(Формула С.9)

(С.9)

Что дает межэкземплярное стандартное отклонение sbb, равное 0,101 8 мг/100 мл. Внутриэкземплярное стандартное отклонение sw это корень квадратный среднего квадрата разности, который равен 0,176 5 мг/100 мл.

Для сравнения, оценки sbb и sw полученные из анализа данных без поправки на тренд в этом случае составляли 0,092 8 мг/100 мл и 0,201 6 мг/100 мл, соответственно, немного занижая межэкземплярное стандартное отклонение при завышении внутриэкземплярного стандартного отклонения.

# С.4.3 Метод 2: Включение тренда серии измерений в анализ

Согласно статистической терминологии, эффект одного тренда серии измерений чаще всего моделируется, как так называемый «фиксированный эффект» в то время, как межэкземплярное влияние считается случайным. Наиболее распространённый метод объединения и оценивания фиксированных и случайных эффектов вместе — это использование так называемого моделирования «смешанных эффектов» (см., например, [26]). Модели со «смешанными эффектами» одновременно оценивают дисперсии для случайных эффектов, особенно межэкземплярный эффект, и коэффициенты для смешанных эффектов, таких как наклон и сдвиг тренда. Этот метод соответственно модифицируется в случае любой потери степеней свободы. Поскольку интерес представляют внутри- и межэкземплярные дисперсии с минимальным смещением, соответствующим критерием подгонки является метод максимального правдоподобия (REML) (см. 7.7.6). Это требует соответствующего статистического программного обеспечения. В следующем примере, был использован пакет «Нелинейные смешанные эффекты» (nlme) [65] в пакете R открытого программного обеспечения [66]. Так как спецификация выполнение модели полностью зависят от используемого программного обеспечения, интерес представляют только результаты. Они приведены, с краткими комментариями по каждому, в виде Таблицы С.9.

Обратите внимание, что результаты близко согласуются с классическими расчётами в C.4.2. Главными преимуществами являются:

—	При наличии подходящего программного обеспечения, расчёты требуют меньшего количества операций. В этом случае, результаты, приведенные в Таблице, C.9 требуют единственной команды и не требуют дальнейших расчётов. Это отличается от отдельных подгонок линейной модели, расчёта таблицы ANOVA, правки таблицы ANOVA и ручного вычисления стандартных отклонений, требуемых в рамках классического подхода, используемого в C.4.2.

—	Так как модель одновременно включает как случайные межэкземплярные эффекты, так и тренд, линейная модель лучше объединяет частичное смешивание эффекта позиции экземпляра и последовательности в рамках серии, что может периодически приводить к чрезмерной или недостаточной интерпретации результатов линейной регрессии, применяемых без учёта случайной погрешности от с межэкземплярных эффектов.

—	Использование критерия REML обеспечивает получение оценок дисперсии с минимальным смещением, которые гарантированно неотрицательные; классический анализ может привести к отрицательным оценкам дисперсии, которые требуют дополнительных действий.

# Таблица C.9 — Выходные данные программного обеспечения от моделирования смешанных эффектов

| Выходные данные программного обеспечения | Замечания |
| --- | --- |
| Модель | Краткая информация о входных данных и методе подбора |
| Подгонка линейной модели смешанных эффектов при помощи REML Данные: meoh/метанол Логарифмическое ограниченное правдоподобие: 5,537 651 | Набор данных был названа “meoh”/метанол; - логарифмическое ограниченное правдоподобие — это возвращаемое значение критерия подбора для модели наилучшего соответствия. |
| Фиксированные эффекты: Метанол ~ Позиция | Формула «Метанол ~ Позиция» для части модели с фиксированными эффектами означает, что метанол моделируется как простая линейная функция положения, точно так же как показано для классической линейной регрессии. Коэффициенты модели можно сравнить с коэффициентами в Таблице C.6, хотя, как правило, они не будут идентичными. |
| Отрезок Позиция 5,328 8 0,004 173 |  |
| Случайные эффекты: Формула ~1¦Экземпляр | Случайный эффект моделируется как простой эффект экземпляра |
| Межэкземплярное стандартное отклонение: 0,104 2 Внутриэкземплярное стандартное отклонение: 0,175 5 | Случайные эффекты приведены как требуемые стандартные отклонения. |
| Число наблюдений: 70 Число групп: 35 | Суммарная информация по размеру групп для случайных эффектов |

Межэкземплярное стандартное отклонение в Таблице даёт оценку sbb, в то время как внутриэкземплярное стандартное отклонение соответствует sw.

# Таблица C.10— Результаты по метанолу в кандидате СО виски

| Позиция | Экземпляр | Метанол мг/100мл | Остаток мг/100мл |  | Позиция | Экземпляр | Метанол мг/100мл | Остаток мг/100мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 421 | 5,203 2 | −0,138 6 |  | 40 | 383 | 5,389 4 | −0,106 3 |
| 3 | 896 | 5,093 2 | −0,252 7 |  | 41 | 1 036 | 5,487 3 | −0,012 4 |
| 4 | 1 482 | 5,510 2 | 0,160 3 |  | 42 | 441 | 5,496 4 | −0,007 4 |
| 5 | 406 | 5,562 5 | 0,208 5 |  | 43 | 441 | 5,599 2 | 0,091 4 |
| 6 | 875 | 5,035 2 | −0,322 8 |  | 45 | 896 | 5,458 7 | −0,057 2 |
| 7 | 1 263 | 5,426 | 0,063 9 |  | 46 | 729 | 5,611 9 | 0,092 |
| 8 | 787 | 5,022 3 | −0,343 8 |  | 47 | 53 | 5,630 1 | 0,106 1 |
| 9 | 224 | 5,186 6 | −0,183 6 |  | 48 | 956 | 5,646 3 | 0,118 3 |
| 10 | 687 | 5,548 9 | 0,174 7 |  | 49 | 813 | 5,377 6 | −0,154 5 |
| 11 | 337 | 5,575 5 | 0,197 2 |  | 50 | 602 | 5,315 6 | −0,220 5 |
| 13 | 602 | 5,203 9 | −0,182 5 |  | 51 | 1 337 | 5,288 8 | −0,251 4 |
| 14 | 105 | 5,478 1 | 0,087 7 |  | 52 | 506 | 5,581 | 0,036 8 |
| 15 | 1 482 | 5,591 3 | 0,196 8 |  | 53 | 1 129 | 5,129 8 | −0,418 5 |
| 16 | 1 200 | 5,303 9 | −0,094 6 |  | 54 | 1 337 | 5,430 2 | −0,122 1 |
| 17 | 406 | 5,370 7 | −0,031 9 |  | 56 | 1 421 | 5,039 3 | −0,521 1 |
| 18 | 658 | 5,510 3 | 0,103 7 |  | 57 | 337 | 5,810 1 | 0,245 6 |
| 19 | 1 368 | 5,355 8 | −0,054 8 |  | 58 | 190 | 5,657 | 0,088 5 |
| 20 | 1 368 | 5,550 8 | 0,136 1 |  | 59 | 1 309 | 5,407 2 | −0,165 4 |
| 21 | 296 | 5,787 5 | 0,368 8 |  | 60 | 224 | 5,586 9 | 0,010 3 |
| 23 | 985 | 5,137 1 | −0,289 7 |  | 61 | 729 | 5,940 4 | 0,359 7 |
| 24 | 687 | 5,628 6 | 0,197 7 |  | 62 | 296 | 5,439 4 | −0,145 3 |
| 25 | 1 163 | 5,371 9 | −0,063 |  | 63 | 1 200 | 5,770 3 | 0,181 5 |
| 26 | 506 | 5,327 1 | −0,111 9 |  | 64 | 875 | 5,796 1 | 0,203 3 |
| 27 | 9 | 5,657 | 0,214 |  | 65 | 53 | 5,665 | 0,068 1 |
| 28 | 1 507 | 5,320 8 | −0,126 3 |  | 67 | 105 | 5,640 6 | 0,035 6 |
| 29 | 9 | 5,864 6 | 0,413 5 |  | 68 | 151 | 5,494 9 | −0,114 1 |
| 30 | 1 129 | 5,467 7 | 0,012 5 |  | 69 | 1 074 | 5,594 8 | −0,018 3 |
| 31 | 985 | 5,284 7 | −0,174 5 |  | 70 | 1 507 | 5,290 3 | −0,326 8 |
| 32 | 956 | 5,804 1 | 0,340 8 |  | 71 | 1 074 | 5,628 2 | 0,007 |
| 34 | 658 | 5,331 3 | −0,140 1 |  | 72 | 564 | 5,912 5 | 0,287 3 |
| 35 | 383 | 5,919 3 | 0,443 9 |  | 73 | 1 036 | 5,765 1 | 0,135 9 |
| 36 | 1 263 | 5,584 1 | 0,104 6 |  | 74 | 1 163 | 5,458 2 | −0,175 1 |
| 37 | 813 | 5,303 9 | −0,179 6 |  | 75 | 787 | 5,675 7 | 0,038 4 |
| 38 | 151 | 5,578 9 | 0,091 3 |  | 76 | 564 | 5,561 4 | −0,08 |
| 39 | 1 309 | 5,308 4 | −0,183 2 |  | 77 | 190 | 5,793 6 | 0,148 2 |
| «Позиция» соответствует последовательности в рамках серии; Наблюдения по КК были исключены. «Экземпляр» соответствует последовательности фасовки СО «Метанол» — это значение, полученное для исследуемого свойства, представленное до четырёх десятичных знаков. «Остаток» дает остатки для линейного приближения к представленным данным; остатки округляются до четырёх десятичных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение D
(информативное)

Оценивание неопределённости измерений

Основной документ, в котором описывается оценивание неопределённости измерений – это ISO/IEC Guide to the expression of uncertainty in measurement (“the GUM”) [4]. В Разделе 8 ISO/IEC 98-3:2008 представлена подробная процедура объединения неопределённостей, происходящих из различных источников неопределённости. Эту процедуру можно кратко изложить следующим образом:

a)	Выразите математически отношение между значением сертифицируемого свойства и всеми входными величинами, от которых зависит это значение свойства. Это отношение должно включать все величины, которые могут внести значительный вклад в неопределённость значения свойства, и оно называется модель измерений.

b)	Определите значения для всех входных величин либо на основе статистического анализа ряда данных, либо другими средствами.

c)	Оцените стандартную неопределённость для всех входных величин, используя статистический анализ данных или другие средства (такие, как ссылка на сертификаты, или профессиональное суждение).

d)	Оцените ковариации между любыми входными величинами.

е)	Рассчитайте значение свойства (х), т.е. значение сертифицируемого свойства.

f)	Определите суммарную стандартную неопределённость, связанную со значением свойства, из стандартных неопределённостей и ковариаций, связанных с входными величинами.

g)	Определите интервал охвата с заданным уровнем доверия (часто 95 %). При симметричных распределениях интервал охвата может быть указан в виде расширенной неопределённости, полученной путём умножения стандартной неопределённости, связанной со значением свойства, на коэффициент охвата k.

h) 	Значение свойства должно быть представлено вместе с его коэффициентом охвата, обычно путём указания нижней и верхней границ интервала. Для целей распределения неопределённостей, стандартная неопределённость, связанная со значением свойства, должна также указываться. В тех случаях, где распределение свойства симметричное, этот интервал охвата может быть указан, как расширенная неопределённость U и коэффициент охвата k.

Во многих случаях можно следовать описываемому выше подходу. Однако, существуют ситуации, когда следует выбирать другие подходы, рассмотренные в GUM [4]. Такие ситуации включают

—	случаи, когда нет закрытой математической формы для модели, описывающей отношение между значением свойства и входными величинами, и

—	случаи, когда линейная аппроксимация, полученная с использованием формул для объединения и распределения неопределённостей, явно недействительна.

Для нелинейных моделей измерений должна быть подтверждена обоснованность применения закона распределения погрешностей. В случае возникновения сомнений, следует использовать методы Монте Карло, описанные в Приложении 1 к GUM [5].

При сертификации совокупности свойств, имеющих общие влияющие величины (например, сертифицированные значения по набору калибровочных эталонов при различных концентрациях, полученных из одного исходного раствора), корреляции между различными значениями могут быть достаточно большими, что приводит к необходимости предоставления конечным пользователям информацию о ковариации. В этих случаях можно использовать многовариантный подход к оцениванию неопределённости для получения ковариационной матрицы, связанной с совокупностью значений свойства. В Приложении 2 к GUM [6] даны подробные сведения по этому подходу.

Подробная информация о способах оценивания отдельных составляющих неопределённости рассмотрена в GUM [4] и в его приложениях. Во многих случаях можно определить совокупные составляющие неопределённости для получения преимущества от существующих данных, таких как результаты валидационных исследований, как это описано в Главе 7 [51].

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3534-2 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3534-2-2019 «Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 2: Прикладная статистика» |
| ISO 3534-3, Статистика – Словарь и условные обозначения. Часть 3: Планирование экспериментов | - | - |
| ISO Guide 30, | IDT | ГОСТ ISO Guide 30-2019 «Стандартные образцы. Некоторые термины и определения» |
| ISO/IEC Guide 99 | MOD | РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения» |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: – IDT – идентичные стандарты; – MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] ISO Guide 33 | Стандартные образцы — Надлежащая практика применения стандартных образцов, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2015, стр.31 |
| --- | --- |
| [2] ISO Guide 31 | Стандартные образцы — Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2015, стр.10 |
| [3] ISO/IEC Guide 99 | Международный словарь по метрологии — основные и общие понятия и соответствующие требования (VIM), Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2007, стр.92 |
| [4] ISO/IEC Guide 98-3 | Неопределённость измерений — Чaсть 3: Руководство по выражению неопределённости в измерении (GUM:1995), Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2007, стр.120 |
| [5] ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1 | Неопределённость измерений — Чaсть 3: Руководство по выражению неопределённости в измерении (GUM:1995) / Приложение 1: Распространение распределений с помощью метода Монте Карло, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2007, стр.88 |
| [6] ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl.2 | Неопределённость измерений — Чaсть 3: Руководство по выражению неопределённости в измерении (GUM:1995) / Приложение 2:Модели с любым числом выходных величин, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2007, стр.73 |
| [7] Doc. BCR/48/93 | Руководство по производству и сертификации стандартных образцов BCR. Европейская Комиссия, Брюссель, 1994 |
| [8] ISO 2859 (все части) | Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 1999 |
| [9] ISO/REMCO Position Paper | Необходимость оценивания коммутативности стандартных образцов, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2014, |
| [10] ISO 13528 | Статистические методы для проверки квалификации путём межлабораторного сравнения, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2015, стр.89 |

[11]	Box, G.E.P., Hunter, J.S., Hunter, W.G. Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery, Second edition, J. Wiley and Sons, 2005

[12]	Ellison, S.L.R., Grimes, N., Fardus, F., Ellison, M.P.L. Use of a replicated Latin square design in a homogeneity test for high purity organic melting point standards, 2012, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 17, p. 283 to 290

[13]	Van der Veen, A.M.H., Linsinger, T.P.J., Lamberty, A., Pauwels, J. Uncertainty calculations in the certification of reference materials 4. Characterisation and certification, 2001, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 6, p. 290 to 294

| [14] ISO 5725-3 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений — Чaсть 3: Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 1994, стр.25 |
| --- | --- |

[15]	Searle S.R., Casella G., McCulloch C.E. Variance components. J. Wiley and Sons, 2006

[16]	Linsinger, T.P.J., Pauwels, J., Van der Veen, A.M.H., Schimmel, H., Lamberty, A. Homogeneity and Stability of Reference Materials, 2001, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 6, p. 20 to 25

[17]	Ingamells C.O., Switzer P. A proposed sampling constant for use in geochemical analysis, 1973, Talanta, Vol 20 pp. 547–568

[18]	Van der Veen, A.M.H., Linsinger, T.P.J., Lamberty, A., Pauwels, J. Uncertainty calculations in the certification of reference materials. 2. Stability study, 2001, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 6, p. 257 to 263

[19]	Lamberty, A., Schimmel, H., Pauwels, J. The study of the stability of reference materials by isochronous measurements 1997, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Vol. 360, p. 359 to 361

[20]	IC H Q1D, Bracketing and matrixing designs for stability testing of new drug substances and products, International Conference on Harmonisation, 2002

[21]	Tydeman M.S., Kirkwood T.B.L. Design and analysis of accelerated degradation tests for the stability of biological standards II. A flexible computer program for data analysis.1984, Journal of Biological Standardization, Vol 12, pp. 207–214

[22]	Bremser, W., Becker, R., Kipphardt, H., Lehnik-Habrink, P., Panne, U. and Töpfer, A. Stability testing in an integrated scheme, 2006, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 11, p. 489 to 495

[23]	Becker, R., Buge, H.-G., Bremser, W., Nehls, I. Mineral oil content in sediments and soils: comparability, traceability and a certified reference material for quality assurance, 2006, Analytical and BioAnalytical Chemistry, Vol. 385, p. 645 to 651

[24]	Koch, M., Bremser, W., Köppen, R., Töpfer, A., and Nehls, I. Development of two Certified Reference Materials for Acrylamide Determination in Foods, 2009, Journal of Agriculture and Food Chemistry, Vol. 57, p. 8202 to 8207

[25]	West B.T., Welch K.B., Galecki A.T. Linear Mixed Models: A Practical Guide Using Statistical Software. Chapman and Hall/CRC, 2006

[26]	Pinheiro J., Bates D. Mixed-Effects Models in S and S-PLUS. Springer, 2000

[27]	Linsinger T.P.J, Emons H.E. Characterization of reference materials: proposal for a simplification of the options listed in ISO Guide 34", 2013, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 18, p. 149 to 152

[28]	EURACHEM/CITAC Guide. Прослеживаемость в химическом измерении EURACHEM, 2003

| [29] ISO 6865 | Корма для животных — Определение содержания сырой клетчатки – Метод с применением промежуточной фильтрации, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2000, стр.10 |
| --- | --- |
| [30] ISO 6142-1 | Анализ газов — Приготовление газовых смесей для калибрования — Часть 1: Гравиметрический метод для смесей класса I, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2015, стр.39 |

[31]	Milton M.J.T., Vargha G.M., Brown A.S. Gravimetric methods for the preparation of standard gas mixtures, 2011, Vol. 48, pp. R1–R10

[32]	Van Der Veen A.M.H., Hafner K. Atomic weights in gas analysis. 2014 Metrologia, Vol. 51 pp. 80–86

[33]	Ruhkin A.L., Vangel M.G. Estimation of a Common Mean and Weighted Means Statistics. Journal of the American Statistical Association, 1998, Vol. 93, pp. 303–308

[34]	CCQM Guidance note, Estimation of a consensus KCRV and associated Degrees of Equivalence, Consultative Committee for Amount of Substance (CCQM), Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), Sèvres, Paris, 2013

[35]	Cox M. The evaluation of key comparison data, Metrologia. 2002, Vol.39, pp. 589–595

[36]	Van Der Veen A.M.H. Determination of the certified value of a reference material appreciating the uncertainty statements obtained in the collaborative study. inCiarlini P, Cox, M.G., Filipe, E. Pavese, F., Richter, D. Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology V, Singapore, World Scientific, 2001, p. 326 to 340

[37]	Pauwels J., Lamberty A., Schimmel H. The determination of the uncertainty of reference materials certified by laboratory intercomparison. Accredit. Qual. Assur. 1998, 3 pp. 180–184

[38]	Paule R C, Mandel J. "Consensus Values and Weighting Factors", 1982, J Res Natl Inst Stand Technol, Vol. 87, p. 377 to 385

[39]	Saito, T., Ihara, T., Koike, M., Kinugasa, S., Fujimine, Y., Nose, K., Hirai, T.A new traceability scheme for the development of international system-traceable persistent organic pollutant reference materials by quantitative nuclear magnetic resonance". 2009, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 14, p. 79 to 86

[40] 	Saito T. et al. Efficient production of reference materials of hazardous organics using smart calibration by nuclear magnetic resonance, 2011, Accreditation and Quality. Assurance, Vol 16 pp. 421–428

[41]	Westwood S. Mass balance method for the SI value assignment of the purity of organic Compounds, 2013, Analytical Chemistry, Vol. 85, pp. 3118–3126

[42]	ICH Q3a, Harmonised tripartite guideline Q3A(R2) Impurities in new drug substances", International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) ICH, [Online] 2006, [Cited: 11 March 2013] http://www.ich.org.

[43]	EUR 22504, Certification of a reference material of purified genomic DNA from Campylobacter jejuni (NCTC 11351) IRMM-448", 2007

[44]	European Pharmacopoiea. Council of Europe, Strasbourg, Eighth Edition, 2014

[45]	Haynes W.M. CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press, Boca Raton, Ninety fifth Edition, 2014 [ed.]

[46]	McNaught A.D., & Wilkinson A. [ed.]. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014. XML on-line corrected version created by M. Nic, J.Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins, ISBN 0-9678550-9-8

[47]	2002/657/EC, Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 3044)

| [48] ISO 11843-1 | Cпособность обнаружения — Часть 1: Teрмины и определения, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 1997, стр.10 |
| --- | --- |

[49]	Josephs R., Koeber R., Bernreuther A., Schimmel H., Ulberth F. EUR Report 21202 EN: The certification of the mass fraction of aflatoxin M1 in whole milk powders Certified [49] JOSEPHS R., KOEBER R., BERNREUTHER A., SCHIMMEL H., ULBERTH F. EUR Report 21202 EN: The certification of the mass fraction of aflatoxin M1 in whole milk powders Certified Reference Material ERM®-BD282 (zero level) ERM®-BD283 (low level) ERM®-BD284 (high level). Joint Research Centre, European Commission, 2005

[50]	Hunter R.S. Accuracy, precision and stability of new photoelectric colour-difference meter. J. Opt. Soc. Am. 1948, 38 p. 1094A

[51]	Ellison S.L.R., & Williams A., eds. Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical measurement, 2012, Available from www.eurachem.org.

| [52] ISO/IEC 17025 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2005, стр.28 |
| --- | --- |

[53]	Levenson M.S., Banks D.L., Eberhardt K.R., Gill L.M., Guthrie W.F., Liu H.K., Vangel M.G., Yen J.H., Zhang N.F. An approach to combining results from multiple methods motivated by the ISO GUM, 2000 J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol., Vol.105, pp. 571–579

[54]	Toman B., & Possolo A. Laboratory effects models for interlaboratory comparisons, 2009, Accreditation and. Quality Assurance, Vol 14, pp. 553–563

[55]	Van Der Veen A.M.H., Pauwels J. Uncertainty calculations in the certification of reference materials. 1. Principles of analysis of variance, .2000 Accreditation and Quality Assurance, Vol 5, pp. 464 to 469

[56]	Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry. Freeman, New York, Third Edition, 1995

[57]	John P.W.M. Statistical design and analysis of experiments. Macmillan, New York, 1971

[58]	Snedecor G.W., Cochran W.G. Statistical Methods. Iowa State University Press, Eighth Edition, 1989

[59]	Searle S.R. Linear Models. John Wiley, New York, 1971

[60]	Griepink B., Maier E., Muntau H., Wells D.E. The certification of the contents of six chlorobiphenyls (Nos 28, 52, 101, 108, 153 and 180) in dried sludge (CRM 392), European Commission Joint Research Centre, Luxembourg, 1990. Certification report: EUR 12823

[61]	Van Der Veen A.M.H., Linsinger T.P.J., Pauwels J. Uncertainty calculations in the certification of reference materials 2. Homogeneity study", 2001, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 6, p.26 to 30

[62]	Montgomery D.C. Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2012

[63]	Schiele, F., Siest, G., Moss, D.W., Colinet, E. The certification of the catalytic concentration of gamma-glutamyltransferase in a reconstituted lyophilized material (CRM 319), European Commission, Joint Research Centre, 1986. Certification report. EUR 10628

[64]	Linsinger, T.P.J., Pauwels, J., Lamberty, A., Schimmel, H., Van der Veen, A.M.H., Siekmann, L. "Estimating the uncertainty of stability for matrix CRMs", 2001, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Vol. 370, p. 183 to 188

[65]	Pinheiro J., Bates D., DebRoy S., Sarkar D., and the R Development Core Team. Linear and Nonlinear Mixed Effects Models. R package version 3.1-103,2012

[66]	R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2012

[67]	Rice J.A. Mathematical statistics and data analysis, Second Edition, Duxbury Press, Belmont, Second Edition, 1995

| [68] ISO Guide 30:2015 | Стандартные образцы — Некоторые термины и определения, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2015, стр. 8 |
| --- | --- |

[69]	IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"), Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1997

[70]	Milton, M.J.T. The mole, amount of substance and primary methods. Metrologia. 2013, Vol. 58, p. 158 to 163

| [71] ISO 15189 | Meдицинские лаборатории — Требования к качеству и компетентности, Некоторые термины и определения, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2012, стр. 53 |
| --- | --- |

[72]	Bettencourt Da Silva R., Williams A., Eurachem/CITAC Guide: Setting and Using Target Uncertainty in Chemical Measurement, (1st ed. 2015). Available from www.eurachem.org

| [73] ISO 7870-2 | Карты контрольные — Контрольные карты Шухарта, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2013, стр. 43 |
| --- | --- |

[74]	Ellison S.L.R., Burke S., Walker R.F., Heydorn K., Månsson M., Pauwels J. Uncertainty for reference materials certified by interlaboratory study: Recommendations of an international study group, 2001, Accreditation and Quality Assurance, Vol.6 pp. 274–277

| [75] ISO 5725-2 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений —Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 1994, стр. 42 |
| --- | --- |
| [76] ISO 16269-4 | Статистическая интерпретация данных — Часть 4: Установление и обработка выбросов, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2010 стр. 52 |

[77]	Lee P.M., Bayesian Statistics: An Introduction. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 2004

[78]	Ellison S. L. R. Homogeneity studies and ISO Guide 35:2006, 2015, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 20, p. 519-528

[79]	De Bièvre P., Dybkær R., Fajgelj A., Hibbert D.B. Metrological traceability of measurement results in chemistry: Concepts and implementation (IUPAC Technical Report), 2011. Pure and Applied Chemistry Vol. 83 (10) pp. 1873–1935

| [80] ISO/TR 16476 | Стандартные образцы – Установление и выражение метрологической прослеживаемости значений величин, приписанных стандартным образцам, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2016, стр. 52 |
| --- | --- |

[81]	LGC/VAM. Meeting the Traceability Requirements of ISO 17025. An Analyst’s Guide. LGC, 2003

| [82] ISO/TR 79 | Стандартные образцы – Примеры стандартных образцов качественных свойств, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2015, стр. 38 |
| --- | --- |

[83]	Magnusson B., & Örnemark U., eds. Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, (2nd ed. 2014). ISBN 978-91-87461-59-0. Available from http://www.eurachem.org.

| [84] ISO 17034 | General requirements for the competence of reference material producers, Международная организация по стандартизации (ISO), Женева, 2016, стр. 24 |
| --- | --- |